采购内容及项目要求
一、项目概况
美国对我国大尺寸AlN单晶衬底材料实施了严格管制和禁运，成为半导体核心技术“卡脖子”难题， 因此AlN晶体的研究契合国家发展战略，对国家的科技发展具有重大作用，随着氮化铝晶体不断的研发，扩大晶体尺寸势在必行，且目前本单位承担的GF重大任务需购置电阻法氮化铝晶体生长设备，满足任务研发需求。因此4英寸电阻法AlN单晶生长设备是科研急需的设备。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币120万元人民币。
二、技术条款及商务条款响应要求
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	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	晶体生长设备炉体
	采用双层不锈钢水冷结构，内壁316L不锈钢，外壁304不锈钢制成，炉体外表面电解抛光
	1

	
	
	炉体内部尺寸≥Ф600㎜×700㎜，各个接口采用金属密封或进口氟橡胶圈密封
	

	
	
	上法兰结构，满足实现上取料
	

	
	
	满足实现红外测温仪不同方位的调节
	

	
	
	满足实现坩埚上下移动，移动尺寸≥150 mm，具有快速和慢速调节功能，慢速调节的速度≤0.1 mm/h
	

	
	
	具有扶梯
	

	
	
	合理安排进水口和进气口，具有水温、水压、水流监测，保证最高温度时，水温差＜6℃，进气流量监测，具有自动保护和预警功能
	

	2
	真空系统
	具有真空泵、分子泵以及真空测量系统等主要部件
	1

	
	
	极限真空度≤5×10-4 Pa
	

	
	
	工作状态下真空度≤5.0×10-3 Pa
	

	
	
	关机12小时保压≤10 Pa
	

	
	
	通过调节蝶阀实现控压，可实现范围20-80 kPa的连续调节，且控制精度要≤8%，具备自动和手动控压功能
	

	
	
	气路系统管道均采用1/4管径316L材质EP级不锈钢管，VCR密封连接。
	

	3
	加热系统
	三相交流加热电源≥50kW
	1

	
	
	三相交流加热电源≥30kW
	

	
	
	设计最高加热温度≥2400℃，长期工作温度≥2300℃。加热器类型为钨网加热器。
	

	
	
	热场主要由钨丝网加热器、上保温屏、侧保温屏、下保温屏、料架支撑结构、底部支撑板构成。
	

	
	
	具备手动和自动控制功率
	

	4
	红外测温仪
	测温范围为1000-3000℃，可实现上下测温孔测温。
	2

	5
	循环水冷却系统
	金属封闭式分水器，安装有指针式压力表；每个支路的进回水都装有球阀。在回水主要路上安装有水流传感器，一旦缺水或水流不足，有声光示警及自动保护功能。
	1

	6
	软件和操作系统
	具备操作整套设备的供电、泵、阀、加热电源和坩埚运动等系统
	1

	
	
	具备设备的远程报警
	

	
	
	加热功率编写程序≥30步
	

	
	
	真空和压力控制程序≥8步
	

	
	
	坩埚运动系统控制程序≥5步
	

	7
	配套UPS电源
	保证控制系统运行≥20分钟（不保护加热系统）。
	1



山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后3个月（国产设备）

	3
	付款方式
	合同签订后预付30%，货到后付30%，货到验收合格后付40%（国产设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关实验室技术咨询（该费用包含在报价中）。

	6
	保修与维修
	A．免费质保期：3 年。
B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．中标人应定期回访用户。
E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身免费升级；（该费用包含在报价中）；
G、5年内提供一次成交设备搬迁服务（该项费用包含在报价中）。
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