第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	全自动智能组织切片成像系统
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度≤90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
(一)技术要求
1 设备用途及数量
1.1 设备用途：用于组织切片全景成像，并配备高性能存储与分析服务器，用于图像数据的高速存储、处理及AI辅助分析。
1.2 购置数量：1套
2 工作条件：
2.1 适于在电源220V，常温条件下运行。
3 技术参数要求：
3.1 [bookmark: OLE_LINK4]★高端物镜：40×，扫描分辨率精度≤0.26μm/pixel；
3.2 ★实时对焦：获取对焦数据和应用对焦地图扫描之间没有时间延迟，可扫描厚薄不均等特殊玻片或不良玻片，以获得高质量图像；
3.3 ★扫描速度：40×物镜下每张玻片（范围：15mm×15mm）扫描时间≤32s；
3.4 [bookmark: OLE_LINK3]★组织识别功能：每次扫描玻片自动别识率>99.5%，自动智能排除玻片上残留物、灰尘和记号标记等；
3.5 ★自动图像质量检测功能：扫描每张玻片时，进行玻片校准和对图质量自动检测，并在扫描仪主机显示屏上显示玻片图像扫描质量状态；
3.6 ★扫描功能：可实现无人值守全自动扫描，单次最大装载量不低于360张常规玻片；在不暂停扫描状态下，可通过触摸屏设置玻片架的扫描优先程序；
3.7 ★标签识别功能：兼容ID和 2D条码，能够对接LIS，LIMS、PACS（HL7）和PACS 等；
3.8 ▲放入玻片架后无需任何人工操作或人工设置扫描程序，设备可自动感应玻片和玻片上组织后即可启动全自动识别和扫描功能； 
3.9 ▲扫描仪机身显示屏能够通过不同颜色实时显示玻片扫描状态：可用玻片架、正在扫描、等待扫描、扫描完成、优先扫描、警告报错；
3.10 ▲扫描仪机身显示屏上可显示玻片扫描状态（如：扫描数量、平均扫描时间、平均扫描面积等），统计可分为周/月/年数据；
3.11 ▲扫描仪上载玻片架为标准玻片架，实现直接上载扫描；
3.12 设备外观设计：扫描设备进行一体化设计，拆装方便；
3.13 扫描仪要配备有设备使用视频、设备常见故障处理视频，可以通过显示器在急需状态下播放，可以帮助用户实时解决问题，并保证日常正常使用。
3.14配备高性能病理图像存储和分析服务器1台
3.14.1 处理器（CPU）: 2颗AMD EPYC™ 9555，64核心128线程，主频3.2-4.4GHz，缓存256MB，功耗360W；
3.14.2 主板（MB）：1块双路AMD SP5服务器主板，支持AMD EPYC™ 9005系列处理器，兼容AMD EPYC™ 9555；配置2个SP5 CPU插槽，支持双路处理器运行，提供不少于16个DDR5 ECC RDIMM内存插槽，每颗CPU支持8通道内存，在搭配AMD EPYC 9005系列处理器时支持DDR5-6400 MT/s；
3.14.3 内存（RAM）：16条Samsung/Micron/SK Hynix DDR5 RECC 32GB 6400 MHz，合计512GB；
3.14.4 系统盘（SSD）：2块1.92TB NVMe U.2 SSD企业级固态硬盘；
3.14.5 数据盘（SSD）：2块7.68TB NVMe U.2 SSD企业级固态硬盘；
3.14.6 存储盘（HDD）：4块WD/Seagate 24TB 7200RPM 256MB SATA企业级机械硬盘（3.5英寸）；
3.14.7 显卡（GPU）：4块NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell 72GB GDDR7 ECC显存，300W；
3.14.8 电源（PSU）：1套3+1 2700W白金额定全模组服务器冗余电源；
3.14.9   机箱：1台8卡GPU服务器4U机架式服务器机箱，含导热风墙系统；
3.14.10. 阵列卡（RAID）：1块Broadcom / LSI MegaRAID 9560-16i，含CacheVault掉电保护模块及连接线缆；
3.14.11  网卡（NIC）：1张双口25GbE SFP28服务器网卡，Intel E810-XXVDA2或同级，含匹配DAC线或光模块；
3.14.12  机柜：1台配1200mm深19英寸机柜+PDU+导轨；处理器散热器（CPU FAN）：2个AMD EPYC 9004/5风冷服务器散热器，TDP 500W。
（二）售后服务要求
1. 安装调试（不额外收费）；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收；
2. 自设备安装验收完成之日起进入保修期，保修期为36个月，不额外收费；
3. 保修期满后维修只收材料费；
4. 维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务；
5. 培训用户直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等；培训发生的一切费用由投标人承担
6. 保证对所售产品提供专业的技术服务及技术支持，不额外收费；提供原厂的产品说明书、操作及安装手册、产品的最新信息及应用资料，不额外收费；终身享受软件升级服务，不额外收费。
7. 服务器整机（含CPU、内存、硬盘、GPU、电源等）均享受36个月免费保修；保修期外只收材料费；提供服务器硬件监控及远程诊断支持；免费提供服务器操作系统及驱动升级服务；提供不少于2个工作日的现场技术培训，包括RAID配置、GPU环境部署、系统管理等。
8. 卖方应提供设备到货、上架、通电、布线、系统安装、驱动安装、GPU计算环境部署、网络配置、存储阵列配置及远程管理配置等完整交付服务，确保设备到场后可直接投入使用。设备交付时应保证NVIDIA GPU驱动、CUDA环境、Docker、NVIDIA Container Toolkit、Python/PyTorch等基础计算环境正常可用，并确保系统能够正确识别全部GPU，支持多GPU计算任务运行。
（三）配置要求
1. 高容量的数字病理切片扫描仪主机       1台
2. 高性能存储与分析服务器               1台
3. 阅片工作站                           1台
（四）交货地点：
中国科学院生物物理研究所用户指定地点
（五）交货日期：
合同签订后 3个月内交货
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