设备一、氮气发生器

1.用途：液质联用仪和氮吹仪使用氮气发生器。

2.工作环境温度：5－35℃。

2.1工作电压：220V±10%。

3.主要技术指标

*3.1氮气流速≥62L/min， 输出压力≥110psi。

*3.2氮气最高纯度≥99.5%。

3.3采用超细化中空纤维膜分离技术。

3.4 膜分离器采用螺旋卷式分离结构。

3.5双压力保护装置，系统具有自我保护功能。

*3.6氮气压力露点 <-55℃。

3.7无悬浮液体，无邻苯二甲酸盐。

*3.8空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式，内置不少于四台空气压缩机集成的超空压系统。

*3.9内置消音器及隔音机箱,保证实验室无噪音困扰，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m。

3.10 实际运行时间在线显示。

3.10 氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便。

3.11在线监视各气路运行状态。

3.12 配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。

4．仪器配置要求：

4.1 主机1台

5.技术服务

*5.1产品技术支持资料（说明书、产品彩页或证明材料）应为原版并加盖公章。

5.2仪器设备的安装条件确认：在到货前，安排工程师到用户现场，提供安装条件及用水用电等条件说明，协助用户做好安装条件的确认工作，并做好记录；

5.3仪器设备的运输服务：保障仪器设备送达后外包装完好无损；待配置清单中物品备齐后一次性送达用户指定地点；

5.4仪器安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在5日内完成；

5.5培训要求：安装验收后，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.质量保证

免费质保期：主机免费质保期2年，自设备验收合格之日起计算。免费质保期内提供免费保修。

7.厂家在中国境内的售后服务体系

7.1在中国境内有属于自己的客户应用支持中心，为客户提供仪器使用和应用支持；

7.2在中国境内还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

设备二、二极管阵列检测器

1. 工作条件

1.1工作电压：220V±10%。

1.2运行所需环境温度范围：能够满足在实验室20℃～30℃条件下正常运行。

2.技术指标与性能

2.1波长范围：190-800nm。

2.2波长准确度：≤±1nm。

2.3二极管数：≥512。

2.4基线噪音：≤10.0×10-6 AU。

2.5基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃。

2.5光源：氘灯，寿命不少于2000小时。

2.6流通池：梯形狭缝池 。

3．配置要求

3.1主机 1台，配套waters e2695液相色谱仪用。

3.2说明书合格证等技术资料。

*3.3 配套食品检测分析专用包 1套。

4.技术服务

4.1仪器设备的安装条件确认：在到货前，安排工程师到用户现场，提供安装条件及用水用电等条件说明，协助用户做好安装条件的确认工作，并做好记录。

4.2仪器设备的运输服务：保障仪器设备送达后外包装完好无损；待配置清单中物品备齐后一次性送达用户指定地点。

4.3仪器安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在10日内完成。

4.4培训要求：安装验收后，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

5.质量保证

免费质保期：主机免费质保期2年，自设备验收合格之日起计算。免费质保期内提供免费保修。

6.厂家在中国境内的售后服务体系

6.1在中国境内有属于自己的客户应用支持中心，为客户提供仪器使用和应用支持；

6.2在中国境内还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。