# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱仪系统 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 光谱仪系统

- 技术要求：

1.工作条件

1.1 工作电压：单相AC 220V (±2%)，50Hz；

1.2 环境温度：5C-40C；

1.3 相对湿度：< 80%。

2.仪器用途

光谱仪系统广泛应用于包括石墨、金属、陶瓷、热电材料、聚合物、复合材料等领域，可用于测量样品的光谱。该方法能对材料的成分进行精准分析，通过不同波长的光与材料相互作用后产生的特征光谱，可确定材料中所含的元素种类及其相对含量。其次，光谱仪有助于研究材料的结构，对于研究材料的结晶度、相结构等方面具有重要意义，有助于深入了解材料的物理和化学性质与其结构之间的关系。

3.技术指标

#3.1 光谱仪焦距：≥300mm

3.2 单入口、双出口，出口切换软件控制

3.3 孔径比：≤ f/3.9

#3.4 电动入口狭缝，CCD和单点探测器手动出口狭缝（10um- 3mm）

3.5 光谱分辨率≤ 0.1nm

#3.6 焦平面尺寸：≥30 mm x 14 mm

#3.7 波长精度≤±0.02nm

3.8 配备波长校准光源

#3.9 配置 3块光栅(光栅波长覆盖范围 330-1300nm)，光栅尺寸68*68mm;

#3.9.1 刻线数：150g/mm，波长覆盖范围：330-800nm，闪耀波长：500nm ；

#3.9.2 刻线数：600g/mm，波长覆盖范围：500-1300nm，闪耀波长：750nm ；

#3.9.3 刻线数：1800g/mm，波长覆盖范围：330-800nm，闪耀波长：500nm；

3.10 包含设备控制软件和二次开发程序包，实时数据采集与分析

★3.11 探测器分辨率：≥1340 x 400

★3.12 像元尺寸：≥20um

3.13 靶面尺寸：≥26.8 x 8.0 mm

#3.14 响应波段范围：250-1050nm

#3.15 背照式深耗尽、近红外消干涉镀膜技术

★3.16 量子效率：≥98%@820nm ，≥95%@700-850nm，≥80%@400-920nm

3.17  ≤-70℃低温冷却@环境温度20℃，温度控制精度：±0.05℃

★3.18 暗电流：≤0.03 e⁻/pixel/s @ -75℃

3.19 位深：≥16-bit

#3.20 非线性度＜1%@100 kHz

#3.21 ADC读出速度：≥100 kHz/16-bit

#3.22 读出噪声≤5e⁻@100 kHz

3.23 制冷方式：风冷

#3.24 满阱容量：高灵敏度模式≥300ke-；高容量模式 ≥1Me-

4. 产品配置要求：

4.1 光谱仪主机，含电源 1套

4.2 制冷CCD相机，软件控制采集分析， 1套

4.3 校准光源，1套

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 投标人推荐的其它选件。

6. 技术文件：

6.1 投标人应提供仪器电子版产品资料。

6.2 投标人应提供仪器使用软件的备份。

6.3 提供电子版操作手册。

（二）质保及售后服务：

1技术保障: 货物供应商需要设有应用实验室，有专业的技术安装培训服务团队，同时设有培训中心，可以随时为用户提供初级和高级培训。

2安装、调试保证：收到用户安装仪器通知后, 在两周之内, 供应商安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。时间约为3天。仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用6-8周后，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，所有费用由公司承担。

3培训：

3.1在用户现场进行安装调试时，进行现场进一步培训。

3.2在仪器安装调试结束后，供应商免费现场为用户提供后续使用培训。不计次数,免培训费。

3.3免费提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

4保修期：仪器系统整机质保期1年。

（三） 订货数量：

光谱仪系统，1套。

（四）交货日期：

合同生效后3个月内。

（五）交货地点（项目现场）：

中国科学院福建物质结构研究所指定实验室

（六）付款方式：

国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付