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1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	最高限价（万元）
	数量(台/套)
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	01
	高分辨电感耦合等离子体质谱仪
	400
	1
	是
	质保期：
安装验收合格后一年

	
	高效液相色谱仪
	45
	1
	是
	


2. 项目背景/项目概述（如有）
中国疾病预防控制中心营养与健康所购置一批检测设备
2、 商务要求
1. 实施的时间和地点： 
时间：合同签订后90个工作日交货 
地点：采购人指定地点。
2. 付款条件：详见合同条款
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）：详见货物技术规格具体要求
5. 保险（如适用）：详见合同条款
★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

3、 技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为2022年中国疾病预防控制中心营养与健康所检测设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。
2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。
3. 为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
3.3	正版软件；
3.4	信息安全产品。
具体详见投标人须知。
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1. 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
2. 工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。 
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、设备的维护及技术支持
1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。
1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
1.3免费提供软件升级服务。
1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
2. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1. 投标人在响应采购需求时，就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
（五）、验收标准：
1. 设备交付验收
厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。
2. 设备运行测试和验收
2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。
2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。
2.3 不合格的产品需无条件更换。
注：上述要求如与合同文本或（六）货物技术规格具体要求冲突则以合同文本或（六）货物技术规格具体要求为准。


（六）货物技术规格具体要求
第01包：
品目1-1  高分辨电感耦合等离子体质谱仪
[bookmark: _Hlk115169671]一、应用场景
用于生物、金属和非金属等介质样本的微量、超痕量水平进行准确可靠的多元素定量分析。
二、功能及技术参数
1、离子源：
1.1固态射频发生器，27.12 MHz
1.2功率范围500-2000W可调，自动功率匹配
1.3插入式ICP屏蔽炬管，矩管X/Y/Z三维位置、点火和RF输出功率完全由计算机调控。
1.4等离子体接口处于接地电位，点火操作中可进行之间的切换。
2、真空系统：由涡轮分子泵和机械真空泵构成的五级差分真空系统，真空系统全自动保护。
3、质量分析器
#3.1 先磁场后电场排列的双聚焦扇形场质量分析器。
#3.2 磁铁冷却：采用水冷冷却。
▲3.3 质量分辨率（10%峰谷定义）：高分辨≥10000、中分辨≥4000、低分辨≥300。
#3.4 分辨率使用狭缝切换，单次分析可采用不同分辨率组合，分辨率切换时间小于1秒。
3.5 根据测试元素不同，一次分析中不同元素可以设定不同分辨率及扫描参数。
4、检测器
4.1 采用计数模式、模拟模式的检测器系统，可同时测定亚ng/L至mg/L浓度范围的元素，检测模式之间自动选择、自动切换、自动交叉校正。
4.2 最短积分时间：计数模式≤0.1ms；模拟模式≤1ms。
#4.3 模拟检测模式接收100%离子流，无需预设衰减参数。
5、软件系统：软件系统具有仪器控制、数据采集、数据处理、数据报告、自动调谐等功能。软件方便质谱主机和第三方设备（如激光、LC/GC/IC）的联用。
▲6、质量范围：4-250 amu
▲7、灵敏度：标准模式≥1x109cps/ppm In
#8、离子加速电压：≥8kV
9、检测器暗流：< 0.2cps
10、动态范围：>109线性范围，自动交叉校正。
#11、质量分辨率（10%峰谷定义）：低分辨≥300、中分辨≥4000、高分辨≥10000，3个分辨率可快速切换，切换时间≤1秒。
#12、质量稳定性：≤25 ppm/8小时
13、信号稳定性：<1% RSD /10min；< 2% RSD /1hr
14、扫描速度(磁场)：<150 ms（从m/z=7到238到7）
15、扫描速度(电场)：1 ms/跳峰，与质量范围无关。
16、氧化物和双电荷离子：BaO+/Ba+：< 0.002；Ba2+/Ba+：< 0.03
三、售后服务要求：
1、制造厂商负责仪器的售后服务工作，须在到货后10个工作日内到买方现场免费进行安装、调试设备、并按照招标参数技术要求进行验收。 
2、免费提供用户现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
3、质保期：安装验收合格后一年
4、制造厂商长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料和文章等。

品目1-2  高效液相色谱仪
一、应用场景
用于与电感耦合等离子体质谱联用，进行碘形态的研究。
二、工作条件
1、电源：AC100-240V，50Hz±2Hz
2、环境温度范围：4-55˚C
3、环境湿度：<95%
三、技术功能参数
1、四元梯度泵
1.1 工作原理：双柱塞串联泵设计，每个泵头有独立马达驱动；采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼，配置主动密封垫清洗装置
1.2 流量及压力范围：0.001-10.0ml/min
1.3 内置4通道真空脱气机
1.4 延迟体积：< 350µL
▲1.5 冲程设置：自动连续可变冲程，设置范围20-100µL、
▲1.6 系统压力范围：0-600 bar
2、自动进样器
2.1使用微型计量泵控制取样体积，具有洗针程序，采用高压进样设计
#2.2自动进样器均采用深色避光盖板，进样器内安装有照明装置
2.3压力范围：≥600 Bar
#2.4 样品容量：100位2ml样品瓶位
2.5 进样范围：0.1-100µL，增量：0.1µL（无需更换定量环）
▲2.6 温控范围：4 –40℃
3、柱温箱
▲3.1控温范围：室温下10-90℃，静态控温型柱温箱，不接受强制风冷柱温箱
#3.2双区控温，同时控制左、右两个温区、
3.3控温准确度：≤±0.5度
#3.4 柱容量：可同时容纳4根30cm长色谱柱
3.5  4位6通柱切换阀
4、仪器控制及数据处理系统
液相联机接口：可与液相色谱仪实现一体化联用，具备一体化的设置和操作,可使用ICP-MS软件控制液相泵、自动进样器、柱温箱等。
四、配置要求
1、四元梯度泵 1个
2、带降温功能自动进样器，能容纳100个以上 2ml样品瓶 1个
3、可降温柱温箱 1个
4、 电感耦合等离子体质谱接口 1个
5、色谱柱 2 根
五、售后服务要求：
1、制造厂商负责仪器的售后服务工作，须在到货后10个工作日内到买方现场免费进行安装、调试设备、并按照招标参数技术要求进行验收。 
2、免费提供用户现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
3、质保期：安装验收合格后一年
4、制造厂商长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料和文章等。


