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一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	交货地点

	1
	超高分辨小分子质谱仪
	
1套

	详见商务要求
	详见商务要求


注：
1、本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。





二、总则

[bookmark: _Hlk108442230]1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本（如技术文件、官方彩页等）、图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读，可以是英文版本，但必须提供中文译文件，当中英文冲突时以中文文件为准。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标函中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标函中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于采购人用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在合同生效后60天内向采购人用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源230V±10%，AC(交流)，50/60Hz、气温摄氏18˚C～27˚C和相对湿度20～80%的且无冷凝和无腐蚀性环境环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统按下列要求进行验收： 
4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本项目需求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。


3、 具体要求

一、技术要求
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	超高分辨质谱主机（含纳流离子源、常规离子源、静态离子源、离子源腔体，校正用的注射泵，直接进样和废液切换的六通阀，真空锁定装置）
	1
	套

	二
	高场非对称波形离子迁移谱模块
	1
	套

	三
	纳流微流液相色谱仪（含泵、可温控自动进样器、切换阀、显示器）
	2
	套

	四
	超高效液相色谱仪（含泵、可控温自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、馏分收集器）
	1
	套

	五
	单细胞质谱前处理系统
	1
	套

	六
	支持代谢组、脂质组、小分子结构解析软件 
	1
	套

	七
	支持DDA、DIA、交联质谱分析软件
	1 
	套

	八
	大分子解析软件
	1
	套

	九
	纳流色谱柱（5根）
	1
	套

	十
	常规色谱柱（5根）
	1
	套

	十一
	数据处理终端
	3
	台

	十二
	不间断电源(续航：≥2小时）
	1
	套

	十三
	氮气发生器 (纯度要求：≥99.9%)
	1
	套

	十四
	矫正液、蛋白质组质控品
	5
	套

	十五
	毛细管色谱柱填充泵
	1
	台


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表（标题内容不作为一项技术要求计算）
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	该设备主要用于单细胞小分子代谢物的结构分析和鉴定，代谢物代谢途径分析，实现靶标（PRM）与非靶标代谢物的同时定性定量；也可用于组织切片通过激光显微切割获得到的微量组织块，约为几十到上百个细胞进行深度的代谢组学分析。同时需支持单细胞蛋白组学定性定量分析。

	2
	性能指标
	1.
	超高分辨质谱主机

	
	
	1.1
	离子源

	
	
	1.1.1
	独立的可加热电喷雾离子源，集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作；

	
	
	★1.1.2
	纳流离子源，可支持流速50 nL/min～5µL/min,需配备摄像头，可实时监控喷雾；

	
	
	1.1.3
	静态离子源，可支持喷针直接喷雾；

	
	
	1.2
	具有离子淌度筛选功能，兼容液相流速100 nL/min～1 μL/min；

	
	
	1.3
	四极杆质量分析器

	
	
	1.3.1
	四极杆分辨率≤0.4 Da；可选择隔离窗口宽度0.4～1200 Da，MS/MS母离子选择质量范围40～2500 m/z；

	
	
	★1.3.2
	扫描模式：支持高分辨数据依赖子离子扫描（DDA）、高分辨数据非依赖扫描（DIA）、高分辨平行反应监测子离子扫描（PRM）；

	
	
	1.4
	质量分析器一

	
	
	▲1.4.1
	质量范围40～6000 m/z；（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告）

	
	
	1.4.2
	分辨率：7500～480,000 FWHM  ( m/z≤200)；≥4档可调；

	
	
	1.4.3
	动态范围：单张质谱谱图内≥5,000；

	
	
	1.4.4
	采集速率：≥40 Hz；

	
	
	★1.4.5
	质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS；

	
	
	1.5
	质量分析器二

	
	
	1.5.1
	质量范围：40～6000 m/z；

	
	
	1.5.2
	分辨率：在524 m/z下，≥80,000 FWHM；

	
	
	1.5.3
	动态范围：单张质谱谱图内≥1,000；

	
	
	▲1.5.4
	采集速度：MS2采集速度最高达200 Hz；（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告）

	
	
	1.5.5
	质量精度：使用校正液测量，外标校正24小时内≤ 5 ppm RMS；

	
	
	▲1.6
	灵敏度：以HeLa细胞为样品，单细胞蛋白组检测超过5000个蛋白；

	
	
	2
	纳流液相色谱仪

	
	
	▲2.1
	最大压力：1500 bar；

	
	
	▲2.2
	可设定流速范围：50nL～100 µL/min，1 nL步进；

	
	
	2.3
	保留时间精度：≤0.2%RSD；

	
	
	★2.4
	进样方式：带有Trap-and-elute进样方式；

	
	
	▲2.5
	自动进样器进样体积范围：0.01～25 μL/min, 步进0.01 μL；

	
	
	2.6
	自动进样器样品盘和容量：1.5 mL样品瓶≥ 216个；

	
	
	2.7
	自动进样器带有样品瓶底部检测功能；

	
	
	▲2.8
	支持侧开门自动放入样品，开放API接口；

	
	
	▲2.9
	支持直接进样，捕集柱进样和加热的捕集柱进样；

	
	
	3
	超高效液相色谱仪

	
	
	3.1
	二元高压梯度混合；

	
	
	3.2
	最大压力：1500 bar；

	
	
	3.3
	流速范围：0.001～8 mL/min，步进0.001 mL/min；

	
	
	3.4
	流速精密度：≤ 0.05%RSD；

	
	
	3.5
	交叉污染：≤ 0.0004%；

	
	
	3.6
	柱温箱控温范围：5～120℃，室温下18℃（带降温功能）；

	
	
	★3.7
	二级管阵列检测器，波长范围：190～680 nm；

	
	
	★3.8
	集成式馏分收集器，支持96孔板，384孔板；

	
	
	4
	单细胞质谱前处理设备

	
	
	★4.1
	单细胞液滴体积＜1nL，可实现单细胞分选；单细胞精准率＞90%；

	
	
	4.2
	支持96孔板、384孔板或定制微孔板；

	
	
	▲4.3
	液滴可通过相机监控，能够按照细胞大小、直径、圆周参数对单细胞进行分选；

	
	
	4.4
	可进行四通道荧光分选：DAPI/FITC/PE/CY5；

	
	
	4.5
	具有温、湿度和静电控制，可进行质谱样品前处理；

	
	
	▲4.6
	开放API接口集成自动化流程；

	
	
	4.7
	配备冷冻离心浓缩设备。


二、商务要求
1. ★交货地点：广州市国际生物岛螺旋二路15号
2. ★交货期：提供进口产品的，免税证明办理后的3个月内交货。提供国产产品的，合同签订后3个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1) 本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。进口产品与服务报CIP指定交货地点人民币免税价（不含关税、增值税），外贸代理费、清关杂费等由中标人承担；对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。
2) 国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3) 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
4) 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★进口产品必须提供原厂有效授权书。
5. ★付款方式：
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：
      90%凭合同要求单据支付；
      10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
6. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期五年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件五年内免费升级服务。
8) ★投标人提供设备一次搬运（含保险）服务。

7. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
8. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
10. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

