一、项目基本情况

1.项目编号：DFHZ-LS-004

2.项目名称：中国科学院长春应用化学研究所飞秒瞬态吸收光谱测试系统采购项目

3.项目预算金额：100万元，项目最高限价：100万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 是否允许采购进口设备 | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 飞秒瞬态吸收光谱测试系统 | 否 | 100 | 1套 | *2、检测时间窗口：≥4ns |

5.合同履行期限：合同签订后至项目完成

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否允许采购进口产品：□是 ■否

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

☑本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

(1)供应商是指有生产或供应能力，向采购人提供货物的法人、其他组织或自然人。

(2)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(3)在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

(4)在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。

(5) 供应商的投标货物应当符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标货物有强制性规定或要求的，则供应商的投标货物必须符合相应规定或要求。

(6) 如供应商为代理商，投标产品必须具有合法销售或允许销售的证明文件，；如供应商为制造商，投标产品必须具有合法制造并销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

(7) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

(8) 供应商必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

(9)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(10) 投标人所投产品为进口产品需提供制造厂家的授权书、经销商(作为代理)的资格声明（格式自拟，本项目不适用）。

(11)符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月16日至2025年10月23日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：dfhzls@163.com

3.方式：潜在投标人按照附表（后附）填写公司等相关信息后，连同标书款电汇底单发送邮件至dfhzls@163.com。购买时间以邮件发送成功时间为准，非发售时间内所发送邮件无效。收到邮件后招标公司将招标文件以电子版形式发送。招标文件售后不退。

公 司 名 称：北京东方宏正工程管理有限公司

纳税人识别号：91110106664609767P

开  户  行：工行北京和平里北街支行

账     号：0200004219200122879

行     号：102100020307

4.售价：600元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年11月6日14点00分（北京时间）。

地点：吉林省长春市朝阳区人民大街5625号综合楼302会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-财库〔2019〕9号；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）。

2.招标公告在中国政府采购网上发布。

3.项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实。

4.评标办法和评标标准：商务部分；技术部分；价格部分（详细的评分因素和标准见评分方法和标准）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国科学院长春应用化学研究所

地    址：吉林省长春市朝阳区人民大街5625号

联系方式：赫老师0431-85262186

2.采购代理机构信息

名    称：北京东方宏正工程管理有限公司

地    址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世界G座902

联系方式：13810484956

3.项目联系方式

项目联系人：冯晓雨、陶韩、王振洋、朱艾、赵彦朝

电      话：010-63727291、13810484956

| 购买标书记录 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号及包号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 供应商名称 |  |
| 联系人、电话、邮箱 | 联系人： |
|  | 电话： |
|  | 邮箱： |
| 标书类型 | 纸质（）电子（） |
| 发票类型 | 专票（）普票（） |
| 详细开票信息 |  |
| 纸质标书邮寄地址 |  |
| 购买人姓名 |  |
| 购买日期 |  |

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_ 月 日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 飞秒瞬态吸收光谱测试系统; 制造业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金（本项目不收取投标保证金） | 投标保证金金额：预算金额的2%（若采用电汇方式递交投标保证金的，需将电汇底单附到投标文件中且注明项目名称及用途） 投标保证金收受人信息： 公司名称：北京东方宏正工程管理有限公司 开户银行：招商银行北京分行建国路支行 账 号：110927695310901 行 号：308100005176 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| *14.1 | 投标文件规格要求 | 投标文件： （1）纸质正本份数：1份 （2）纸质副本份数：4份 （3）电子文档：2份（U盘），单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为PDF及word格式文件各一，PDF应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档PDF内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 （4）《投标文件》的正本及《开标一览表》需打印或者用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人授权的代表在投标文件上按要求签字（人名章、签字章等同签字）并加盖单位公章。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；其他情形的，由评标委员会评定。 □随机抽取 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质材料递交 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部 联系电话：17767730272 通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世界G座902 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考1980号文件后下浮15%收取。 缴纳时间：中标公告发布后向代理机构支付中标服务费。 缴纳方式：电汇或现金 服务费采用电汇支付的，请电汇至： 公 司 名 称：北京东方宏正工程管理有限公司 纳税人识别号：91110106664609767P 开 户 行：工行北京和平里北街支行 账 号：0200004219200122879 行 号：102100020307 |
| *其他要求 |  | 1如允许采购进口产品，进口产品与服务报免税人民币总包价（包括：CIP指定到货港/机场的免税人民币价格加上外贸代理费加上进口环节的全部费用，包括但不限于报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、装卸费等其他费用。比例一般不超过货款金额的1%，实际发生费用实报实销。外贸代理费标准为：大于100万的项目的外贸费用0.8%，小于100万的1% 。外贸代理公司由采购人指定。如涉及正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税惩罚，应承诺由中标商自行承担（提供承诺书，格式自拟）,如果产品或涉及部件不在免税品目中,由此产生关税由采购方支付）。 2国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |

第五章   采购需求

*一、综述：

名称：飞秒瞬态吸收光谱测试系统

数量：1套

交货期：国产设备按采购人要求

交货地点：按采购人要求

不允许采购进口设备

二、功能：

飞秒瞬态吸收光谱测试系统是一种用于探测物质超快动态过程的工具。应在飞秒至纳秒量级上追踪光生电子、激子、声子等非平衡态驰豫过程。该系统能解析光物理与光化学反应中的能量转移、电荷分离、产物生成等微观机制，可应用于光合作用、光催化、光伏材料及量子点等研究领域，同时对稀土材料的功能设计、能源器件优化及催化机制研究可形成实验依据。

三、技术要求：

*1、探测白光光谱范围：最小波长≤400nm，最大波长≥950nmm。

*2、检测时间窗口：≥4ns。

*3、灵敏度：≤0.5mOD 。

*4、时间分辨率：≤1.5倍激光脉宽。

*5、延迟线精度≤0.2um，最快速度≥400mm/s。

#6、光谱采集：在探测白光光谱范围内系统可一次性采集全谱，无需转动光栅扫描光谱。

7、检测模式：透射/反射模式可切换。

8、二维电控样品架：行程25mm；薄膜，溶液样品架。可程控循环运动，可防止激光对样品损伤。内置XY轴往复运动、蛇形运动、椭圆运动、布朗运动和Lissajous运动五种运动模式。

9、微型溶液磁力搅拌器：无刷电机，转速连续可调，防止激光对液体样品损伤。

*10、延迟线光路自动校准模块：调节范围≥±5°，灵敏度≤0.7 μrad。

*11、激光光斑分析模块：可显示光斑形貌；对光斑进行横向、纵向高斯拟合；可测得光斑半径，并可据此计算出光斑面积；可测得光斑中心横向、纵向的波动状态。

*12、激发探测光自动对齐模块：可自动校准优化Pump和Probe光的OverLap，使TA信号最强。

#13、全局电源控制：通过一个总控开关实现对系统内所有电源及线路的全局通断控制。确保所有电路依赖同一开关进行统一启停。可通过软件控制仪器上电。

14、高速可见双线阵光谱仪：双线阵芯片，一体化集成；波长响应范围≥200-1000nm；探测器最大采集速度≥8 KHz；像素个数≥1024 pixels；像素尺寸≥25x500μm；动态范围：≥3000。全息凹面光栅；AD位数≥16 bit；网线接口；内置参比功能，可去除白光抖动，提高信噪比。

#15、最高零点前信噪比：≤0.2mOD。

*16、高速近红外双线阵光谱仪：双线阵芯片，一体化集成；波长响应范围≥500-1700nm；探测器最大采集速度≥8 KHz；像素个数≥256 pixels；像素尺寸≥50x500μm；动态范围：≥6750；全息凹面光栅；AD位数≥16 bit；网线接口，内置参比功能，可去除白光抖动，提高信噪比。

*17、近红外光路组件：包括近红外白光晶体和滤光片，探测白光光谱范围：850-1500nm。

18、工控机：预装数据采集/分析软件。

19、数据采集软件。

19-1、2D/3D 数据采集模式，可实时观测采集数据及光谱动态变化。

19-2、等距、指数、等距+指数三种延迟时间扫描模式，且可随机移动。

19-3、ΔA & ΔT/T两种测试模式。

19-4、测试过程中实时观察系统信噪比及探测白光光谱状态。

19-5、时间零点查找。

*19-6、高速采集模式：扫描8ns采集300个数据点耗时≤40s，积分时间0.1秒；可快速预览样品超快瞬态吸收动力学。

20、数据分析软件：

20-1、2D/3D 数据分析模式，数据点平均、多曲线动力学比较、分析并移除异常测试数据

20-2、啁啾矫正、零点时间矫正、数据裁剪、噪音数据扣除、ΔA & ΔT/T转换。

20-3、单指数、多指数拟合、全局拟合、SVD奇异值分解。

20-4、光谱数据归一化、动力学数据归一化、数据报告输出。

*21、系统使用的光源为客户现有的飞秒激光器，厂家为Spectra-Physics，配置为MaiTai HP + Spitfire Ace-100F1HP +2* Topas-Prime。安装调试时应为客户提供一次原厂技术维护及耗材更换服务，并额外提供 2 桶原厂水冷液。

四、设备配置要求：

| 序号 | 部件 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统主机 | 1 | 瞬态吸收主机 |
| 2 | 高速光学延迟线 | 1 | 调整时间尺度 |
| 3 | 双线阵可见探测器 | 1 | 收集可见光信号 |
| 4 | 双线阵近红外探测器 | 1 | 收集近红外光信号 |
| 5 | 激发探测光自动对齐模块 | 1 | 可自动校准优化Pump和Probe光的对齐 |
| 6 | 延迟线校准模块 | 1 | 可免去延迟线的复杂光路调节，维持光路稳定性 |
| 7 | 数据采集/分析软件 | 1 | 进行数据采集和数据分析 |

五、随机文件资料

1. 随机文件资料（电子版）：至少1套

2. 设备操作使用说明书：至少1套

3. 软件使用及开发指南：至少1套

六、技术商务要求

1. 卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

2. 技术培训：卖方应对买方提供现场技术培训，在卖方设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间为5个工作日。

3. 售后服务：中国区建立有售后服务机构，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

4. 保修期：卖方提供3年的整机免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。

5. 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。

6. 付款方式：设备采购合同签订后，乙方先缴纳履约保证金10%，在乙方提供与货款等额的保函后，甲方支付100%货款，履约保证金在验收合格后自动转为质保金，质保金在设备验收合格后一年后无质量问题，采购方无息返还。

七、设备包装要求及运输方式

1. 设备包装应符合海运、陆运、空运的标准，适合长途运输、防潮，防震，防绣；保证设备完好无损；适于海、陆、空运输和整体吊装。

2. 由于包装不当所造成的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。

3. 每份包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证明或厂商提供的出厂检测报告。

注：对 “*”号条款为关键技术条款，“#”号条款为重要技术条款。“*”号条款须逐项提供能够体现招标要求的、公开发布的、公共网络可查的技术资料支持文件（包括并不仅限于产品说明、国家认可检测机构提供的检测报告、宣传彩页等），“*”号条款的偏离将致导投标被否决。