一、采购清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	多功能酶标仪
	1台
	允许进口

	2
	显微操作仪
	1台
	允许进口

	3
	正置荧光显微镜系统
	1台
	允许进口

	4
	精确称量系统
	1台
	允许进口

	5
	电化学热分析工作站
	1台
	允许进口


二、详细技术参数及要求
	品目
	货物
名称
	招标规格及技术参数
	数量

	1
	多功能酶标仪
	1、酶标功能模块
1.1检测类型：6-384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）
1.2、应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot
1.3、光源：高能氙闪灯光
★1.4、温度控制：室温+5℃---66℃ 
1.5、温度均一性：± 0.75°C
1.6、震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和时间可调）
1.7、检测器：-5℃制冷PMT
1.8、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达20X20密度/孔）
1.9、光吸收：波长范围230nm-1000nm，1nm可调，波长带宽4.0nm 
1.10、荧光强度：波长范围250nm—850nm，1nm可调，动态学范围>6个数量级
1.11、化学发光：波长范围300nm—850nm，1nm可调，动态学范围>7个数量级
1.12、时间分辨荧光：波长范围EX 滤光片350nm（带宽60nm），EM光栅：450-750nm
1.13、荧光偏振：波长范围300-750nm，检测灵敏度 滤光片< 1mP标准偏差 (1nM荧光素，96孔板)，光栅< 2mP标准偏差 (10nM荧光素，96孔板)
★1.14、近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）：配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。
★1.15、仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看；
1.16、软件：配备专业数据分析软件，可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，24种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选），兼容Windows 10/11专业版或企业版系统。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能（可选），支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。
2、成像功能模块：
2.1.物镜：采用平场高级半复消色差物镜，物镜倍数支持4倍-63倍可选（4X/NA 0.13、10X/NA0.32、20X/NA0.4、40X/NA0.6、63X/NA0.7）
2.2.物镜转盘：采用6位转轮方式切换，可根据用户需要随时进行物镜更换
2.3.成像模式：白光/明场、RGB彩色成像、荧光、导航定位拍摄（玻片）、数字共聚焦、Z-stack成像模式
2.4.光源：每个通道都采用独立的长寿命固态LED光源（寿命大于2万小时），无需预热，即开即用 
2.5.样品适用性：耗材支持完全开放，能使用国产以及进口的各种规格多孔板，包括塑料底材质
★2.6.成像系统：标配≥500万像素 大靶面CMOS检测器；4X物镜可单视野拍摄≥384孔板整孔
2.7.检测器分辨率：分辨率2448X2048，3.45µm pixel，FOV(10x)1.93mm2
▲2.8.荧光通道：可同时支持5色荧光通道，共有6种颜色可选，包括DAPI、FITC、TRITC、Cy5、Texas Red、CFP等。
2.9.环境控制：温度控制，室温 +8℃ 至 40℃；O2控制，1 - 15%和环境浓度；CO2控制，环境浓度≥15%，湿度控制：主动湿度控制。样本室控制在85%的标准湿度。
★2.10.软件：系统软件需具有超过20种预置拍摄protocol，便于操作；分析模块包含图像分析具有模块化流程，如血管生成、细胞凋亡、细胞自噬、无标记细胞计数、无标记细胞形态分析、荧光标记细胞计数、细胞分类、细胞内吞、内化、活细胞检测、溶酶体、线粒体、有丝分裂指数、神经突触追踪（神经细胞生长、神经细胞内突触形成）、细胞吞噬、细胞内点状结构分析（如囊泡、斑点、核小体）、蛋白表达含量分析、核转位分析、病毒感染等，并具有On-the-fly即时分析功能，可以实现边采集图像边同步分析当前实验结果，同时还可以查看和分析过往的实验结果，实现多件事情同时操作。
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	显微操作仪
	1.主机：具有明场，荧光，相差、数字成像及分析功能
1.1机身：研究级金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场、暗场、相差、数字成像，可扩展DIC、偏光、共览等观察
1.2放大倍数：25x-400x
▲1.3光学出口：机身左侧有出口，（0/100）分光，成像视野≥19mm
★1.4光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm
1.5物镜转盘：6位物镜转换器
★1.6调焦：粗微调同轴调节，调焦行程12mm,张力可调，带限位装置，最小精度1um
★1.7照明立柱LED照明灯 功率 ≥10W 寿命≥ 40000 小时带触发式光闸，速度 ≤ 8ms，支持电动控制
1.8载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，行程≥248x212MM
1.9多功能样夹：适应不同大小的培养皿和玻片。
2.光学部分
★2.1观察镜筒：超宽视野倾角可调双目镜筒，支持视野数≥25mm
★2.2万能聚光镜，工作距离≥70mm，可实现明场、相差、荧光等多种观察方式的转换
2.3 10X宽视野目镜，双目屈光度可调
★2.4物镜：2.5X超大视野高反差相差物镜
10X,20X,40X超长工作距离半复消色差相差物镜
3荧光：
3.1 长寿命120W金属卤素荧光光源，寿命大于2000小时，6位旋转式激发滤块转换器,配三色激发块，蓝色，绿色，红色
★3.2支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块，并且立即识别）
3.3机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位
3.4硬件具有荧光零漂移技术，保证多通道荧光叠加准确
★4数码摄像系统：搭配高灵敏CMOS彩色相机；分辨率≥3200像素 x 2200像素，传感器大小（对角线）≥17.6mm；每秒帧数：全分辨率下≥133帧/秒；曝光时间：1毫秒-30秒；像素大小≥4.5微米 x 4.5微米；读出噪声≤5.7 e-低增益模式；≤2.48 e- 高增益模式；传感器冷却：带风扇的主动热稳定系统；位深/色深：8位、12位、16位；
5、电脑工作站以及图像分析软件：可用于相机控制和显微镜控制，进行图像采集和分析。可以进行物镜定标，添加标尺。可以添加直线，箭头，文本框等注释内容，多色荧光的叠加功能。
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	正置荧光显微镜系统
	▲1.具有全自动明场，暗场，相衬及荧光观察功能，成像视野19mm
2.电动控制万能聚光镜，具有电动调节科勒照明功能，低倍观察时,顶镜自动摆出。
★3.色温,曝光光强自动平衡调节功能，系统可智能化的设定每一个物镜。
★4.最优化的光强，视场光阑，孔径光阑，无需手动调节，在不同照明方法中选择如相差/明场/暗场/荧光，只需要按一个键就能完成，所有显微镜参数都量化,并能被存储和复制。
★5.主机上带LCD显示屏,显示显微镜各种参数以及所以显微镜功能和状态。
6.6位编码可记忆物镜转换器；
7.放大倍数：25~1000X；
8.调焦：带同轴粗,精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米），内置防下滑结构；
9.观察镜筒：宽视野三目照相镜筒，具有三档分光位置；
10.照明装置：12V100W卤素灯，内装式滤色镜；
11.目镜：10X宽视野目镜，视场直径为25mm；
12.100%观察条件复制功能，计算机软件控制显微镜；
★13.2.5X、5X增强型高反差消色差物镜，10X,20X,40X,63X半复消色差荧光物镜；
14.5档荧光光强调节；
★15.6种圆型荧光视场光栏, 防止荧光淬灭, 6种矩型视场光栏, 提高CCD图像信嘈比；
★16.6位荧光滤块转盘，支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别），机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位，配置红绿蓝三色荧光滤块；
17.不同颜色荧光激发零漂移功能,保证拍摄照片没有变形；
★18.荧光激发管理,电动荧光激发平衡，快速荧光滤块转换,速度≤0.2S；
★19.120W金属卤素荧光光源，寿命大于2000小时，6位旋转式激发滤块转换器，具有电调节光强功能，荧光三色激发滤块，荧光滤块内置BG38滤镜提高荧光效率；
★20.数码摄像系统：搭配高灵敏CMOS彩色相机；分辨率≥3200像素 x 2200像素，传感器大小（对角线）≥17.6mm；每秒帧数：全分辨率下≥133帧/秒；曝光时间：1毫秒-30秒；像素大小≥4.5微米 x 4.5微米；读出噪声≤5.7 e-低增益模式；≤2.48 e- 高增益模式；传感器冷却：带风扇的主动热稳定系统；位深/色深：8位、12位、16位；显微
21.电脑工作站以及图像分析软件：可用于相机控制和显微镜控制，进行图像采集和分析。可以进行物镜定标，添加标尺。可以添加直线，箭头，文本框等注释内容，多色荧光的叠加功能。
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	精确称量系统
	1.1、最大称量值≥220g
1.2、可读性：0.1mg
1.3、校准方式：内校
★1.4、重复性(sd) ≤0.08mg
★1.5、线性误差≤0.06mg
★1.6、灵敏度漂移≤2ppm/˚C
★1.7、稳定时间≤2S
1.8、秤盘外形尺寸≥90mm
1.9、金属底座，传感器设计可实现过载保护.
1.10、内部高精度传感器结合整体的抗震设计,可确保天平在非实验室环境中的性能.
★1.11、内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；密码保护可防止对设置进行未经授权或意外更改。确保所有天平操作人员使用相同的设置并且过程一致。
1.12、机身标配保护罩，可有效避免散落样品对操作界面的腐蚀
1.13、多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。
1.14、 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。
1.15、下称钩设计，满足客户特殊应用需求。
1.16、丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。
1.17、 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。
★1.18、可同时连接10台天平实现EasyDirect Balance的数据管理软件,可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。
1.19、内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。
1.20、动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。
★1.21、投标人或制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。
1.22、天平主机4套、天平打印机4套
★2.1、最大称量值0-220g, 0-121g可读性0.01mg，121-220g可读性0.1mg,
2.2、重复性(5%加载) 0.01mg典型值,
2.3、线性偏差0.06mg, 
★2.4、最小称量值(5%加载，k=2，U=0.10%) 20mg 典型值；
★2.5、Smart网格秤盘，可将气流影响降至最低，获得快速、准确的称量结果；
2.6、水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡 
★2.7、采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，满足用户高精度的称量需求
2.8、显示屏配备状态指示灯，用红黄绿三色直观显示天平是否处于正常状态； 
2.9、配置7英寸彩色电容式触摸屏
2.10、电机驱动的防风门开关时支持电机助力，并可选配红外传感器，实现无需用手接触的天平操作，不仅简化了称量流程，并提升了工作效 率；
★2.11、专业级全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正；
★2.12、可保存≥500条校准记录，≥500条日常测试记录和≥500条服务记录
2.13、配备多个端口用于轻松连接和数据导出：4X USB，1 X LAN；
2.14、无需任何工具即可拆卸的防风罩设计，并可用洗碗机直接清洗，实现快速清洁；
2.15、内置结果记事本，记录称量任务参数和称量结果
★2.16、支持接入LabX,由LabX统一对接到LIMS，实现数据完整性管理
2.17、天平主机2套、天平打印机2套
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	电化学热分析工作站
	★1 温度范围：室温~1100℃
2温度准确性（动态升温，非恒温）：±1℃
3温度精度（动态升温，非恒温）：±0.4℃ 
4冷却时间（最高～100℃，不通任何气体）：≤20min
★5炉体冷却方式：循环水浴冷却炉体
6最大升温速率（全程线性可控）：不低于200℃/min
★7 炉体材料：水平铂铑炉，保证发热体较快的升温速率的同时，增加发热体的寿命
★8称重精度：≤0.0025%；最大样品量至1000 mg.
9 天平灵敏度：0.1µg 
10称量准确度：≤0.01%
11称量重复性：≤0.001mg
12最小称量值：0.19mg
★13天平技术：电子天平，且带有内置2个砝码全自动校准技术，平行导向原理，水平吹扫方式避免烟囱效应
★14 TG动态升温基线漂移：≤10µg（室温 ~1100℃，升温速率20℃/min）
15气氛：气路设计：原装内置质量流量计。气氛为静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体、可抽真空，标配真空接口。
★16配备标准接口，可扩展与红外、质谱仪、GCMS联用。
17 联用炉体：配置与FTIR联用的EGA炉体一个
★18彩色触摸屏显示能实时观察仪器的状态，甚至可以在远处观察仪器，还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。
19 具有自动浮力补偿功能，不需要扣除背景基线，大大提高测试效率。
20温度标样一套，至少包含3种标样，每种标样至少20个
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1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一准、规范。
3、投标单位须在投标文件中承诺中标后在甲方规定的时间内获得厂家授权书等证明文件（提供承诺函，未提供视作负偏离）
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