第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 核磁共振波谱仪

- 技术要求：

1.工作条件：

1.1 工作环境温度：17—25℃，温度波动应小于1℃/h。

1.2 工作环境湿度：40%—70%

1.3 电源：单相电源>3KVA，插座额定电流>16安培，电源波动<5%。

2.设备用途：

2.1  进行化学品分子结构分析表征

- 技术规格：

3.1  射频发射部分

3.1.1 要求：各通道为全宽带射频发射通道，谱仪可扩充升级到4个通道，并具有观察及去偶功能；

*3.1.2 频率分辨率：≤0.001 Hz；相位分辨率：≤0.005度；

3.1.3 频率稳定度：≤1.0x10-12；

3.1.4 脉冲发射功率：质子≥100W，杂核≥330W；

#3.1.5 高中频频率：≤877.5 MHz

3.2 射频接收系统

3.2.1 要求：应具有高动态范围、低噪音、快速恢复、多核放大器的特点，数字滤波器，任意数字抽取，数字化正交检测系统

3.2.2 接收系统：要求具有实时的进行在线数字滤波和数据压缩。

3.2.3 数字分辨率：14bit。

3.2.4 采样谱宽：2MHz

3.3 变温控制系统

变温范围：-150℃—+200℃，精度±0.1℃

3.4 Z脉冲梯度场

梯度场强度：≥50 G/cm

梯度场功率放大器：≥10A

3.5 探头

3.5.1 液体正式探头

*3.5.1.1 检测核：1H，13C，15N，31P，19F等核

*3.5.1.2 灵敏度： 1H≥800（0.1% EB）

13C≥330(10% EB)

31P≥200(0.0485% TPP)

15N≥45(90% Formamide)

19F≥650(TFT)

3.5.1.3 90°脉宽:	 1H≤10us（0.1% EB）

13C≤12.5us(ASTM)

31P≤14us(0.0485% TPP)

15N≤25us(90% Formamide)

19F≤14us(TFT)

3.5.1.4 1H线型 不旋转≤ 0.8/7/14 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)

#3.5.1.5 变温范围：-100℃—+150℃；

3.5.1.6 Z-梯度场强度：≥50G/cm

3.5.1.7 探头具有自动调谐功能

#3.5.1.8 探头具有19F/13C相关实验的功能

3.6 软件及数据处理系统

3.6.1 操作系统：Windows操作系统

3.6.2 NMR控制及处理软件包终身免费使用，免费升级；

3.6.3 支持中英双语言；

3.6.4 具备自动相位和自动基线校正功能；

3.6.5支持一维及多维核磁实验；

3.7  超导磁体

3.7.1 要求：自屏蔽磁体，液氦和液氮消耗低、高稳定性、高均匀性、抗干扰强；

#3.7.2 磁场强度：14.1特斯拉；

3.7.3 低温匀场线圈：≥9组；

3.7.4 室温匀场：≥40组；

3.7.5 磁场漂移：≤ 10Hz/h；

3.7.6 横向5高斯线：≤ 1.75米

3.7.7 液氦保持时间：≥120天

3.7.8 包括置于磁体顶端的外置液氦及液氮监视器

4.产品配置要求

UPS、日立机头的空压机、24位自动进样器等

5. 选购附件、备件及消耗品

无

（二）质保及售后服务：

1.1免费安装调试。

1.2 安装调试经用户验收合格当天起，免费保修一年。

1.3 维修相应时间一般情况≤8小时，到现场时间48小时。

1.4 安装工程师提供2天现场基本操作培训。使用一段时间后，公司应用专家现场培训3天。

（三） 订货数量：

核磁共振波谱仪1台

（四） 交货地点：

用户指定地点

（五）交货日期：

12个月