| 参与比价的供应商所投产品需完全满足该项目所有技术参数,否则报价无效。 技术参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 酶标仪 |  |  | 单位 | 台 |
| 数量 | 1 | 单价 （万元） | 8.0 | 预算总金额（万元） | 8.0 |
| 主要 技术 参数 | 一、用途： 用于三级疾控机构基本能力建设项目。 |  |  |  |  |
|  | 二、详细技术参数： 1、光源：石英卤素灯； ▲2、检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）； ▲3、波长范围：340-850nm； 4、滤光片：8位滤光片轮，标配三块滤光片：405、450、620nm； 5、读数范围：0-6 Abs； 6、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； ▲7、精确性（405nm）：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)，标准测量模式； 8、分辨率：≥0.01Abs； 9、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式； 10、测量速度：6s，96 孔板，快速测量模式；12 s，96孔板，标准测量模式； 11、适用板型：96孔板； 12、振荡器:线性振荡，三档速度可选； 13、按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言； 14、数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有3个或3个以上USB接口分别连接电脑、U盘、打印机等； 15、软件：包括SkanIt软件，无须密码狗，不限安装。 |  |  |  |  |

| 设备名称 | 生物安全柜 |  |  | 单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单价 （万元） | 9.0 | 预算总金额（万元） | 9.0 |
| 主要 技术 参数 | 一、用途： 用于三级疾控机构基本能力建设项目。 |  |  |  |  |
|  | 二、详细技术参数： 1、级别：ClassⅡ，A2型； 2、垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统； 3、隔离操作面10℃倾斜设计，更附合人体工程学运力，使操作者更舒适； 4、外尺寸： 1780×790×2200±10%mm；内尺寸：1580×610×680±10%mm； 5、结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能； ▲6、滑动前窗采用安全悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理； ▲7、前吸入口采用无阻碍回风技术； 8、可卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳，便于搬运； 9、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数； 10、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动； 11、照明和杀菌系统的安全互锁系统； 12、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接接口，便于操作者使用； 13、具备风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性； 14、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露； 15、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%； ▲16、洁净等级：ISO4、送风和排风过滤器：ULPA过滤器、过滤效率：≥99.9995%,@0.12μm； 17、下降风速：0.35±5% m/s，流入风速：0.55±5% m/s； 18、照度≥900lx； 19、噪声≤65dB（A）； 20、产品执行标准：YY0569-2011(GB 4793.1-2007、GB/T 18268.1-2010)； 21、提供中文使用说明书、维修保养手册及国家技术监督部门的检测报告； 22、额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）； 23、安全柜内紫外线灯有定时功能和互锁功能； ▲24、零泄漏空气过滤装置； ▲25、排风方向：顶出风。 |  |  |  |  |