第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第21包 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作电压 220V 单相三线交流电；总功率约 1000 瓦（零地电压必须小于 2 伏）

1.2环境温度：仪器最佳运行温度 21℃ ± 3℃， 波动 < 3 ℃ /hour

1.3湿度要求：30℃下 15% - 85%无结露

- 设备用途：

2.1  用于常规化合物的分子量测定以及聚合物金属配位化合物等大分子测定表征。

- 技术规格：

3.1离子源

3.1.1样品盘采用工业标准的微滴定盘设计，可点384个样品

3.1.2离子源电离处为高灵敏度的无网格设计

#3.1.3配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成。

3.2飞行管

3.2.1无轴、无网V形飞行管

3.2.2快速响应、高灵敏度的检测器

3.2.3二阶反射器实现二级聚焦（时间、空间双聚焦）

#3.2.4无油免维护机械泵

3.3激光器

3.3.1采用固体激光器

#3.3.2激光频率在1-2000Hz范围内可调，波长355nm

3.3.3激光聚焦点直径通过软件可调

3.4工作模式

#3.4.1具有线性和反射模式

3.4.2所有模式均提供正负离子检测功能

3.4.3电脑控制各种检测模式转换和正负离子检测模式转换

#3.5模数转换器

配备高性能、快速的 >4G 的模数转换器

3.6离子碎裂模式

具有CID和ISD两种MS/MS模式，可通过软件控制。

3.7能量碰撞室 (Collision Cell)

提供高能量碰撞使样品产生多种碎片离子峰，区分多肽/多糖精细结构差异

3.8自诊断系统

提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断。

3.9远程监控：提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务。

3.10仪器控制与数据处理软件包

3.10.1基于Window 的仪器控制系统

3.10.2软件包：包括仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件以及质谱数据分析处理软件。

3.10.3自动化数据采集利用模糊逻辑算法，具有人工智能，可根据样品的信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集次数和采集位置。

3.10.4信号采集及数据处理可实现自动化，保持高质量一致的数据结果。

3.11 技术指标

*3.11.1质量范围： 50-500,000 Da

*3.11.2分辨率：线性模式 ≥ 1,100 (cytochrome C, m/z 12361)；反射模式 > 26,000 (多肽)

*3.11.3 灵敏度

线性模式 500fmol，信噪比> 100:1 （蛋白BSA）

反射模式的灵敏度:  250amol，信噪比> 100:1 （多肽）

3.11.4  质量准确度（均值）

反射模式：内标法 ≤ 2 ppm；外标法 ≤ 10 ppm

3.11.5  串联质谱（FAST/PSD）性能

3.11.5.1 拥有CID（collsion induced dissociation）和ISD（in source decay）串联质谱功能

3.11.5.2 串联质谱模式灵敏度：1pmol Substance P(m/z 1,347)，碎片峰650.4Da，S/N>10:1

3.11.5.3 离子源内衰减功能（ISD）

ISD对大蛋白样品可不需酶解直接进行检测。

4. 产品配置要求

4.1基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪主机

4.2仪器控制软件和电脑

4.3聚合物分析软件

4.4耗材包：靶托一块，靶板两块，多肽混合标品，蛋白混合标品各一盒，三种基质各一盒。

5.技术文件

5.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

5.2 投标人应提供仪器使用软件的所有说明书。

5.3 投标人应提供电子版说明书。

5.4 投标人应提供仪器使用软件的备份。

5.5 提供维护操作手册。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装、调试和验收

1.1.1 卖方应在合同生效后的1个月内到向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。

1.1.2 仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后2周内卖方进行安装调试，并在1个月内完成所有技术指标。若1个月内无法达到技术指标，买方有权退货，此时卖方必须全额退回买方已支付的款项，同时承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

1.1.3 仪器到达买方现场后，买方提供常规的单相220V/50Hz电源；卖方提供所有仪器的连接件和连接件电缆及各种必需的附件/软件，达到进行安装调试时不需要买方提供任何零配件的情况下完成所有系统技术指标。

1.2 质量保证：卖方保证所提供产品是全新的、其功能与指标满足制造商的技术标准，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。

1.3 技术培训：卖方设备安装调试完成后，应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于3个工作日。

1.4 保修期：卖方提供12个月以上的免费保修（验收合格签字次日起不少于12个月）。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.5 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修；需要现场维修的，卖方工程师应尽快到达仪器现场；当设备故障严重时,须在五个工作日内到现场解决问题。

1.6 软、硬件升级：仪器在保修期内，卖方应免费向用户提供仪器软件升级服务，与之相关的硬件升级收取成本费。

（三） 订货数量：

1套

（四） 目的港：

CIP福州用户现场（或CIP上海中标方负责上海到用户现场的运输和保险）

（五）交货日期：

合同生效后8个月内。