[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	不适用

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：
(1)国产设备及境内直接供货的进口设备:货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
(2)境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款:外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
2、货款的结算：
国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后3个月内交付至用户指定地点

	交付地点
	采购人指定地点

	▲质保期
	2年，项目验收合格后开始计算。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：24小时以内；
电话技术支持时间：4小时以内；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修；
6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。
4.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。

	培训
	1.要求原厂或授权维修机构对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
2.培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明；
3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。



四、技术要求

[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：可用对未知物质分子量检测，物质定性研究
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	气相-质谱联用仪
（核心产品）
（允许进口）
	1
	台
	一．质谱部分
1  基本性能
1.1   质量数范围: 1.5 ～ 1000 u
1.2   ★灵敏度:EI Scan：1pg 八氟萘OFN m/z 272  S/N ＞ 600 (rms) ；IDL: IDL ≤24 fg（100 fg OFN 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 8%）
1.3  分辨率：R≧2M（FWHM)
1.4  质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)
1.5  最大扫描速度：10,000 u/sec 
1.6 ★采样频率：可达100Hz

2  离子源
2.1  EI
2.2  离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源
2.3  离子化能量：10 ～ 200eV
2.4  离子源温度：独立控温，140 ～ 350℃
2.5  灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）
2.6  双灯丝设计
2.7  气相-质谱联用仪接口温度：50 ～ 350℃

3  质量分析器
3.1  ★配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。
3.2 ★具有快速扫描技术,能够最大限度的减少快速扫描时灵敏度和质谱图正确性的降低。


4  扫描功能:
4.1  扫描功能:
支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。
4.2  在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。

5  检测系统
5.1  二次电子倍增管，配备偏转透镜和±10kV转换打拿极。
5.2  离轴连续打拿电子倍增器。
5.3  动态范围：8×106

6  真空系统
6.1  高真空：单涡轮分子泵系统（80L/sec）
6.2  低真空：30L/min（60Hz）机械泵
6.3  标准配备皮拉尼真空规
6.4  软件直接监测低真空
6.5  柱流量最大可达最大4mL/min（He）

三．气相色谱部分
1  柱温箱
1.1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃
1.2  程序升温：20阶21平台
1.3  ★最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加
1.4  温度设定精度：0.1℃
1.5  ★控温精度：0.01℃
1.6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
1.7  冷却速度：从 450 ℃降到 50℃ ≤3.4min
1.8  具有柱温箱温度的自动保护功能。
1.9  最大运行时间：9999.99分钟

2  分流/不分流进样口
2.1  最高温度：450℃
2.2  ★配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。
2.3  标准配备载气节省模式
2.4  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa
2.5  升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min
2.6  压力程序：最大7阶
2.7  ★分流比设定范围：0 ～ 9999.9
2.8  流量设定范围：0～1250mL/min

3  面板键盘
3.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量
3.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体
3.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

4  其他
4.1  配备节能模式，可在批处理完成后自动运行
4.2  配备150位自动液体进样器
4.3支持氦气节省模块。


四  数据处理系统
1  数据采集和文件格式
仪器支持支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。
2 方法创建
★支持Smart SIM功能（自动创建SIM表）、支持COAST功能（自动创建SIM表）和AART功能（基于保留指数的保留时间自动校正）等功能。
3维护支持
支持不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和浏览导航功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。
4  数据库和方法包
支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库。
5  谱库检索
具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。
6  质量控制
具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

配置清单（不低于以下要求）：
1.气质联用仪主机1套；
2.机械泵1套；
2. 简体中文工作站1套；
3. 谱谱库1套；
4. 仪器维护工具包1套；
5. 常用耗材包1套；
6. 弱极性色谱柱1根；
7. 液体自动进样器1套；

	2
	液相切片联用系统
（允许进口）
	1
	台
	液相切片联用系统由1台高效液相色谱和1台冰冻切片机共同组成。
高效液相色谱参数
一、操作环境
工作电压：100V—240V，600VA
工作温度：4-35℃
相对湿度：20到85%
二、仪器部分
2.1系统控制：
2.1.1仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，图形用户操作界面
2.1.2工作站：支持，图形用户操作界面
2.1.3移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，图形用户操作界面
2.2 输液泵
2.2.1脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL）
2.2.2★泵类型：并联双柱塞
2.2.3泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积
2.2.4脉动：< 0.10MPa（1.0mL/min，10MPa，水）
2.2.5★流速范围：0.0001～10 mL/min
2.2.6流速重现性：<0.050%RSD 或 <0.02minSD

2.2.7梯度：4元低压梯度
2.2.8梯度范围：0～100%（0.1% 步进）
2.2.9梯度程序：20步
2.2.10梯度准确度：±0.10%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件），梯度重现性：±0.10%（1mL/min，10MPa，指定条件）
2.2.11最大耐压：50MPa

2.3 自动进样器
2.3.1进样方式：全量进样（无样品损失）
2.3.2最大耐压：50MPa
2.3.3进样准确度：±1.0%（50uL，N=10）
2.3.4进样体积：0.1～50uL

2.3.5交叉污染: ≦ 0.0028% (典型值)
2.3.6进样周期：15sec（5uL）
2.3.7★样品数量：≥216位（1.5mL）
2.3.8样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷
2.3.9样品制冷：4～45℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃

2.3.10进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）
2.3.11前处理功能：支持样品转移，添加，稀释

2.4 柱温箱
2.4.1加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀
2.4.2★容量：可放置6根色谱和梯度混合器、柱切换阀等
2.4.3★控温范围：室温-12～90℃

2.5 高灵敏度二极管正列检测器
2.5.1波长范围：190-700nm
2.5.2二极管数量：1024
2.5.3设备分辨率：≦0.6 nm/pixel，波长准确度：≦±1nm
2.5.4★噪音：<±3.0×10-6AU（250 nm，参比 350 nm）
2.5.5漂移：600x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm）

2.6蒸发光散射检测器
2.6.1 蒸发方式:低温蒸发型
2.6.2 ★蒸发温度范围:室温－130°C
2.6.3气体流量范围:1.0–4.0L/min
2.6.4流动相流速范围:0.01-3.00mL/min
2.6.5光源:650 nm 半导体激光器
2.6.6★基线噪声:0.05 mV（30min,1 mL/min 甲醇，蒸发温度35℃，气体流量3.0L/min）
2.6.7★基线漂移:≤1 mV/30min（1 mL/min 甲醇，蒸发温度35℃，气体流量3.0L/min）
2.6.8最低检测限：≤5.0×10-6 g/mL （胆固醇-甲醇溶液）（1mL/min 甲醇，蒸发温度35℃，气体流量3.0L/min）
2.6.9其他功能:压力、流量、温度警报，自动停机；序列完成自动关闭气路、光源

三、色谱工作站
图形用户操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠。可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；
配置清单（不低于以下要求）：
 1 高效液相色谱仪主机1套，包括：高精度输液泵1套，5路真空脱气机1套，低压梯度单元1套；高效混合器1套；高灵敏度二极管正列检测器1套；制冷型柱温箱1套；
 2. 低温型蒸发光散射检测器1套；
 3. 仪器安装维护附件包1套；
 4. 简体中文版工作站1套；
 5. 耗材备件包1套；
 5. C18色谱柱1根；

冰冻切片机参数
1.★具备双压缩机制冷系统；
2.箱体制冷温度范围：0～ -35℃；
3.样品头制冷温度范围：≥-10℃至-50℃；
4.速冻架样品位点≥15个，速冻架半导体控制位点≥2个；
5.速冷架制冷温度最低达：-42℃；
6.样本回缩功能：20um或者可以关闭；
7.样本定位：8°（X-Y轴），样品托360°旋转；
8.最大标本尺寸：≥50X80mm；
9.切片厚度：1～100μm，最小步进单位0.5μm
10.切片厚度调节方式：箱体外部，保护操作者安全
11.修块厚度可以选择设定两种格式，临床型10-40um、科研型1-600um；标本垂直样本幅度：≥59mm
12.标本水平位移：≥25 mm
13.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s
14.刀架送风技术，刀架不结霜，易于长时间切片
15.控制键盘可锁定
16.按键式操作机身，便于戴手套操作；
17.★带有自动紫外线消毒系统，表面杀菌率达到99.999%；消毒周期有30分钟和180分钟或以上多种可选，当滑窗被打开时,紫外灯自动熄灭
18.UVC消毒：经认证的UVC灯完全可以达到针对细菌、病毒和真菌的表面消毒。一键控制UVC消毒系统，可分30或180分钟两档消毒，并可以随时开启和终止消毒。探测器可探测到滑窗是否密闭，真正的安全保护，不会辐射到人体。在-20°C条件下，有效针对工作区域的表面和空气消毒（投标时提供相关证明材料，未提供或不符合要求的，视为1项负偏离）。无臭氧，无毒性，消毒需先清理厢室内的碎屑，再进行UVC消毒才有效。
19.仪器表面有抗菌涂层，可有效阻止感染性物质在仪器外部的繁殖。
20.自动消毒持续时间：30min～3hours,安全无毒害，无排放无残留，符合环保理念；
21.刀架适用宽刀片和窄刀片（宽刀片刀架＋窄刀片专用插件＝新刀架），对刀片全长施加均匀夹力，实现无振动切片；刀片架的精准的侧向移动功能确保刀片的全长都可以被利用到；配备集成的红色安全护手和退刀辅助器（标配带有磁铁的小刷子）；

22.冷冻箱手动、自动除霜功能：冷冻箱可手动除霜；支持自动除霜功能每24小时一次，除霜持续时间≤12 min；
23.含主动制冷的样品头；



