[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	不适用

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：
(1)国产设备及境内直接供货的进口设备:货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
(2)境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款:外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
2、货款的结算：
国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后3个月内完成交付。

	交付地点
	采购人指定安装的地点。

	▲质保期
	1年，项目验收合格后开始计算。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：2小时以内；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修；
6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。
4.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。

	培训
	1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
2.培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明；
3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。



四、技术要求

[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）可同时分析从痕量到常量级的70多种元素，可以实现元素的总量分析、同位素分析；气相色谱质谱联用仪（GCMS）可进行高分辨率、高灵敏度的复杂有机物检测，可以实现有机物分离鉴定、痕量检测和复杂样品分析。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
（允许进口）
（核心产品）
	1
	台
	1.总体要求
1. 电感耦合等离子体质谱仪必须具备以下核心部件：
1.1. 离子透镜：具有可施加电压的提取透镜，轴向聚焦并提升离子传输效率。偏转透镜可实现离轴偏转，将待测离子与中性粒子及光子有效分离，降低系统背景噪声。
1.2.除干扰装置：具备独立八极杆型设计的碰撞/反应池，彻底去除质谱干扰，确保测定结果准确性。
1.3. 四极杆质量过滤器：通过四极杆质量扫描实现待测元素定性检测。
1.4. 检测器：双模式电子倍增器，经转换放大为可记录的电信号，实现待测元素定量检测。
2. 该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足制药、食品、环境、地质、化工、生物、材料等分析要求。
2.工作条件
2.1. 环境温度： 15~30C
2.2. 环境湿度： 20~80%
2.3. 电源：200~240V，30A，50/60Hz
3.技术参数
3.1. 硬件
3.1.1 雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率。
3.1.2. 雾室：双通道石英材质，死体积小，记忆效应低，筛选气溶胶均匀且稳定，必须包裹于帕尔帖制冷装置中，低温提升去溶剂效果。
★3.1.3高盐样品进样系统：仪器配置高盐样品进样组件或全自动在线稀释装置，无需手动稀释，可连续测定TDS含量不低于25%的样品溶液；配置2路气体即补偿气和稀释气体，稀释气体拥有5种不同稀释比，可实现4倍、8倍、25倍、50倍、100倍的预设稀释条件自由切换。（投标文件中提供软件2路气体和预设稀释倍数设定的软件截图证明满足下划线内容）
3.1.4.气路控制：整机配备5路高精度气体质量流量计，控制包括等离子体气、辅助气、载气、稀释气、碰撞气等气体流速。
3.1.5. 基体匹配系统：为应对不同盐度，不同基体样品直接上机分析，须至少拥有3种不同的等离子体模式（高灵敏度、常规和高基体HMI），在无须熄灭等离子体前提下可实现在线快速切换，确保最佳基体解离效果。
★3.1.6.离子源：固态射频发生器，功率范围600~1600W，频率≤27.12 MHz。变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水切换至有机相不熄火。屏蔽炬设计消除二次放电，等离子体真正接地，彻底杜绝意外放电打坏射频线圈。（投标文件中提供射频频率指标的软件截图和炬管屏蔽炬实物图或彩页材料等证明满足下划线内容）
3.1.7. 炬管：必须为全石英材质，无O圈一体式设计，拆卸维护方便，炬管X/Y/Z定位可由电机控制自动完成。
★3.1.8.接口：镍制样品锥和截取锥组成的双锥接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.50mm。两锥之间不得通入任何碰撞或反应气体。（投标文件中提供材料证明满足下划线内容）
3.1.9. 离子透镜：必须配备两个提取透镜，可施加电压来增强离子提取效果。偏转透镜可同时施加正、负双电压，实现双离轴偏转，降噪同时提升整体灵敏度。
★3.1.10. 碰撞/反应池：温控型八极杆设计，要求温度范围55~95℃，0.1℃可调。必须拥有3种以上工作模式，除干扰以碰撞模式为优先。氦气流速可设为12 mL/min，彻底消除如ArAr+、ClO+对Se、V的干扰。(投标文件中须提供八极杆池温控参数和氦气气体流量的软件截图证明满足下划线内容）
★3.1.11.四极杆质量过滤器：钼材质物理双曲面设计，驱动频率≥2.8 MHz，质量范围不低于2~258 amu。（投标文件中提供四极杆驱动频率软件截图证明满足下划线内容）
3.1.12.检测器：正交型双模式电子倍增器，脉冲和模拟模式间可自动切换。待测离子通过质量过滤器后，经90度偏转再进入检测器，降噪同时大幅延长检测器寿命。
3.1.13.检测器寿命：电感耦合等离子体质谱仪检测器在每天250个饮用水样品以上的高频使用中寿命在10年以上，如果无法提供达到以上要求，需额外配置5个检测器备用。（需提供承诺函）
3.1.14. 碰撞/反应池干扰消除能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，在无须使用如CH4或H2或O2或NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt。如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池必须额外配置两路反应气路，并且由单独的质子流量计分别控制流量，实现在同一方法中的在线自动切换。
3.2. 工作站
3.2.1. 原厂配置计算机系统。性能不低于i5-8500，16G，1T HDD，4G独立显卡，21.5寸显示器（分辨率：1920×1080），win11系统。
3.2.2. 打印复印彩色激光一体机，打印分辨率1200*2400dpi，打印速度：彩色10ppm，黑白12ppm，内存256MB，纸张大小A4。
3.3. 软件
3.3.1. 操作系统：Windows 11。
3.3.2. 全自动工作条件调谐（AutoTuning）。
3.3.3. 虚拟内标法（VIS）通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应。
3.3.4. 批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统。
3.3.5 软件在线辅助学习系统：原厂软件工作站提供全方位在线辅助学习资料，包含从工作原理到软件操作及日常维护等各个方面，并配套视频资料。
3.3.6智能半定量功能，提供未知样品元素周期表热力图，快速获取样品组成信息，指引样品前处理及过程，优化测试方法参数。
3.4. 性能指标（3.4.1~3.4.5指标须在氧化物产率(CeO+/Ce+) ≤1.8 %下检测）
3.4.1. 灵敏度
7Li ≥60M cps/ppm
89Y ≥250M cps/ppm
205Tl ≥300M cps/ppm
3.4.2. 检测限
9Be ≤ 0.5 ppt
115In ≤ 0.1 ppt
209Bi ≤ 0.1 ppt
3.4.3. 背景 ≤ 1 cps （在质量数9 amu处实测背景）
3.4.4. 氧化物产率（CeO+/Ce+）≤1.8%
3.4.5. 双电荷产率（Ce2+/Ce+）≤3.0%
3.4.6. 短期稳定性（RSD）≤2% （20 min） （须在1ppb标准溶液中测定）
3.4.7. 长期稳定性（RSD）≤3% （2 h） （须在1ppb标准溶液中测定）
3.4.8高盐进样系统：
a. 高盐测试指标：标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3 %。
b. 稳定性指标：3.0% NaCl溶液中含10ppb的Pb、Cd、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样1h，分析次数大于20次，各目标元素测定结果RSD≤5%。
4四元泵：
4.1两个双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，在线真空脱气机。
4.2具有连续自动可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能。
4.3流速范围：0.001~10.0mL/min,0.001mL/min步进。
4.4、流速精密度：<0.07%RSD或0.02minSD 。
4.5、流速准确度：±1%或10uL/min。
4.6、压力脉动：<1%。
4.7、操作压力：0~4 00bar。
4.8、梯度组成精密度：<0.2%RSD。
5、自动进样器
5.1、采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积。
5.2、具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能。
5.3、进样范围：0.1~100ul任意体积精确进样，无需更换定量环。
5.4、进样精度：<0.25%RSD。
5.5、pH 范围：1.0~9.5。
5.6、样品容量：≥132位（2mL样品瓶）。
5.7、交叉污染：0.004%。
6、柱温箱
6.1、控温原理：半导体加热。
6.2、控温范围：室温下10℃～80℃。
6.3、控温精度：±0.15℃。
6.4、控温准确度：±0.5℃。
6.5、柱容量：30cm×2。
7 紫外检测器
7.1光源：氘灯。
7.2波长范围：190-600nm，氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正波长。
7.3实时信号：2个实时信号。
7.4最大采集速率：120HZ。
8.基本配置不低于以下要求
8.1. 电感耦合等离子体质谱仪 主机以及安装工具包1套 ，包含半导体控温装置、5个高精度气体质量流量计（MFC）、雾化器、雾化室、炬管、射频发生器、接口、离子透镜、机械泵和分子涡轮泵、碰撞反应池（必须有）、四极杆质量过滤器及检测器等。
8.2. 原装操作软件1套。
8.3. 原厂配置计算机系统 1套。
8.4. 高基体氩气自动稀释装置 1套。  
8.5. 冷却循环水机 1台。
8.6.电感耦合等离子体质谱仪调谐母液、多元素标准溶液、内标溶液各1套。
8.7.四元泵 1套
8.8 自动进样器 1套
8.9 柱温箱 1套
8.10 紫外检测器 1套
8.11 软件 1套
8.12 UPS（10KVA，续航1小时） 1台
9.备件与耗材（主机及招标要求外）
9.1. 蠕动泵进样管 24根。
9.2. 蠕动泵废液管24根。
9.3. 蠕动泵内标管24根。
9.4. 采样锥O圈   3个。
9.5. 聚四氟乙烯进样管   5米。
9.6. 超纯机械泵油或含氟聚合油   2升。

	2
	气相色谱质谱联用仪
（允许进口）
	1
	台
	1柱箱
1.1温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。
1.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。
1.3程序升温：19阶20平台
★1.4气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致(投标文件中提供截图作为证明);
2分流/无分流进样口（带电子气路控制）
2.1电子参数设定压力、流速和分流比。
2.2流量范围：流量设定范围：0～200ml/min（以N2为载气时）0～1250ml/min（以H2，He为载气时）
2.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。
2.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（需提供彩图说明）
3电子气路控制
3.1自动海拔高度压力及室温补偿。
3.2具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。
4	质谱检测器
4.1具有网络通讯功能，可实现远程操作
4.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入
4.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却
4.4质量数范围：0.6-1091amu
4.5透镜设计，非预四极杆，可以消除边缘场效应带来的质量歧视
4.6质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时
4.7灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1(扫描范围: 50-300amu)
4.8动态范围：全动态范围为106
4.9选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子
4.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入
4.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能
4.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成
4.13离子化能量：≥240eV
4.14离子源温度：通过软件独立设置，最高可设温度350˚C
4.15四极杆质量分析器：双曲面石英镀金四极杆，独立温控，最高可达200℃
4.16双灯丝设计，灯丝电流：0-300uA。
4.17检测器：长效高能量电子倍增器
4.18真空系统：分子涡轮泵255升/秒抽率
4.19气质接口温度: 独立控温，100-350℃
★4.20具有利用压力或者流量-时间曲线法自动校准保留时间功能,该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果(投标文件中提供保留时间锁定采集操作的截图作为证明材料:包含保留时间和流量的校准曲线结果、校正曲线方程及大于0.9999 相关系数)。
★4.21 质谱软件具备自动水和空气检测功能，无需手动设置调谐参数即可快速实现漏气检查并生成报告，便于用户确认质谱状态（投标文件中提供水和空气检查报告结果文件截图证明）。
5、自动进样器
5.1单个进样塔的样品盘位数16位
5.2 非内置式，液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针
5.3 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。
5.4 交叉污染：小于十万分之一。
6.配置要求不低于以下要求：
6.1气相色谱主机1套；
6.2毛细管进样口1套；
6.3质谱主机 1套 ；
6.4自动进样器1套；
6.5气相色谱安装工具包1套；
6.6自动进样针，6/包 1包
6.7 柱螺母，2/包 1包
6.8不粘连衬管O 形圈 1包；
6.9进样隔垫1包；
6.10色谱柱 1根；
6.11通用分流/不分流衬管1包；
6.12石墨密封垫圈1包；
6.13分流平板 1个
6.14液体样品瓶隔垫与瓶盖2包；
6.15 大容积捕集阱，氦气
6.16工作站1台（性能不低于：i5，16G，1T HDD，4G独立显卡，21.5寸显示器）；
6.17 UPS（6KVA，续航1小时） 1台


注：投标人需根据以上要求提供对应材料，未提供或不符合技术要求的视为1项负偏离。

