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中国科学院南京土壤研究所

电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目
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招标编号：OITC-G250302924   
采购人：中国科学院南京土壤研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年10月
第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。本采购需求书中标注“#”条款属于重要条款。
6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

1.技术参数：

1.1进样系统：

#1.1.1超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于600万cps（或cts）（提供证明资料，安装时验收）。

1.1.2 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。（提供软件截屏作为证明资料）

★1.1.3自激式射频发生器频率大于40.00MHz。

#11.1.4功率：最大功率≥1450W，小于等于1W增量连续可调。

1.1.5炬管为垂直式（非水平炬管）。

1.1.6观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种模式。

#1.1.7 免维护的平板等离子体设计，非线圈（需在样本中提供实物图片证明）。

1.1.8气路控制系统：氩气的三路气都需配置质量流量计控制（MFC），至少优于1L/Min连续可调。

#1.1.9等离子体配置实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。

1.1.10可设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体。（提供软件截屏作为证明资料）

#1.1.11波长范围：167-900nm。能测试Cs894.347、Cl894.800nm(提供Cs894.347、Cl894.800nm标准曲线)。

1.1.12检测器是背照式双CCD固态检测器，检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线。

1.1.13在光学设计上强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。（提供10个元素以上不同积分的软件截屏作为证明资料）

#1.1.14软件具有多元素谱图同时显示功能。（提供至少10个元素同时显示的软件截屏）

1.1.15具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时显示。（需提供软件截屏作为证明资料）

1.1.16每个谱图至少可以显示50个以上的像素点。（需提供软件截屏作为证明资料）

#1.1.17 提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式。（需提供软件截屏作为证明资料）

三、设备配置：

1电感耦合等离子体发射光谱仪主机1套；

备件消耗包（炬管1套，炬管O型圈1包，喷射管O型圈1包，喷嘴O型圈1包，雾化器O型圈1包，吹扫窗O型圈1包，0mm 喷射管1根，宝石喷嘴1个，雾化器O圈套件1个，  轴向石英窗1个，  径向石英窗1个，蠕动泵管3包（12根/包），废液管3包（12根/包），进样毛细管3根）；

2 不少于150位自动进样器1套（含500个15mL样品管）

3 冷却水循环系统1台；

4调试溶液一套；

标准溶液：100 mg/L: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn ，24项100mg/L, 125mL 标准溶液一瓶；
5 操作控制及数据临时存储数字设备一台（双核，32G，500兆硬盘，DVD,22寸显示器一套），结果数据纸质化输出设备一台。
四、技术文件：

1提供设备操作使用说明书（纸质或光盘），装箱单（产品清单）。
2货物的原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

3对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。
4外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。
5货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。

五、服务要求：

1 设备安装调试
1.1卖方负责安装、调试，保证所供货物产出合格的成品，并通过双方确认的最终验收。
1.2在货物安装前，卖方提供安装所需的技术资料，并指导全面安装工作；在调试前，卖方提前7天，对买方提出所有的准备工作要求。
1.3安装调试时间买卖双方根据货物的数量商定一个合理的天数。如果因货物质量达不到要求而未能在商定的时间内完成验收，买方有权向卖方提出索赔。
2 技术培训
2.1卖方负责对买方人员进行货物电气、机械、维护操作等方面的技术培训。培训须达到买方人员对所供货物的熟练操作和排除货物的常见故障。如果由于设备本身设计、制造的原因影响培训, 制造商将免费提供额外培训，并承担由此造成的延误损失。
2.2供应商提供免费专业培训名额4名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。
2.3 保修期：提供12个月的整机保修，在保修期内免费提供零件及维修服务。并提供终身技术服务支持。
4 维修响应时间：接到故障通知后8小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。
5 要求卖方提供的其它技术服务内容︰软件终身免费升级

6 交货日期和交货地点（项目现场）：

交货日期：合同签订之日起90日内完成本项目交付。
交货地点：招标人指定项目现场（中国科学院南京土壤研究所）

7 付款方式：                                         

安装调试完毕验收合格后收到发票的10工作日内支付成交价的90%，剩余10%作为质保金，在验收合格满1年后的10个工作日内付清。

六、执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。
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