- 项目需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 项目现场（交货地点） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 静电场轨道阱超高分辨质谱联用仪 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 2 | 纳微流液相色谱仪 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
| 2 | 1 | 单细胞蛋白质组学纳升移液工作站 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 2 | 高准确度单分子测序系统 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 3 | 多功能激光扫描成像系统 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
| 3 | 1 | 台式超速离心机 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 2 | 多功能酶标仪 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 3 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 4 | 蛋白结晶自动化工作站 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
|  | 5 | 多功能微孔板检测仪 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
| 4 | 1 | X射线单晶衍射仪 | 1 | 12个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
| 5 | 1 | 超高参数全光谱流式细胞分析仪 | 1 | 3个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |
| 6 | 1 | 高通量蛋白结晶自动观察系统 | 1 | 5个月 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、核心产品：

第1包核心产品：静电场轨道阱超高分辨质谱联用仪

第2包核心产品：高准确度单分子测序系统

第3包核心产品：实时荧光定量PCR仪

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

## 第1包

## 一、技术要求：

### 品目1静电场轨道阱超高分辨质谱联用仪

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 适用于蛋白质组学：蛋白质组学研究中的蛋白质鉴定、翻译后修饰、生物大分子相互作用、多肽和蛋白质的定量分析。 |
| 2 | 性能指标 | 一、离子源部分 |
|  |  | 1.独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作。 |
|  |  | ▲2.喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净。 |
|  |  | 3.具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力。 |
|  |  | 4.可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1000l/min；APCI流速为50l-1000l/min。 |
|  |  | 5.ESI与APCI切换只需更换喷针，快速简便，且整个过程无需拆卸离子源。 |
|  |  | 6.全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式。 |
|  |  | 7.质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能。 |
|  |  | 8.离子源腔体需具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度。 |
|  |  | 二、离子传输系统 |
|  |  | ★9.离子传输系统必须配有金属离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担。 |
|  |  | 10.大口径高容量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，得到更好的信号响应。 |
|  |  | 11.离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力。 |
|  |  | 12.需具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气。 |
|  |  | 13.电动离子漏斗：需有效捕获离子并聚焦，提高传输效率，减少离子损失，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清晰方便。 |
|  |  | 14.需具有带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度。 |
|  |  | 三、质量分析器部分 |
|  |  | ▲15. 质量分析器需采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，质量范围40-6000m/z。 |
|  |  | ▲16.仪器分辨率：≥480,000 FWHM ( m/z≤200)；≥4档可调。 |
|  |  | 17.双曲面分段四极杆，分辨率≤0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4Da-1200Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500m/z。 |
|  |  | 18. 谱内动态范围：>5000。 |
|  |  | 19.质谱采集速率：≥40Hz。 |
|  |  | ▲20. 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度>1.4Hz（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张）。 |
|  |  | 21.灵敏度 |
|  |  | ▲21.1全扫描Full Scan（m/z 100-900）灵敏度：50fg 利血平进样，S/N>500:1； |
|  |  | ▲21.2MS/MS灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N >1000:1； |
|  |  | ▲21.3选择离子扫描SIM灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N > 1000:1； |
|  |  | 22. 质量准确度：外标法<3ppm ；内标法<1ppm。 |
|  |  | 23. 扫描模式: 高分辨全扫描MS和MS/MS, 高分辨选择离子扫描, 高分辨全子离子碰撞碎裂扫描, 高分辨正负离子切换扫描, 高分辨数据依赖子离子扫描, 高分辨数据非依赖扫描, 高分辨平行反应监测子离子扫描。 |
|  |  | ★22.检测器: 采用FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，需要额外提供相应备用检测器至少5个。 |
|  |  | ▲23.需配置EASY-IC离子源，产生内部校正离子，用于正离子和负离子模式下谱图的实时质量校正。 |
|  |  | ★24.需配置高场非对称波形离子迁移谱接口，提高分析选择性，能够鉴定和定量更多蛋白质，兼容100至1000 nL/min的流动相流速。 |
|  |  | 四、纳流液相色谱仪 |
|  |  | 25.纳流泵 |
|  |  | 25.1.泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵； |
|  |  | ▲25.2.压力范围：≥150 MPa； |
|  |  | 25.3. 流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量； |
|  |  | 25.4、时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测； |
|  |  | 25.5. 需具有泵溶剂通道数量：至少2 个； |
|  |  | 25.6. 生物兼容性要求：兼容。 |
|  |  | 26.自动进样器 |
|  |  | 26.1.进样体积范围： 0.01–25 μL, 步长≤ 0.01 μL； |
|  |  | 26.2.自动进样器控温：4–40 °C； |
|  |  | 26.3.样品盘和容量：1.5ml样品瓶能放≥216个，可支持96孔板和384孔板； |
|  |  | 26.4.自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一； |
|  |  | 26.5. 瓶底检测技术：有带有样品瓶底部检测和推荐样品瓶，可以吸取3µL中的至少2.5µL。 |
|  |  | 27.工作站不低于以下配置：i7CPU、16G内存、1T硬盘、DVD刻录机、24寸高清彩色液晶显示器，预装数据处理使用的Office软件。 |
|  |  | 28.打印机不低于以下配置：激光双面，黑白。 |
| 3 | 培训服务 | 1.至少二次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |

★2、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨质谱主机（含机械泵，六通阀，注射泵，真空锁定装置等） | 套 | 1 |
| 2 | 纳流液相色谱仪（含二元泵，自动进样器、柱温箱） | 套 | 1 |
| 3 | 纳流液相色谱仪显示器 | 套 | 1 |
| 4 | 可加热电喷雾离子源 | 套 | 1 |
| 5 | 纳流离子源 | 套 | 1 |
| 6 | 高场非对称波形离子迁移谱 | 套 | 1 |
| 7 | 代谢组学专用软件 | 套 | 1 |
| 8 | 仪器操作软件 | 套 | 1 |
| 9 | 生物制药分析软件 | 套 | 1 |
| 10 | 分析柱 | 根 | 14 |
| 11 | 样品瓶 聚丙烯 300UL 100/包 （纳流液相使用） | 包 | 10 |
| 12 | 9mm蓝盖+红色PTFE/白橡胶垫，100/包（纳流液相使用） | 包 | 10 |
| 13 | 9mm蓝盖，100/包 | 包 | 10 |
| 14 | 红色PTFE/白橡胶垫，100/包 | 包 | 10 |
| 15 | 内衬管 | 包 | 10 |
| 16 | 样品瓶带内衬管（一体） | 包 | 10 |
| 17 | 机械泵油 | 瓶 | 2 |
| 18 | 工作站及打印机 各1台 | 台 | 各1 |
| 19 | 软件工作站 | 台 | 1 |
| 20 | 不间断电源（10kw ，可持续供电至少2h） | 台 | 1 |
| 21 | 气瓶及减压阀 | 套 | 1 |
| 22 | 隔离变压器 | 台 | 1 |
| 23 | 正离子校正液 | 瓶 | 3 |
| 24 | 负离子校正液 | 瓶 | 2 |
| 25 | 金属喷针 | 盒 | 3 |
| 26 | 质谱实验桌 | 台 | 1 |
| 27 | 液相移动小车 | 台 | 1 |
| 28 | 氮气发生器 | 台 | 1 |

### 品目2 纳微流液相色谱仪

1、设备用途说明：

纳微流液相色谱仪兼顾纳流流速的同时，也可以实现微升流速，适用于日常临床样品以及大队列蛋白组学高效率，高通量的组学研究。

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 适用于日常临床样品以及大队列蛋白组学高效率，高通量的组学研究。 |
| 2 | 性能指标 | 一、纳流泵 |
|  |  | 1.泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵。 |
|  |  | ★2.压力范围：≥150 MPa。 |
|  |  | 3.可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量。 |
|  |  | ★4.流速范围：100 nL/min–100 µL/min。 |
|  |  | 5.泵溶剂通道至少：2 个。 |
|  |  | 6.生物兼容性：兼容。 |
|  |  | 7.pH 范围：2-10。 |
|  |  | 8.用户界面：系统监控；直接系统控制；在系统中诊断和故障排除；远程访问选项。 |
|  |  | 9.安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测。 |
|  |  | 二、自动进样器 |
|  |  | ▲10.进样体积范围： 0.01–25 μL, 步长 0.01 μL。 |
|  |  | 11.自动进样器控温：4–40℃。 |
|  |  | ▲12.样品盘和容量：1.5ml样品瓶最多能放216个；可支持96孔板和384孔板。 |
|  |  | ▲13.自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一。 |
|  |  | 14.需具有瓶底检测技术：带有样品瓶底部检测和推荐样品瓶，可以吸取3µL中的至少2.5µL。 |
|  |  | 15.需具有SmartInject 技术：带主动压力监测。 |
|  |  | 16.进样方式：带loop环内联的直接进样；带有离线loop环的直接进样；Trap-and-elute 进样，带有反吹或前冲洗脱；加热的trap-and-elute 进样，带反吹或前冲洗脱。 |
|  |  | 17.具有分选细胞溯源功能。 |
| 3 | 培训服务 | 1.至少二次现场免费培训。 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务。 |

★3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳微流液相色谱系统（含二元泵，自动进样器） | 套 | 1 |
| 2 | 显示器 | 套 | 1 |
| 3 | 分析柱 | 根 | 1 |
| 4 | 样品瓶 | 包 | 5 |
| 5 | 9mm蓝盖+红色PTFE/白橡胶垫，100/包（纳流液相使用） | 包 | 5 |
| 6 | 9mm蓝盖，100/包 | 包 | 5 |
| 7 | 红色PTFE/白橡胶垫，100/包 | 包 | 5 |
| 8 | 内衬管 | 包 | 5 |
| 9 | 样品瓶带内衬管（一体） | 包 | 5 |
| 10 | 电源线 | 根 | 1 |

## 二、商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期主机五年，配件五年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少二次现场免费技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的三个月内交货

4、交货地点：

采购人指定地址

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

## 第2包

## 一、技术要求：

### 品目1单细胞蛋白质组学纳升移液工作站

1、设备用途说明：

主要用于精准可视化的单细胞分选、超微量纳升试剂分配、温度控制和环境湿度控制的功能，使用压电声学分配/液滴成像技术可确保分选下来的几百皮升的液滴中包含单细胞，微量的小体积液滴可以减少与管壁接触转移带来的样品损失问题，此外小体积液滴与单细胞样品兼容性更好，具有更高的酶切反应速率以实现对单细胞蛋白质组学样品前处理工作的完成

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于精准可视化的单细胞分选、超微量纳升试剂分配、温度控制和环境湿度控制的功能。 |
| 2 | 性能指标 | 一、主机 |
|  |  | ▲1.分选系统X、Y、Z移动平台：移动范围：X≥180mm，Y≥120mm，运行速度：0~100cm/s，分配器位置重复移动精度≤3μm。 |
|  |  | 2.清洗站：化学惰性洗涤室，每个压电陶瓷喷嘴通过超声波分开清洗。 |
|  |  | ★3.视觉采集系统：识别≤5μm颗粒，双模式照明，水平安装，CMOS相机像素≥320万。 |
|  |  | 4.分发控制站：能优化分配参数，有自动识别功能。 |
|  |  | 5.压电陶瓷喷嘴：提供≥3种规格，内径范围：30~70μm，产生液滴体积范围300pL~600pL，安装位置固定，能够拆卸和反复使用，内壁活性涂层能确保细胞活性，可以分选单细胞、微球、细胞核、纳升级别试剂。 |
|  |  | 6.自动进样系统：全封闭的进样装置设计，对样品提供全方位的保护，提供全自动上样，上样由喷嘴移动吸取，从试管、96孔板、384孔板、1536孔板中采集样品，最小上样体积≤5μL。 |
|  |  | 7.分选速度：完成96孔板分选时间≤5min。 |
|  |  | 8.可选择收集孔板：载玻片、96孔板、384孔板或定制微孔板。 |
|  |  | ★9.检测系统：CMOS相机对喷嘴实时监控，且通过软件划分为观察区、沉淀区、喷射区，能够检测细胞大小、直径、圆周参数。每分选一个单细胞，保存对应的原始图进行后期验证。 |
|  |  | 10.检测细胞颗粒大小：2μm~70μm。 |
|  |  | 11.分选要求： |
|  |  | ▲11.1 分选方式：通过检测系统对喷嘴实时监控，在沉淀区没有单细胞，喷射区只有单细胞这两个条件同时满足时，喷嘴才能够移动至收集孔板位置进行分配，确保每个孔洞只有单细胞存在； |
|  |  | 11.2 单细胞分选：能够分选少量细胞，细胞浓度小于200/μL时进行分选，分选后的单细胞能够进行再培养、测序、克隆等； |
|  |  | ★11.3 分选设置：样品自动上样后经检测装置进行分选，不满足条件液滴（不含单细胞或含有多细胞）进行回收再循环，直至目标孔板收集完成； |
|  |  | 11.4 支持分选监控； |
|  |  | 11.5 分选液滴声波频率：200Hz~1500Hz； |
|  |  | 11.6 分选单细胞率≥98%，分选回收率≥95%； |
|  |  | 11.7 分选单细胞活性≥85%。 |
|  |  | 12.系统压力：无鞘液，不产生高剪切力。 |
|  |  | 13.温度控制单元：具备目标收集板块的主动冷却/加热功能，温度范围：-20℃至120℃，由软件控制。 |
|  |  | ★14.超微量移液体积：范围300pL~600pL，能够自定义，CV≤2%，液滴产生速度≥500滴/秒。 |
|  |  | 15.至少四通道荧光分选： DAPI/FITC/PE/CY5。 |
|  |  | 二、内置PC系统及控制软件 |
|  |  | 16.内置PC系统配置不低于：Windows系统，Intel Core i3 3.7Ghz，4GB内存，64位系统。 |
|  |  | 17.控制软件：提供完全自动化的工作流程，包括仪器设置、性能可视化控制，以及分发控制站的实时视频图像。 |
| 3 | 培训服务 | 1.至少二次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |

★3、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白质组单细胞制样主机及软件 | 台 | 1 |
| 2 | 加热制冷水循环系统 | 套 | 1 |
| 3 | 湿度控制模块 | 套 | 1 |
| 4 | 垂直摄像头模块 | 个 | 1 |
| 5 | 超声波清洗模块 | 套 | 1 |
| 6 | 启动配件包 | 个 | 1 |
| 7 | 压电陶瓷喷嘴 | 个 | 3 |
| 8 | 蛋白质12*16 配件套件 | 套 | 1 |
| 9 | 基因组芯片 384配套件 | 套 | 1 |
| 10 | 单细胞蛋白质组芯片 | 套 | 2 |
| 11 | 单细胞基因组空白芯片 | 套 | 1 |
| 12 | 单细胞基因组预填芯片 | 套 | 1 |

### 品目2高准确度单分子测序系统

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 可以完成全基因组de novo 测序、重测序，检测基因组变异，结构变异检测、全长转录本测、表观遗传学检测以及全长16S测序分析群落组成。 |
| 2 | 性能指标 | ★1. 通过合成DNA的方式进行测序，以光学信号的方式读取单个碱基信息，A、T、G、C四种碱基分别对应不同的四种光学信号。 |
|  |  | ▲2. DNA合成酶具有长读长特性，平均读长≥10kb，最长的酶读长≥80 kb。 |
|  |  | 3. 测序过程及建库不依赖于PCR扩增模板，可实现单分子测序，无PCR产生的测序误差，无GC偏好性。 |
|  |  | 4. 建库采用DNA双链双端连接环形接头的方式，通过闭环的环形测序增加测序次数，可实现多次对DNA单分子进行测序。 |
|  |  | ★5. 测序不含系统误差，通过多次读取的方式消除随机误差，可在循环多次后得到质量≥Q20的单条reads，数据平均的测序质量≥Q30。 |
|  |  | 6. 质检合格的正常文库下机可直接获得高准确度测序数据，可获得质量在Q20（99%）以上的测序数据量≥15Gb。 |
|  |  | ▲7. 质检合格的正常文库用于单张测序芯片上测序，在不依赖于其他测序技术的条件下，产出质量高于Q20（99%）的测序序列数量≥100万条。 |
|  |  | 8. 测序反应结果不受GC/AT含量、回文序列、DNA短序列重复影响，均匀覆盖整个基因组。 |
|  |  | 9. 在不依赖其他测序技术的条件下，可直接获得基因组中结构变异位点距离≥5kb的定相（Phasing）信息。 |
|  |  | 10. 在不依赖其他测序技术的条件下，可直接获得基因组中单碱基变异位点距离≥5kb的定相（Phasing）信息。 |
|  |  | 11. 可用于全长16S/18S rRNA（序列总长≥1.5 kb）测序进行微生物群落分析，分辨率可提升至菌种级。 |
|  |  | 12. 对转录本可直接进行全长测序，无需生物信息学拼接。 |
|  |  | 13. 在不依赖其他方法的条件下，可实现对全长转录本序列单碱基变异分析。 |
|  |  | ★14. 可直接检测碱基修饰信息（甲基化检测），可检测的类型包括5mC，6mA，4mC。 |
|  |  | 15.投标人需提供Barcode建库、混样测序的具体方案，提供300个以上的barcode序列组合，并提供直接拆分barcode的软件。 |
|  |  | 16. 在不依赖其他测序技术的条件下，可直接实现微生物单菌的de novo测序组装，获得完整或极少数gap的基因组图谱，质粒序列，以及碱基修饰信息。 |
|  |  | 17. 采用自动化机械臂加载上样，以确保单分子测序实验操作的精密性和准确性，并保证测序反应在稳定封闭的环境下进行。 |
|  |  | 18. 除必要的测序试剂耗材外，投标人可提供公认的，成熟的，且免费的标准配套分析软件，包括碱基读取，变异读取，扩增子分析等。 |
| 3 | 培训服务 | 1.提供免费的仪器安装调试等支持。 |
|  |  | 2.提供至少二次免费实验操作培训及数据分析培训，其中至少一次不少于5个工作日。 |

★2、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序主机 | 套 | 1 |
| 2 | 不间断电源系统 | 套 | 1 |
| 3 | 氮气供应系统 | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | 台 | 1 |
| 5 | 启动试剂盒 | 套 | 1 |

### 品目3多功能激光扫描成像系统

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于各种近红外荧光Western blots、可见荧光Western blots、显色Western blots、多色 EMSA、微孔板In-Cell Western、In-Gel Wester、Cell Health、核酸胶、考马司亮蓝凝胶、银染胶、蛋白芯片、组织切片等应用的成像分析。 |
| 2 | 性能指标 | 一、主机技术参数 |
|  |  | ▲1.荧光检测的激光扫描系统，包括可见光488nm、520nm、近红外荧光685nm、785nm共4个激光通道。488nm和520nm激光器寿命 ≥40,000小时，685nm和785nm激光器使用寿命 ≥20,000小时。3个独立的落射LED光源，激发波长分别470nm、525nm、630nm。3个独立的透射LED光源。 |
|  |  | ★2.最大检测通道：≥17个。 |
|  |  | ★3.检测器包括两套：包括sCMOS 图像固态传感器以及CCD检测器（选配）。 |
|  |  | 4.灵敏度：蛋白质可检测到≤1.2 pg的Western Blot印记膜上的目标蛋白。DNA可检测到≤10 fmol的聚丙烯酰胺凝胶上的光源双链DNA探针。 |
|  |  | ▲5.动态范围：检测信号强度可达≥6个数量级，信号强度与样本浓度的相关性大于0.998。 |
|  |  | 6.荧光扫描面积：≥25×18cm，用户可根据样品摆放位置自定义扫描区域。发光拍照面积：15cm x 11cm。 |
|  |  | 7.扫描介质包括NC膜、PVDF膜、4块96/384微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等。 |
|  |  | ▲8.扫描分辨率：≤5μm。 |
|  |  | ▲9.扫描焦距位-1至5 mm可调，用户可根据不同的介质类型选择最佳的扫描焦距。 |
|  |  | 10.预扫描功能：系统能够快速预扫描样品，根据捕获的信号而自动调整最适宜的激发强度。 |
|  |  | ▲11.可提供符合JBC等科学杂志要求的≥5种定量Western Blot以及均一化等相关protocols；配套的二抗IRDye近红外荧光染料需通过FDA DMF文件。 |
|  |  | 12.配套软件包含抗体验证、看家蛋白验证、检测功能线性范围等功能，可以做自动均一化分析、自动重复性分析及数据报告分析。所有分析数据及图像都包含在一个数据包中并且可直接提交给杂志社或分享给其他人员。 |
|  |  | 13.可用于临床试验的原厂近红外荧光染料标记成像试剂：≥20种。 |
|  |  | 14.原厂提供 In-cell Westerns 标准Protocol：数量≥9种。支持 In-cell Westerns 孔板类型：6-1536 标准微孔板，且放置微孔板数目≥4 ，无需任何适配器即可直接上机扫描。 |
|  |  | 15.需具备完善的监控上样、转膜功能，且至少具备指示上样差异、监控上样过程、指示转膜差异功能、监控转膜等功能。 |
|  |  | 二、软件功能参数 |
|  |  | 1.需至少具有两套功能强大的软件系统，一套用于仪器控制和数据分析，一套用于统计学分析。 |
|  |  | 2.自动进行数据统计学分析功能，能直接给出Bar图和散点图，时间：≤2min。 |
|  |  | 3.自动进行共同线性范围验证功能：具有，时间：≤2min。 |
|  |  | 4.自动进行均一化分析功能：具有，种类：≥3种；时间：≤2min。 |
|  |  | 5.自动进行抗体验证功能：具有，时间：≤2min。 |
|  |  | 6.自动进行最佳上样量范围验证功能：具有，时间：≤2min。 |
|  |  | 7.具有分析过程及分析结果可直接发给杂志功能。 |
|  |  | 8.权限管理：灵活的课题组或项目数据分组管理功能。 |
|  |  | 9.自动调节扫描强度功能：具备，且自动得出最佳扫描结果。 |
|  |  | 10.具有软件调节图片明亮度、对比度时条带原始灰度值不发生任何改变的功能。 |
|  |  | 11.具有扫描时自动给出不同通道叠加的荧光图片的功能。 |
|  |  | 12.提供免费Western Blot在线培训平台（提供证明资料）。 |
|  |  | 三、配套电脑参数不低于以下配置： |
|  |  | 1. CPU i7 8核 4GHz以上,16G内存。 |
|  |  | 2.1T NVME固态硬盘。 |
|  |  | 3.两个可用千兆网络端口。 |
|  |  | 4.显示器分辨率：1600*1200以上。 |
|  |  | 5.带6G显存的独立专业显卡。 |

★2、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能激光扫描成像系统 | 套 | 1 |

## 二、商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期：单细胞蛋白质组学纳升移液工作站和多功能激光扫描成像系统三年，高准确度单分子测序系统五年。（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少二次现场免费技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的三个月内交货

4、交货地点：

采购人指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

## 第3包

## 一、技术要求：

### 品目1台式超速离心机

1、设备用途说明：

台式超速离心机是目前生物医学研究、材料研究等学科必备的仪器设备之一，应用范围广泛，可以完成各种细胞（亚细胞器）、核酸（DNA和RNA）、蛋白质、囊泡、病毒、细菌、血液、无机材料、有机材料等物质的分离、纯化和富集工作。特别适合于微量样品的分离纯化工作。

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 适合于样品的分离纯化工作。 |
| 2 | 性能指标 | ★1.生物安全性主机最高转速≥150,000 rpm，定角转头单次离心最大容量≥6*29.9mL；仪器尺寸：体积小巧，台式桌面设计，占地面积约6.3平方尺，能直接置于生物安全柜中（仪器验收按照配置的转头为准）。 |
|  |  | 2.转速精度为≤±50 rpm。 |
|  |  | 3.温度控制系统：离心室利用电冷却，无需压缩机；设定温度范围 0 至 40℃， 1℃步进；准确度为≤±2.0℃；操作温度范围为 15 至 35℃；自动干燥，可使离心室湿度降至最低。 |
|  |  | ★4.真空系统：真空度实时具体阿拉伯数字显示，非高、中、低显示，保证实验具有更好的精确度，重复性和对比性，并能及时发现系统的真空问题。 |
|  |  | 5.电用量减少设计：最大产热量≤0.7kW(2400Btu/hr)；等待操作模式选择，可减少电用量。 |
|  |  | ★6.必须具备中文操作系统，触幕式彩色液晶操作屏。 |
|  |  | 7.具备瞬时离心功能。 |
|  |  | 8.可选配远程监控软件。 |
|  |  | 9.时间设定范围至99小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择。 |
|  |  | 10.加减速设定：≥10个加速，≥11个减速速度选择。 |
|  |  | 11.每个程序至少有5步设置，包含加速、减速、温度、转速、时间等。 |
|  |  | 12.安全操作设计：符合CSA, CE, 国际安全标准；低重心主机设计；自动锁定转头装置，当转头放至离心室内时，主机将转头自动锁定，无需人手操作；仪器可放在通风柜内或利用遥控操作，可避免危险样品污染实验室环境；可选配HEPA过滤膜。 |
|  |  | 13.噪音：在最高转速时≤47 dbA。 |
|  |  | 14.仪器维护：故障诊断显示；电源断电恢复后，仪器可自动启动；可打开外壳正面，方便维修及仪器检查。 |
|  |  | 15.为保证良好的售后服务，仪器生产厂家（非代理公司）负责售后服务，并提供仪器生产厂家针对此项目的售后服务承诺书。 |
|  |  | 16.可选配用不同转头，包括定角、水平、近垂直转头等。 |
|  |  | 17.可选配不同种类的离心管，包括指封管、快封管、锥型管、高离心力（g-max）管及超洁净管。 |
|  |  | 18.配置要求: |
|  |  | ★18.1.定角转头1个：最高转速≥150,000rpm，最大相对离心力≥1,003,000g，单次离心容量：8 x 2mL，K因子≤4.58（按照转头的标准容量计算）； |
|  |  | ★18.2.水平转头1个：最高转速≥55,000rpm，最大相对离心力≥259,000g，单次离心容量：4 x 2.2mL，K因子≤50.6； |
|  |  | 18.3.需配置2mL离心管50支，1mL厚壁管100支，1.5mL离心管50支和8个适配器；2.2mL离心管50支，1mL厚壁管100支，1.5mL离心管50支和4个适配器等。 |
| 3 | 培训服务 | 1.至少二次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |

★3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式超速离心机 | 台 | 1 |

### 品目2多功能酶标仪

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于DNA/RNA及蛋白定量和纯度检测、PicoGreen/NanoOrange /Bradford实验、ELISAs/酶学动力学检测、药物分解实验、细胞活力、细胞毒性、细胞增殖检测、Caspase-3和蛋白酶检测、CatchPoint cAMP检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、色氨酸自荧光检测、绿荧光蛋白检测、报告基因检测、ADME-Tox实验、FluoroBlokTM细胞迁移、激酶和ATP酶检测、生物发光荧光共振能量转移（BRET）、Multi-Tox细胞活力分析、HTRF检测、AlphaScreen检测实验等。 |
| 2 | 性能指标 | ★1.检测类型：6-1536孔微孔板进行检测，可升级3456孔检测模块，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl。 |
|  |  | ▲2.检测能力：具有光吸收ABS，荧光FI，化学发光LUM，TRF（时间分辨荧光），FRET(荧光能量共振转移），TR-FRET(时间分辨荧光能量共振转移技术），HTRF（均相时间分辨荧光能量共振转移），FP（荧光偏振技术），ALPHASCREEN，BRET，可升级western blot检测功能。 |
|  |  | ▲3.至少具有5个光源：Absorbance (ABS) 功能采用单独的高能氙闪灯、 FI、TRF功能采用单独的高能Auto-LED、HTRF功能采用单独的高能氙闪灯、AlphaScreen 采用1W固态激光，FP功能采用单独的高能Auto-LE。 |
|  |  | ▲4.卡盒式设计，所有检测功能模块通过可快速拔插的卡盒实现。 |
|  |  | ★5.检测模块：功能模块可快速拔插(1min内即可完成) ，模块的升级和维修无需整机返厂，模块既可安装在设备顶部也可以安装在设备底部，分别实现底部和顶部检测。 |
|  |  | 6.温度控制：室温+4°C至45°C。 |
|  |  | 7.震荡方式至少包括：线性和圆周。 |
|  |  | 8.震荡幅度：高、中、低。 |
|  |  | 9.检测器：具有两个独立PMT，发射光双通道可同时检测。 |
|  |  | ★10.检测模式：终点法、动力学、光吸收及荧光光谱扫描、区域扫描。 |
|  |  | ▲11.微孔板托盘：弹出式，多方向取放微孔板横放竖放均可检测。 |
|  |  | 12.读取高度优化：顶部/底部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度。 |
|  |  | ▲13.底部检测无需光纤传输激发光，实现最大灵敏度。 |
|  |  | ★14.荧光检测功能采用AUTO LED光源能量强度优化技术，光源能量可自动调节。非采用PMT自动增益调节。 |
|  |  | 15.光吸收功能 |
|  |  | 15.1波长范围：230-1000 nm； |
|  |  | 15.2波长选择：光栅，1.0nm可调； |
|  |  | 15.3波长带宽：4 nm； |
|  |  | 15.4波长准确度：≤±1.0nm； |
|  |  | 15.5波长重复性：≤±0.5nm； |
|  |  | 15.6光度量范围：0-3.5 OD； |
|  |  | 15.7测定准确度：≤±（2 % + 0.010 OD）, 2 OD@ 405 nm； |
|  |  | 15.8测定精确度：≤±（1 % + 0.005 OD）, 2 OD@405 nm。 |
|  |  | 16.荧光功能 |
|  |  | 16.1荧光功能采用高能Auto-LED光源； |
|  |  | 16.2波长范围：EX 360nm-790 nm，EM 400nm-850 nm,波长连续可调； |
|  |  | ★16.3波长选择：连续波长可调滤光片（≤1.0nm步进）； |
|  |  | 16.4波长带宽：EX/EM 20nm； |
|  |  | 16.5波长准确度：≤±2nm； |
|  |  | 16.6波长重复性：≤±1nm； |
|  |  | ★16.7荧光检测灵敏度：≤0.2pM荧光素，96孔板。 |
|  |  | 17.时间分辨荧光检测灵敏度：≤0.2pM铕元素，96孔板。 |
|  |  | 18.化学发光检测灵敏度：≤20pM ATP，96孔板（tune卡盒），≤1.5 pM ATP，96孔板（lum卡盒）。 |
|  |  | 19.荧光，时间分辨荧光及化学发光检测速度：96孔板 ≤12s、384孔板≤ 24s、1536孔板≤ 54s。 |
|  |  | 20.荧光偏振功能 |
|  |  | 20.1光源：高能Auto LED； |
|  |  | ★20.2检测灵敏度：≤0.5mP荧光素，96孔板/200ul。 |
|  |  | 21.均相时间分辨荧光功能 |
|  |  | 21.1滤光片组参数：EX: 340nm，EM1: 616/10 nm，EM2: 665/10 nm； |
|  |  | 22.AlphaScreen功能 |
|  |  | 22.1光源：680nm激光； |
|  |  | 22.2滤光片组参数：EX：680 nm，EM：570/100nm； |
|  |  | 22.3检测灵敏度：<100 amol biotinylated-LCK-P peptide，384孔板/25ul。 |
|  |  | 23.机械臂兼容：兼容。 |
|  |  | 24.需具有气体控制模块。 |
|  |  | 25.电脑连接方式要求：RS-232串口或USB两种方式。 |
|  |  | ★26.软件具有至少21种曲线拟合方式，可完成自编公式和程序的存储及运。 |
|  |  | 27.工作站不低于以下配置：win10专业版64位，16G内存，I5处理器。 |
| 3 | 培训服务 | 1.原厂工程师至少提供二次现场免费培训。 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务。 |
|  |  | 3.生产厂家可以提供免费技术咨询。 |
|  |  | 4.生产厂家须在广州有全职技术支持工程师。 |

★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、多功能酶标仪主机1台 2、Absorbance (ABS) 光吸收卡盒1个 3、Tune （FI、TRF、Lum）三功能卡盒1个 4、HTRF 均相时间分辨荧光卡盒1个 5、AlphaScreen 卡盒1个 6、BRET2卡盒1个 7、FP荧光偏振卡盒1个 8、LUM卡盒1个 9、工作站1套 10、软件U盘1个 | 套 | 1 |

### 品目3实时荧光定量PCR仪

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于核酸绝对定量，相对定量，等位基因分型，阴阳性判定，PTS蛋白热稳定性实验，HRM核酸高分辨率溶解曲线，未知病原体筛查，microRNA检测，微量蛋白探针法定量等。 |
| 2 | 性能指标 | 1．热循环采用珀耳帖效应系统，温度范围：4-99.9℃。 |
|  |  | ▲2.可支持至少四种半导体控温的加热模块：0.2ml×96孔、0.1ml ×96孔、384孔和微流体芯片；加热模块可由用户自行更换，更换后无需校准即可使用。 |
|  |  | ▲3. 激发光源为全波长高强度卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序。 |
|  |  | ▲4. 检测系统为低温CCD成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，96孔或384孔均同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描的时间差。 |
|  |  | ▲5. 6色发射光通道和6色激发光通道可自由组合，至少可检测21种不同的荧光光谱，单管单次反应可同时检测至少6种不同靶标。 |
|  |  | ▲6. 单管单次反应能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，可用于基因拷贝数(CNV)检测。 |
|  |  | ▲7. 支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差。 |
|  |  | ★8. 最高升降温速率≥6/秒。 |
|  |  | 9. 需运行速度快，35分钟内至少可完成40个循环，装机现场能提供现场验证实验支持。 |
|  |  | 10. 检测灵敏度需高，低至单拷贝检测/反应体系。 |
|  |  | 11. 检测精密度需高，可区分1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%。 |
|  |  | 12. 仪器需具有宽广的动态范围，＞9个对数的线性动态范围。 |
|  |  | 13.需支持高分辨溶解曲线实验，分辨率≤0.04°C。 |
|  |  | 14. 样本检测的重复性需高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%。 |
|  |  | ★15. 内置触摸屏；触摸屏可提供一键式的实验方案，快速设置多种应用并启动实验；触摸屏可提供实验进程实时查看。 |
|  |  | 16. 除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器需支持自身储存数据，可储存不少于100次实验数据；需可支持USB储存和转移数据。 |
|  |  | 17. 需可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果。 |
|  |  | 18. 软件需自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿。 |
|  |  | 19. 仪器的耗材和试剂盒需均为开放式；采购人可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂。 |
|  |  | ▲20. 仪器需具备医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。 |
| 3 | 培训服务 | 1.至少二次现场免费培训； |
|  |  | 2.满足24小时热线服务。 |

★2、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪（含0.2mlx 96孔及384孔模块）主机 | 台 | 1 |
| 2 | 工作站 | 套 | 1 |
| 3 | 数据采集和分析软件 | 套 | 1 |
| 4 | 引物和探针设计软件 | 套 | 1 |
| 5 | 安装试剂盒 | 套 | 1 |

### 品目4蛋白结晶自动化工作站

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 蛋白结晶自动化工作站，用于蛋白质结晶过程中的结晶实验板点样过程，能够高速准确的完成蛋白质结晶实验板的制备。 |
| 2 | 性能指标 | 1.设备用途：用于蛋白质结晶筛选过程样品板自动制备。 |
|  |  | 2.适用方法需至少包括以下：坐滴法、悬滴法、油滴法、微批量处理蛋白结晶实验。 |
|  |  | 3.适用板型：96/384/1536孔板，兼容所有SBS标准的坐滴板、悬滴板、LCP玻璃、深孔板和高密度无储液结晶板。 |
|  |  | 4.可以同时进行96通道不同组份试剂的配液，配液体积范围：0.05ul~100u。 |
|  |  | ★5.需可从深度不超过40mm的深孔板中同时吸取96种不同的试剂并进行多次分配。 |
|  |  | ★6.进行池液分配的96通道针头，使用柔性针尖，对于实验板面扭曲度在≤±1mm的国产结晶板均可以正常配液。 |
|  |  | ▲7.需可以实现LCP接触式点样和非接触式喷射加样两种加样方式。 |
|  |  | ★8.通过LCP进行接触式蛋白点样的最小分配体积不大于25nl，最大吸入体积不小于100ul。 |
|  |  | ▲9.具有非接触式喷射加样功能，能够在≤20秒内完成至少96个蛋白点样(每个样点体积不大于400nl)，能够在≤70秒内完成至少1536个蛋白的点样操作。 |
|  |  | 10.非接触式喷射加样头一次吸入蛋白的体积不少于700ul。 |
|  |  | ★11.使用可以进行自动清洗的永久式固定针头，无需消耗一次性TIP头，也没有其他种类的耗材。 |
|  |  | 12.设备运行精度需≤0.1mm，需可以精确控制点样体积。 |
|  |  | ▲13.需具有LCP在线自动混脂功能。 |
|  |  | 14.能够通过一个程序完成蛋白点样、储液槽池液添加、微量池液杂交以及针头清洗的实验全过程，整个过程时间≤5分钟。 |
| 3 | 培训服务 | 1.原厂工程师至少提供二次现场免费培训。 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务。 |
|  |  | 3.生产厂家可以提供免费技术咨询。 |
|  |  | 4.生产厂家须在广州有全职技术支持工程师。 |

★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白结晶自动化工作站主机 | 台 | 1 |
| 2 | 96通道柔性针尖加样头 | 套 | 1 |
| 3 | 96加样头清洗装置 | 套 | 1 |
| 4 | LCP 加样模块 | 套 | 1 |
| 5 | LCP 混脂附件 | 套 | 1 |
| 6 | 微喷射加样模块 | 套 | 1 |
| 7 | 微喷射清洗装置 | 套 | 1 |
| 8 | 预装控制软件的工作站 | 套 | 1 |
| 9 | 结晶板 | 片 | 500 |

### 品目5多功能微孔板检测仪

1、设备用途说明：

利用特定波长的光源，通过被测样品产生的光强变化来设计实验，从而进行细胞生物学的相关研究，应用包括：DNA/RNA定量、蛋白质定量、ELISA、药物研究、细胞毒性分析、细菌生长分析、酶动力学分析、内毒素LAL分析、MTT分析、BCA分析、GFP报告基因检测、camp分析、FRET分析、膜渗透分析、脂肪酸摄取途径分析等，是开展细胞学研究的必要工具。

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 蛋白质组学研究：蛋白与蛋白相互作用、酶动力学检测、酶活性相关分析、结构研究等；药物研究和筛选：GPCR、激酶、核受体、cAMP和cGMP、钙流、CYP450代谢途径、药物耐受途径研究、药物毒性评估等；分子检测：动植物检验检疫、食品资源评价、临床检测、血清分析、成分测定、环境监测；功能基因组学研究：核酸/蛋白质的光吸收定量和荧光定量、基因表达调控研究、GFP、GUS、虫荧光素酶、信号转导通路研究、基因分型及突变检测等；细胞学研究：细胞浓度及细菌生长密度测定、细胞增殖、细胞毒性、细胞吞噬、细胞吸附、细胞渗透、细胞迁移、细胞凋亡、细胞转染研究等。 |
| 2 | 性能指标 | 1. 基础性能 |
|  |  | 1.1工作温度（℃）：18-40； |
|  |  | 1.2工作和存储湿度（%）：10-85； |
|  |  | ★1.3光路设计：使用氙灯-双光栅-光电二极管进行吸收光检测；使用四光栅荧光光路系统进行全波长荧光顶底部检测和使用滤光片-二向色镜系统进行快速高性能的荧光检测，时间分辨荧光检测，荧光偏振检测； |
|  |  | ★1.4检测模式：荧光顶板及底部, 时间分辨荧光（基于光栅和滤光片）, 荧光偏振, 发光, 紫外/可见吸收光； |
|  |  | 1.5读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描； |
|  |  | 1.6微孔板类型：1-384孔板，兼容16-48道微量检测板，可进行低至2 µL 样品的检测； |
|  |  | ▲1.7温度控制：环境温度以上4°C 至70°C ；≤±0.5°C @ 37°C ，独立的顶底部梯度温度控制，有效防止冷凝水产生； |
|  |  | ▲1.8具有气体控制模式，保证细胞学分析可通入符合标准条件的C02及O2，保证细胞在最佳的理化环境下进行检测； |
|  |  | 1.9震荡：线性，轨道，双轨道。振荡时间可调1－1000秒，并可配合动力学检测模式，进行长达168小时持续振荡检测； |
|  |  | ★1.10检测高度：自动Z轴调整，0.1mm步进； |
|  |  | 1.11检测速度可调：可根据实验需要调整检测速度，调整检测时间，96孔≤11秒；384 孔≤ 22秒； |
|  |  | 1.12软件：标配仪器控制和数据分析软件，通过USB 或串口来控制。软件支持细胞计数，亚群分析，Hit-picking；定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，滴定, EC50，Z’ 因子计算，平行线分析，Levy Jennings QC 趋势。 |
|  |  | 2．吸收光检测 |
|  |  | 2.1光源：氙闪灯； |
|  |  | 2.2波长选择：双光栅； |
|  |  | 2.3波长范围：230 - 999 nm, 1 nm 步进； |
|  |  | 2.4带通：4nm (230-285 nm), 8 nm (>285 nm)； |
|  |  | 2.5动态范围：0 - 4.0 OD； |
|  |  | ▲2.6分辨率：≤0.0001 OD； |
|  |  | 3.荧光强度检测 |
|  |  | ▲3.1灵敏度：滤光片模块 -荧光素≤0.25pM (384孔板) - 顶部；光栅-荧光素≤2.5pM (384孔板) - 顶部；荧光素≤5 pM (384孔板) - 底部； |
|  |  | ★3.2光源：标配2个高能氙闪灯； |
|  |  | 3.3波长选择：四光栅(顶/底)和滤光片模块(顶部)； |
|  |  | 3.4波长范围： 200 - 700 nm； |
|  |  | ★3.5带通：四光栅：激发 / 发射9-50nm带宽可调，1nm步进；滤光片: 依滤光片而定, 5 nm 至>100 nm； |
|  |  | ▲3.6检测器：两个PMT。 |
|  |  | 4.化学发光检测 |
|  |  | 4.1灵敏度≤10amol ATP (384孔板) 100amol AT（辉光）； |
|  |  | 4.2波长范围：300 - 700 nm； |
|  |  | 4.3动态范围：> 6 个数量级。 |
|  |  | 5.荧光偏振检测 |
|  |  | 5.1光源：高能氙闪灯； |
|  |  | ▲5.2灵敏度：≤1.2mP @ 1 nM 荧光素(384孔板)； |
|  |  | 5.3波长选择：滤光片模块； |
|  |  | 5.4波长范围：320 - 700 nm； |
|  |  | 5.5结果显示： 可显示 Polarization、Anistropy和G-factor值，G-factor可调整，满足实验检测设定需求。 |
|  |  | 6.时间分辨荧光检测 |
|  |  | 6.1光源：高能氙闪灯； |
|  |  | 6.2波长范围：滤光片: 200-700 nm；；单色器：250-700nm； |
|  |  | ▲6.3灵敏度：滤光片：≤Eu 40 fM ( 4 amol/孔384孔板 )；单色器：≤Eu 1200 fM ( 120 amol/孔384孔板 )； |
|  |  | 6.4数据收集延迟时间：1-16000μsec； |
|  |  | 6.5数据采集时间：20-16000μsec。 |
|  |  | 7.自动加样器 |
|  |  | 7.1加样器设计：外挂式设计，即插即用。检测试剂由仪器外部导入，减少仪器内部温度对检测试剂的影响； |
|  |  | 7.2加样器数目：至少2 个分液器，仪器标识分液器位置； |
|  |  | 7.3分液体积：5-1000μl, 1μl 步进； |
|  |  | 7.4分液精确性：<2% at 50-200 µL； |
|  |  | ▲7.5分液速度：四档可选 225ul/秒；250ul/秒；275ul/秒；300ul/秒；可根据样品不同粘滞度调整加样速度。独特针尖充盈设置，防止虹吸现象所产生的气泡； |
|  |  | 7.6死体积：1 ml无回流, 100 μl 回流。 |
|  |  | 8.除仪器控制工作站外，需另配备分析工作站一套，两台工作站不低于以下配置：16G内存，1TB硬盘，T600 4G，27英寸显示器。 |
| 3 | 验收培训服务 | 1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 |
|  |  | 2.从仪器验收合格之日起向用户免费提供36个月的维护服务。 |
|  |  | 3.按技术指标进行验收，验收合格后36个月为质保期。 |

★3、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能微孔板检测仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 操作与分析软件 | 1 | 套 |
| 3 | 蓝绿荧光Cube | 1 | 套 |
| 4 | 气体控制模块 | 1 | 套 |
| 5 | 16通道微量检测板 | 1 | 套 |
| 6 | 双通道自动进样器 | 1 | 套 |
| 7 | 荧光偏振Cube | 1 | 个 |
| 8 | HTRF Cube | 1 | 个 |
| 9 | Lance Cube | 1 | 个 |
| 10 | 发光 Cube | 1 | 个 |
| 11 | 仪器控制工作站 | 1 | 套 |
| 12 | 分析工作站 | 1 | 套 |

### 二、商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期主机叁年，配件叁年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少二次现场免费技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的三个月内交货

4、交货地点：

采购人指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

## 第4包 X射线单晶衍射仪

### 一、技术要求：

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 精确测定有机物、金属配合物、生物大分子等结晶物质的三维空间结构和电子云密度，可以获得有关键长、键角、扭角、分子构型和构象等等大量微观信息并研究其规律，从而进一步阐明物质的性质和结构-功能关系。特别对于生物大分子来说，高分辨率的蛋白质精细结构可提供丰富的信息， 如特定原子的位置、它们之间的相互关系(如氢键等)、配体结合口袋大小和形状、溶剂的亲和性及分子内柔性的变化等等。此类结构信息是化学、物理学、材料科学、生命科学、药学等学科的前沿研究的基础。 |
| 2 | 性能指标 | 1.X射线源： |
|  |  | ★1.1 最大额定输出功率 ≥2.97kW（高频、自转靶）； |
|  |  | ★1.2 最大转速≥12000rpm； |
|  |  | 1.3 X光出射角度：6度； |
|  |  | 1.4 管电压：20～45kV； |
|  |  | 1.5 管电流：10～66mA； |
|  |  | ★1.6 焦点尺寸≤0.07mm×0.07mm（点焦点）； |
|  |  | 1.7 稳定度（管电压，管电流）≤ ±0.01%（电源电压波动10%以内）； |
|  |  | 1.8 X射线快门：转动快门； |
|  |  | ★1.9 阳极靶材料： Cu，所用特征波长不短于1.54埃； |
|  |  | ★1.10 左右侧均出光； |
|  |  | 1.11 安全保护部件: 仪器应具备： 靶冷却水异常；发生器过载异常； 管电压、电流异常；真空度异常等报警和紧急停止开关、漏电制动器等功能。防护罩外部泄漏X射线量：<1μSv/h X射线防护罩。 |
|  |  | 2.二维阵列面探测器（右侧） |
|  |  | ★2.1 检出方式:直接计数X光子，并非CCD或者CPAD检测模式，无需磷光膜等进行X光转换； |
|  |  | ★2.2 探测面： 弧形探测面，单次曝光可收集2theta角150度范围的数据。垂直高度77.5mm； |
|  |  | 2.3 点发散函数（FWHM）为1 Pixel； |
|  |  | ▲2.4 像素大小≥100μm × 100μm； |
|  |  | ▲2.5 读数动态范围: 最大31 bit，每个像素至少包含两个16bit的光子计数器； |
|  |  | 2.6 数据传输模式至少包括以下：31bit、双通道16bit等； |
|  |  | 2.7 每个像素中两个光子计数器切换时间为ns级； |
|  |  | 2.8 读数时间: 7.4ms模式和0ms模式； |
|  |  | 2.9 点发散函数：1像素； |
|  |  | 2.10 数据收集模式：无快门模式。 |
|  |  | 3.二维阵列面探测器（左侧） |
|  |  | ★3.1 检出方式:直接计数X光子，并非CCD或者CPAD检测模式，无需磷光膜等进行X光转换； |
|  |  | 3.2 有效面积: ≥80 mm ×77.5 mm； |
|  |  | ▲3.3 像素大小: ≥100μm × 100μm； |
|  |  | 3.4 冷却方式: 空冷； |
|  |  | ▲3.5 读数动态范围:≥31 bit，每个像素至少包含两个16bit的光子计数器； |
|  |  | 3.6 数据传输模式至少包括: 31bit、双通道16bit等； |
|  |  | 3.7 每个像素中两个光子计数器切换时间为ns级； |
|  |  | 3.8 读数时间: 7.4ms模式和0ms模式； |
|  |  | 3.9 点发散函数：1像素； |
|  |  | 3.10 数据收集模式：无快门模式。 |
|  |  | 4.X射线光学系统部分（两侧） |
|  |  | 4.1 多层膜镜面模式要求：2维； |
|  |  | 4.2 多层膜镜面长度：150mm； |
|  |  | 4.3 聚焦光斑一侧为小晶体优化，一侧为大晶体优化。 |
|  |  | 5. 测角仪（双侧Kappa测角仪） |
|  |  | 5.1 双侧均采用四圆Kappa测角仪； |
|  |  | 5.2 Kappa轴范围：-178°~ +178°（无碰撞情况下）； |
|  |  | 5.3 轴范围：-360 °~ +360°； |
|  |  | 5.4 2轴范围: -82° ~ +95°（无碰撞情况下）； |
|  |  | 5.5 轴范围：-179°～+179° ； |
|  |  | 5.6 样品到探测器距离:45 ~ 200 mm (马达步进)（无碰撞情况下）； |
|  |  | 5.7 共心误差: 不大于7μm； |
|  |  | 5.8 载晶器：IUCr49； |
|  |  | 5.9 样品观测用CMOS照相机：≥70倍； |
|  |  | 5.10 样品观察显示屏：使用计算机显示屏。 |
|  |  | 6. 样品低温装置，使用液氮（两侧） |
|  |  | 6.1 温度范围： 80-400K； |
|  |  | 6.2 温度稳定性：≤±0.1K。 |
|  |  | 7. 自动化上样机械手（单侧） |
|  |  | ▲7.1 全自动上样、中心对准并自动采集数据； |
|  |  | ▲7.2 样品排列、上样和数据采集可实现策略化； |
|  |  | ▲7.3 液氮样品板可选择ACTOR、ALS、或者Un-puck等多种样品板； |
|  |  | ▲7.4 样品存量最大可实现≥80位（一液氮罐模式）。 |
|  |  | 8. 循环水冷却系统及控制系统：满足X射线发生器正常工作要求的外置循环冷却系统。水温、水压与流量满足发生器要求，有过热保护； |
|  |  | 8.1 最大制冷能力：5KW； |
|  |  | 8.2 控温范围：5～35℃； |
|  |  | 8.3 控温精度：≤± 1℃。 |
|  |  | 9. 计算机和软件： |
|  |  | 9.1 计算机配置: 酷睿i7， CPU≥ 2.6GHz，内存≥8GB，硬盘≥ 8TB，需采用RAID磁盘阵列，高分辨率液晶彩显≥24″，激光打印机； |
|  |  | 9.2 数据收集及处理软件: 在Windows 7下可运行全部功能。除自动晶胞求解、指标化外，还支持人为手动寻峰和指标化，修正时能够修改和固定主要参数；数据收集策略自动优化，能够准确计算倒易空间被含盖情况和完全度计算；可以直接观测倒易空间，做倒易空间截面照片模拟，能够对孪晶(Twin)不同取向分别指标化，可以做不同取向矩阵选取，从而对孪晶(Twin)的多个部分分别做积分处理。自动还原和手动还原结果可直接输出mtz格式文件。 |
| 3 | 培训服务 | 1.原厂工程师至少提供两次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
|  |  | 3.生产厂家可以提供免费技术咨询； |
|  |  | 4.生产厂家须在广州有全职技术支持工程师； |

★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线单晶衍射仪： 1、Cu靶X射线高辉度光源，1台； 2、弯曲弧面二维X光子直读探测器，1套； 3、大面积二维X光子直读探测器，1套； 4、自动上样机械手，1套； 5、液氮低温喷扫系统，2套； 6、高精度测角头，6只； 7、X射线光源用灯丝；5盒； 8、低温冷却循环水系统，1套； 9、工作站和打印机各一台，2套； 10、X射线屏蔽保护罩，1套； | 套 | 1 |

### 二、商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期主机五年，配件五年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件至少叁年的免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少两次现场免费技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的12个月内交货

4、交货地点：

采购人指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

## 第5包 超高参数全光谱流式细胞分析仪

### 一、技术要求：

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于细胞学和微颗粒分析使用，可测量细胞大小，内部颗粒的形状，可检测细胞表面和细胞内抗原，细胞内DNA含量和荧光蛋白表达等。可对群体细胞在单细胞水平上进行分析，在短时间内检测分析大量细胞，并收集、储存和处理数据，进行多参数定量分析。 |
| 2 | 性能指标 | ★1.激发光：≥5个激光器， 355nm, 405 nm, 488 nm, 561nm和637 nm, 后续需可升级其他激光器，如320nm或808nm激光器，所有激光均为空间立体激发。 |
|  |  | ★2.荧光通道：至少配备147个荧光通道。 |
|  |  | ★3.检测参数：激光器可同时检测至少149个参数，包括147个荧光参数，2个散射光参数FSC和SSC。 |
|  |  | 4.虚拟滤光片功能：可为每种荧光素自由分配多个检测通道的组合。 |
|  |  | 5.数据分辨率：数字化信号采集频率≥60MHz ，分辨率≥20bit，动态范围不低于106 。 |
|  |  | ★6.全光谱信号检测：每个激光器对应独立的分光模块，分光模块采用光栅分光，利用32通道PMT收集连续荧光光谱信号，对荧光素可检测范围可覆盖 360nm -840nm范围。 |
|  |  | ▲7.自发荧光检测：支持检测细胞自发荧光光谱，并将其作为独立的参数进行解析, 支持同时解析多种自发荧光。 |
|  |  | 8.最大检测速率：≥40,000 eps。 |
|  |  | ★9.样本体积流速：33至200 µL/min，且连续可调。 |
|  |  | 10. SSC散射光检测范围：0.16-40µm。 |
|  |  | ▲11.荧光灵敏度：FITC≤58 MESF，PE≤4MESF，APC≤7MESF。 |
|  |  | 12.荧光分辨率：CV<3%。 |
|  |  | ★13.自动式上样器：配备高通量三轴移动自动上样器。 |
|  |  | ▲14.上样装置规格：支持96孔板(standard, half deep及deep规格), 384孔板，≥24个5mL流式管。 |
|  |  | ★15.混匀功能：上样针具备主动式搅拌混匀功能，避免不同孔样本因混匀次数不同而导致的检测结果不一致，同时支持样本检测和混匀平行同步进行。 |
|  |  | ▲16.样本温度控制：自动上样器具备主动式制冷功能，确保前后样本检测结果一致，降低样本间残留。 |
|  |  | 17.样本间残留率：<0.1%。 |
|  |  | 18.自动化清洗模式：配有专门的清洗装置，可以对上样针所有部位同步进行内外管清洗和废液抽吸；支持自动上样针反冲（以去除样本残留）、自动排气泡（以排除管路堵塞），自动关机清洗。 |
|  |  | ★19.数据处理：采用加权最小平方和方法(WLSM) 对多色荧光光谱进行拆分，较LSM算法具有更高的精确度和更小的扩散误差。 |
|  |  | ▲20.软件免密开放安装，可安装在任意多个使用者的电脑上，提高仪器使用效率，便于数据共享。 |
|  |  | ▲21.软件系统支持数据获取和分析，可以同时进行多任务（即样本采集和数据分析可同时进行，互不干扰）。 |
|  |  | 22.支持导出数据文件格式：FCS3.0 或3.1可在第三方软件上进行分析。 |
|  |  | ★23.电脑工作站配置不低于 ：Intel Xeon Gold 6248 2.5GHz,(3.9GHz Turbo, 20C处理器； 256GB (8x32GB) DDR4 2666MHz内存； 8TB硬盘；Microsoft Windows 11 Pro for Workstations，31.5英寸4K高清显示器。 |
| 3 | 培训服务 | 1.负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行;达到设备的参数指标要求。 |
|  |  | 2.在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务;保证至少3名操作人员熟练掌握。 |
|  |  | 3.安装培训完成后，组织专人与用户共同进行设备质量验收工作。 |

★2、 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高参数全光谱流式细胞分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 高通量三轴移动自动上样器 | 个 | 1 |
| 3 | 电脑工作站 | 套 | 1 |
| 4 | 数据采集与分析软件 | 套 | 1 |
| 5 | 装机质控和调试试剂 | 套 | 1 |

### 二、商务要求：

★1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期主机至少五年，配件至少五年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

8）提供至少一次免费的移机服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少二次免费现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的三个月内交货

4、到货口岸及交货地点：

采购人指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

## 第6包 高通量蛋白结晶自动观察系统

### 一、技术要求：

1、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于高通量的蛋白质晶体实时影像观察研究。利用晶体恒温培养及微晶观测技术，提供高通量的蛋白质晶体存储和培养空间；实现微米级蛋白质晶体的自动定位和智能影像捕捉拍摄；定时全自动、高质量图像采集和观察追踪蛋白结晶成长过程。 |
| 2 | 性能指标 | ▲1.自动诊断：仪器应该具备每天夜间自检、自动诊断功能。每晚自动运行夜间诊断，对观察分析系统和温度控制进行远程检测，能及时诊测和尽早解决系统故障。 |
|  |  | 2.照明系统；采用先进的库勒照明系统，电动调节聚光镜光圈。 |
|  |  | ▲3.采用Peltier帕尔帖热电制冷器，可在5-30摄氏度范围内精确控制温度（温控极限：低于环境温度5度，高于环境温度7度之内），精确到≤±1。 |
|  |  | ★4.兼容所有类型的蛋白结晶板的培养，包括SBS晶体板、Microbatch，LCP薄玻璃板等。 |
|  |  | ▲5.板位数：能够同时进行≥900个微孔板的晶体培养，并依据设定的时间表自动对微孔板各个位置进行拍照。 |
|  |  | 6.彩色CCD相机≥500万像素，高品质的图像采集速度≥25帧/每秒。 |
|  |  | ▲7.可见光紫外光双光路成像，图像吻合度精准；独立可见光：彩色图像，12倍连续变焦，可在该范围内针对彩色图像任意放大。 |
|  |  | 8.需具有可见光、偏振光、紫外光三种成像模式辨别晶体是否为蛋白晶体。 |
|  |  | ▲9.可见光下能够识别晶体≥2 微米晶体。 |
|  |  | ▲10.保证成像质量的同时能够快速实现多切面聚合成像：可见光下完成 96 孔拍摄，每孔开启多切面拍摄，时间不超过 5 分钟。 |
|  |  | 11.需带条形码扫描模块，可自动识别读取晶体板。 |
|  |  | 12.需包含扩展聚焦合成图像（EFI）功能，实现对任一液滴的多个不同深度进行拍摄，并合成聚焦图像。 |
|  |  | 13.需包含重点局部区域高分辨率拍摄（ROI）功能，允许用户在任意液滴内设定任意范围，自动或根据用户自定义拍摄高分辨率等特性的图像。 |
|  |  | 14.需具备精确液滴自动定位( 尤其适用悬滴)功能，须结合专业的图像识别算法和校准，实现自动照明，可靠地定位每个液滴。 |
|  |  | 15.需具有同点、多参数自定义拍摄，即实现单个液滴的多重特性捕捉拍摄。用户可以自定义调节，对某个液滴捕捉拍摄多个特定图像。 |
|  |  | ▲16.需具有标配MARCO自动评分算法，可实现软件对已成像晶体自动赋予评分，以便于采购人简捷省时地发现优质蛋白晶体，提高实验结果分析效率。 |
|  |  | ▲17.硬件升级：仪器须具有硬件技术可持续的升级（需要预留升级位置），可选配件： 1）可升级至FRAP, 膜蛋白晶体最新成像技术。 2）可升级至SONICC, 新一代的基于SONICC技术晶体成像检测技术。 3）可升级至多通道荧光成像(MFI)技术。 |
| 3 | 培训服务 | 1.原厂工程师至少提供二次免费现场培训。 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务。 |
|  |  | 3.生产厂家可以提供免费技术咨询。 |

★2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量蛋白结晶自动观察系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 专用驱动分析软件 | 1 | 套 |
| 3 | 专用控制电脑 | 1 | 台 |
| 4 | 专用条码打印机 | 1 | 台 |
| 5 | 工作站 | 1 | 台 |

### 二、商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期主机叁年，配件叁年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少二次免费现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的五个月内交货

4、交货地点：

采购人指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

国产产品和国内供货进口产品：签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人加盖公章的安装验收报告支付剩余的 70%货款。

进口产品：开出合同金额90%的即期不可撤销信用证，凭发货单据支付90%，10%待验收合格凭验收报告于30天内一次性TT转账付清。

★8、投标报价方式

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等费用）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备或者进口产品国内交货的，报价应该分开报价采用免税价+人民币含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、进口产品必须提供原厂有效授权书。

★10、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。