采购内容及项目要求

一、项目概况

采购项目名称：超临界CO2压缩机机组，本项目共分为1个包，预算金额为人民币175.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为超临界CO2压缩机机组。

- 技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 超临界CO2压缩机机组 | - 机组实验平台设计要求： - 机组循环为简单压缩机循环； - 机组具有气源充装及补压系统，并保证系统CO2纯度； - 机组具有动力供应源及配套变压装置； - 压缩机机组需设计完整的密封方案； - 机组具有远程数据采集及控制系统； - 机组具有工质冷却系统和加热系统； - 完整管路系统，需配备安全阀，作为管路压力过高的保险； - 该试验台应具备：安全泄压、压缩机进口状态控制、数据监测及保存、防喘振等基本功能。 2、机组实验平台技术指标： - 压缩机机组需基于以下压缩机运行参数进行设计：压缩机功率满足10-30kW范围可调，转速20000 -40000rpm可调，入口温度≥30 ℃，入口压力7.9 MPa，压比≥1.2，质量流量≥0.2 kg/s，效率≥20%； - 机组气源系统需具备CO2气瓶组≥200 L，并配有缓冲气瓶； - 系统需具有工质加热功能,可以将缓冲气瓶中二氧化碳加热到超临界状态； - 背压阀需将回路压力降至7.9 MPa； - 冷却器工质出口温度维持在33±1.5 ℃； - 压缩机机组须采用强度高、抗腐蚀性能优越的材料； - 控制系统需配置相关成套硬件（如工作台、控制柜及元件等）及成型软件； - 电动截止阀、调压阀、节流阀等（含配对法兰）其他阀门承压及管路承压≥16MPa； - 为保证实验测量精度，主循环中压力、温度、流量测点的精度等级不低于0.1； - 系统设计压力≥16 MPa； - 管路及管路上元件主要材料不低于304不锈钢。 3、测点位置和数量要求： - CO2气瓶组后需配压力、温度测点，用于供气压力、温度的测量信号可远传采集。 - CO2充气系统的缓冲气瓶压力测量：远传压力测量变送器1个，就地压力表各1个。 - CO2充气系统的缓冲气瓶温度测量：气瓶前后布置CO2温度远传测点2个，均在控制系统画面中显示。气瓶前后温度测点作为温度控制系统的测量值。 - 质量流量计：布置于压缩机进口管路，流量范围1-5kg/s，带密度测量功能。 - 质量流量计之后，设置就地压力表1个，远传压力和温度传感器各2个。压力波动范围6-9MPa，温度20℃-50℃。 - 压缩机之前，设置就地压力表1个，远传压力和温度传感器各2个。压力波动范围6-9MPa，温度20℃-50℃。 - 压缩机之后，设置就地压力表1个，远传压力和温度传感器各2个。压力波动范围8-15MPa，温度20℃-80℃。 - 水冷系统需有流量测点、温度测点。 - 实验台中需包括其他用于实现压缩机组基本功能的其他必要测点。 4、系统控制要求： - 所有运行设备、阀门等执行机构如压缩机、控制阀门等均需满足远程启动控制要求； - 压缩机入口压力、温度可根据设定值要求实现自动调节； - 电加热系统、水冷机组流量控制等均需实现远程手、自动无扰切换控制，冷却水系统需包含冷水机组，并满足换热器及电机的冷却要求； - CO2工质气源系统需具备将工质提升至超临界态的能力并自动根据压力水平进行补气的功能； - 控制系统操作软件采用LABVIEW实现，并留有15个以上I/O点备用。可满足添加润滑油温、压缩机振动信号、电机控制等系统功能升级需求； - 压缩机组采用高速电机或低速电机带变速箱的形式，需具有振动、电机绕阻温度等必要测点； - 安装场地中需设置CO2泄露报警装置一个，并可在控制界面实现报警功能。泄露浓度达高限后具备远程自动迅速关闭涉及CO2运行设备和相应截止阀功能。 | 1组 |

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币（国产设备） |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后18个月内（国产设备） |
| 3 | 付款方式 | 1.合同生效起一个月内向乙方支付合同经费的70%； 2.乙方完成工作并经甲方验收合格后一个月内支付剩余款项。 |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 E. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后，安装验收符合安全与环保的要求。 F.机组实验平台报告要求： - 应包括采用的系统概述，各组件供货方，系统设计方案和安装调试技术要求； - 机组各器件的参数范围清单； - 技术资料应包括全套设计图纸及图样目录，产品元件清单（含厂家、型号），设备使用说明书，维修说明书，设备合格证和出厂检测记录； - 本系统为总价包干的交钥匙项目，投标人需将系统调试合格并培训出合格的甲方操作人员后方可移交给招标人。 |
| 5 | 培训 | A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。 |
| 6 | 保修与维修 | A．质保期：国产设备3年。 B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。 E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)。 |