[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	液氮自动化存储系统
	3套
	合同签订后150个日历日内
	中国科学院昆明植物研究所指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样品，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
[bookmark: _Toc175513259]一、项目描述和内容概要
液氮自动化存储系统主要用于细胞、组织、血液、核酸、蛋白等动物生物样品在液氮环境中自动化、无人化、智能化存储管理。
[bookmark: _Toc175513264][bookmark: _Toc103094061]二、项目技术规格
*1. 自动化要求。采用机械手臂挑管方式，实现自动化整盒存取和自动化单支挑管存取。每套设备均能独立自动化完成样品入库、转运、单支存取、出库、碎片或盘库整理、信息溯源、数据统计等操作，也可并联使用。（要求提供挑管方式原理图或实物照片）。
*2. 存储量要求。使用SBS板架存储，设备数量≥3套，按2mlSBS冻存管计算总存储量≥18万管。
*3. 挑管区域要求。挑管区位于液氮存储罐外部（独立于液氮存储罐），避免挑管失败的情况下样品掉入存储区，以便出现掉管、卡管等异常情况时人工快速紧急处理。（要求提供挑管区原理图或实物照片）。
*4. 场地要求。基于实际安装场地的客观情况，在宽长高：3.6米*10米*3米的立柱走廊空间中实现主体设备布置与安装。 
#5. 无人化要求。样品存取全过程工作人员无需进入库区，通过无人化转运系统在密闭空间内实现样品无人化、自动化存取操作，无人化转运系统可以是AGV、RGV样品转运机器人、轨道、样品物流传输系统等任一方式。
6. 温度要求。
6.1长期存储区温度≤-180℃
6.2挑管区温度≤-150℃。
#6.3样品全程在≤-150℃温度冷链下完成出入库。
6.4设备内至少包含3个温度探头，分别测量储存区顶层温度、底层温度、挑管区温度和一个独立的第三方温度探头接入孔。
#7. 挑管技术机械设计/结构。采用非六轴式机械臂，实现自动化整盒存取和自动化单支挑管存取。（要求提供机械臂结构图进行佐证）。
8. 出入库速度。
#8.1单次存入或出库2盒SBS冻存盒，完成从传递窗到进入设备存储区全流程运行时间≤3分钟。（作为验收条款）
8.2 完成10盒入库时间≤20分钟，完成10盒出库时间≤20分钟。（作为验收条款）
#9. 密闭性要求。转运罐与设备密闭对接，避免频繁出入库湿气进入设备结霜结冰。（要求提供转运罐与设备密闭对接的原理图或实物图进行佐证）。
10. 能耗要求。
10.1每套设备静态液氮消耗量≤25L/天。（作为验收条款）
#10.2设备一次液氮加注后，可维持罐内所有区域温度处于-150℃以下温度静态时间≥20天，以满足样品长时间存储续航需要。（要求提供第三方检测机构出具的同型号设备盖章的检测报告，并作为验收条件）。
11. 监测与应急。
11.1样品转运容器区域、样品存放区域、样品单支挑管区域区域配备4K高清监控摄像头，可实时查看系统内部操作状态。
11.2 设备具有液氮液位监测和自动补充系统，可实时测量罐内液位高度，可自动换算每天液氮消耗量。
11.3挑管时掉管情况下可实现人工紧急干预取出，且处理过程样品全程处于≤-150℃低温环境中。（要求提供挑管区域原理图或实物图进行佐证，并提供人工紧急干预实施步骤加盖制造商公章）。
11.4 设备故障情况或极端情况下（如地震、火灾），可使用人工的手段将所有样品连同板架一同取出转移。（要求提供设备预留人工转移样品通道原理图或实物图进行佐证）。
11.5 设备具有自动报警功能，当系统发生运行错误或故障情况时，系统实时自动报警和三色灯警示提醒。
12. 管理系统。
12.1系统可同时控制库内所有液氮自动化设备、传递窗、样品转运系统、转运罐等；系统可远程运维库内所有存储设备以及环境监测控制设备。
12.2系统可根据用户角色设置权限，仅有授权的人员可以获得解锁，确保样品的安全存取。
#12.3 控制接口、软件接口及通讯接口免费开放，便于客户后期整体管理。需要和其他软件对接时，制造商需无偿提供软件对接服务。

三、辅助设备配置
1液氮转运罐≥3个。可与自动化存储设备、样品物流转运系统及样品库智能传递窗对接，实现样品在转运过程的全冷链保护。
2液氮转运罐自动加液工作站≥1个。可在库内自动完成转运罐加注液氮，无需人员进入库区操作。加注液氮后可持续工作≥4小时。
3传递窗≥1个。可与自动化存储设备、样品物流转运系统及转运罐对接，样品存取全过程工作人员无需进入存储库区。
4无人化转运系统≥1个。充满电后续航≥6小时。
5液氮补给罐≥4个。容量≥230L。
6 UPS≥1个。设备断电情况下UPS供电能维持设备运转时间≥30min。
7 SBS冻存管二维码扫描仪≥1个。支持单个冻存管、整盒冻存管扫描，用于样品入库前处理。
8 SBS冻存管自动开盖仪≥1个。单个冻存管、整排冻存管开盖，用于样品入库前处理。
9 除湿设备≥1个。可根据库区湿度自动启动或终止除湿，控制库区湿度在20%-40%之间。
10温度、湿度、氧气浓度监测报警装置≥2套。可对库区温度湿度氧气浓度实时监控，数据超标时及时报警提醒。
11管理系统实时显示屏≥2个。尺寸不小于85英寸，分辨率不低于4K。
12提供设备总存储量的30%冻存盒、冻存管。耗材使用SBS板架存储，兼容市面上主流耗材品牌，兼容2ml、1ml、0.75ml等各种规格耗材。

四、售后及服务
1. 整个项目从验收完成后提供3年整机质保，质保到期后按厂家售后规定执行。
2. 质保期内投标人提供技术人员于客户单位驻守，保证设备硬件、软件、库区成熟稳定运行。
3. 维修人员接到报修通知后须在2小时内响应，8小时内提供有效故障解决方案在12个小时内到达现场并及时进行维修处理。
4. 免费负责用户液氮自动化系统及辅助设备安装场地的完善服务，提供系统运行所需环境。
5. 免费负责用户设备迁移安装调试。
6.投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商须在质保期内编制系统运行手册，并做好设备运维档案的归档与更新工作，确保用户能及时、准确了解系统状态和历史维护信息。技术培训应由制造商委派专业技术人员进行。投标人应对采购人至少提供2次免费培训，每次培训时间不少于4小时。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。
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