山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 辉光池体 | 高纯钽制的池体或同类型设计，采用低压或静态辉光放电的原理 | 1 |
| 1.1 |  | ★液氮制冷－178℃，可分析低熔点样品(如金属铟和镓)和低的气体背景，碳、氧、氮<0.5ppm |  |
| 1.2 |  | 独立池体的针状和片状进样系统，可直接分析块、棒、颗粒、粉、丝等不同形状的样品 |  |
| 1.3 |  | #辉光池工作状态下真空度≤2×10-6 mbar |  |
| 2 | 质谱系统 | ★正向尼尔约翰逊磁式双聚焦设计，磁场半径10-28cm，电场半径15-35cm，兼顾分辨能力、灵敏度、稳定性的统一 | 1 |
| 2.1 |  | 质量数范围：m/z 3-300 |  |
| 2.2 |  | 质量分辨率：400～10,000 多种（至少10种以上分辨率）可调 |  |
| 2.3 |  | 背景：平均基线信号在没有离子流信号的质量数测定,比如220.5 amu<0.5cps |  |
| 2.4 |  | #灵敏度＞1.3×10-9 A，铜样品，中分辨(R≥4000) (用Cu样品的总Cu信号，辉光池工作电压1000v，工作电流2mA) |  |
| 2.5 |  | 信号稳定性：在不低于10分钟内RSD<3%，在不低于30 分钟内RSD <5% (n>15) |  |
| 2.6 |  | 谱峰稳定性：30分钟内进行30次测量，计算峰测位置的相对标准偏差值（1σ）＜30 ppm |  |
| 2.7 |  | 丰度灵敏度：用Cu基体，分辨率>4000, 测量质量数62相对质量数63丰度灵敏度 <50ppb |  |
| 3 | 检测系统 | 检测器：一个法拉第杯检测器或同类型设计，一个全尺寸不连续打拿极检测器，保证两个检测器从高强度至低强度的自动切换 | 2 |
| 3.1 |  | 可分析导体、半导体和非导体样品；同时可以对镀膜材料 (包括导体、半导体及非导体)、特种材料表面的涂层 (或者镀层) 中的杂质元素浓度及分布的深度分析 |  |
| 3.2 |  | #检出限：≤1 ppb，碳、氧、氮等气体元素≤500 ppb |  |
| 3.3 |  | 内部重复性：测定一个主量成份(大约10-50%), 一个次量成份(大约0.1%)，一个痕量成份（大约1ppm），对载入的样品连续重复5次测定，计算相对标准偏差（RSD）：主量成份 < 3%，次量成份 < 5%，痕量成份 <10% |  |
| 3.4 |  | 外部重复性：对同一样品重复测量，每次测量均应包含测量条件的选择和样品载入的全过程。重复5次测定，计算相对标准偏差（RSD）：主量成份 < 5% ，次量成份 < 10%，痕量成份 <20% |  |
| 4 | 真空系统 | #非工作状态下，辉光放电室≤2×10-6 mbar；分析室≤1×10-7 mbar | 1 |
| 4.1 |  | 离子源和分析器均配有气动隔离阀，真空系统全保护 |  |
| 4.2 |  | 所有真空系统均独立控制、实时检测系统真空度 |  |
| 5 | 仪器核心主体材质 | #辉光放电池、取样锥、离子透镜系统等采用高纯钽制 | 1 |
| 6 | 数据采集和处理系统 | 提供数据采集处理的硬件详细配置及软件功能介绍 | 1 |
| 7 | 其它 | 提供配件、耗材的规格、数量及明细列表、易损件图纸等 | 1 |
| 8 | 样品测试对比 | #供货方提供Si内控样1个，设备测试结果与原厂测试结果偏差不超过100%； 采购方提供SiC体块样品1个，粉末样品1份，石墨样品1份，设备测试结果与原厂测试结果偏差不超过100% | 1 |

上传的技术指标附件仅作为参考，最终以招标文件中的技术指标为准