一、	采购标的

| 包号 | 标的名称 | 预算 （万元） | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 超高压液相色谱仪 | 50.1 | 一台 | 否 | 超高压液相色谱仪（UHPLC）是通过高压输液泵和色谱柱的结合，利用不同组分在色谱柱中的不同移动速度实现样品的分离和检测。UHPLC因其高分离效率、高灵敏度、快速分析时间和广泛的应用范围而成为一种重要的分析仪器。保证教学科研任务的顺利进行，提升实验教学质量，促进拔尖创新人才培养。 |

二、技术需求

1. 环境要求

△电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

△环境温度：至少包含18-27℃

△相对湿度：20-80%

2. 色谱技术要求

2.1 二元高压泵技术要求

△2.1.1操作原理：串联双柱塞

# 2.1.2流量范围：至少包含0.001-7.5 mL/min，增量为1μL/min

★2.1.3压力范围：至少包含2-101 MPa

△2.1.4压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关

△2.1.5流量准确度：±0.1%

△2.1.6流量精度：<0.05% RSD 或 <0.01 min SD，以较大者为准

△2.1.7比例准确度：满量程的 ±0.2%

2.2 自动进样器技术要求

△2.2.1操作原理：分流进样

# 2.2.2压力范围：至少包含2-101 MPa

△2.2.3进样量范围：至少包含0.01-25μL，最小步骤= 0.01μL

#2.2.4样本位数：≥210位

△2.2.5进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

△2.2.6进样周期时间：<8 s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关

△2.2.7所需最小样品体积：进样体积为1μL 时，需要2μL样品

★2.2.8残留（UV）：使用氯己定时<0.004%；使用咖啡因时<0.0004%（典型）

△2.2.9样品室温度范围：包含4-40℃（RH <80%，低于环境温度时 ≥ 23 K）

2.3柱温箱技术要求

△2.3.1操作原理：静止空气和强制空气

★2.3.2温度范围：至少包含5-118℃，增量为 0.1℃

△2.3.3温度稳定性：性能不低于±0.05 K

△2.3.4温度准确度：性能不低于±0.5 K

△2.4.5耐压范围：性能不低于2-101 MPa，

△2.4.6 冷却性能≤15 min，50-20℃，± 1 k

2.4 多波长紫外检测器技术要求

△2.4.1最大数据采集率：≥250 Hz

#2.4.2波长范围：至少包括190-800 nm

△2.4.3线性：2.2 AU 时 <5%

△2.4.4光源：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息

△2.4.5 频带宽度：≥6 nm at 254 nm

△2.4.6波长精度：性能不低于± 0.1 nm

△2.4.7采集通道：≥2个

2.5 本地化色谱分析软件

△数据库：需支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，需支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

数据报告：需集成电子表格功能，支持单个报告和综合报告。

2.6 数据处理系统

△含数据处理工作站（液相色谱分析软件、Windows 与 Office 软件）一台，工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；支持Window 10 英文操作系统（64bit）

2.7色谱柱

△C18柱，2.0×150mm

★3、配置要求

包含：

二元高压泵1个

自动进样器1个

柱温箱1个

多波长紫外检测器1个

本地化色谱分析软件1套

数据处理系统1套

色谱柱2根

三、其他要求：

1.1投标人需为本项目配备经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

1.2投标人需协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求并作相应的指导。

1.3到货后，投标人免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。

仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

1.4 投标人需为用户提供不低于2人的免费培训。

1.5 制造商原厂质保自验收合格之日起计算不少于12个月。安装验收后1年内，全机免费保修；所有软件终身免费升级。

1.6 投标人接到报修后，应及时对采购人的服务要求做出响应及应急响应服务，一般问题进行电话指导、网上诊断协助排除故障，应在24小时内解决。重大紧急情况售后服务工程师应48小时内到场，并及时排除故障，否则投标人应赔偿相应损失。对于重大维修，投标人维修时间不得超过15天。如15天内不能解决，需提供同款设备免费给甲方使用。

1.7 提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

1.8验收标准：由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。

1.9交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效日起算90天内交货并完成安装调试；

1.10交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

四、付款方式：

合同签订后10个工作日内支付合同金额的40%，货到经初步验收合格后，支付合同金额的40%，经过终验合格后，支付合同金额的20%；