
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购人要求（用户填写）

	技术条款序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	　
	生物兼容高分辨率质谱仪
	1.1 二元溶剂管理系统
	1

	1
	
	1.1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路
	1

	2
	
	#1.1.2采用完全惰性材料
	1

	3
	
	1.1.3 pH范围：1-12
	1

	4
	
	1.1.4 系统同步：两个泵和样品管理器之间可实现进样同步，
	1

	5
	
	1.1.5 自动操作：漏液传感器，通过控制台软件显示完整的诊断数据
	1

	6
	
	1.1.6梯度形成：高压混合，二元梯度
	1

	7
	
	1.1.7 溶剂脱气：≥5通道独立脱气机
	1

	8
	
	1.1.8 可设置的流速范围：≥2.000 mL/min，增量为0.001 mL
	1

	9
	
	1.1.9 操作压力：≥15,000 psi
	1

	10
	
	1.1.10 柱塞清洗：自动，可编程
	1

	11
	
	1.1.11 流速准确度：±1.0%
	1

	12
	
	1.1.12梯度准确度：±0.5%
	1

	13
	
	1.1.13 梯度精度：≤0.15%
	1

	14
	
	1.1.14梯度模式：配置≥9种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线等，提供证明材料
	1

	15
	
	1.1.15 泵密封清洗：配备可设置的主动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆
	1

	　
	
	1.2 自动进样器
	1

	16
	
	1.2.1 样品容量：≥96个样品，2ml样品瓶
	1

	17
	
	1.2.2准确度（吸样）：± 0.2 μL
	1

	18
	
	1.2.3进样线性度：≥0.999
	1

	19
	
	1.2.4进样精度：≤0.25% RSD
	1

	20
	
	1.2.5样品交叉污染度：≤0.002%
	1

	21
	
	1.2.6 进样体积：0.1~10μL，增量：0.1μL
	1

	22
	
	1.2.7进样次数：每个样品1～99次进样
	1

	23
	
	1.2.8 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
	1

	　
	
	1.3柱温箱
	1

	24
	
	1.31具有半导体制冷功能
	1

	25
	
	1.3.2 温度范围：20.0~90.0℃，增量：0.1℃
	1

	26
	
	#1.3.3 色谱柱追踪：具有色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史
	1

	　
	高分辨飞行时间质谱部分
	2.1  质谱硬件部分
	1

	27
	
	2.1.1 大气压离子源是双正交设计
	1

	28
	
	2.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时无需放空真空系统。
	1

	29
	
	2.1.3 配置ESI和APCI离子源，一次进样同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测
	1

	30
	
	2.1.4ESI和APCI切换速度≤20 ms。
	1

	31
	
	#2.1.5离子传输部分采用锥孔，无需卸真空
	1

	32
	
	2.1.6具有双控温区域，离子源可加热，≥550℃，提供证明材料。
	1

	33
	
	2.1.7一次进样进行实时采集校正
	1

	34
	
	2.1.8检测器：ADC检测器。 
	1

	　
	
	2.2主要性能指标
	1

	35
	
	#2.2.1 四极杆质量范围： m/z 20-16，000，TOF质量范围：m/z 20-100,000。  
	1

	
	
	提供证明材料
	

	36
	
	2.2.2分辨率：分辨率≥70,000 FWHM，分辨率不受采样速率影响。
	1

	37
	
	2.2.3质量精确度，内标法MS及MS/MS模式达到≤1 ppm。
	1

	
	
	2.2.4灵敏度： 1 pg利血平柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥ 10000:1，且原始数据，无平滑。
	1

	38
	
	2.2.5谱图内动态范围及定量线性范围大于5个数量级，提供证明材料。
	1

	39
	
	2.2.6采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒≥30张谱图。
	1

	
	
	2.2.7同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，
	1

	40
	
	#2.2.8连续48小时，柱上样量1pg利血平连续进样6针质量误差≤1ppm，提供证明材料
	1

	　
	配置要求
	3.1生物兼容高分辨率质谱仪
	1

	　
	
	3.2高分辨飞行时间质谱仪
	1

	　
	
	3.3原厂工作站
	1

	43
	
	3.4耗材：安装测试标准品1套，溶剂瓶5个，样品瓶100个，C18 色谱柱1根
	1

	44
	厌氧培养模块
	厌氧模块参考尺寸:长×宽×高（mm）： 3650*1000*1200。
	1

	
	
	包含：拉曼成像区、挑菌区、两个独立样本进出转移舱等。
	

	45
	
	能够放置一套拉曼成像仪，细胞分选仪，并预留一部分操作空间，可以与转移舱在厌氧环境下进行物品转移。
	

	46
	
	具有机械强制对流技术、采用高效催化除氧技术，能快速除氧，厌氧工作站达到厌氧环境（≤ 50ppm）。
	

	47
	
	模块配置有制冷、加热双向温控装置，温度控制精度±1℃，确保成像、挑选仪在 22±1℃的环境中运行。
	

	48
	
	配置有半导体制冷除湿模块，湿度控制范围:40-60%RH。
	

	49
	
	具有≥ 6 个专用 220V 防溅射电源插座，
	

	50
	
	具有紫外灯，可对箱体进行消毒。
	

	51
	
	具备网口, USB3.0接口
	

	52
	
	具有可拆卸式前板，侧板
	

	53
	
	中间及侧面两个独立样本进出转移舱，参考尺寸 250mm*250mm*250mm。转移舱可以按照操作需求达到厌氧环境；可以完成外界与箱体的物品转移，且不破坏厌氧环境；转移舱配置有氧气传感器，可以显示氧气浓度，精度：0.1%。
	

	54
	
	控制面板采用触摸屏：能够进行氧气显示；转移舱氧气显示；温度、湿度显示、箱体压力显示；具备厌氧气体进气指示；氮气低压报警指示；厌氧气体低压报警指示。
	

	55
	
	配备高精度氧气检测仪，氧气最低检测值≤10ppm。
	

	56
	
	配备细胞电阻仪，可用于跨膜电阻（TEER）和跨膜电压（PD）的测量。
	　

	57
	数据存储模块
	机箱尺寸：2U机架式机箱，
	1

	
	
	处理器：修改
	

	
	
	系统内存：每个控制器 16 GB（总计 32 GB）
	

	
	
	最小/最大驱动器数量：2/264
	

	
	
	网络/扩展储存模块和I/O：主机接口：FC、iSCSI（光纤或 BaseT）、 SAS
	

	
	
	阵列配置：全闪存、混合闪存、全 HDD 阵列
	

	
	
	存储格式：本机数据块级 SAN 或 DAS
	

	
	
	自动分层：最多 3 个主要（基于介质） 层
	


注：本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。
山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人(供应商)响应

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
CIP山东大学价（进口设备）
	

	2
	交货时间
	合同签订后3个月内（国产设备）
收到信用证3个月内（进口设备）
	

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备）
	

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
	

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。
	

	6
	质保
	A．质保期：国产设备3 年，
           进口设备1 年
B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。

E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)；
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3

