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第一章   投标邀请
 
福建中实招标有限公司采用公开招标方式组织福建农林大学新能源储能仪器设备招标采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：K-NLU-GK-202212-B2552-ZSZBGS。
2、项目编号：[3500]ZSZBGS[GK]2022159。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于本项目所有采购包。节能产品，适用于本项目所有采购包。环境标志产品，适用于本项目所有采购包。信息安全产品，适用于本项目所有采购包。小型、微型企业，适用于本项目所有采购包。监狱企业，适用于本项目所有采购包。促进残疾人就业，适用于本项目所有采购包。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
         无
包：2
         无
包：3
         无
6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。 
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建农林大学
地址：福州市仓山区上下店路15号
联系方法：15345000717
12、代理机构：福建中实招标有限公司
地址：福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方法：0591-87767687-8620
 

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建中实招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


 
 
 
 
附2：采购标的一览表
 
金额单位：人民币元
	采购包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	中小企业划分标准所属行业
	采购包预算
	采购包最高限价
	投标保证金

	1
	1-1
多量程精密电池测试仪
否
1（台）
35,000.0000
工业
1-2
单量程精密电池测试仪
否
2（台）
54,750.0000
工业
1-3
精密电池内阻测试仪
否
1（台）
15,600.0000
工业
1-4
扣电温度循环测试箱
否
1（台）
21,600.0000
工业
1-5
压力可控型电动纽扣电池封装机
否
1（台）
9,280.0000
工业
1-6
手动切片机
否
1（台）
8,100.0000
工业
1-7
压力可控电动扣式电池封口机
否
1（台）
22,400.0000
工业
1-8
100mm宽陶瓷涂覆辊电动轧机
否
1（台）
21,860.0000
工业
1-9
行星式混料机
否
1（台）
22,800.0000
工业
1-10
电动玛瑙研磨机
否
1（台）
12,000.0000
工业
1-11
小型双桨行星式真空搅拌机
否
1（台）
21,960.0000
工业
1-12
小型真空搅拌机
否
1（台）
7,400.0000
工业
1-13
双极旋片式真空泵
否
2（台）
9,600.0000
工业
1-14
浆料过滤装置
否
1（台）
6,200.0000
工业
1-15
水分测定仪
否
1（台）
5,570.0000
工业
1-16
旋转式粘度计
否
1（台）
10,460.0000
工业
1-17
加热型电动对辊机
否
1（台）
30,400.0000
工业
1-18
切片机
否
1（台）
5,900.0000
工业
1-19
封装机
否
1（台）
9,000.0000
工业
1-20
精密移液器
否
1（台）
7,200.0000
工业
1-21
气瓶柜
否
3（个）
10,350.0000
工业
1-22
精密天平
否
1（个）
27,600.0000
工业
1-23
导热系数仪
否
1（台）
65,000.0000
工业
1-24
手持式均质机分散机
否
1（台）
7,650.0000
工业
1-25
真空干燥箱
否
1（台）
8,400.0000
工业
1-26
恒温恒湿箱
否
1（台）
28,900.0000
工业
1-27
鼓风干燥箱
否
1（台）
15,600.0000
工业
1-28
万能力学试验机
否
1（台）
135,000.0000
工业
1-29
超临界干燥仪
否
1（台）
220,000.0000
工业
1-30
喷雾干燥仪
否
1（台）
55,000.0000
工业
1-31
离心机
否
1（台）
13,000.0000
工业
1-32
旋转蒸发仪(含循环水真空泵）
否
1（台）
12,600.0000
工业
1-33
摇床
否
1（台）
29,700.0000
工业
1-34
离心机
否
1（台）
176,000.0000
工业
1-35
电阻测试仪
否
1（台）
48,000.0000
工业
1-36
短路测试仪
否
1（台）
5,120.0000
工业

	1195000
	1195000
	11950

	2
	2-1
液压平衡电动对辊机
否
1（台）
140,000.0000
工业
2-2
行星式真空离心混料机
否
2（台）
144,000.0000
工业
2-3
手套箱
否
1（台）
150,000.0000
工业
2-4
PECVD管式炉
否
1（台）
148,000.0000
工业
2-5
ALD-CVD系统
否
1（套）
280,000.0000
工业
2-6
超高温管式炉
否
1（台）
91,000.0000
工业
2-7
微波水热反应仪
否
1（台）
230,000.0000
工业
2-8
超声喷涂
否
1（台）
210,000.0000
工业
2-9
电化学工作站
否
2（台）
155,000.0000
工业
2-10
扣式电池充电放电测试仪
否
1（台）
106,000.0000
工业
2-11
燃料电池热压机
否
1（台）
45,000.0000
工业
2-12
光刻机
否
1（台）
250,000.0000
工业
2-13
激光划片机
否
1（台）
35,000.0000
工业

	1984000
	1984000
	19840

	3
	3-1
太阳能光伏发电系统
否
1（套）
120,000.0000
工业
3-2
光电转换检测系统
否
1（套）
380,000.0000
工业

	500000
	500000
	5000


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
 
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。
（2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	5
	12.1
	本项目推荐项目包1中标候选人数为1家，项目包2中标候选人数为1家，项目包3中标候选人数为1家。

	  6
	       12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：无。。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家，项目包2中标人数为1家，项目包3中标人数为1家；

	7
	13.2
	合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	 
   15.4
 
 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建中实招标有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：1.收费标准以单个合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取：1.（0，100]万元 1.50% ；（100，500]万元 1.10% 。中标金额不足50万元的不下浮，中标金额在50万元以上的，标准下浮40%计算；2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清；3.中标服务费缴交账号：开户行：交通银行福州华林支行 账 号：351008040018000752005 开户名：福建中实招标有限公司。

	     备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


 
 
二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。。


 
 
第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。  
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建中实招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建中实招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中实招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中实招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中实招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建中实招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建中实招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中实招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建中实招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中实招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
  ④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建中实招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中实招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与电子投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中实招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建中实招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中实招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建中实招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中实招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中实招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中实招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。    

六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中实招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建中实招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中实招标有限公司提出询问，福建中实招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建中实招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
   19.2其他：详见招标文件第二章。
 
 
 
第四章   资格审查与评标
 
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建中实招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中实招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中实招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	（1）单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	（2）营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	（3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	（4）依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	（5）依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	（6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	（8）信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	（9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	（10）联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


   
※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。


   ②.其他资格证明文件：
包：1
         无
包：2
         无
包：3
         无

  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
         无
包：2
         无
包：3
         无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中实招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中实招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
二、评标
4、资格审查结束后，由福建中实招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中实招标有限公司统一对外发布。
②对福建中实招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无

技术符合性
	明细

	(1)技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



商务符合性
	明细

	(1)商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)交付时间、交付地点、支付方式、履约保证金、验收方式、售后服务不满足招标文件要求。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



附加符合性
         无

价格符合性 包：2
包一般情形
技术符合性
	明细

	(1)技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



商务符合性
	明细

	(1)商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)交付时间、交付地点、支付方式、履约保证金、验收方式、售后服务不满足招标文件要求。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



附加符合性
         无

价格符合性 包：3
包一般情形
技术符合性
	明细

	(1)技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



商务符合性
	明细

	(1)商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(2)交付时间、交付地点、支付方式、履约保证金、验收方式、售后服务不满足招标文件要求。（3）属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。



附加符合性
         无

价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建中实招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 项目包1,项目包2,项目包3采用综合评分法。
7.2评标标准
 
采购包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为5%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、招标文件规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 注：投标文件报价部分的《投标分项报价表》可在此模块上传。


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	T1技术参数响应
	55
	T1.根据投标人对招标文件第五章“二、技术和服务要求”(包1)各项技术.要求的响应情况，由评委进行评分, 完全满足招标文件要求的得 分；带“★”号的技术要求为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离按无效标处理；带“▲”的技术要求(共11项)，每负偏离一项扣0.5分，合计5.5分；其余技术要求（共495项），每负偏离一项扣0.1分，合计49.5分。正偏离不加分。投标货物的技术响应情况须完整填列在《技术和服务要求响应表》中,未填列或漏项的，评标委员会将按照不利于投标人的判定进行评审（即认定为负偏离）。


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1业绩
	3
	B1.根据投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以验收通过时间为准），由投标人所完成的同类项目业绩进行评分，每提供一份完整业绩得1分，满分3分。 备注：项目业绩的有效证明文件包括：①该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件；③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；以上4项资料均需提供，否则不得分。

	B2服务响应及质保期
	3
	B2.1根据投标人对本项目提供服务响应情况，由评标委员会进行评分：①质保期内货物出现故障时在0.5小时内响应，12小时内到达现场的得3分；②质保期内货物出现故障时在1小时内响应，18小时内到达现场的得1.5分。投标人需提供相关承诺书，否则不得分。

	
	3
	B2.2投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求（1年）的基础上，每增加1年得1.5分，满分3分，需提供相关承诺书，否则不得分。

	B3培训方案
	3
	B3.根据各投标人提供的技术培训方案（培训内容包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障），由评委进行评议，①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分； ②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分； ③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	B4售后服务
	3
	B4.根据各投标人提供的售后服务方案进行评分（至少包含售后机构专业人员配备情况、人员经验、现有维修服务能力等），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品
	6.8
	同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供相关证书以及属于清单内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、发展改革委公布《节能产品政府采购品目清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品）。同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包2采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为5%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、招标文件规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 注：投标文件报价部分的《投标分项报价表》可在此模块上传。


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	T1技术参数响应
	54.7
	T1.根据投标人对招标文件第五章“二、技术和服务要求”(包2)各项技术.要求的响应情况，由评委进行评分, 完全满足招标文件要求的得54.7分；带“★”号的技术要求为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离按无效标处理；带“▲”的技术要求(共8项)，每负偏离一项扣2.4分，合计19.2分；其余技术要求（共355项），每负偏离一项扣0.1分，合计35.5分。正偏离不加分。投标货物的技术响应情况须完整填列在《技术和服务要求响应表》中,未填列或漏项的，评标委员会将按照不利于投标人的判定进行评审（即认定为负偏离）。

	T2保障方案
	0.3
	T2.根据各投标人对所投产品的供货保障、日常运行保障方案等情况进行评议：方案涵盖以上要点且措施具体的得0.3分，有缺漏或无具体措施内容不得分。


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1业绩
	3
	B1.根据投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以验收通过时间为准），由投标人所完成的同类项目业绩进行评分，每提供一份完整业绩得1分，满分3分。 备注：项目业绩的有效证明文件包括：①该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件；③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；以上4项资料均需提供，否则不得分。

	B2服务响应及质保期
	3
	B2.1根据投标人对本项目提供服务响应情况，由评标委员会进行评分：①质保期内货物出现故障时在0.5小时内响应，12小时内到达现场的得3分；②质保期内货物出现故障时在1小时内响应，18小时内到达现场的得1.5分。投标人需提供相关承诺书，否则不得分。

	
	3
	B2.2投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求（1年）的基础上，每增加1年得1.5分，满分3分，需提供相关承诺书，否则不得分。

	B3培训方案
	3
	B3.根据各投标人提供的技术培训方案（培训内容包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障），由评委进行评议:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	B4售后服务
	3
	B4.根据各投标人提供的售后服务方案进行评分（至少包含售后机构专业人员配备情况、人员经验、现有维修服务能力等），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品
	6.8
	同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供相关证书以及属于清单内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、发展改革委公布《节能产品政府采购品目清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品）。同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包3采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为5%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、招标文件规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 注：投标文件报价部分的《投标分项报价表》可在此模块上传。


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	T1技术参数响应
	52.2
	T1.根据投标人对招标文件第五章“二、技术和服务要求”(包3)各项技术.要求的响应情况，由评委进行评分, 完全满足招标文件要求的得52.2分；带“★”号的技术要求为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离按无效标处理；带“▲”的技术要求(共3项)，每负偏离一项扣3分，合计9分；其余技术要求（共48项），每负偏离一项扣0.9分，合43.2分。正偏离不加分。投标货物的技术响应情况须完整填列在《技术和服务要求响应表》中,未填列或漏项的，评标委员会将按照不利于投标人的判定进行评审（即认定为负偏离）。

	T2保障方案
	2.8
	T2.根据各投标人对所投产品的供货保障、日常运行保障方案等情况进行评议：方案涵盖以上要点且措施具体的得2.8分，有缺漏或无具体措施内容不得分。


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1业绩
	3
	B1.根据投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以验收通过时间为准），由投标人所完成的同类项目业绩进行评分，每提供一份完整业绩得1分，满分3分。 备注：项目业绩的有效证明文件包括：①该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件；③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；以上4项资料均需提供，否则不得分。

	B2服务响应及质保期
	3
	B2.1根据投标人对本项目提供服务响应情况，由评标委员会进行评分：①质保期内货物出现故障时在0.5小时内响应，12小时内到达现场的得3分；②质保期内货物出现故障时在1小时内响应，18小时内到达现场的得1.5分。投标人需提供相关承诺书，否则不得分。

	
	3
	B2.2投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求（1年）的基础上，每增加1年得1.5分，满分3分，需提供相关承诺书，否则不得分。

	B3培训方案
	3
	B3.根据各投标人提供的技术培训方案（培训内容包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障），由评委进行评议:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	B4售后服务
	3
	B4.根据各投标人提供的售后服务方案进行评分（至少包含售后机构专业人员配备情况、人员经验、现有维修服务能力等），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品
	6.8
	同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供相关证书以及属于清单内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、发展改革委公布《节能产品政府采购品目清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品）。同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。
 
 
 
第五章   招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
本项目为福建农林大学新能源储能仪器设备招标采购项目。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
以下“技术和服务要求”表述为固定数值，未作出大于、小于等表示幅度的允许正负偏离3%。
采购包1
1-1多量程精密电池测试仪
1. 量程
	档位
	范围
	精度（控制与采样）
	控制分辨率
	采样分辨率

	电压1
	5V (可放电-5V)* 1
	±0.01%FS
	≤50uV
	≤10uV

	电流1
	150uA
	±0.01%FS
	≤1.5nA
	≤300pA

	电流2
	5mA
	±0.01%FS
	≤50nA
	≤10nA

	电流3
	150mA
	±0.01%FS
	≤1.5uA
	≤300nA

	电流4
	5A
	±0.01%FS
	≤50uA
	≤10uA

	电流控制围
	15nA ~ 40A（单通道 15nA ~ 5A，通道并联最大 15nA ~40A）


2. 通道数 ≥ 8Chl；
3. 编程步数：4096（一个工况测试占用一步，工况本身不限长度）；
4. 时间 
1) 精度≤±5uS/S (设备自主控制运行，无通信等时间延迟误差)；
2) 最小工步时间10mS；
3) 最小脉冲时间2mS；
4) 采样控制间隔 ≤10mS（标准 10mS，可调区间是 1mS~1000mS）*2。
5. 输入阻抗 ≥10GΩ（INPUT BASE CURRENT ≤1.0nA）；
6. 温度漂移 ≤20ppm/℃；
7. 响应时间 电流 0~90% ≤100uS ；电流-90~90% ≤3mS （并联模式下增加 1mS）；
8. 数据采样
1) 采样率 100Hz（采样间隔时间 10mS，通道独立，互不影响）*2；
2) 设置方式 间隔时间、采样频率、间隔电流、间隔容量、间隔电压、间隔能量；
9. 过程控制
1) 工作模式
静置/恒流充放电/恒压充放电/恒流恒压充放电/恒倍率充放电/恒倍率恒压充放电/恒功率充放电/恒阻充放电/脉冲充放电/斜坡
充放电/恒流工况充放电/恒功率工况充放电/恒阻工况充放电
2) 截止条件
时间/电压/电流/功率/容量/能量/循环数/周期数
3) 保护
过压、欠压、过流、欠流、过充、过放、过充倍率、过放倍率 断电保护、断网保护、宕机保护、精度异常保护
4) 其它
联动测试、变量控制、条件暂停
10. 功能支持
DCIR、电容计算、三电极测试（参比测试）、DQ/DV 等微分曲线、自动高精度*3、多电极测试*4、通道并联*5、多扫速——循环伏安/线性伏安（此功能需定制）*6、支持脱机测试（每通道 1GB 脱机数据缓存）；
11. 输出方式
四电极（支持参比电极测试）
12. 通信方式 10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console)
13. 环境要求 温度范围 0~40℃（23±2℃最佳精度）
品目1-2 单量程精密电池测试仪
1.量程
	档位
	范围
	精度（控制与采样）
	采样分辨率
	采样分辨率

	电压1
	5V (可放电-5V)* 1
	±0.01%FS
	≤50uV
	≤10uV

	电流1
	100uA
	±0.01%FS
	≤1nA
	≤200pA

	电流2
	1mA
	±0.01%FS
	≤10nA
	≤2nA

	电流3
	10mA
	±0.01%FS
	≤100nA
	≤20nA

	电流4
	100mA
	±0.01%FS
	≤1uA
	≤200nA

	电流控制围
	10nA ~ 800mA（单通道 10nA ~ 100mA，通道并联最大 10nA ~800mA）


2.通道数：≥8Chl
3.编程步数：4096（一个工况测试占用一步，工况本身不限长度）
4.时间：
1) 精度：≤±5uS/S (设备自主控制运行，无通信等时间延迟误差)
2) 最小工步时间：10mS；
3) 最小脉冲时间：2mS；
4) 采样控制间隔：≤10mS（标准 10mS，可调区间是 1mS~1000mS）*2
5.输入阻抗：≥10GΩ（INPUT BASE CURRENT< 0.5nA）；
6.温度漂移：≤20ppm/℃；
7.响应时间：电流 0~90% ≤100uS ；电流-90~90% ≤3mS （并联模式下增加 1mS）；
8.数据采样
1) 采样率：100Hz（采样间隔时间 10mS，通道独立，互不影响）*2；
2) 设置方式：间隔时间、采样频率、间隔电流、间隔容量、间隔电压、间隔能量；
9.过程控制：
1) 工作模式：静置 / 恒流充放电 / 恒压充放电 / 恒流恒压充放电 / 恒倍率充放电 /恒倍率恒压充放电 / 恒功率充放电 / 恒阻充放电 / 脉冲充放电 / 斜坡充放电 / 恒流工况充放电 / 恒功率工况充放电 / 恒阻工况充放电；
2) 截止条件：时间 / 电压 / 电流 / 功率 / 容量 / 能量 / 循环数 / 周期数；
3) 保护：过压、欠压、过流、欠流、过充、过放、过充倍率、过放倍率、断电保护、断网保护、宕机保护、精度异常保护；
4) 其它：联动测试、变量控制、条件暂停；
10.功能支持：DCIR、电容计算、三电极测试（参比测试）、DQ/DV 等微分曲线、自动高精度*3、多电极测试*4、通道并联*5、多扫速——循环伏安/线性伏安（此功能需定制）*6、支持脱机测试（每通道 1GB 脱机数据缓存）；
11.输出方式：四电极（支持参比电极测试）；
12.通信方式：10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console)；
13.环境要求
1) 温度范围：0~40℃（23±2℃最佳精度）；
2) 湿度范围：≤70% 无凝露；
14.工作电源：AC220V~±10% 50Hz / AC110V~±10% 60Hz, 40 W*7；
15.机箱尺寸：1U W*H*L:≤430*300*43.5(mm) 。
品目1-3 精密电池内阻测试仪
1. 电源（Power supply）：电压：90VAC～250VAC；频率：50Hz～60Hz；
2. 功率（Power）：≥15VA；
3. 显示（Display）：≥3.5英寸 TFT-LCD显示；
4. 内阻Ω
1) 基本精度（Accuracy）：≤0.3%；
2) 范围（Test Range）：0.1μΩ～3KΩ；
5. 电压V：
1) 基本精度（Accuracy）：≤0.01%；
2) 范围（Test Range）：10uV～60V；
6. 信号源（Signal Source）：测量电流频率：1kHz；开路电压：≤5V；测试电流：≤100mA；
7. 量程（Range）：7档不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ；全量程自动或手动测量模式；
8. 测试速度（Sampling Rate）：100次/秒，50次/秒，20次/秒，3次/秒；
9. 校准（Calibration）：全量程内短路清零；
10. 比较器（Comparator）：30组记录，2~4档分选可选，档计数；
11. 其他功能（Others）：数据导出，储存在U盘中；
12. 触发模式（Trigger mode）：内部触发（lnternal）/手动触发（manual）/外部触发（external）；
13. 接口（Interface）：RS-232C，Handler(PLC interface),USB(Host)；
14. 尺寸(Dimension*W*D)：≤325mm*215mm*80mm
品目1-4 扣电温度循环测试箱
1. 电源：电压220VAC±10%，频率50Hz，功率1.1KW；
2. 使用环境：建议环境温度+5℃~35℃，湿度 30~90RH(%)，无振动和电磁干扰；
3. 测试项目：扣电及其它产品高温、低温、高低温迅速切换环境下的性能测试；
4. 适用标准：GB31241-2014、IEC62133、GB/T31485、GB/T31467.3、GB/T741-2014等；
5. 温度范围：-10℃～+65℃，温度分辨率 0.1℃，温度均匀性±2.5℃（-10℃和+65℃温度下的测试数据）；
6. 温度波动：高温±0.5℃，低温±1℃；
7. 定时范围：1~9999min；
8. 适用样品：钮扣电池，共32通道（2层，每层16通道）；
9. 工作空间：≤350mm(W)x500mm(H)x320mm(D)
10. 设备尺寸：≤750mm(W)x760mm(H)x700mm(D)
品目1-5 压力可控型电动纽扣电池封装机
1. 工作电压：主机输入电压为24VDC、配有110- 240V AC转24VDC电源适配器； 
2. 封装模具：标配中含有一套CR20系列模具可封装CR2032，CR2025和CR2016纽扣电池；
3. 压力控制：封装机上安装有压力传感器，可测试和控制封装压力；
4. 压力范围：0-1.4T（可调）；
5. 仪器尺寸：≤220mm(L) x 130mm(W) x 430mm(H) 
品目1-6 手动切片机
1. 冲切压力：≤200Kg；
2. 冲头行程：≤16mm；
3. 可冲材料：0.01～0.5mm厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切(特殊的情况下需垫称重纸或A4纸冲切)；
4. 工作台面：≤L120mmxW120mm；
5. 冲孔模具：直径φ3～φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm（可定制）；
6. 标配模具：Φ12mm与Φ16mm；
7. 接料盒：防静电ABS材料；
8. 设备尺寸：≤L140*W200*H400mm；
品目1-7 压力可控电动扣式电池封口机
1. 电 源：电压单相220VAC±10%，频率50Hz，功率500W；
2. 封口压力：Min.80Kg， Max.1400Kg；
3. 封口行程：≤30mm；
4. 压力精度：±1.5%；
5. 封口节拍：14秒/只（参 考CR2032电池）；
6. 封口模具：标配CR20系列封装模具；
7. 安装尺寸：≤L460mm*W195mm*H310mm
品目 1-8 100mm宽陶瓷涂覆辊电动轧机
1. 输入电源：220V AC 单相；
2. 电机功率：≥120W ；
3. 轧辊：
1) 尺寸：≤96mm(D) x 100mm(W)；
2) 材料：工具钢上镀有陶瓷层，其表面硬度：>HV1000；
3) 轧制材料：最大厚度：1.8mm，最大宽度：90mm；
4) 轧辊直径：≤Φ96；
5) 轧辊线速度：≤24mm/s；
4. 产品尺寸：≤390 mm(L) x 240mm(W) x 410mm(H)
品目1-9 行星式混料机
1. 额定电压：AC220V/50HZ 最大功率：800W
2. 最大转速：公转（大盘）:290转/分±10％，自转（球磨罐）580转/分±10％   调速方式：变频调速0~50Hz，分辨率1Hz，本机限速0~45Hz；
3. 传动方式：皮带传动；
4. 进料粒度：≤200μm（进料前用破碎机破碎，然后分筛）
5. 球磨罐最大装料量：罐容积的四分之三（含磨球）
6. 数字显示：
1) 数字显示的转速是以RPM 或 Hz为单位；
2) 主机的定时运行时间：从0到1000min；
3) 交替运行的运行时间：0 – 500min；
4) 交替运行的间隔停机时间：0-1000min；
5) 可操作的循环次数：0 – 100次；
7. 球磨罐/磨球：500ml尼龙混料罐*4；
8. 配件：样品筛
1) 一个网孔直径为1.12mm的分子筛用于分离样品；
2) 为了有效地球磨，进料颗粒应小于1.12mm；
9.  运行模式：混料机由变频器控制共有五种运行模式：
1) 单向运行，不定时停机；
2) 单向运行，定时停机；
3) 正、反向交替运行，定时停机；
4) 单向间隔运行，定时停机；
5) 正、反向交替间隔运行，定时停机。
品目1-10 电动玛瑙研磨机
1. 电压：AC110V/220V 50/60Hz；
2. 功率：研钵10W，研棒25W；
3. 研钵研棒材质：玛瑙；
4. 研钵口径：≤Φ120mm；
5. 研钵深度：≥34mm；
6. 研钵转速：≥10rpm；
7. 研棒转速：20rpm-90rpm
8. 研磨时间：0-900min；
9. 产品规格≤240mm×320mm×500mm
品目1-11 小型双桨行星式真空搅拌机
1. 电 源：AC220V±10%，频率50/60Hz，功率200W；
2. 使用环境：建议环境温度25±3℃，湿度30~90RH，无振动和电磁干扰；
3. 转 速：Max.600rpm；
4. 真 空：内置真空泵,真空度-0.08Mpa；
5. 搅拌时间：0~600min可设定；
6. 多段功能：三段速可设定；
7. 适用粘度：600r/min转速情况下Max.10000mpa.s，更高粘度可降低转速实现；
8. 搅拌桨：150ml罐体，标配双轴螺杆式搅拌桨，其它根据罐体设 计；
9. 罐体温控：可选加热和冷却功能组件；
10. 安装尺寸：≤L330mm×W320mm×H570mm；
11. 电 源：AC220V±10%，频率50/60Hz，功率200W；
12. 配件：
1) 150ml不锈钢罐：  1个；
2) 500ml不锈钢罐：  1个；
品目1-12小型真空搅拌机
1. 电源电压：AC220V / 50HZ ±10%；
2. 功率：≤150W；
3. 转速：≥320rpm；
4. 容积：550m l；
5. 真空：≤0. 080.09Mpa；
6. 搅拌时间：0～99分钟 （可设置）；
7. 振荡方式：无极调速；
8. 标准配件：150ml、550ml真空搅拌罐各1个；
9. 产品规格：外形尺寸：≤330×310×510 mm；
品目1-13  双极旋片式真空泵
1. 抽速m3/h（L/s）50Hz：8 m3/h 2.2 L/s；
2. 极限分压强-无气镇（Pa）：5x10-2；
3. 极限总压强-无气镇（Pa）：5x10-1；
4. 极限总压强-有气镇（Pa）：3；
5. 电 源：单相；
6. 电机功率（KW）：≥0.4 KW；
7. 进排气连接口DN：KF25；
8. 用油量：0.6-1L；
9. 电机转速（rpm）50Hz：1440 rpm；
10. 工作环境温度：5-40℃；
11. 噪音(dB)：≤56；
品目1-14 浆料过滤装置
1. 电源：DC12V 0.4A；
2. 气泵流量：≥3L/Min；
3. 绝对真空度：65KPa；
4. 过滤精度：不低于124微米；
5. 容值：≤750ml；
6. 产品规格：过滤器外形尺寸：≤150×150×200mm；
7. 空气发生器外形尺寸：≤140×70×150mm
品目1-15 水分测定仪
1. 最大秤量：110 g；
2. 秤盘尺寸：≥90 mm；
3. 加热器类型：红外线圈；
4. 通信：RS232（标配）；
5. 显示屏：双行背光显示屏；
6. 使用釜盖：包含；
7. 电源 (2) AC电源（标配）；
8. 关机标准：自动终点-预设减少重量/时间；定时；手动；
9. 温度范围：50 °C – 160 °C；
10. 测量单位：克；
11. 工作环境：10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝；
品目1-16 旋转式粘度计
1. 测量范围：1～100、000 [image: image1.png]mPass (cP)



；
2. 旋转速度：6、12、30、60（转/分）；
3. 转子数量：随机配置 1, 2, 3, 4 号 4 种转子；
4. 测量精度：±1.0%；
5. 重 现 性：0.50%；
6. 电 源 ：电源适配器( 输入 220V 50±1Hz, 输出 15V 1.2A)；
7. 外型尺寸：长×宽×高：≤280×105×258mm(不含托架)；
品目1-17 加热型电动对辊机
1. 轧辊宽度：≤100mm；
2. 轧制厚度：0-1.8mm；
3. 可加热宽度：≤100mm；
4. 厚度仪表指示精度：≤0.01mm；
5. 轧制速度：0-26mm/s；
6. 轧制温度：≤100℃；
7. 功率：220V，500W；
品目1-18 切片机
主要特点：操作简便、安全可靠、模具更换容易、主机为不锈钢结构，上下模采用高强钢、可冲切0.01-0.5mm厚的各种电池材料 、冲切精度高，无毛边、毛刺、压痕、体积小，可在直径230mm以上的手套过度箱中自由穿过。
技术参数
1. 模柄孔直径：≤φ24mm ；
2. 工作台面尺寸：≤140×220mm ；
3. 标配模具两套（φ12mm、φ16mm）。
4. 外形尺寸(长X宽X高)(mm) ：≤140×220×320mm ；
品目1-19 封装机
1. 适用范围:直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm；
2. 封口压力：CR20系列纽扣电池封装的最佳压力：50kg/cm2~60kg/cm2；
3. 封口行程：≤20mm；
4. 操作手柄：纽扣电池封口操作手柄压力小于6Kg；
5. 封口模具：标配CR20系列封装模具；
6. 设备尺寸：≤L230mm*W180mm*H330mm；
7. 配件：CR20拆卸模具；
品目1-20 精密移液器
1. 可调试指脱使客户根据自己的需要进行调节，长时间使用不疲劳；
2. 5种移液模式，应用范围更广；
3. 标准模式（PIP Mode）标准移液模式；
4. 样品混合模式（PIPmix Mode):用于样品的混匀；
5. 反向移液模式（RevPIP Mode):用于吸取高粘度、高蒸汽压或发泡性液体；
6. 电泳上样模式（GEL Mode）：专为凝胶电泳上样使用，速度平稳缓慢可以防止因为速度过快使样品溢出加样孔，适合吸取粘稠类液体。
7. 分液模式（DISP Mode)：适用于多次液体分配；
8. 根据需要，可充放电；电池寿命长，一次充电可使用4000次；
9. 配合不同的接头适配器可使移液器适用不同品 牌的吸头；
10. 移液杆可拆卸，下半支可高温灭菌（121℃，20min），维护方便；
11. 校准简单，无需工具；
12. 标准配置：
1) 电动数字移液器：1支
2) 充电器：1支
3) 操作手册：1本.
品目1-21 气瓶柜
1. 尺寸：≤1900 mm*900 mm*450 mm；门类型：单开门；
2.可容纳1个40L气体钢瓶；
3.外壳体采用1.2mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，底板和挡板采用2mm镀锌钢板。
4.钢瓶柜柜底及挡板采用2mm以上钢板，长排合页。
5.钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm冷轧钢板，表面磷化处理。
6.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动，另设置进排气口2个，口径60—100mm，分别位于柜体左右两侧的上下部分。
7.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃；门板为双层结构，内部安装专用三点联锁（须防静电）。
8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。
9.密封件：柜体门与柜体之间安装消音密封件，为防火材质。                                                                                                      10.拉手：采用嵌入式高强度拉手。                                                                                                                           11.配备机械锁，机械锁应符合GA/T73的要求。                                                                                                                             12.电源应符合GB 10409-2001中5.5的要求。                                                                                                                                                            13.贴有气瓶柜专用警示标贴。
14.报警器：报警装置可识别：可燃式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等）等，采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。顶部内外层之间设置有密闭的控制及感应电器设备，包括供电开关、交直流变压系统、感应触发电路以及声光报警和排风；报警器采用专用气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警同时迅速排风（提供防爆证书）。
15.风机：配备电压220v，电流0.24A，功率35W，转速2600的PSC风机，排风风机在报警同时启动。
▲16.产品经国家认可检测机构检测，通过耐火和防爆测试（须提供国家认可检测机构出具的检测报告）。                                                                    
17.产品应符合EN 14470-1:2004标准，提供国家认可检测机构出具的检测报告。
18.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,产品经第三方测试中心现场检测。甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。                                                                                                                                                            
品目1-22 精密天平
1. 最大称量值：≤50/120g；
2. 可读性：0.01/0.1mg；
3. 重复性偏差：≤0.02/0.1mg；
4. 线性误差：±0.0001g；
5. 稳定时间：≤10s；
6. 温漂：±0.8；
7. 典型最小称量值：≤20mg；
8. 最佳最小称量值：≤9mg；
9. 秤盘尺寸：直径≤80mm；
10. 操作温度范围：18 °C - 23 °C；
11. 整机尺寸WDH：≤220*350*320mm；
12. 配天平台。
品目1-23 导热系数仪
1.导热系数范围与精度： 0.0001～1W/mk，可测量可精确至0.1mw/mk。
2.测量精度：≤1%。
3.试样大小：50×50～300×300（mm）, 厚度不大于80mm。
4.可测试固体材料、粉状材料。
5.测量时间15-20min。
6.热面温度与控制：室温～99.9℃（标准配置）。平板加热器，双向可控硅控制,控温精度0.1℃。
7.冷面温度与控制：0～99.9℃（标准配置）。冷面采用水冷,确保冷面温度稳定（精密恒温水槽，温度可调）,控温精度0.1℃。
8.试样采用计算机精准加压夹紧,压力范围0～1000N,分辨力0.1N。
9.试样厚度自动测量, 0～50mm,分辨率1um 。
10.采用进口热流计,性能稳定可靠。
11.全过程采用计算机自动测试并存打印储存实验数据。
12.标配：
12.1.主机一台；
12.2分析软件一套（中、英文版）；
12.3精密低温恒温水槽一台（控温精度0.01℃）；
12.4工作站一台（内存≥12G；硬盘≥500G；CPU 核心数≥8，主频≥2.2GHZ；
显示器≥19英寸）
12.5 标样一块；
13. 外形尺寸
13.1主机：标准落地机型：（长×宽×高） ≤550×450×1500mm
13.2精密低温恒温水槽：（长×宽×高） ≤300×350×530mm
品目1-24 手持式均质机分散机
一、技术指标：
1.外观设 计轻巧，手持式可单手操作。                                       
2.应用不同分散头适用于0.1-250ml的液体样品。
3.高质量316L不锈钢分散头，耐腐蚀、耐高温消毒。
4.分散头拆卸方便，易于清洗。
5.高速高效马达。
6.转速六档可调，转速范围：8000-30000rpm。
二、技术参数：
1. 额定电压：220V/50Hz。
2. 输入/输出功率：≥160W/110W。
3. 转速范围：8000-30000rpm。
4. 转子线速度：6.3-14m/sec。
5. 速度设定：6档可调。
6. 处理量范围（H2O）：
1) 0.1-50ml（分散头DS-160/5）。
2) 1-250ml（分散头DS-160/10）。
7. 最大粘度：5000mPas。
8. 接触物料材质：316L不锈钢/PTFE。
9. 噪音：72 dB(A)。
10. 环境温度：5°C-40°C。
11. 相对湿度：85%。
12. 允许工作时间：100%。
13. 设 计保护：IP30。
14. 尺寸：≤46mm x 55mm x 230mm
品目1-25 真空干燥箱
1. 输入功率：≥1450W
2. 控温范围：RT+10～200℃
3. 温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃
4. 达到真空度:133Pa
5. 真空表：机械指针式
6. 内胆尺寸（mm)W×D×H：≤415×370×345
7. 外形尺寸（mm)W×D×H：≤730×560×550
8. 搁板：2块
9. 工作室材料：不锈钢304(1Cr～18Ni9Ti)
10. 配件：智能型程序液晶温度控制器
品目1-26 恒温恒湿箱
1. 控温范围：II:-10～70℃
2. 温度分辨率：0.1℃
3. 温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃
4. 控湿范围：40～95%RH
5. 湿度偏差：±3%RH
6. 输入功率：≥2000W
7. 工作室尺寸（mm）W×D×H：≤400×400×500
8. 外形尺寸（mm）W×D×H：≤550×790×1080
9. 载物托架（标配）：2块
品目1-27 鼓风干燥箱
1. 温度范围：AH：RT+20～400℃ / BH：RT+20～500℃
2. 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃
3. 工作环境温度：+5～40℃
4. 输入功率：≤3250W
5. 容积：≤50L
6. 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤350×350×400
7. 外形尺寸(mm)W×D×H：≤890×700×920
8. 载物托架（标配）：2块
9. 定时范围：0～5999min
品目1-28 万能力学试验机
1、设备总体性能要求：
1.1 具有最高性能的、符合最新标准；非金属材料的拉伸、弯曲等的力学性能测试分析研究；
1.2 具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。
2、设备载荷框架要求：
2.1 载荷范围：0-1kN；载荷框架采用双立柱形式机架；
2.2主机采用下空间结构，主要由底座和机架构成。底座采用铸铁HT200，机架为门式下空间结构。
2.3 符合人体工学的主机设 计可确保设备的安全性，降低试验员的操作疲劳以及极大地增强了系统的机动性。
3、设备控制器手操盒可随用户后期要求进行扩展，能满足以下要求：
▲3.1 手操盒为便于单手操作，需为T形，在转角处带有弧度，不易伤手；（提供设备彩页资料予以佐证）
▲3.2 手操盒需带有开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 两个可编程的功能按键；（提供设备彩页资料予以佐证）
▲3.3 控制器手操盒必须带有激活指示灯和故障指示灯；
3.4  手操盒必须带有液晶显示屏；
▲3.5 手操盒需带有滚轮，便于试验操作；（提供设备彩页资料予以佐证）
4、设备主要技术参数：
4.1  最大试验力：1kN；
4.2  试验机准确度等级：0.5级；
4.3  试验力测量范围：0.4%—100%FS，全程不分档；
4.4  试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；
4.5  试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变）；
4.6  变形测量范围：0.2%-100%FS；
4.7  变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；
4.8  变形分辨力：最大变形量的1/±300000；
4.9  位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；
4.10  位移分辨力：0.03μm；
4.11  力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；
4.12  力控速率相对误差：设定值的±1%以内；
4.13  变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；
4.14  变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；
4.15  横梁速度调节范围：0.001—500mm/min；
4.16  横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；
4.17  恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；
4.18  恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内；
4.19  有效拉伸空间（带夹具）：≤700mm（配XSD204B）；
4.20  有效试验宽度：≤340mm；
4.21  主机外型尺寸（长×宽×高）：≤620×460×1530（mm）；
5  设备主要配置：
5.1 试验机主机框架及传动部分一套；
5.2 伺服电机及伺服器一套；
5.3 1kN力传感器一支；
5.4 测量控制系统一套；
5.5 纤维拉伸夹具一套；
5.6 板材拉伸夹具一套；
5.7 试验机维修工具一套。
品目1-29 超临界干燥仪（核心产品）
1、316不锈钢材质耐高压管路和阀门，安全有保障；
★2、新款全自动设 计，触摸屏操作，无手动旋钮，程序控制实验流程无需人工值守操作；
3、内置多种材料干燥流程可选，支持自定义个性化处理方案；
4、智能化程序设 计，实验流程图形化界面，实时显示实验进度和参数；
★5、温度控制范围：0℃至60℃，精度：±1℃。内置压缩机制冷和电子加热均为程序自动控制；
★6、带视窗和照明的高压样品池，尺寸：≥直径105mm*高度35mm，带有顶部进气和底部排空的垂直样品腔，利于介质排出和样品放置；
7、仪器正常工作压力为0-10MPa，出厂检测系统耐压15MPa（2150psi），保证安全可靠；
8、仪器具有超压自动泄压系统，确保压力可控；
9、完备的过滤系统，外置和内置0.5μm过滤器保护样品与微调阀门；
10、无损干燥和清洗，可用于Mofs、凝胶、生物样品、晶元片等多种样品的干燥和清洗；
11、坚固防腐蚀的箱体，尺寸：长宽高≤60*50*45cm，带有压力、温度和流量显示，方便掌握仪器运行状态。
12、标配附件：
（1）柔性高压LCO2管线，1.5米，连接钢瓶和仪器；
（2）外置过滤器（过滤精度：0.5um），配套高压软管；
（3）防静电排空管线2根，各1.5米；
（4）备用样品室密封环（10）；
（5）4英寸晶圆片专用样品支架一套；
（6）安装工具一套；
（7）用户说明书及使用指南；
品目1-30 喷雾干燥仪
1.全自动控制与手动控制双重控制模式，整个实验过程彩色LCD触摸屏动画显示：
全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵自行启动；手动控制：可方便从自动状态切换至手动状态来修改参数；
▲2.喷雾头为加长型（长度310毫米或以上）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动（工作时，提供工作视频说明），以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；
3.内置全无油空压机，空压机必须配备不锈钢储气罐以防止腐蚀；
4.关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏。
★5.可以升级成带氮气循环系统的有机溶剂使用机型；
6.物料处理量：1500mL/H ～ 2000ml/h
7.最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h 最小样品量：30-50mL（视物料固形物含量差异）；
8.整机机架全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造；
9.彩色LCD触摸屏参数显示并调整：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率；
10.喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选，并可根据要求定制；
11.进风温度：30 ℃ ～250℃ ，出风温度：30 ℃ ～140℃；
12.干燥时间：1.0～1.5S；
13.设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整；
14.尺寸mm：≤1200*650*550
品目1-31 离心机
1、微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。
2、触摸面板、可编程操作、主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
3、液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
5、配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈。
7、具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需求设置升/降速时间。
8、采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，抗腐蚀、耐酸碱。
★9、可选配三轴陀螺不平衡检测仪，具有不平衡检测灵敏度高，检测可靠性高，可根据不同离心机阻尼器调整检测控制阀值，响应速度快，可在线调阀值，调整方便，使用寿命长，抗冲击和抗振动性能好等优点。
10、最高转速：≤16000r/min；
11、最大离心力：≤23669xg；
12、最大容量：≤50ml×6
13、转速精度：±30r/min
14、电源：AC220V 50Hz 5A
15、时间设置范围：1min～99min
16、整机噪音：＜65dB(A)
17、整机功率：≤750W
18、外形尺寸：≤330mm×420mm×280mm（L×W×H）
19、配置：6X50ml最高转速：11000r/min，最大相对离心力：13000xg
品目1-32 旋转蒸发仪（含循环水真空泵）
产品特点
1. 采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。
2. 分体组合：主屏和水浴锅双彩屏显示，菜单式操作界面，主屏旋钮式编码器设定，简单易懂操作方便：通过RS485通讯联动控制。
3. 水浴锅单独使用时通过表上按键设定，简易方便。
4. PID控制器：转速、温度、定时设定，简便快捷。
5. 变频控制，同步传动。
6. 冷却器：采用耐高温优质玻璃双回流一体化球磨口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。
7. 专业的密封系统设 计，选用高弹的PTFE材料，具有耐高温、耐腐蚀、经久耐用等特点。
8. 浴锅：内置4L容量水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。
9. 锥磨口锁瓶退瓶装置：稳固锁定锥磨口连接方便锥口退瓶（带环螺母）。
主要技术参数
1. 温度范围  PID温度自动控制 液晶彩屏显示 室温-99℃。
2. 控温精度：水浴精度±1℃。
3. 变频调速：10-200转／分。
4. 时间设定：0-99小时99分钟。
5. 升降范围：船形按键 快速自动升降0～150mm。
6. 冷凝器：双回流冷凝管   冷凝面积0.15㎡ 蒸发量：H2O≥1.2L／h。
7. 浴锅：4升容量 可用50～2000ml   范围内蒸发瓶  Φ230mmX130mm
8. 加热功率：≤1200W 电机功率：≤80W。
9. 电压：220V/50HZ。
10. 外形尺寸：≤450x400x850(mm)。
11. 配件：循环水真空泵。
品目1-33 摇床
仪器特点
▲1、USB数据存储系统。全程自动记录存储试验过程数据。
2、U盘全程记录实验数据（可记录温度、转速、时间）。
▲3、下载数据自动列表成图保存打印。鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件，筛选实验方法，确认实验过程。
▲4、多段转速、温度、时间控制系统。可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成，运行中自动转换运行模式。
5、超低速启动，转速失控后，自动锁定，启动速度可调。独特的动平衡设 计，确保运转平稳性。
6、静音风扇设 计和强制对流方式及独特的风道设 计，确保了良好的温度均匀度。
7、制冷方式自动，可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭，无须人工操作。
8、智能制冷无霜运行技术，自动除霜功能，可自由设定除霜时间和除霜间隔时间，可使设备在低温状态下长时间稳定运行。并具备制冷延时启动功能，有效保护压缩机。
9、用户可自由设置正转、反转，正反交替三种运转模式。
10、LCD液晶显示，温度、时间、转速同界面显示。
技术指标
1. 控制方式:P.I.D微电脑处理芯片
2. 对流方式：强制对流
3. 振荡方式：回旋
4. 显示方式:LCD液晶显示
5. 驱动方式:多维驱动
6. 下载处理:USB数据口下载
7. 控制系统:标准模式；静态模式；持续模式；程控模式（多段温度、转速、时间的控制）
8. 回旋频率范围:0；20-350rpm/min（可做静态培养，正反转或交替运行）
9. 回旋频率精度:±1rpm
10. 摇板摆动幅度:Φ26mm（可定制φ35（20-250rpm/min）、 φ50（20-200rpm/min））
11. 最大配置（烧瓶夹）:100ml*60或250ml*38或500ml*22或1000ml*16
12. 最大配置（粘板）:100ml*60或250ml*36或500ml*24或1000ml*16
13. 标准配置:250ml*24  
14. 托盘尺寸：≤500*360mm
15. 定时范围：0-9999h/min（可不定时，连续运行）
16. 温控范围：4--65℃（25℃）
17. 温控调节精度：±0.1℃
18. 温度均匀度：±0.5℃（37℃，有效工作面）
19. 温度波动度：≤0.1℃（37℃）
20. 托盘数量：2块
21. 外型尺寸：≤700*580*1280mm
22. 容积：160L
23. 功率：≤850w
24. 电源：AC220±10% 50Hz
品目1-34 离心机
1. 最高转速可达12000r/min，最大相对离心力可达19830×g。
2. 微机控制，大力矩交流变频电机驱动；运行稳定、噪声低、转速精度高。
3. 采用高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。
4. 触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。
5. ★大屏幕高清真彩TFT触摸屏控制,实现多种常用程序一键调用，无需进入菜单寻找和设置。
6. 实时RPM/RCF之间读数换算和设定，方便快捷。
7. ▲配备电子门锁，设有不平衡、门盖保护、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠；采用食用级硅橡胶整体式密封圈
8. 具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降时间。
9. ★可另选配PLC或单片机控制系统，具有审计追踪，可实现USB导出，PDF打印。动态显示控制流程图，具备PID调节功能。
10. ▲采用食用级硅橡胶整体式密封圈。
11. 最高转速12000r/min，最大相对离心力19830×g。
12. 最大容量：2000ml×4角转子。
13. 定时范围：1～99h 59min
14. 整机噪音：≤65dB(A)
15. 整机功率：≤5kW
16. 电源：AC220V 50Hz 30A
17. 外形尺寸：≤710mm×840mm×1140mm（L×W×H）
18.配置参数：2号角转子，容量：1000mlx6
品目1-35 电阻测试仪
1. 仪器内部自带放电模块，放电电阻20kΩ，测试完成后可将电荷释放，测试更安全；
2. 快速充电，适合电芯测量；
3. 100组记忆组，可将设置参数保存至仪器内部，方便调用；
4. 上、下限比较器，超限声光报警；
5. 具备延时判定，针对容性的被测品，在延时的时间里不加判定，只在测试时间里判定；
6. 前后面板都有测试端子，便于现场的应用；
7. 标配RS232通讯，和PLC遥控口，便于PLC的控制；
8. 可连续测试，支持手工线测试。
技术指标
1. 输出电压/分辨率/精度:25V～1000V/1V/±(2%×设置值+2V)；
2. 测试电压/分辨率/精度:25V～1000V/1V/±(2%×显示值+2V）；
3. 最大电流:1mA；
4. 输出方式:浮地；
5. 隔离电压 ±1000V；
6. 纹波：5Vp-p（1000V空载）；10Vp-p（1000V满载）；
7. 负载调整率 :1%（满载～空载）；
8. 上升时间:15ms（空载Umax）；
9. 自动放电:20kΩ（1000V下1uF电容放电200ms/时间常数RC）；
10. 延时时间:0.1s～999.9s精度：±（0.1%×设置值+0.1s）；
11. 测试时间:0.5s～999.9s精度：±（0.1%×设置值+0.1s）；
12. 配电流前置放大器；
品目1-36 短路测试仪
1. 测试电压/分辨率/精度 25V～1000V/1V/±(2%×显示值+2V）；
2. 最大电流：1mA；
3. 输出方式：浮地；
4. 隔离电压：±1000V；
5. 纹波：5Vp-p（1000V空载）；10Vp-p（1000V满载）；
6. 负载调整率：1%（满载～空载）；
7. 上升时间：15ms（空载Umax）；
8. 自动放电：20kΩ（1000V下1uF电容放电200ms/时间常数RC）；
9. 延时时间：0.1s～999.9s精度：±（0.1%×设置值+0.1s）；
10. 测试时间：0.5s～999.9s精度：±（0.1%×设置值+0.1s）；
11. 绝缘阻抗
1)  阻性：2.000MΩ～200.0MΩ±（2%×测量值+5个字）
200MΩ～4000MΩ±（5%×测量值+5个字）；
2) 容性：2.000MΩ～200.0MΩ±（5%×测量值+5个字）
 200MΩ～4000MΩ±（10%×测量值+5个字）(100nF下测试)；
12. 显示参数：绝缘电阻/漏电流；
13. 比较器：上限/下限；
14. 自动侦测：连续测试，高压持续输出；
15. 采样速度：快速/中速/慢速；
16. 存储参数：100组；
17. 外部接口：RS232/PLC；
18. 使用环境：0℃～40℃/20%RH～70%RH；
19. 供电电源：AC220V，50Hz；
20. 外观尺寸：≤300mm×88mm×380mm （W×H×D）；
 
采购包2
品目2-1 液压平衡电动对辊机
功能特点
1. 液压系统，自动控制轧制压力；
2. 整体式龙门框架，CNC精密加工，保证高稳定 性；
3. 轧辊采用冷轧模具钢热处理后表面研磨，精度高、硬度高、耐磨性好；
4. 轧辊表面采用镀硬铬处理，防锈好，便易维护；
5. 设 计液压平衡轧制机构，保压稳定，横向和纵向轧制均匀性好；
6. 斜块式辊缝调节装置，表显调节；
7. 设 计轧制力采集和存储功能，可监控轧制力曲线；
8. PLC控制，HMI操作，方便易用；
技术参数
1. 电源：电压单相220VAC±10%，频率50Hz；
2. 气源：0.5-0.8MPa压缩空气；
3. 使用环境：建议环境温度25±3℃，无振动和电磁干扰；
4. 轧辊规格：直径Φ≤196x300mm；
5. 轧辊硬度：表面硬度HRC65~70，硬度层厚度≥10mm；
6. 基材幅宽：≤280mm；
7. 轧辊材质：9Cr3Mo,表面镀硬铬层厚度≥0.08mm；
8. 轧辊精度：圆跳动好于±2μm；
9. 轧制压力：Max.25T，锂电极片推荐使用15~20T，
10. 下轧量：锂电极片单次压下量建议最大为20%~25%，若有更大的轧制量需求，需多次轧制(5μm/次）；
11. 轧制精度：±2.5μm；
12. 轧辊驱动：1.5KW减速交流电机；
13. 轧制速度：0.5-3m/min；
14. 轧制间隙：0-3mm可调；
15. 设备尺寸：≤L1217mm*W618mm*H935mm；
 
品目2-2 行星式真空离心混料机
产品特点
1. 可真空下进行混料，对材料进行脱气；
2. 双罐体，处理材料量较多；
3. 污染小（无金属搅拌叶片）；
4. 样品材料：
1) 纳米粉，陶瓷粉末；
2) 油脂；
3) 浆料；
4) 糊状物；
5.电源输入：单相 AC 208 - 240V, 50/60 Hz；功率：最大功率：≤2000W；电机功率：≤750 W。
混料/球磨
1) 行星真空离心混料/球磨
2) 通过高速的公转和自转使材料产生对流、撞击和剪切
3) 在真空环境下混合/球磨材料，可脱去材料中的气泡
真空
1) 真空泵抽速：165 L/min
2) 真空度：-95 kPa
3) 真空泵安装与机器内部
转速
1) 标准模式：固定转速比（自转/公转=0.6）
2) 样品盘公转速度：600rpm-2000rpm(可调）
3) 罐体自转速度：360 rpm - 1,200 RPM
4) 可选模式：公转，自转可独立调控
5) 样品盘公转速度：0-2000rpm
6) 罐体最大自转速度：3000RPM
罐体和配重砝码
1) 2个标准的罐体和配重砝码
2) 2个300ml的尼龙罐，上盖有排气孔
3) 配重砝码：10,20,50g
4）配件：硬质合金钢罐：2套
品目2-3 手套箱
1. 双工位手套箱，箱体内部尺寸：长度：≤2440mm，深度：≤750mm，高度：≤900mm；箱体材料：304 不锈钢，厚度≥ 3mm；
2. ▲一台大过渡舱连接位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径≤360mm，长≤600mm；
一台小过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径≤150mm，长≤300mm；
3. ▲法兰视窗，一体加工成型，O型密封圈，真空级密封，超低泄露率，前窗面板为钢化玻璃，厚度不小于8mm；
4. 二副手套：丁基橡胶手套。
5. 二个过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口
6. 一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。
7. 气体纯度：水<0.1ppm，氧<0.1ppm。
8. ▲泄漏率：小于0.001vol%/h
9. 一套PLC触摸屏及程序控制系统。
10. 手套孔圈为铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。
11. 循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。
12. 气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。
13. 一套水分析仪, 采用P2O5传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。
14. ▲一套氧分析仪, 采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在高氧中的问题。
15. ▲一套有机溶剂吸附装置，置于箱体内部。
16. 一台真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa。
17.箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
品目2-4  PECVD管式炉
开启式管式炉
1) 输入电源：208 – 240V AC, 1.2kW。
2) 最高工作温度1200℃（小于1小时）。
3) 连续使用温度1100℃。
4) 采用高纯氧化铝作为炉膛材料，并且表面涂有高温氧化铝涂层，可延长仪器使用寿命和提高加热效率。
5) 高纯石英炉管，尺寸为≤50mmOD x 44mmID x 1200mmL。
6) 可设置30段升降温程序，并带有过热和断偶保护。
7) 加热区长度为200mm,恒温区长度为60mm(+/-1°C) 
等离子体射频电源。
1) 输出功率: 5 -500W可调
2) 稳定 性为+/-1%
3) 射频电源频13.56 MHZ, 稳定 性±0.005% 
4) 最大反向功率: 200W max
5) 射频电源电子输出口: 50 Ω, N型半岛体, 阴极
6) 噪声<50 dB.
7) 冷却方式：空气冷却
8) 输入电源: 208-240VAC, 50/60Hz   
真空法兰和接头
1) 真空法兰采用304不锈钢制作
2) 左端法兰上安装有电阻真空计。
3) 右端法兰设 计为KF25接口
两路供气
1) 两个精密的质量流量计(精度0.02% ) ：数字显示，自动控制.
2) 范围MFC 1: 100 sccm
3) MFC 2:   200 sccm
4) 一个混气罐，底部装有泄废液口.
5) 3 个不锈钢针阀安装在供气系统的左侧，可手动控制2种气体.进气口: 2个1/4NPS. 出气口: 1个 1/4NPS. 
6）产品尺寸：外形尺寸：≤1800mm x 600mm x 1200mm( L x W x H)
 
品目2-5  ALD-CVD系统
基本参数
1) 电源：AC 220V 50/60HZ
2) 功率：≤3.8KW
控制面板
1) 所有 ALD 参数都通过 6 英寸触摸屏设置，包括气体注入时间，惰性气体的流量、温度和样品台旋转速度等
2) ALD 阀的脉冲时间和循环可以控制在 0.5 秒级别的精度
3) 控制载气通道气体流量的质量流量计精度为±1.5%F.S · 可实时显示腔体内部真空度
4) 高频 ALD 阀
5) 系统配置 4 个高频 ALD 阀门
6) 最短控制开关时间：0.5 秒
7) 可实现对气相源和固相源气化的精确控制
8) 阀门最高耐温：232℃
气液混合罐系统
1) 系统配置有两套气液混合罐，用于固相源的气化
2) 混合罐容积：150ml (150ml,300ml,600ml,1000ml 可选)
3) 混合罐材质：316L
4) 最大压力：0.15MPa
5) 压力表范围：-0.1MPa—0.15MPa · 最高加热温度：200℃
6) 控温精度：±1℃，可实现 28 段程序 PID 控温
7) 从气液混合罐到气体分散喷头的气体连接管路外面都缠绕有管道加热带，用于给管道保温，防止固相源由于温度过低冷凝。
8) 管道加热带最高加热温度：200℃
气体/蒸汽分散喷头
1) 材料：铝合金和不锈钢
2) 喷头直径：≤4 英寸；喷孔直径：≤0.5mm · φ6.35 的通气接口用于连接 ALD 阀
3) 特殊的流道设 计，可使气体/蒸汽均匀的传递和分散到沉积腔体中
基片样品台
1) 4 英寸可旋转加热的基片样品台
2) 转速：1-5RPM · 温度：最高温度 700℃（＜1h）；长期使用温度：500℃
3) 控温精度：±5℃，可实现 28 段程序 PID 控温；
4) 可沉积基片最大尺寸：φ100mm（φ4"）
射频电源
1）本系统可选配加上 PE 功能，利用射频电源产生的交变磁场，使反应气体产生高密度等离子体，从而促进薄膜的沉积和生长。
2）输出功率：5-100W
3）射频频率：13.56HZ
4）反射功率：最大 20W · 匹配：自动射频接口:50 Ω, N-type
5）噪音:<50 dB
6）冷却:风冷
真空腔室
1) 石英腔室尺寸：≤165 mm外径x150 mm内径x250 mm高度
2) 304 不锈钢法兰，确保腔体真空度：10-5 torr（分子泵系统），10-2Torr(机械泵）
设备外形尺寸
1）ALD 系统：≤700*600*1400mm（长*宽*高）
2）射频电源：≤600*600*700mm（长*宽*高）
配件：
1) 双级真空泵
2) 冷井系统
3) 射频电源
品目2-6 超高温管式炉
 主要参数
1) 最高温度: 1700℃ (<30min)
2) 长期工作温度: 800-1600℃
3) 推荐升温速率：1400℃以下：≤10℃/min ；1400℃到1600℃：≤5℃/min ；1600℃以后：≤2℃/min
4) 加热区长度：≤290mm
5) 最大功率：≤5.2KW
6) 电压：单相 AC220V 50Hz  （需要32A的空气开关）
炉体结构 
1) 采用双层壳体结构，并带有风冷系统
2) 炉膛采用高纯多晶氧化铝纤维，最大程度的减少能量损失
3) 内炉膛表面涂有1750度高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命。
炉管
1) 尺寸：≤外径Φ80*内径Φ70*长度1000mm
2) 为了保证温场均匀性和法兰的密封性，仪器使用升温前需要在炉管两端塞入氧化铝管堵，防止热量的散失  
真空密封
1) 标配有两个不锈钢真空法兰（上面已安装了机械压力表和不锈钢截止阀）
2) 进气端法兰安装有一根4孔的陶瓷管，可以将进气穿过管堵，直接进入高温区。配套的两个管堵直接固定在法兰上面，方便客户每一次装取物料。
3) 抽真空端法兰安装有一个KF25接口，方便连接真空泵。
4) 在炉体上面安装有一套法兰支撑架，用于客户每次拆装法兰之后，放置法兰用。
真空度
1) 采用双旋片式机械泵真空度可以达到10-3 torr
2) 温控系统PID30段程序化自动控制 
3) 控温精度: ±1 ℃
4) 加热元件1800oC级硅钼棒
5) 外形尺寸≤1350 L×520 W×770 H mm
真空系统
移动架
1) 壳体尺寸: ≤600 mm (L) x 600 mm  (W) x 600 mm ( H)
2) 带有4个滑动轮 最大承重量：≤1000 lb
1. 电压/频率：220 V / 50-60 Hz  
2. 抽气速率：3L/ S
3. 最大压力：4x10-1 pa
4. 功率：3/4HP  550W
5. 油箱容积(ml)≤1000 
供气系统
1. 机械压力表：量程范围:-0.1~0.15 MPa (0.01 MPa/grid)  
2. 针阀：316不锈钢
3. 管件：不锈钢1/4〞，尼龙管L12〞 ID 1/4〞
4. 气体混料罐 Φ80×120mm
5. 截止阀：316不锈钢针阀Φ1/4〞
6. 产品规格：容积：≤600×600×650mm
质量流量控制器
1) 工作电压：185-245V/50HZ
2) 标准量程：100sccm、200sccm、200sccm、500sccm
3) 工作温度：5-45℃
4) 工作压强：3×106Pa
5) 最大输出功率：18W
6) 准确度：±1.5%FS（精度为满量程刻度的1.5%）
7) 线性：±0.5～1.5%
8) 重复精度：±0.2%FS
9) 响应时间：气特性：1～4 Sec，电特性：10 Sec
10) 工作压差范围：0.1～0.5 MPa
品目2-7  微波水热反应仪（核心产品）
主要技术指标：
★1、仪器具备高温高压条件下，微波与超声波的协同组合使用功能，可在非金属的微波高压反应釜中插入超声波探头，实现高压密闭体系下的微波超声波协同组合功能，该反应釜容积≥250ml，最高工作压力≥4MPa（580psi），最高工作温度≥240℃。并且仪器满足微波常压、微波高压、微波超声波常压等多种工作模式，配备专用于微波环境的高压反应釜，非金属材质，容积≥100ml，最高工作温度≥260℃，最高工作压力≥6MPa（870psi）。仪器具有一机多功能，不需外设超声波电源，为协同组合一体机，不接受外置超声波电源；
2、 微波频率：2450MHz；采用专业磁控管，微波功率0～1000W连续输出，功率连续自动可调，采用PID精确控制算法；
★3、超声波频率：25±1KHz；超声波功率≥1500W连续可调，超声波脉冲工作时间占比任意可设；超声波频率自动跟踪，具备扫频锁频功能；高压体系下超声波最高工作温度≥240℃；超声波换能器为封闭式固定安装，不可移动，不裸露在外也不可从上部拔出，避免漏电、微波泄漏等安全隐患；
4、微波超声波协同组合控制功能，即温度恒定模式下，微波功率以及超声波占空比会随温度的变化而相应自动调节，以保证温度的稳定。温度达到设定值，微波超声波协同使用时，控温波动≤±2℃。
5、速率升温，程序控温，常压体系温度控制范围：0～300℃，微波高压体系温度控制范围：0～260℃，微波超声波高压体系温度控制范围：0～240℃；采用Pt1000高精度接触式温度传感器，非红外侧面测温，须采用插入式高精度温度传感器实时监测水热合成釜内样品温度，并具有程序温度控制功能，测温精度≤±0.2℃，控温精度≤±1℃；
6、压力控制范围：0-10MPa，最高耐压15MPa，微波高压体系最高工作压力≥6MPa（870psi），微波超声波高压体系最高工作压力≥4MPa（580psi），测压精度≤±0.01MPa，检测频率150-200个数据/秒；
7、温度/压力双重测控系统，实时检测反应体系中的温度/压力变化，达到设定的温度/压力值时仪器自动控温控压，同一条程序既能够设定温度梯度程序，也能够设定压力梯度程序，温度和压力同时控制，两者缺一不可。当温度或压力任意测量值超标则仪器自动报警并切断功率发射；为了使用的安全性，不接受温度单一主控或者压力单一主控的仪器
★8、耐压外罐的罐体罐盖均采用高强度材料聚醚醚酮树脂（PEEK）整体压铸制成，高温高压下无损坏，配置至少1套专用于高压密闭体系下微波超声波协同组合功能的反应釜，容积≥250ml，最高工作压力≥4MPa（580psi），最高工作温度≥240℃；配置至少1套100ml微波高压反应釜，最高工作温度≥260℃，最高工作压力≥6MPa（870psi）。
9、超强单点位磁力搅拌，搅拌速度无极可调，微波常压与微波高压条件下均适用，实时显示搅拌转速；
10、腔体容积≥45L，大容积谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质，多层特氟龙喷涂完全区别于镀锌钢板材质，具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能；微波泄露≤5mW/cm2符合国家标准；
11、仪器采用ARM架构，搭载Android系统≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，不低于四核1.2GHz处理器，≥3GB运行内存，≥32G存储器，USB接口，实时显示反应体系内温度、时间、微波功率、超声波功率、压力的实时数值和曲线图，仪器可分步设定20个反应阶段，并无限制存储反应数据组；
12、友好的人机交互界面，中英文菜单一键切换，实时视频图像与反应参数、曲线图同屏显示；配备USB接口，导出实验数据，并在PC端通过配套软件回放实验全过程，一键导出图表；仪器内置摄像头实时监视反应过程图像，可拍摄或录制反应的图像及视频并可通过USB接口导出。
13、遥控器控制装置，在紧急状态下远距离关停仪器；
14、开放式反应体系，可安装回流冷凝管、滴液漏斗、索氏提取器等玻璃器皿；
15 炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行；炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量≥5M3/min；冷却功能：反应完毕后，微波停止发射，转盘和风扇继续工作，待罐内温度冷却到≤40℃后，仪器自动蜂鸣提醒；
★16、保留升级预注气抽气系统的接口，升级功能：通过配套管路及阀门在反应前向单一微波高压反应釜中预先注入保护气体，起到惰性气氛或增压作用；
17、保留升级微波水热平行合成及全罐磁力搅拌功能的接口，升级功能：可实现在转盘进行360℃单向非往复旋转的情况下，配合置于高压釜内的磁子同时进行10位的磁力搅拌功能，10个高压釜内的搅拌转速相同且实时连续可调，转速≥500rpm，转盘旋转时，10个搅拌点位跟随转盘旋转并与转盘相对静止，连续搅拌，不中断、无间歇，不接受固定位置磁力搅拌，每个反应釜内的搅拌转速一致。
17、主要配置清单：
1. 高压超声波微波协同组合工作站主机1（台）
2. 特制∮14mm高压微波超声波钛合金探头1（个）
3. 高精度Pt1000接触式铂电阻温度传感器2（支）
4. 特制微波超声波高压反应釜1（套）
5. ∮8mm超声波钛合金探头1（个）
6. ∮18mm超声波钛合金探头1（个）
7. 测压管总成2（套）
8. 50ml异型三口玻璃烧瓶1（个）
9. 100ml异型三口玻璃烧瓶1（个）
10. 250ml异型三口玻璃烧瓶1（个）
11. 500ml异型三口玻璃烧瓶1（个）
12. 1000ml异型三口玻璃烧瓶1（个）
13. 三通玻璃管2（支）
14. 100ml微波高压反应釜1（套）
15. 100ml外罐扳手1（付）
16. 100ml外罐四氟底座1（个）
17. 250ml外罐扳手1（付）
18. 磁子1（包）
19. 遥控器1（个）
20. 多功能组合型微波化学仪器控制系统1（套）
品目2-8 超声喷涂
技术参数及配置要求：
1. 设备技术性能参数完全满足燃料电池CCM型膜电极制备的工艺要求
2. 超声喷头功率：10-30W，数显可调
3. 超声喷头频率：50-60kHz
4. 超声雾化幅宽：10- 30mm
5. 超声喷头防堵设 计：有
6. 超声喷头散热设 计：有
7. 有效喷涂面积：≥150*150mm
8. 导流气压：≤0.2MPa，数显可调
9. 定位控制：喷头XYZ轴定位全自动调节
10. 激光辅助样品定位：XY轴方向的样品对位精度均高于1mm
11. 可视化控制（触控屏）功能：喷头定位、喷涂轨迹、温度控制
12. 喷涂轨迹程序：设备内置喷涂程序的数量不少于 100个，支持外部扩展；提供PC端轨迹编程软件，以支持客户创建自定义的喷涂轨迹、加热温度等喷涂参数。
13. 供液方式：精密注射泵，进样器规格可客户自定义，支持50ml工业级精密注射器
14. 供液管道总长：≤0.5米（尽可能减少浆料浪费）；
15. 真空加热台（真空吸附功能）：真空度数显可调；
16. 真空加热台（加热功能）：温度设定程序可控，温度变化曲线实时显示，最高加热温度≥120℃
17. 抗振动设 计：一体化钢架结构机身
18. 设备可靠度高，任意一次故障的维修时间，不超过10个工作日（疫情封控期间除外）。
品目2-9 电化学工作站
通用双恒电位仪，可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位，其典型应用是旋转环盘电极，也能被用于其它需要双工作电极的情况下。双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量，而不是两个独立的恒电位仪。仪器内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，双恒电位仪，以及恒电流仪。两个通道的电位范围均为+/-10V。电流范围(两通道电流之和)为±250mA。能够控制两个工作电极的电位，允许循环伏安法，线性扫描伏安法，阶梯波伏安法，计时安培法，差分脉冲伏安法，常规脉冲伏安法，方波伏安法，时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。
硬件参数
1) 零阻电流计；
2) 2，3，4电极结构；
3) 浮动地线或实地；
4) 两个通道最大电位范围： ±10 V；
5) 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值；
6) 槽压：±13 V；
7) 恒电位仪上升时间： 小于 1 ms, 通常 0.8 ms；
8) 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz；
9) 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650   mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V；
10) 所加电位分辨：电位范围的0.0015%；
11) 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%；
12) 所加电位噪声：≤10 mV 均方根植；
13) 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程；
14) 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA；
15) 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%；
16) 输入偏置电流：≤20 pA；
 恒电流仪
1) 恒电流范围：3 nA – 250 mA；
2) 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA；
3) 所加电流分辨率：电流范围的0.03%；
4) 测量电位范围：±0.025V, ±0.1V, ±0.25V, ±1V, ±2.5V,±10V；
5) 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%；
6) Electrometer:  电位计；
7) 参比电极输入阻抗：1e12 欧姆；
8) 参比电极输入带宽：10 MHz；
9) 参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C；
10) 波形发生和数据获得系统；
11) 快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨；
12) 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点；
13) 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz；
14) 可拓展扫描电化学显微镜功能；
附件
1) 电极线
2) USB通讯线
3) 电源线
品目2-10 扣式电池充电放电测试仪
基本参数
1) 输入电源 AC 220V ±10% / 50Hz
2) 输入有功功率 25 W
3) 分辨率 AD：24bit；DA：16bit
4) 输入阻抗 ≥1GΩ
电压
1) 恒压电压范围控制 25mV~5V
2) 最低放电电压 -5V
3) 精度 ± 0.05% of FS
4) 稳定度 ± 0.05% of FS
电流一
1) 每通道输出范围 量程一：5uA~1mA； 量程二：1mA~5mA； 量程二：5mA~10mA
2) 精度 ± 0.05% of FS
3) 恒压截止电流 量程一：2μA； 量程二：0.01mA； 量程三：0.02mA
4) 稳定度 ± 0.05% of FS
电流二
1) 每通道输出范围 量程一：5μA ~1mA ； 量程二：1mA ~10mA ； 量程三：10mA ~20mA
2) 精度 ± 0.05% of FS
3) 恒压截止电流 量程一：2μA ； 量程二：20μA ； 量程三：40μA
4) 稳定度 ± 0.05% of FS
电流三
1) 每通道输出范围 量程一：5μA ~1mA ； 量程二：1mA ~25mA ； 量程三：25mA ~50mA
2) 精度 ± 0.05% of FS
3) 恒压截止电流 量程一：2μA ； 量程二：50μA ； 量程三：100μA
4) 稳定度 ± 0.05% of FS
功率
1) 单通道最大输出功率 0.05 W/0.1W/0.25W
2) 稳定度 ± 0.1% of FS
充电
1) 充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电
2) 截止条件 电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V
放电
1) 放电模式 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电
2) 截止条件 电压、电流、相对时间、容量、能量
每单元机箱尺寸（W*D*H）(mm)：≤1U（19"），483*310*48
脉冲模式
1) 充电：恒流模式、恒功率模式
2) 放电：恒流模式、恒功率模式
3) 最小脉冲宽度：500ms
4) 脉冲个数：单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲
5) 充放电连续切换：一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换
循环
1) 循环测试范围 1~65535 次
2) 单循环工步数 254
3) 循环嵌套 具有嵌套循环功能，最大支持 3 层嵌套
恒温试验箱
容积、尺寸
1）标称内容积：≤ 200L
2）内箱尺寸≤ W500 mm×D500 mm×H800 mm
外形尺寸≤ W600 mm×D720 mm×H1500 mm
性能
1) 测试环境条件 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下（空载）
2) 温度范围 0～60℃
3) 温度波动度 ≤1℃（空载、温度稳定时）
4) 温度偏差 ±2.0℃（空载、温度稳定时）
5) 升温时间 25℃→60℃ ≤30 min（空载，平均非线性）
6) 降温时间 25℃→0℃ ≤50 min（空载，平均非线性）
配件：
1) 14个10mA测试仪，
2) 3个20mA电池测试仪
3) 3个50mA电池测试仪
4) 1个恒温恒湿箱
5) 2台中位机
6) 160条夹具
7) 所需电源线，以太网线，电子使用手册
品目2-11 燃料电池热压机
1、技术要求
此热压机为燃料电池专用，适用于燃料电池膜电极的热压集成，要求设备平面度、平行度高，温度均匀性好
2、技术参数
2.1设备尺寸要求：外观紧凑，安装方便
2.2温度系统要求
2.2.1加热最高温度：≥300℃
2.2.2温度控制精度：≤±1℃
2.2.3加热方式：电热管加热
2.3热压面板要求
2.3.1压板尺寸：长×宽≥220mm×220mm，高度：≤70mm
▲2.3.2压板材质：SKD铬钼合金
▲2.3.3压板表面：HRC60镜面镀铬
2.3.4上下压板开口距离：50-70mm  
▲2.3.5上下压板平行度：＜0.03mm
2.4压力范围：0-100kg/cm2
2.5压板层数：1层工作区域，上下模板加热，加热功率：≥3kW
2.6尺寸：≤350mm×230mm×950mm（W×D×H）mm
2.7电源：AC220V，15A
品目2-12 光刻机
主要性能指标
1、曝光类型：单面；
2、曝光面积：≤110×110mm；
3、曝光照度不均匀性：≤±3%；
4、曝光强度：0～30mw/cm2可调；
5、紫外光束角：≤3；
6、紫外光中心波长：365nm；
7、紫外光源寿命：≥2 万小时；
8、采用电子快门；
9、曝光分辨率：1μm；
10、显微镜扫描范围：X： ±15mm Y：±15mm；
11、对准范围：X、Y 调节 ±4mm；Q 向调节±3°；
12、套刻精度：1μm；
13、分离量；0～50μm 可调；
14、曝光方式：密着曝光，可实现硬接触、软接触和微力接触曝光；
15、找平方式：气浮找平；
16、显微系统：双视场 CCD 系统，显微镜 91X～570X 连续变倍（物镜 1.6X～10X 连续变
倍），双物镜距离可调范围 50mm～120mm，工作站图像处理系统，图像显示系统；
17、掩模版尺寸：≤127×127mm；
18、基片尺寸：≤Φ100mm(或者 100×100mm)；
19、基片厚度：≤5 mm(标配 1 个厚度为 0-1mm 等级的承片台）；
20、曝光定时：0～999.9 秒可调；
21、电源：单相 AC220V 50HZ ，功耗≤1.5KW；
22、洁净空气压力：≥0.4MPa；
23、真空度：-0.07MPa～-0.09MPa；
24.设备所需能源：
主机电源： 220V±10% 50HZ，1.5KW。
洁净空气≥0.4MPα。
真空：-0.07～－0.08MPα。
25.高精密光刻机的组成：
由 LED 紫外曝光头、CCD 显微显示系统、对准工作台、电气控制系统构成。
26.附件如下：
主机附件：
（1）127×127mm 掩版夹盘。
（2）显微镜组成。
（3）单筒显微镜二个。
（4）两个 CCD。
（5）视频连接线。
（6）工作站。
（7）Φ100mm 承片台（标配）。
品目2-14 激光划片机
工作条件
1）电源：AC220V±10%，50HZ。
2）温度范围：15℃～30℃。
3）湿度范围：≤95%。
机器特点：
1) 激光功率输出稳定、光斑质量好；
2) 标刻速度快，是传统机型的2-3倍；         
3) 无任何操作系统限制，操作方便，光路 全封闭，稳定可靠、免维护；
4) 超长寿命，达10万小时以上；
5) 无污染、无噪音、无耗材。耗电量为传统机型的5%－10%；
6) 克服了高反材料损伤激光器的弱点，对所有金属都能标刻；
7) 超高精细度，分辨率达到2540dpi。
8) 激光波长：1064nm。
9) 激光功率：50W。
10) 激光重复频率：1-800kHz。
11) 最小聚焦光斑直径：10um。
12) 标记速度：≥8000mm。
13) 重复精度：±0.02mm。
14) 最小字符：0.1mm。
15) 标记范围：≤110x110mm-180x180mm
16) 冷却方式：风冷。
17) 工作电源：AC220V。
 
采购包3
品目3-1 太阳能光伏发电系统
技术参数
1、光伏组件
1.1组件转化效率大于20.5%；
▲1.2 组件功率温度系数小于-0.28%/℃；
▲1.3组件双面率大于等于80%；
1.4 单块组件功率大于400W；
1.5 装机总容量大于16KW，系统电压为220V；
2、光伏离网逆变器
  2.1 光伏逆变器转化效率大于92%；
  2.2 电池电压为DC48V；
  2.3 逆变器5kw，单相220VAC可并机，最大并机容量为30kw；
  2.4 具有数据采集功能可通过手机及电脑查看发电数据；
2.5 过载能力：125％全载时持续 1 分钟
2.6 额定直流输入电流（A）：60
2.7 直流电压(Vdc)：500
2.8直流电压范围（Vdc）：120-450
3、蓄电池
  3.1 单个电池容量为48V200AH；
3.2 与逆变器需匹配；
3.3 电池为铅酸铁锂电池，循环次数大于4000次，充放电电流100A；
品目3-2 光电转换检测系统
★1.光路耦合方式：透镜-光纤耦合；含样品反射式、透射式两种收光光路；
▲2.光源：高能光源；
★2.1 可产生4KV-50KV高能极紫外输出，功率0-50W连续可调；
2.2 默认输出直径：6mm；
2.3 用于闪烁体激发；配备粉末、液体、薄膜样品架；
★2.4 防护铅盒内置监视器方便观察样品发光，可拍照；
2.5 开启样品室盖自动切断光源输出，充分保护操作人员安全。
★3.单色器：Czerny-Turner结构，焦距：320mm影像校正单色仪、光栅尺寸：≤68mm*68mm；
4.发射光谱测量范围：200-870nm；
5.光谱分辨率（nm）：0.08 （1200g/mm 500nm闪耀光栅，435.84nm，狭缝为4mm宽，10um）；
6.波长准确度：±0.2nm （1200g/mm 500nm闪耀光栅，435.84nm，狭缝为4mm宽，10um）；
7.波长重复性:±0.1（nm）（1200g/mm 500nm闪耀光栅，435.84nm，狭缝为4mm宽，10um）；  
8.检测器:光电倍增管；
8.1光谱范围：185-870nm；
8.2 上升时间：≤2.2ns；
8.3 暗计数 ：≤50CPS@-10℃,高压电源含制冷驱动及制冷PMT外壳
8.4 感光面：侧窗面积≤28X4mm2；
9.两种去除倍频峰方式：
9.1 标配自动滤光片轮，软件控制，自动滤除来自激发光的高级散射峰；
9.2 手动插入滤光片。
10.采集器：光子计数器
10.1 计数率≤100Mcps；
10.2 采样速率≤1MB/S；
10.3 四通道模拟输入 1-10V ；
10.4 AD分辨率≤16bits；
11.软件： 数据采集、分析软件，稳态测试功能：激发扫描，发射扫描，同步扫描，三维扫描，可选功能：偏置测试，温度控制扫描；
瞬态测试功能：动力学扫描，寿命扫描，时间分辨光谱扫描，数据处理功能：量子产率计算，TRES Slicing，光谱校正。
12. 电流检测器:测试光电响应
★12.1电流测量范围：1fA - 20mA，电压测量范围：10μV - 200V；
12.2 电阻测量范围：50Ω - 1016Ω；
12.3 电荷测量范围：10fC - 2μC；
12.4 最小电流量程输入端压降<20μV；
★12.5 ≥200TΩ 输入阻抗；
12.6<3fA 偏置电流；
12.7 测试速率≤425 rdgs/s；
★12.8 噪声≤0.75fA p-p；
★12.9 内置±1kV电压源；
12.10 独特的高电阻测量电压反接方法；
13.配置工作站一台：
13.1 内存≥16G
13.2 硬盘≥500G
13.3 CPU 核心数≥8，主频≥2.2GHZ 
13.4 显示器≥19英寸
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县福建农林大学指定地点
2、交付时间：合同签订后 (60)天内送货至用户指定地点并完成安装调试
3、交付条件：经采购人验收合格后交付
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的2%)
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	根据合同和招标文件的具体要求进行验收。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）。


包：2
1、交付地点：福建农林大学指定地点
2、交付时间：合同签订后 (60)天内送货至用户指定地点并完成安装调试
3、交付条件：经采购人验收合格后交付
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的2%)
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	根据合同和招标文件的具体要求进行验收。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）。


包：3
1、交付地点：福建农林大学指定地点
2、交付时间：合同签订后 (60)天内送货至用户指定地点并完成安装调试
3、交付条件：经采购人验收合格后交付
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的2%)
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	根据合同和招标文件的具体要求进行验收。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）。


以下商务要求适用于本项目所有采购包
8、安装和调试
1.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。
1.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。
1.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。
1.4中标人负责组织专业技术人员进行货物调试时，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
1.5中标人应结合验收检验的不同阶段，免费对采购人使用人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作；培训所需费用由中标人承担。
9、质保期和售 后服务要求
1.1投标人须提供自最终验收合格之日起整机免费保修一年及免费电话技术支持和上门保修服务，终身维护服务。保修期内：由于非采购人的人为原因发生故障和损坏时，维修费用由中标供应 商承担，由于采购人的人为原因发生故障和损坏时，维修费用由采购人承担。
1.2故障响应时间：在质保期内，设备运行发生故障时，中标人应在接到采购人故障报修后2小时内响应，24小时内派工程师到达现场免费修理和更换零配件或整机，如一周内无法恢复使用、中标人应提供备用设备供采购人使用。如在质保期内出现设备质量问题，采购人有权要求免费更换整机，更换的质量保期从更换之日起相应顺延。
1.3质保期后，中标人应提供或指 定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在采购人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。
1.4质保期后，中标人仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理。如发生设备故障，中标人仍负责设备上门修理服务，更换配件时只能收取配件的成本费。
10、货物的检验、验收
1.1检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。
1.2检验程序：货物检验分出厂检验、安装调试检验与最终验收三个阶段。
1.2.1出厂检验：
中标人在本合同货物交付给合同签订单位后，必须向合同签订单位提交《产品质量合格证》。
1.2.2安装调试检验（初验）
中标人在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。中标人应以书面形式通知采购人所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。采购人与中标人一起对所验收的项目进行测试。采购人可要求抽样送第三方检测机构检测。
货物安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录，并将检验记录提交给采购人。
1.2.3最终验收
货物安装调试和试运行结束后，中标人与合同签订单位按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合合同签订单位使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。合同签订单位在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。
1.2.4验收所发生的一切费用由中标人承担。
11、违约责任
11.1中标人按合同清单上的货物运达指 定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照招标文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。
11.2中标人所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。
11.3中标人不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。
11.4中标人逾期交付货物，中标人应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。
 
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
2.1附件1农大物资设备验收单（版本：v8）2022-07-01版

2.2附件2（中标人）福建农林大学政府采购合同签订告知函及流程图2022-07-01版

2.3附件3福建省政府采购网线上项目缴款通知函模版2022-07-01版

 
第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：福建农林大学
乙方：
 
根据项目编号为[3500]ZSZBGS[GK]2022159的福建农林大学新能源储能仪器设备招标采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的电子投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：；
4.2交付地点：；
4.3交付条件：。
5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：福建农林大学乙方：
住所：福州市仓山区上下店路15号住所：
单位负责人：单位负责人：
委托代理人：15345000717委托代理人：
联系方法：15345000717联系方法：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
 
 
签订地点：
签订日期：    年   月   日
 
 
                                                                                  
第七章   电子投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函
致：          （采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位授权书（若有）
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 
 

二-2营业执照等证明文件
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
※注意：
  “重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
  请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-8信用记录查询提示
 
  1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
  2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
  3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 
 
二-9中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   企业名称（盖章）：
                                                           日期：
 
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
　　2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 
……
 
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 企业名称（盖章）：                                              日期：
 
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。               
附：
残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 
 
附：                          
监狱企业证明材料
 
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；
……。
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。 
 
 
二-11分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：                     　　　　　　　    
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
 
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：                
签订日期：    年   月   日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。 
 
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：          （采购人或采购代理机构）  
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 

一、开标一览表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	采购包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二、投标分项报价表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	采购包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日

 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品的情况

	采购包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.采购包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                               企业名称（盖章）：                                     日期：
 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 　2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 
……
 
   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称（盖章）：   
                            日期：
 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 
三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
附：
监狱企业证明材料
 
  投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 





四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品的情况

	采购包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.采购包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 


四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 

一、标的说明一览表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格（品牌/型号）
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二、技术和服务要求响应表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件
8.农大物资设备验收单（版本：v8）2022-07-01版.doc
5.（中标人）福建农林大学政府采购合同签订告知函及流程图2022-07-01版.doc
9.福建省政府采购网线上项目缴款通知函模版2022-07-01版.doc
