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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	电感耦合等离子体飞行时间质谱仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 电感耦合等离子体飞行时间质谱仪


（一）技术要求：
1.工作条件：
1.1电源：220V（±10％）/50Hz；
1.2温度：15℃～30℃；
1.3湿度：相对湿度小于80％。

2. 设备用途：
电感耦合等离子体飞行时间质谱仪（ICP-TOF-MS）可完成多元素的定量分析，能够精准表征单个激光脉冲、单颗粒或单细胞所产生的短暂信号峰。

3. 技术规格：
3.1样品引入系统
3.1.1蠕动泵：四通道蠕动泵系统。泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。
3.1.2配有同心硼硅玻璃雾化器，高纯石英材质旋流雾化室。
#3.1.3雾化室应配备具有半导体制冷功能，计算机控制温度范围-10～20℃。
3.1.4炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计。
3.1.5中心管：可拆卸式中心管。
3.1.6配置氩气质量流量控制器分别控制冷却气，辅助气和雾化气，另有两路气体质量流量控制器独立气路备用。 
3.2等离子体离子源
★3.2.1具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，无需等离子体屏蔽。
3.2.2固态射频发生器，射频发生器功率范围500-1600 W。
3.3接口与离子透镜
3.3.1接口使用金属采样锥、取样锥。
★3.3.2采用陷波滤波器在离子进入飞行管之前消除基体离子干扰。
3.4碰撞反应池：
可使用标准模式、碰撞/反应模式进行干扰的消除和样品分析，碰撞/反应模式可选择使用He气，H2/He混合气，H2气等。
3.5质量分析器：
3.5.1 TOF质量分析器参数:
★3.5.1.1无需碰撞/反应气体的条件下具有质谱分辨率 ≥6000（238U）。
3.5.1.2检测器线性动态信号范围：≥5个数量级。
#3.5.1.3在符合标称分辨率，无需碰撞/反应气，并在全谱测量的条件下，溶液59Co中的灵敏度≥5000 cps/ppb；溶液115In中的灵敏度≥ 15000 cps/ppb；溶液238U中的灵敏度≥30000 cps/ppb。
#3.5.1.4最大质谱采集速度 ≤ 50微秒/谱图。
3.5.1.5检测器采用微通道板检测器（MCP）。
#3.5.1.6质量数220Th的背景值≤15cps。
#3.5.1.7 质谱分析质量范围: 6-280 Th，并可以对全谱图原始数据无压缩进行记录和存储。
#3.5.1.8氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 2.5 % 。
#3.5.1.9双电荷离子137Ba++/137Ba+ ≤ 5%。
#3.5.1.10长期稳定性（2h，238U）：≤ 5%；短期稳定性（10 mins，238U）：≤ 2%。
#3.5.1.11 仪器检测器随时记录并保存完整无压缩的设备基线测量数据；配备软件进行基线自动拟合，在后续数据处理中可准确扣除基线影响，从而更好分辨出有效信号的相对变化。
#3.5.1.12 配置基于设计实验算法，一键可自动调整TOF电压并调谐仪器灵敏度和质量分辨率的参数优化软件。
3.6数据采集和处理系统
#3.6.1仪器软件：用于ICP-TOF-MS仪器控制，并支持与激光剥蚀和色谱等仪器联用,永久使用，免费升级。
3.6.2数据分析软件永久免费升级：
#3.6.2.1数据分析软件，实时调用和处理ICP-TOF-MS数据，适用于单细胞/单颗粒分析，以及快速元素成像分析。
#3.6.2.2配有激光剥蚀系统和TOF数据采集无缝集成软件，实时展示测得元素的二维分布图。可定制各元素对应的集成质量数范围。交互性界面允许客户在实验数据采集过程中对展示元素清单进行编辑。
3.6.2.3工作站预装所需正版软件
3.6.3计算机工作站，不低于以下配置：CPU：2.4 GHz, 内存16 GB，配置固态硬盘两个：256 GB和数据盘容量 1 TB ，两台27英寸显示器
3.6.4与激光剥蚀系统连接的触发电缆。
 
4. 产品配置要求
4.1 产品配置
4.1.1主机1套：
样品引入系统1套；
等离子体(ICP)离子源1套；
接口和离子透镜1套；
碰撞/反应池1套；
陷波滤波器1套；
飞行时间质量分析器(TOF)1套；
检测器1套；
真空系统1套；
数据采集和处理系统1套。
4.1.2 预装软件的计算机工作站1台，显示器2台；
4.1.3 冷却循环水装置 1套 ；
4.2 要求的附件、专用工具和消耗品
4.2.1 主机附件包括采样锥、截取锥和嵌片各2套，旋流雾室1个，石英炬管1个，中心管1个，雾化器1个，维护耗材包1个，采样锥垫圈1套，泵管和废液管各1包；

5. 技术文件：
5.1 合格证 1套
5.2 设备说明书 1套
5.3 保修证书 1套
5.4 用户手册1套
 
（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：
仪器到货后，接到用户通知后一周内，由供货方联系专职工程师进行安装、调试、验收，全部免费。
2. 技术培训：
工程师上门培训，进行不少于3天的技术培训，协助用户进行溶液单颗粒分析及生物元素成像、激光联等分析方法的建立和开发。
3. 质保期：
飞行时间无机质谱仪免费质保两年（从设备技术指标验收合格起算）
4. 维修响应时间：
7×24电话技术支持，到达维修现场时间不超过48小时。
5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：
须提供技术支持与协助服务，并协助完成联用系统调试，确保联用系统能够稳定运行并实现正常数据采集与操作。提供软件终生升级服务。

（三） 订货数量：
1台

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同签订后90天内
交货地点：中国科学院生态环境研究中心密云园区

（五）付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的60%（需乙方向甲方提供相应金额银行保函,验收合格后退还），安装调试完成后，乙方提交合同总额10%的质保金或等额质保函，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告，乙方开具增值税专票，甲方向乙方支付合同金额的40%。质保金两年后解除，无质量问题后无息返还质保金或解除保函。

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。

（七）验收要求：
★1.设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2.技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
★3.如经检测验收所供货设备无法通过验收，技术指标、参数指标等不符合招标文件及/或采购合同约定标准的，视为根本违约，招标人除有权解除合同外，中标人应向招标人承担合同总金额30%的违约金，用以弥补招标人的损失。
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