# 采购需求

（仅供参考，以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 进口产品：外贸合同签订后，由采购人通过进出口业务代理公司开出全额信用证（100%L/C），90%见单即付，10%验收合格后支付 国产产品：验收合格后30天内一次性支付 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥工业大学宣城校区化学化工楼206实验室，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 进口产品于外贸合同签订后180个日历日内完成供货、安装和调试，国内产品于项目合同签订后60个日历日内完成供货、安装和调试 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 1年 |

## 二、货物需求

### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 实质性指标项 | ● | 必须满足或由于招标文件要求，否则投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 评分项，详见评分细则 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 |  |  |

### （二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1.用途：主要适用于代谢物鉴定、天然产物代谢策略、药物、化工材料成分鉴定以及质量控制研究等工作。 2.工作环境条件及要求：工作电压：220V±10%,温度：15-30℃,湿度：40-80% ●3.为确保更好的仪器兼容性和售后服务，要求超高效液相色谱系统需与四极杆飞行时间质谱系统为同一生产厂家生产。 4.超高效液相色谱部分技术要求： 4.1超高效四元梯度液相色谱泵 4.1.1泵结构：具有自动、连续压缩补偿功能，独立柱塞控制。双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。投标文件中提供泵结构图标注柱塞及压力传感器位置。 4.1.2流速范围：0.001-2.2000mL/min，以 0.001mL/min 为增量。流速准确度：±0.1%。 4.1.3 流量精度：≤0.075%。 ★4.1.4最高操作压力：≥15000psi，预设梯度曲线不少于11条（投标文件中提供相应证明材料，“相应证明”详见标后备注，下同）。 4.1.5真空脱气机：五通道在线脱气机。 4.1.6梯度准确度：±0.5%，不随反压变化。梯度精度：±0.15%，不随反压变化。 4.2自动进样器 4.2.1样品盘：兼容2mL, 4mL样品瓶，以及96孔板、384孔板。 4.2.2 样品数量：不小于96位（2mL样品瓶）。 4.2.3进样范围：0.1-10 L。 4.2.4进样精度：≤ 0.2%RSD。 4.2.5 样品交叉污染：≤0.002%。 4.2.6自动进样器温控范围：4C-40C。 4.3柱温箱 4.3.1控温范围：20℃～90℃。控温精度：±0.5℃。 4.3.2 柱温箱：可容纳至少两根尺寸内径(I.D.)4.6mm，长300 mm色谱柱，且带在线过滤器或保护柱。 4.3.3即插主动式溶剂预热器 （投标文件中提供实物图） 4.4紫外/可见光检测器： 4.4.1波长范围：190~700 nm 4.4.2带宽：≤5 nm 4.4.3波长准确度：±1 nm ，梯形流通池基线噪音：6.0×10-6 AU 4.4.4基线漂移: ≤5.0x10-4AU/hr 4.4.5线性范围：2.5 AU 4.4.6吸收范围：0.0001~4.0000 AU 4.4.7单一光源：氘灯，不需要其他光源 5.四极杆飞行时间质谱仪： 5.1离子源：配备独立的可加热电喷雾离子源ESI，大气压化学电离源APCI，离子源具有真空锁定装置，ESI与APCI切换快速方便。或多功能离子源，能够同时采集ESI和APCI模式，信号切换速度≤20ms（投标文件中提供相应证明材料）。 ★5.2四极杆选择质量范围：分辨模式m/z 20-4000，非分辨模式m/z 20-16000（投标文件中提供相应证明材料）。 ★5.3 TOF质量范围：m/z 20-100000，投标文件中提供可以体现此功能的软件功能截图。 5.4采集速率：具有与超高效液相色谱相匹配的快速数据采集能力，全质量范围最高采集速率不少于30张谱图/秒。 5.5质量精确度，外标法MS及MS/MS模式达到≤2ppm。 5.6定性能力：能够一次进样同时得到目标化合物的MS以及MS/MS信息。 ★5.7定量线性动态范围：≥5个数量级（投标文件中提供相应证明材料）。 ★5.8分辨率：分辨率模式：在牛胰岛素(m/z 956)的(M + 6H)6+同位素簇上以每秒30幅谱图的采集速率 测量的结果大于60,000 FWHM，（投标文件中提供相应证明材料）。 5.9灵敏度(数据未经平滑处理)： 1 pg八氟萘，柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥ 2000:1。 5.10内置全自动注射泵并自带≥3路进样瓶，实现质谱的自动调谐和校正，而且可直接进样分析。 5.11离子源接口采用锥孔设计或为毛细管设计，若为锥孔设计，需额外多配5个锥孔；若为毛细管设计，由于损耗较大，需额外多配20根毛细管。 ★5.12离子源具有双控温区域， ESI及APCI模式下均可加热至650℃或以上。（投标文件中提供软件设置截图）。 5.13质量校正技术采用双进样口设计，一次进样进行实时采集校正，样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，且双喷针之间有隔板切换，避免样品与校准液之间接触相互干扰，投标文件中提供进样口图片。 ★5.14检测器：复合式ADC检测器，采样频率≥6GHz（投标文件中提供相应证明材料）。 5.15数据管理系统功能要求： 5.15.1 仪器操作软件，内嵌工作流程 管理系统，可以对视窗进行保存，管理和自定义。 5.15.2 代谢组学数据处理软件:分析处理代谢组学和脂质组学的数据，能够统计分析和自动批量鉴定标 记化合物,并自动进行代谢通路的检索。 5.15.3 未知物筛查数据处理软件 可以进行未知物筛查、组分分析、数据挖掘、含量测定和计算等功能；有实时的质量缺失过滤器和去烷基化工具；能够自动生成代谢产物鉴定结果的组分图，在色谱峰上自动标记化合物结构式。 ★5.15.4 以上软件终身免费升级。 - 6.氮气发生器： 6.1输出压力≥0.7Mbar，输出流量30L/min，输出纯度最高99%以上能够完全满足多级质谱气源要求。 6.2内置2台原装无油空气压缩机，附隔音压缩机箱和消音器。 6.3内置蒸发器，不需排水也不需另接排水孔。 6.4实时流量、压力监测，内置电子式流量计，屏幕上可显示实时氮气流量。 6.5集成式、一体化设计，无需外接外部空气气源。接通电源即可使用。 - 10千瓦以上供电时长大于1小时品牌UPS电源。 8.备件及耗材 8.1 C18 色谱柱 （2 根） ， RP18 色谱柱（1 根） ，T3 色谱柱 （1 根） ， HILIC 色谱柱（1 根） ， Amide HILIC 色谱柱（1 根） ， C30 色谱柱（1 根） ， 苯基色谱柱（1 根） ， C8 色谱柱（1 根），保护柱一套，保护柱芯2包。 8.2 超高效液相专用溶剂瓶（8 个） ， 碰撞气瓶 2 个 ， 预开口进样瓶 2ml，包括瓶盖， 瓶垫（500 套） 8.3 仪器安装调试所必备的管路，接头，进样器，过滤头等配件。 9.原装质谱软件及相关应用数据库软件包（1套）。 - 10.工作站两台：CPU：参照或相当于E7-1630,4核8线程，内存：4×16Gb DDR4，GPU：参照或相当于K620/K40，固态硬盘：512Gb，机械硬盘：2×4Tb，1×6Tb。27英寸2K超高分辨率纤薄窄边框IPS屏显示器。彩色激光打印机：1台。 | 1套 | 工业 | 进口产品 |

## 注：相应证明材料为生产厂家官方网站截图或产品说明书或第三方机构检验报告或产品彩页或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与不满足招标指标要求的，视为相应指标不满足。

## 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目全部内容所产生的一切费用，含货物的供货、包装运输(包括卸车及就位至采购人指定的安装地点)、运输保险（全额投保到合肥工业大学宣城校区化工楼）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人报价时综合考虑报价风险。

## 四、其他要求

### 1.包装、运输和安装调试要求：

1.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。落实绿色包装和绿色运输。

1.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

1.3安装调试：仪器到货前厂商协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供液质联用仪实验室建设安装资料并作相应的指导。仪器到达后，7天内安排工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。免费提供安装调试仪器所需的标准样品；提供配套的调试工具和其他专用工具，全套仪器操作说明书。

### 2.履约验收标准：

（1）所供产品规格、数量符合招标文件和投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品材质、颜色符合招标文件和投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）招标文件和中标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

### （8）货物安装完成正常运行60天后，由中标人提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

### 3.售后服务：

本项目免费质保期自验收合格之日起不低于 1 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。厂家提供不低于1年的整机免费保修服务。

中标人应在接到报修通知后 24 小时内响应， 48 小时内派技术人员到达现场，12小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在 3 日内修复（从采购人提出现场服务要求之日开始算起）， 5 日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。

### 4.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

提供不少于2人且不短于一周的免费培训。设备安装完毕后，安装工程师需在用户现场对用户操作人员提供投标货物的操作培训，培训内容包括但不限于设备的基本工作原理、软硬件操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施；培训时间不少于3天，直到用户能掌握培训内容为止。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费；质保期外，至少15年能够提供设备备件和相关维修服务，在仪器硬件允许的条件下，厂家负责免费升级液质控制软件。