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二、商务要求
1.交货时间及地点：
1.1交货时间：合同签订后3个月内完成交货。
1.2交货地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》。
3.包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次招标是“北京中医药大学东方医院国家中医药传承创新中心建设项目”，投标人应根据招标文件要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
2.1投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
1.检测性能
▲1.1荧光检测敏感度：FITC≤85MESF，PE≤29MESF。【提供第三方检测机构或计量技术机构出具的测试报告作为证明材料，并加盖制造商公章或投标人公章】
1.2荧光通道的全峰宽CV值应≤3%。
1.3分析速度：≥100,000细胞/秒。
2.分选性能 
▲2.1分选速度：≥70,000细胞/秒。【提供≥5张软件截图作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
▲2.2检测点要位于喷嘴上方，配置70μm，85μm、100μm、130μm等≥4种不同规格喷嘴，固定位置，可拆卸和反复使用,可超声和高压清洗,开机和更换喷嘴无需调节光路和液流。【提供≥5张产品实物图片作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
▲2.3液滴时间延迟：需要具备660nm激光系统自动实时设定液滴时间延迟，全自动液滴监测和时间延迟控制，确保准确分选细胞，自动优化液滴形成，并可全自动进行验证。【提供≥5张软件截图作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
2.4液流自动监控：可对液流断点进行自动监测，并自动调控，同时可以自动监测细胞堵塞，遇细胞堵塞时报警并自动终止分选。
2.5分选细胞活性：在不同鞘液压力下分选细胞，细胞在分选数天后保持稳定存活和增殖，极少引起细胞的突变和死亡。
2.6分选纯度≥98%，得率≥80%。
▲2.7分选液滴分辨率：1/32,分选液滴可实现≥32等分的分辨。【提供软件截图作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
3.光路系统
★3.1激光规格：488nm蓝色激光器，635±5nm红色激光器，405nm紫色激光器，355nm紫外激光器，561nm黄绿色激光器，5激光平台。各激光荧光通道数量：405nm≥6通道、488nm≥2通道、635±5nm≥3通道、561nm≥5通道、355nm≥2通道，以及前向角检测器、侧向角检测器，具备≥18色≥20参数检测。
3.2检测方式：满足分选液流稳定、保证分选准确性和细胞活性。开机及更换喷嘴无需调节光路和液流，具备根据样品全自动调节各项参数功能，具备智能化分选功能。
3.3具备石英杯流动池：具备≥4个独立的pinhole；数值孔径：≥1.2。
▲3.4激光传导：光纤传导，非其他传导方式。【提供≥5张产品实物图片作为证明材料，并加盖制造商公章或投标人公章】
▲3.5稳定性：利用微球，检测荧光通道的平均荧光强度，在规定的荧光通道数的条件下，八小时后的重复检测，前后检测值的波动范围应≤10%。【提供第三方检测机构或计量技术机构出具的测试报告作为证明材料，并加盖制造商公章或投标人公章】
4.信号处理
▲4.1荧光传导具备全光纤化全反射光路，三角形和八角形荧光信号接收器。【提供≥5张产品实物图片作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
4.2信号捕捉模式：全数字化信号；电子死时间：0。
4.3数据分辨率：数据分辨率和信号精度，全数字化信号处理模式。
★4.4检测器类型为PMT检测器。
4.5荧光补偿：任意激光间的荧光间补偿，不受限制。既可以实时补偿，也可以获取后脱机补偿，还可以软件自动补偿。
4.6信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度、面积、宽度检测，可以做比率检测；时间参数：可与任意参数结合,做动态检测；阈值：可以任意激光任意参数取阈值；可以设多阈值，逻辑阈值；开机可调整电压和激光参数，检测中可任意调取之前所设参数。
▲4.7荧光检测顺序从强度小的长波长信号开始收集，依次到强度强的短波长信号，确保最佳荧光收集效率。【提供≥5张产品实物图片作为证明材料，并加盖制造商公章或投标人公章】
▲4.8报告仪器性能基线，仪器性能追踪（≥20项质控图），自动调整电压、激光参数。【提供≥5张软件截图作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】。
▲4.9多维数据解析功能：配备独立的流式数据分析软件，能直接读取标准FCS格式文件，提供分析工作流程；具备数据预处理、降维与聚类分析、对比验证与可视化等功能。【提供≥5张软件截图作为证明材料，并加盖制造商公章或投标人公章】
5.液流系统
★5.1具备独立的液流车系统：承载≥10L不锈钢鞘液桶、≥5L不锈钢乙醇桶、≥10L废液桶、以及3个≥5L辅助清洁液桶；液流车自带供气、真空单元，无需外接气瓶；全部液桶带液面传感器，鞘液桶状态可通过软件监控。【提供≥5张产品实物图片和5张软件截图并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
5.2样本流速控制：进样速度≥10档，均为可调固定档。
▲5.3全自动标准化无菌分选模式：具备自动无菌分选消毒功能，自动清洗管路模式：自动液流启动,自动液流清洗和关闭，无菌状态下的液流关闭模式；自动清洗流动池；无菌分选自动清洗，分选舱及收集舱均有独立开关门，可在分选过程中提供全封闭环境，携带污染率0。【提供≥5张软件截图和≥5张产品实物图片作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
5.4具备自动气泡检测功能，遇气泡能报警并终止分选。
6.进样仓
▲6.1进样规格：可使用≥3种（至少含微型管、12*75mm、15ml）规格进样管，分选舱及收集舱均有独立开关门，进样仓密封,有效控制气溶胶。【提供≥5张产品实物图片作为证明材料并加盖制造商公章或投标人公章，且提供仪器操作视频】
6.2具有样本混匀功能：可以在软件上调整混匀强度,保证细胞充分悬浮。
6.3具有进样室温度控制功能（4、20、37、42℃等），软件调节。
7.分选细胞收集：具备≥4路分选；具备富集模式、纯度模式和单细胞模式。可以应用不同规格收集管进行收集。
★8.配置清单
流式细胞分选仪1台；内含石英杯流动室1个；全套激光器1套：488nm蓝色激光器，635±5nm红色激光器，405nm紫色激光器，355nm紫外激光器，561nm黄绿色激光器；独立的流式数据分析软件1套；工作站1套；液晶显示器1台，彩色打印机1台；全套规格喷嘴1套：70μm，85μm，100μm，130μm；液流车系统1套：具有1个鞘液桶、1个乙醇桶、1个废液桶、3个辅助清洁液桶，且需能通过液流车系统独立提供空气压力和真空状态。
四、售后服务要求：
1.主机整机质保期≥5年，每年巡检两次，保留巡检记录。
2.具体维保要求：包含日常维护，定期检查和清洁激光器和光学部件，定期的保养和校准，故障排除及问题处理。
3.安装、调试及所需材料、工具等，厂家工程师到最终采购人所在地安装、调试；制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。
五、培训具体要求：
人员培训（操作、维护等）要求，由厂家为采购人提供技术培训。
六、特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“★”“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“★”“▲”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告或实验图谱或实物图片或软件功能界面截图等。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”中“（二）具体要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
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