[image: image6.png]


                                  招标编号：YDCTH20251557
云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 
招标文件  

（项目编号：YNZC2025-G1-05076-YYZX-0552）
采   购   人：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日        期：2025年8月
目  录

1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


2二、申请人的资格要求


3三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


4六、其他补充事宜


5七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


6第二章 投标人须知


6投标人须知前附表


121. 总则


142. 招标文件


143. 投标文件


164. 投标


165. 开标


176. 资格审查


177. 评标


178. 中标和合同


189. 询问与答复


1810. 质疑接收、回复


1911. 纪律和监督


2012.需要补充的其他内容


27第三章 资格审查


29第四章 评标办法(综合评分法)


38第五章 合同条款及格式


51第六章 招标内容及要求


68第七章 投标文件格式


68投标文件封面


69资格审查部分


70一、具有独立承担民事责任的能力


71二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


72三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


73四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


74五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


75六、法律、行政法规规定的其他条件


76七、本项目的特定资格要求


77八、其它


78商务技术部分


79一、开标一览表


80二、投标函


81三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


82四、授权委托书


83五、投标人基本情况表


84六、投标保证金


85七、 商务条款偏离表和技术规格偏离表


87八、分项报价表


88九、设备的配送、安装、调试方案及售后服务


89十、项目实施计划、人员安排及培训方案


90十一、质保期


91十二、类似项目业绩表


92十三、其他资料



 

第一章 招标公告

云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 
招标公告
项目概况
云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台(https://www.zcygov.cn/)(下载)获取招标文件，并于2025年9月15日9时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：YNZC2025-G1-05076-YYZX-0552
项目名称：云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 
预算金额：1265万元。1标段：665万元；2标段：350万元；3标段：250万元。
最高限价：1265万元。1标段：665万元；2标段：350万元；3标段：250万元。

采购需求：云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购。
	标段
	是否允许进口
	项目名称
	数量
	计量单位
	最高单价限价

(万元)

	1标段

	是
	高清电子支气管镜系统
	1
	套
	600

	
	是
	电子胸腔内窥镜
	1
	套
	45

	
	否
	生物显微镜
	1
	台
	20

	2标段
	是
	支气管镜超声系统
	1
	套
	260

	
	否
	硬质支气管镜
	1
	套
	90

	3标段
	是
	呼吸内镜治疗工作站
	1
	套
	220

	
	否
	电子支气管内窥镜
	2
	套
	15


合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止。

交货期：合同签订后40个日历天内完成交货、安装、调试及验收。

质保期：所投产品质保期，自用户试用验收合格之日起不少于2年。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告或证明材料，内容如下：

(1)2025年1月1日前成立的投标人可提供以下任意一种： 

①提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表(报表至少应包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

(2)2025年1月1日至今成立的投标人提供自成立至今的财务报表或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书(或书面声明)。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例:10%。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

3.2若所投产品为进口产品的须具有制造商针对本项目的授权书（扫描件）或长期代理证书（扫描件）(如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。
4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年8月20日至2025年8月27日，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外)
地点：政采云平台线上获取（http://www.zcygov.cn）

方式：（一）凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7★24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，投标人可自行选择办理。

（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。

（三）按上述要求获取文件的投标人视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年9月15日9时30分(北京时间)
地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：网上智能开标

2.投标有效期(日历天)：90。
3.是否需要缴纳投标保证金：是。
4.保证金缴纳金额：1标段：50000元；2标段：30000元；3标段：20000元
5.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式
6.保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。

7.其他：

(1)本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

(2)本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

(3)采购代理机构银行账户信息：

账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：招商银行昆明联盟路支行
账    号：8719067136100092515570001
电子邮箱：2021786019@qq.com
8.(1)本项目为不见面开标，投标人无需到达现场；

(2)本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

(3)因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

(4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7(64位)及以上操作系统。客户端请至政采云网站(https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys)进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)
地址：云南省昆明市石安公路28公里处
联系方式：0871-68728014
2.采购代理机构信息
名 称：云南元大工程咨询有限责任公司

地 址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：0871-63335681-7115、63335856
3.项目联系方式
项目联系人：王祥远、高嘉敏、赵熙、杨辉辉、唐统军、闫梅、赵德武 、曾桂华(采购代理机构)、刘一麟(采购人)

电 话：0871-63335681-7115、63335856

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)

	1.1.3
	采购代理机构
	云南元大工程咨询有限责任公司

	1.1.4
	项目名称
	云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：合同签订后40个日历天内完成交货、安装、调试及验收。质保期：所投产品质保期，自用户试用验收合格之日起不少于2年。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：云南省传染病医院指定地点

交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	现场考察
	不组织

	2.2.4
	投标人确认收到招标文件澄清或者修改
	供应商应在递交投标文件截止时间前及时登录“政采云”平台中查看有关该服务招标文件的答疑、补遗内容，无须回复。

	3.2.3
	最高投标限价
	□无

(有，本项目各标段设有最高投标限价，投标人填报的投标单价超过各标段最高单价限价的为不合格投标人，按投标被否决处理。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价(元)，包括货物价格(含利润)、货物运输、装卸、保险、税收、检验、售后服务、中标服务费等所需全部费用。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金的金额：1标段：50000元；2标段：30000元；3标段：20000元
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(3)开 户 行：招商银行昆明联盟路支行。

(4)账    号：8719067136100092515570001。

(5)财务电话：(0871)63338592。

(6)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。

(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(9)注意事项：

“汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20251557+   标段”

(10)投标保证金的退还要求：

①为保证各投标人在规定时间内能及时有效的退还投标保证金，请在递交投标文件时提交投标人的投标保证金缴纳凭证复印件；

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

③中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件编制的其他要求
	(1)投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

(2)如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

(3)投标文件中提供的资料(扫描件)，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 

（4）投标单位应按标段编制投标文件并分别上传投标文件。

	4.1
	投标文件的加密
	(1)投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 

(2)使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 

(3)为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	(1)采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的开启时间通过电子交易平台组织投标文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，采购代理机构可通知投标人，投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 

(2)电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动： 

1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； 

3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； 

4)病毒发作导致不能进行正常操作的； 

5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐各标段中标候选人的人数
	1～3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式提交；

履约保证金的金额：合同总价的10%
中标人无违约情况，采购人在验收后一年无息一次性退还该履约保证金。

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	综合评分法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

(2)信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

(3)信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；

(4)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(5)信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点(含)之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	核心产品：

1标段：高清电子支气管镜系统
2标段：支气管镜超声系统
3标段：呼吸内镜治疗工作站


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标人应承担本项目的中标服务费，以本项目各标段中标金额为计费基数，按照以下招标代理服务收费标准中货物招标收费标准计算后下浮20%，由各标段中标人向云南元大工程咨询有限责任公司缴纳。
[image: image2.jpg]BRRERF KRR

85
%3

\K Fedndsan L. e 20 THEABAR
tHeE (57

100 KL F 1.5% 1.5% 1.0%
[L00—500 11% 0.8% 0.7%
[500—1000 0.8% 0.45% 0.55%
[L000—5000 0.5% 0.25% 0.35%
[5000—10000 0.25% 0.1% 0.2%
[L0000—100000 0.05% 0.05% 0.05%
(1000000 2 £ 0.01% 0.01% 0.01%





注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*（1-20%）=18.04（万元）
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求

投标文件的加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 交易系统将做开标记录。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。
8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

(1)供应商应认真核查磋商文件，如有疑问的，供应商可以在规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书(CA)登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。 

(2)采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。供应商应在递交投标文件截止时间前及时登录“政采云”平台中查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。 

(3)招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目五组

联系电话：0871-63335856、0871-63335681-7115

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

(1)采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

(2)采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	标段号
	标的名称
	所属行业

	1
	高清电子支气管镜系统
	工业

	1
	电子胸腔内窥镜
	工业

	1
	生物显微镜
	工业

	2
	支气管镜超声系统
	工业

	2
	硬质支气管镜
	工业

	3
	呼吸内镜治疗工作站
	工业

	3
	电子支气管内窥镜
	工业


13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。
13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
13.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《附件：统计上大中小微型企业划分标准》。

13.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

13.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

附件：统计上大中小微型企业划分标准[image: image3.jpg]e

Lt £ R/ B R 52 o

o - itE
TR HBIREHR . RE i /MEL [ el
B
R #R A BN (V) AL | Y2=20000 500=<Y<<20000 50=Y<<500 Y<50
Ml N 7 (X) A X=1000 300=<X<<1000 20=<X<<300 X<20
Tk *
BN (V) AL | Y2=40000 2000<Y<C40000 300=<Y<C2000 | Y<300
BN (V) FIE | Y=80000 6000<Y<C80000 300=<Y<C6000 | Y<300
#ZH
EERB () | T | 2280000 5000<7<80000 300<7<5000 | Z<300
§ Ml A 7 (X) A X=200 20=<X<<200 5<X<20 X<5
HegAl
BN (V) AL | Y2=40000 5000=<Y<C40000 | 1000<\Y<(5000 | Y<<1000
Ml A 7 (X) A X=300 50=X<<300 10<<X<<50 X<10
Z&l
BN (V) FE | Y=20000 500=<Y<<20000 100<Y<<500 Y<<100
o Ml A 5 (X) A X=1000 300=<X<C1000 20=<X<<300 X<20
i AR
BN (V) FIt | Y2=30000 3000=<Y<C30000 200=Y<C3000 | Y<C200
Ml N 7 (X) A X=200 100<X<C200 20=<X<<100 X<20
gl
BN (V) ATt | Y=30000 1000<Y<30000 100<Y<C1000 | Y<<100
Ml N 7 (X) A X=1000 300=<X<<1000 20=<X<C300 X<20
HREL
BN (V) A7t | Y=30000 2000<Y<C30000 100<<Y<C2000 | Y<<100
) Ml N 7 (X) A X=300 100<<X<C300 10=X<100 X<10
ErEl _
BN (V) A7t | Y2=10000 2000=<Y<C10000 100<XY<2000 | Y<<100
Ml A 7 (X) A X=300 100<<X<300 10=<X<100 X<10
2l
BN (V) A7t | Y=10000 2000=<Y<C10000 100<XY<C2000 | Y<<100
Ml N 7 (X) A X=2000 100<XX<C2000 10=X<100 X<10
fE R *
BN (V) FIE | Y=100000 1000<\Y<C100000 | 100<Y<C1000 | Y<100
e ML B (X) A X=300 100<X<<300 10<X<<100 X<10
RIS EHARIRS L L _
B (V) FE | Y=10000 1000<Y<{10000 50=Y<C1000 Y<50
. WA () | A7 | Y2200000 | 1000<Y<<200000 | 100<Y<C1000 | Y<100
BHFEFREE o N
EERBE (@ | T | 2210000 5000<Z<10000 | 2000<Z<(5000 | Z<<2000
Ml A 7 (X) A X=1000 300=X<<1000 100<<X<<300 X<100
Wl EE L 3
BN (V) Vi Y=5000 1000<Y <5000 500=<Y<C1000 | Y<500
Ml A 7 (X) A X=300 100<<X<300 10=<X<100 X<10
HEFE SRS , _
WRERER(Z) | A7 | 22120000 | 8000<Z<{120000 | 100<Z<C8000 | Z<C100
HAbRFIHTL * Malk A 5 (X) A X=300 100<<X<C300 10=X<100 X<10





[image: image4.jpg]{ERES
CGit b NRR Al
RilorApidi (2017) ) BT

N EITE R

FURGHRAT I CGeit BN (il ) 43 20300 f 2010 4R (8 G G i Jey AR
A SRS Siitla . BE KRS WG e R A/l )
BB MO AE R CTASET AL (2011) 300 ), [FISARE (ERSHT
3 25)  (GB/T AT54—2011) , il JFaiAii (4.

201746 A 30 U, (HR&HFIISFE)  (GB/T 4754—2017) 1EFAiAf .
8 29 L, FEEG iR OFIAT B REZ 5175 S 5 b 3 1)
C(E&E5 (2017) 142 45) e A 2017 SEGTTHAEAR A 2018 4558 WIS THR ke
AT Hebrife . ik, JRATTAE 2011 SEENR A Geit BN Al k)
IR AT .

BT RERE

ARPAETT A LE 2011 4 (Grik bR MR Ak il 43 k) BERE Ealk 4y iy,
AT AELL 5 1 5r F3 05000 D5 ARG RS, (E(RFRE FETAAS RS T, K
brderh CEREFTI)  (GB/T 4754—2011) 584y (HERAHFT 5
Ky (GB/T 4754—2017) , JFHUE BN RGO ROE R, A7 T 47k
T 5 5 ) A 0f 7 38

bESgibest R A SRR AT IE eei et RAMIEN A ET0 O I 2N S e st 1
ARBEMY B ERZ”

hif B @A AR s, IR4E CERZU 7 5)  (GB/T 4754—
2017) VHEE Ny A e fif, (B, SR e, B, BITES R 6
fifi, o 2444 6 il R H A B il ol





14.政府采购节能产品、环境标志产品
14.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

14.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

14.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

14.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。
14.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告或证明材料，内容如下：

(1)2025年1月1日前成立的投标人可提供以下任意一种： 

①提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表(报表至少应包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

(2)2025年1月1日至今成立的投标人提供自成立至今的财务报表或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书(或书面声明)。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例:10%。

本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

3.2若所投产品为进口产品的须具有制造商针对本项目的授权书（扫描件）或长期代理证书（扫描件）(如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。
4.本项目不接受联合体投标。

第四章 评标办法(综合评分法)

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标方法和标准
1.评标委员会按1标段至3标段的顺序依次进行评审。

2.本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

 (一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	各标段投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.综合评分

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	技术部分
	0.50
	50分

	商务部分
	0.20
	20分

	合计
	1.00
	100分


具体商务技术评审细则如下：

	评分因素
	评审标准

	投标报价（30分）
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。
(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30。

	技术部分（投标人所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度）（50分）（注：采购产品的“配置清单”不属于产品技术要求参数，不作为此项评审因素。）
	1标段
	一、高清电子支气管镜系统技术参数（43分）
高清电子支气管镜系统共有参数47条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求11条（共计27.5分），未标记“★”的一般参数要求36条（共计15.5分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得43分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣2.5分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣15.5/m分（m为一般参数的项数，m=36），扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	
	二、电子胸腔内窥镜技术参数（4分）
电子胸腔内窥镜共有参数10条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求2条（共计2分），未标记“★”的一般参数要求8条（共计2分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得4分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣1分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣0.25分，扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。

2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	
	三、生物显微镜技术参数（3分）
生物显微镜共有参数24条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求10条（共计2分），未标记“★”的一般参数要求14条（共计1分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得3分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣0.2分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣1/m分（m为一般参数的项数，m=14），扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。

2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	2标段
	一、支气管镜超声系统技术参数（35分）
支气管镜超声系统共有参数34条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求10条（共计22分），未标记“★”的一般参数要求24条（共计13分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得35分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣2.2分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣分13/m分（m为一般参数的项数，m=24），扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	
	二、硬质支气管镜技术参数（15分）
硬质支气管镜共有参数14条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求2条（共计6分），未标记“★”的一般参数要求12条（共计9分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得15分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣3分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣分0.75，扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	3标段
	一、呼吸内镜治疗工作站技术参数（45分）
呼吸内镜治疗工作站共有参数51条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求13条（共计26分），未标记“★”的一般参数要求38条（共计19分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得45分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣2分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
2.技术分部得分保留小数点后2位。

	
	
	二、电子支气管内窥镜技术参数（5分）
电子支气管内窥镜共有参数40条（技术参数及其他要求），其中标记“★”的重要参数要求10条（共计2分），未标记“★”的一般参数要求30条（共计3分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得5分；投标人每出现1条标记“★”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣0.2分，扣完为止；投标人每出现1条未标记“★”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣0.1分，扣完为止。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
2.技术分部得分保留小数点后2位。

	商务部分

20分
	1.设备的配送、安装、调试方案及售后服务（满分9分）
内容包含：①设备的配送、安装、调试方案、②设备的巡检、故障处理、性能调优、升级服务方案、③售后人员响应/处理时间、负责人及负责人电话、设备保养及违约处罚方案3项内容。
(1) 每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强，能有效保证项目实施的，得3分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性，基本能保证项目实施的，得2分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性，难以保证项目实施的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：以上3项内容累计计分，满分9分。

	
	2.项目实施计划、人员安排及培训方案（满分4分）
（1）项目实施计划详细、人员安排科学合理，有具体的设备操作人员培训方案及后续指导方案，合理可行，针对性强的，得4分；

（2）项目实施计划完整、人员安排基本合理，有基本的设备操作人员培训方案及后续指导方案，基本可行，有一定针对性的得2.5分。
（3）项目实施计划简单、人员安排不合理，有简单的设备操作人员培训方案及后续指导方案，针对性不足的，得1分。
（4）未提供方案的，得0分。

	
	3.质保期评分（满分3分）

质保期满足招标文件要求基础上每增加6个月（6个月，不足6个月的不计）加0.5分，加满为止。

	
	4.类似项目业绩(满分4分)

投标人2022年至今每承担过1个类似项目业绩得1分，满分4分。

注：投标文件中须提供类似项目的供货合同或中标/成交通知书扫描件。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分，如业绩合同不能反应项目内容，须另附业主证明等相关证明材料。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章 合同条款及格式

(具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

合同编号：           

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
第一部分 合同书

        年    月    日，云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)以公开招标方式对     项目    标段进行了采购。经评审，          为该项目    标段中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)(以下简称：甲方)和          (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：    ；
1.2.2 货物数量：     ；
1.2.3 货物质量：                                      。

1.2.4中标方负责免费将中标设备连接到医院信息化系统。
1.3 价款

本合同总价为：¥           元(大写：                 元人民币)。

分项价格：
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订生效后，收到中标人支付的履约保证金10%后支付合同总价款的50%，即人民币大写：     ，小写：         元；项目终验合格交付后，支付剩余合同价款的50%。

1.4.2 发票开具方式：根据甲方要求开具合法有效的发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后   日内完成供货；
1.5.2 交付地点：云南省传染病医院 (具体地点由采购人指定)；

1.5.3 交付方式：现场交货。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表(签字)：                        或授权代表(签字)： 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话： 

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

结算方式：详见第一部分 合同书 1.4。

付款条件：乙方开具合法有效的发票后甲方在60个工作日内付款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1所供产品为全新产品，符合国家、地方及行业现行相关质量验收合格标准、规范的规定。产品有效期满足招标文件以及采购人的要求。

2.17.2货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3采购人验收，合同签订后，供货方根据采购人供货通知，提供满足采购要求的产品，由采购人对供货方提供产品的批次、数量、有效期、包装、配送方案、出厂检验报告等信息进行验收，并对将要下发的物资进行抽检，检验产品是否合格。

2.17.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按招标文件约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在甲乙双方约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起1年内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。以下内容由甲方和乙方自行约定。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	


第六章 招标内容及要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标

根据医院业务发展需要，为了更好服务患者，医院决定购买一批医疗设备。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准和国家（行业）现行的相关质量标准。

采购标的需满足的质量、安全、服务等要求

一、基本要求：

1、所投产品电源及电源插接头必须符合中国国家标准，能与中国标准插座相连接，设备使用符合昆明地理气候环境条件。

2、投标公司必须提供现场应用培训，保证使用人员正确操作，在设备电器操作关键部位标贴有中文警示标志。

3、投标公司所投电子产品，必须具备中文操作使用手册，所安装设备电子元件编码标识清晰，否则视为不符合验收产品，不予验收。

4、所投产品质保期，自用户试用验收合格之日起不少于2年。
5、所投产品由供货方负责运至使用方机房安装，并负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。

6、本次所招标采购产品，要求投标商所投产品机型的硬件和软件为所投产品厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起前一年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予采购人。

二、技术参数及其他要求：

	标段
	项目名称
	技术参数及其他要求

	1标段
	高清电子支气管镜系统
	一、图像处理装置 (1台)

1、具有高清数字信号输出:12G-SDI、3G-SDI、SD-SDI、HD-SDI、BNC；
★2、光源≥5色LED光源，具有双红光成像（RDI）、双滤光染色技术（OE）、多光谱混合光电染色（MSI）中的其中一种；

3、具有自体荧光成像功能，纹理和颜色增强成像功能，可在白光图像基础上优化粘膜表面的结构、色调和亮度；

★4、具有双红光成像功能，具有构造或色彩强调功能，可提高深部血管和出血点的可见性； 

★5、具有保持对比度亮度调整成像功能，可有效提高腔道内较暗部分的亮度；
具有自动增益功能，自动调整图像亮度；

具有全自动测光功能、构造强调功能，轮廓强调功能、电子放大功能；

8、具有快速实时冻结功能、瞬间释放功能、患者数据存贮功能；

★9、搭载5色及以上LED光源的一体化图像处理装置，4K超高清画质输出，广泛的兼容性，可同时兼容同时与顺次成像功能。
二、图像处理装置 (1台)  

1、具有高清数字信号输出DVI、SD-SDI和HD-SDI数字信号输出，模拟HDTV信号RGB、YPbPr；
★2、具有自体荧光成像功能、窄带光成像（NBI）、双滤光染色技术（OE）、多光谱混合光电染色（MSI）中的其中一种；

3、具有血红色素色图功能、适应型血红色素强调功能、自动增益功能，自动调整图像亮度、全自动测光功能、构造强调功能、轮廓强调功能；

4、具有电子放大功能：能将正常图像放大1.4、 1.6 、1.8、 2.0倍；

5、具有快速实时冻结功能、瞬间释放功能，有红蓝色度三类共51档色彩调节； 

6、患者数据存贮功能：使用U盘存储患者资料数据；

7、影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统；

★8、主机可兼容细胞内镜、支气管镜、胸腔镜、超声支气管镜。
三、高辉度冷光源 (1台) 

★1、配有窄波光成像和自体荧光成像专用滤光系统,具备输出410±5nm、540±5nm波长光的功能；
2、瓦氙灯≥300瓦,色彩还原更真实，待机模式：在检查间隙不需熄灭灯泡；
3、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出热风；

4、具备自动曝光功能，≥15档可调，内镜一触式连接；

5、横膈膜式气泵，4级压力开关(关,高,中,低)； 

6、多功能内镜光源接口，可连接电子镜、纤维镜、导光束等。
四、电子支气管内窥镜（2条）
1、光学系统：视野角度≧120度（0度直视）；景深：2-100mm;光导方式：两条导光束；
2、最短可视距离≤3mm，外径尺寸：先端部外径≤4.8mm;插入部外径≤4.9mm；
★3、图像为八角形，插入管旋转功能，插入管向左或向右旋转≧120度；
4、防水的一触式接头，连接方便，减少意外浸水发生的维修风险；
5、钳子管道内径≧1.95mm，弯曲角度:上≧210度;下≧130度；
6、镜身洗涤性能良好：有效长度≧600mm，前端导光束上下对称分布，可提供均匀明亮光线，更好的观察。
五、电子支气管内窥镜（3条）
1、光学系统：视野角度≧120度（0度直视）；景深：2-100mm;光导方式：两条导光束；
2、最短可视距离≤3mm，外径尺寸：先端部外径≤5.9mm;插入部外径≤6.0mm；
★3、图像为八角形，插入管旋转功能，插入管向左或向右旋转≧120度；
4、防水的一触式接头，连接方便，减少意外浸水发生的维修风险；
5、钳子管道内径≧2.9mm，弯曲角度:上≧180度;下≧130度；
6、镜身洗涤性能良好：有效长度≧600mm，前端导光束上下对称分布，可提供均匀明亮光线，更好的观察。

六、电子支气管内窥镜（2条）
1、光学系统：视野角度≧110度（0度直视）；景深：2-50mm;光导方式：两条导光束；
2、最短可视距离≤3mm，外径尺寸：先端部外径≤4.2mm，插入部外径≤4.1mm；
★3、图像为八角形，插入管旋转功能，插入管向左或向右旋转≧120度；
4、防水的一触式接头，连接方便，减少意外浸水发生的维修风险；
5、钳子管道内径≧2.0mm，弯曲角度:上≧210度;下≧130度；
6、镜身洗涤性能良好：有效长度≧600mm，前端导光束上下对称分布，可提供均匀明亮光线，更好的观察。

七、电子支气管内窥镜（1条）
1、光学系统：视野角度≧110度（0度直视）；景深：2-50mm;

2、最短可视距离≤1.5mm，外径尺寸：先端部外径≤3.1mm;插入部外径≤2.8mm；
★3、图像为八角形，插入管旋转功能，插入管向左或向右旋转≧120度；
4防水的一触式接头，连接方便，减少意外浸水发生的维修风险；
5、钳子管道内径≧1.2mm，弯曲角度:上≧210度;下≧130度；
6、镜身洗涤性能良好：有效长度≧600mm，插入管具有独特的渐软型设计，插入管表面具有亲水涂层，遇水润滑。

八、配置清单：

工作站及扫描仪各1套

	
	电子胸腔内窥镜
	1、视野角度：≥120度（直视）；

2、景深：3-100mm；

3、外径尺寸：插入部外径≥7.0mm；先端部外径≤6.9mm

4、弯曲角度：上≥130度，下≥130度

5、长度：全长≤520mm，有效长度≤270mm

6、管道内径：钳子管道内径≥2.8mm

7、最短可视距离≤3mm： 

8、导光束: ≥2条

★9、硬质插入部、先端可弯曲，采用长型通用电缆和防水设计。胸腔镜采用了≥2.3mm的长型通用电缆，胸腔镜完全防水，可整体浸泡于消毒液中，也可进行ETO灭菌。
★10、主机、光源、胸腔镜为同一品牌。

	
	生物显微镜
	一、主要技术指标：

1、光学系统：采用无限远校正光学系统，可进行明场观察。

★2、物镜齐焦距离≤45mm。

3、调焦：载物台垂直移动，行程≤25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调最小调节精度≤1微米。

★4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，高亮度高色彩还原LED光源，亮度最高支持26人共览，使用寿命≥50000小时（提供实物照片及装配图）。

★5、具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，光强通过预设后，转换物镜光强随之变化，无需再次进行调节，机身按钮≤4个，保证操作便利性。

★6、物镜转盘：≥六孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

★7、观察筒：角度可调节三目观察筒，倾角为5—35°，三档分光，视野数≥26.5mm。

8、物镜：万能平场消色差物镜

4x(N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm)

10x(N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm)

20x(N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm，spring)

40x(N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm，spring)

半复消色差ROSE物镜

100x (数值孔径0.9，工作距离1mm)

★9、目镜：10X超宽宽视场目镜，宽视野≥26.5mm,带屈光度校准。

10、载物台：钢丝传动油式载物台，运行静音无磨损，无突出的棱角和齿轮，避免意外误伤和划伤手指带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，可单手上样取样，操作方便。 

11、聚光镜：通用摇摆聚光镜，可满足1.25X-100X观察。

★12、提供广审版彩页、广告审查准予许可决定书以供审核查验。
二、显微成像报告系统

1、≥2000万像素CMOS芯片相机；

★2、采集分辨率 ≥5472 x 3648 像素；

3、USB 3.0 通用型接口；

4、1英寸靶面，2.4×2.4um像元；

★5、全幅全分辨率采集帧速≥30fps（USB 3.0）；

6、具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理；

7、在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

8、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

9、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

10、可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

11、文件含扩展Dshow/TWAIN 接口文件，支持第三方扩展连接。

★12、配图像输出设备，可出具图文报告，报告系统可根据需求调整更改。

配置清单

1、研究级显微镜主机1台
2、显微镜相机1台
3、图文报告系统1套
4、系统操作设备1台
5、图文输出设备1台

	2标段
	支气管镜超声系统
	(一) 电子内窥镜处理器：
1、整体设计理念：主机光源一体式设计；构造强调：≥4 级；
★2、特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式，分光学染色和电子分光两类技术；
3、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光三种测光模式；
4、内置存储器：≥3.5G；
5、图像放大功能：兼容内镜均具有2倍电子放大功能，20级；
6、图像信号输出方式：高清数字接口DVI接口：≥2个；图像冻结模式：≥3种冻结模式。
★7、兼容性：可以连接超声胃镜、超声支气管镜、上消化道内窥镜、下消化道镜、高清电子十二指肠镜、光学放大胃、肠镜、气囊小肠镜、高清电子支气管镜、高清经鼻胃镜等多种电子内窥镜。
8、照明光源：具有≥3色LED光光源的组合。
★9、光源寿命：设计寿命≥14000小时；
10、具备画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；
(二) 超声处理器：
1、扫描模式：B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波；扫描方式：电子扫描
2、超声波中心频率：5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz宽频扫描；
3、半圆形显示：上半圆、下半圆、左半圆、右半圆；
4、局部声速补正：可测定指定区域声速，提升该部位图像质量，辅助诊断；
★5、穿刺引导功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线，即引导线为出针路径；
6、数字化输出：DVI*2，HD-SDI*2 ；
7、增益：20级可调，最大增益≥100dB；
8、测量功能：一般测量（包括距离、面积、体积、角度、直方图等）；多普勒血流测量系统；
9、画中画功能：内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定；
10、放大功能：放大指定区域；图像储存：DICOM；
11、双画面显示：B模式/彩色多普勒模式；
★12、超声处理系统与内镜处理系统为同一个生产厂家，方便售后服务。
(三) 超声电子气管镜：
★1、视野方向：≤14°(前斜视)；
★2、视野角度：≥120°；
★3、观察范围：3～100mm；
★4、头端部外径
Ф≤6.7mm；插入最大部外径Ф≤6.3mm；工作长度
≥610mm；
5、扫描模式：彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒模式、B模式、M模式；
6、扫描类型：电子凸阵扫描；扫描方式：电子扫描；
7、可用频率：5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz宽频扫描；
8、扫描角度：≥65°；
9、画面显示：单屏画中画功能；
10、接触方式：水囊式/无气水充盈式/直接接触式；

★11、具备穿刺针引导线功能，穿刺更高效安全。
12、图像传感器: CCD成像
二、系统配置清单

1、电子内窥镜处理器1套
2、超声处理器1套
3、超声电子气管镜1条
4、内镜专用高清显示器1台
5、内镜用高清工作站1套
6、内镜专用台车1台

7、工作站1套
8、扫描仪1台

	
	硬质支气管镜
	一、硬质支气管镜

★1、视野角度0度，直径≤4.5mm，长度≤550mm，可实现高清成像；
2、蓝宝石玻璃镜面；
二、支气管镜鞘及手术器械配置

★1、配备可拆卸设计的工作长度 281mm及、360mm的外管鞘，直径分别有9.2mm、9.7mm、10.2mm、10.7mm、11.2mm、11.7mm、12.2mm、12.8mm、13.5mm、14mm多种规格，可适应多种病人使用；且配备高频通气专用接口

2、配备麦口、鳄口、花生钳多种钳；钳子直径规格分别有 2.0mm-5.5mm，且长度≥500mm；

3、配备操作固定保护鞘管，与专用消毒盒； 
三、医用内窥镜冷光源

1、LED灯模块的寿命≥30000小时，且显色指数≥90，相关色温：4000～7000K；

2、辐射性能（输出总光通量）为1000 lm；

3、产品支持物理按键操作，光源亮度在窗口直观显示；
四、全高清影像系统

1、具有数字信号高清输出（3G-SDI、HDMI 、DVI）功能；且高清摄像头可连接多种光学视管，具有快捷键按钮，可设置多种常用功能，摄像头防水等级≥IPX7 ；

2、分辨率≥1920*1080P，宽高比为16:9，输出帧率为 60Hz

3、控制面板为物理按键操作；

4、具有图像冻结功能、白平衡、数字降噪、增益、亮度、锐度、饱和度、对比度、伽马设置、曝光调节、动态范围等功能。

5、可电子放大与缩小，可进行0-10档调节。
五、监视器

1、全高清液晶专业医用显示器≥24寸，分辨率：≥1920*1200P；

六、配置清单
配备专用医用台车。

	3标段
	呼吸内镜治疗工作站
	一、设备要求

★1、主机模块化设计，由高频电外科主机、氩气控制器和冷冻治疗仪组成，所有功能整合为一体；

2、能够和所有品牌的内镜通用。

二、技术要求

1、高频设备的模块数量：单极插座×1、多功能插座×1、负极板插座×1；

★2、操作/显示方式：≥10.4寸彩页触摸屏，引导设置，操作简便；

★3、处理器：多处理器技术，数字芯片支持≥2500万次/秒数据处理，确保更佳的电切、电凝效果；

★4、存储程序：可存储20组程序组，每组程序组可存储15个程序，每个程序可存储6个子程序，总存储须达到1600组程序以上。
5、具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割；

★6、具有切割控制功能，根据组织变化，功率输出自动调节，实时能量条动态显示；

7、故障时停止输出、文字提示、声光报警，并储存错误代码；

★8、具有内镜下手术专用的电切模式，内镜电切模式≥2种，其中内镜切割I模式，效果调节≥4档，功率输出≥110W，最大高频峰值电压≤700V；内镜切割Q模式，效果调节≥4档，功率输出≥330W，最大高频峰值电压≤800V；
9、具有内镜下息肉切除模式界面、气道狭窄切开模式界面；

10、适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高电压≤4950伏；

11、具备无线通信，WLAN功能方便程序导入/导出，能不断软件升级以及用户参数下载或上传；

12、≥17种电切/凝模式，支持各种手术；

13、通用插座接口，支持更广泛的器械连接；

14、插上器械，器械自动识别，主机自动识别并给出常用设置；

★15、组织效果调节精细，0.1-10，≥100档可调。

三、技术参数

1、基准频率：≥350kHz；

2、电源电压：220 VAC–240 VAC ± 10 % / 100 VAC–120 VAC ± 10 %；

3、电源频率：50/60HZ；

4、电源电流（平均）：最大6.3A/2.5A；

5、接地：提供标准接地装置；

6、保险丝：T6.3AH/250VAC；

7、安全分类要求：I类；

8、医疗器械分类：CF类；

9、单级电凝模式具备强力电凝和精细切分功能；

10、具有双极电凝模式，有快速启动功能；

★11、氩气模式三种，强力氩气模式、脉冲氩气模式、精细氩气模式；

12、安全特性具有中性电极安全系统，能够对病人动态监测，可监测高低频漏电流。

13、氩等离子

13.1、气体类型：氩气纯度≥ 99.99 %；

13.2、主机有残余气量和残余压力显示；

13.3、氩气流量调节：0.1 - 8 L / min 受连接器械的限制，每步可调节 0.1L/ min；

13.4、冲洗流量：自动冲洗管路，冲洗时间3s-5s可调；

13.5、氩气控制系统的各种数据通过液晶显示屏显示；

13.6、呼吸内镜下氩气流量不超过2.4升／分，范围为0.1-2.4升／分，连接氩气电极自动设定氩气流量；

13.7、软管电极末端气体压力恒定系统，避免皮下气肿的发生；

13.8、软管电极前端具有色环标记，确保内镜头端不被氩气损坏；

★13.9、有直喷、侧喷、360度环喷等多种电极氩气喷管；

13.10、具备有器械自动识别功能，即插即用；

13.11、氩气流量输出监测系统，氩气管道堵塞报警系统；

13.12、氩气电极具备防止液体流返流功能。

14. 冷冻

★14.1、设备启动冷冻速度要求在启动冷冻程序后五秒钟，可达温度-55度；

14.2、自动启动解冻程序，冷冻探头在10秒种内自动解冻，不需要任何电子供热；

14.3、程序存储：≥10个；

14.4、冷却气体：CO2；

14.5、输入压力：45 - 65 bar；

14.6、气压数值显示：液晶屏数值显示；

★14.7、液晶屏直观显示各项参数，配件参数及使用次数、效果、时间、气压等；

14.8、带有计时提示功能，正计时倒计时可调；

★14.9、探针一体式设计，具有多款型号一次性探针，包括不限于1.1、1.7、2.4mm探针，及可高温、高压消毒重复使用的软性冷冻探针可选；

★14.10、须配置有1.1mm探针，可到达肺外周，小儿气管镜适用。

配置清单

1、工作站1套
2、扫描仪1台

	
	电子支气管内窥镜
	1.电子支气管内窥镜：

★1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
★1.3软镜插入管外径≤3.7mm，工作管道内径≥1.7mm。

软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm。

1.4插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
★1.5视场角≥120°。

1.6景深：3-100mm。

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

1.8弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

★1.9操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

★1.11操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。

1.12 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.13 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

1.14 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

2.电子内窥镜图像处理器

★2.1具备独立的图像处理器医疗器械注册证（产品组成部分不含内镜）。
2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

2.3 触摸屏：电容式触摸屏。

2.4 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。

2.5显示功能：自带显示屏≥10英寸，开机时间≤5秒，能实现图像实时显示,满足临床快速使用需求。

★2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

★2.7 能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

2.8 存储功能：配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存≥64G,可兼容128G。
2.9 视频及照片回放：本机上可实时回放视频及照片。

2.10 白平衡功能：具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。

2.11预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

2.12调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像，满足不同场景下观看需求。

2.13具有≥3种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。

2.14亮度调节功能：4级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）。

★2.15 关灯功能：可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯。

2.16 色彩参数设置：可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度等。

★2.17 色彩还原性≥4级。

2.18用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 

2.19 视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。

2.20 视频输出接口：有BNC视频输出接口和DVI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示。

2.21 录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

2.22产品兼容性：可兼容同一品牌的电子支气管内窥镜和电子鼻咽喉镜。

3.供电方式：

3.1电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

3.2交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

4.产品维护服务：软件终身免费升级。

5.配置清单

（1）电子支气管内窥镜操作部(含主控软件)2条
（2）防水盖2个
（3）活检阀帽10个
（4）吸引按钮4个
（5）电子内窥镜图像处理器（含主控软件）1台
（6）AC适配器电源线1条


（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：

	标段
	是否允许进口
	项目名称
	数量
	计量单位
	最高单价限价

(万元)

	1标段

	是
	高清电子支气管镜系统
	1
	套
	600

	
	是
	电子胸腔内窥镜
	1
	套
	45

	
	否
	生物显微镜
	1
	台
	20

	2标段
	是
	支气管镜超声系统
	1
	套
	260

	
	否
	硬质支气管镜
	1
	套
	90

	3标段
	是
	呼吸内镜治疗工作站
	1
	套
	220

	
	否
	电子支气管内窥镜
	2
	套
	15


1.预算金额：1265万元。1标段：665万元；2标段：350万元；3标段：250万元。
2.最高限价：1265万元。1标段：665万元；2标段：350万元；3标段：250万元。
3.合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止。

4.交货期：合同签订后40个日历天内完成交货、安装、调试及验收。

5.质保期：所投产品质保期，自用户试用验收合格之日起不少于2年。
6.实施的地点：云南省传染病医院。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：

质保期内，供应商对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；供应商向采购人提供3次设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备及软件的使用操作、维护及升级等；食宿自理（各自负责）。

质保期满后，应采购人需要委托仅收取维修成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。

2.服务效率：简单类故障保证由售后人员或工程师在8小时内修复，复杂类故障保证由售后人员或工程师在48小时内修复；投标人对所提供的软件实行每6个月定期进行维护。

3.应将项目所涉及配件的清单及详细参数以表格的形式向采购人提供，并保证在项目所涉仪器设备实际使用年限内存有相应的配件。

4.提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握产品操作技能。

5.拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。
6.中标方负责将中标设备连接到医院信息化系统，费用由中标人负责。

（六）采购标的的验收标准

1.到货验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合项目及采购人要求。供应商应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，采购人发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，采购人有权拒收，并要求供应商及时做换新处理，由此发生的费用由供应商自行承担。

2.项目验收：供应商完成整个项目后，采购人测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商承担，并应向采购人承担延期交付违约责任。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1.24小时响应制度：提供24小时故障响应并处理，尤其是重大疑难故障的技术支持服务；

2.远程支持服务：提供7×24小时电话和邮件的远程技术支持；

3.指定项目技术负责人：拥有稳定的技术服务队伍，项目技术负责人并提供联系方式。

4.供应商需有类似服务经验，并需提供设备的配送、安装、调试、售后服务、实施计划、人员安排、培训等方案。

 第七章 投标文件格式

投标文件封面

云南省传染病医院艾滋病内镜中心设备采购项目 
(项目编号：YNZC2025-G1-05076-YYZX-0552)
(    标段)
投 标 文 件

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
   (电子签章)
日期：      年     月     日

资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告或证明材料，内容如下：

(1)2025年1月1日前成立的投标人可提供以下任意一种： 

①提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表(报表至少应包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

(2)2025年1月1日至今成立的投标人提供自成立至今的财务报表或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书(或书面声明)。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供近2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。(提供复印件或扫描件)
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        (采购人)

 (投标人自行承诺及说明，内容自拟)               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法律、行政法规规定的其他条件

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

提供不存在以上情况的说明或者承诺。

(二)非联合体投标。提供说明或者承诺。
七、本项目的特定资格要求

1.投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

2.若所投产品为进口产品的须具有制造商针对本项目的授权书（扫描件）或长期代理证书（扫描件）(如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。
	标段
	产品名称
	是否为医疗器械
	若为医疗器械，请填写具体管理类别(一类/二类/三类)
	备注

	1
	高清电子支气管镜系统
	
	
	

	1
	电子胸腔内窥镜
	
	
	

	1
	生物显微镜
	
	
	

	2
	支气管镜超声系统
	
	
	

	2
	硬质支气管镜
	
	
	

	3
	呼吸内镜治疗工作站
	
	
	

	3
	电子支气管内窥镜
	
	
	


注：投标人如实填写上表产品是否为医疗器械，产品如为医疗器械的需按照上列要求提供相关证明材料。

八、其它

招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分

一、开标一览表

	投标人名称
	标段
	投标总价(元)
	交货期
	质保期
	投标保证金

金额(元)

	
	   标段
	小写：

大写：
	
	
	


注：（1）此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

（2）投标文件开标一览表是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标总价报价与投标文件中开标一览表不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

（3）开标一览表中的投标总价(元)须与分项报价表中的合计（元）保持一致。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)

日期：      年     月     日

二、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)本标段招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物。    

我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

(3)我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

(4)除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。

5．                (其他补充说明)。

投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
    (电子签章)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：                       

单位性质：                         

地    址：                        
成立时间：       年     月       日

经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                       日  期：     年   月   日

	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             (项目名称)本标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：                            

委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	委托代理人身份证正反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此按标段提供相应凭证。

商务条款偏离表和技术规格偏离表

（一）商务条款偏离表
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：合同签订后40个日历天内完成交货、安装、调试及验收。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：所投产品质保期，自用户试用验收合格之日起不少于2年。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：云南省传染病医院指定地点
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	


(二)技术规格偏离表

	标段
	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、如果不提供技术参数偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

4、各投标应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写。

5、请投标人对招标文件第六章《招标内容及要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术要求偏离表外，还需提供相应的证明材料，技术参数对证明材料已作要求的，按要求提供，未作要求的，可提供包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书或检测报告或彩页资料或文献。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

八、分项报价表
	标段
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：
	


投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)
日期：      年     月    日

九、设备的配送、安装、调试方案及售后服务

(格式自拟)

十、项目实施计划、人员安排及培训方案

(格式自拟)

十一、质保期

(格式自拟)

十二、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中须提供类似项目的供货合同或中标/成交通知书扫描件。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分，如业绩合同不能反映项目内容，须另附业主证明等相关证明材料。

十三、投标人所提供的设备相应承诺
致云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)：

我单位郑重承诺：
我公司按照招标文件第六章 技术参数及其他要求“配置清单”中所列设备要求向采购人提供配套设备。
此承诺书作为我方的承诺，若有违背事实，我方将承担完全法律责任，且采购人有权取消我方的投标或中标资格，已签订合同的，采购人有权单方面终止合同。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)
日期：      年     月    日

十四、其他资料

(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      (标的名称)， 属于     (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   (中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   单位名称（盖章）：
          日  期：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

[image: image1.png]


[image: image5.png]


