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傅里叶红外光谱仪等设备采购招标公告

项目概况

傅里叶红外光谱仪等设备采购招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于2026年2月3日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-81176
项目名称：傅里叶红外光谱仪等设备采购

预算金额：人民币1,660,000.00元

最高限价：人民币1,660,000.00元，超过最高限价、分项单价、分项总价的投标文件均为无效投标文件。

采购需求：傅里叶红外光谱仪等设备采购，具体内容详见采购文件

	序号
	设备名称
	数量
	国产/进口

	001-01
	傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)
	1台
	国产

	001-02
	离子电荷试验仪
	1台
	国产

	001-03
	真空干燥箱(沥青四组分实验DS法)
	1台
	国产

	001-04
	铂金电阻传感器
	1个
	国产

	001-05
	沥青标准黏度计
	1台
	国产

	001-06
	纺锤转子(旋转粘度计法)
	1套
	国产

	001-07
	湿轮磨耗仪
	1台
	国产

	001-08
	低温恒温水浴
	1台
	国产

	001-09
	鼓风干燥箱(沥青薄膜加热老化试验(TFOT法))
	1台
	国产

	001-10
	克利夫兰开口杯试验仪
	1台
	国产

	001-11
	旋转薄膜烘箱
	1台
	国产

	001-12
	半自动路面渗水仪
	1台
	国产

	001-13
	沥青密度试验装置
	1套
	国产

	001-14
	旋转瓶磨耗仪
	1台
	国产

	001-15
	软化点试验仪
	1台
	国产

	001-16
	试验仪(乳化沥青标准黏度赛波特重质油粘度计法)
	1台
	国产

	001-17
	高速搅拌机
	1台
	国产

	001-18
	标准马歇尔电动击实仪
	1台
	国产

	001-19
	带盖铂金坩埚(含铂金包头坩埚钳)
	3套
	国产

	001-20
	沥青试样制备装置(沥青红外光谱实验)
	1套
	国产

	001-21
	大型马歇尔电动击实仪
	1台
	国产

	001-22
	试管清洗器沥青动力黏度试验(真空毛细管法)
	1台
	国产

	001-23
	马歇尔稳定度试验仪
	1台
	国产

	001-24
	自动电子滴定系统
	1套
	国产

	001-25
	自动车辙成型仪
	1台
	国产

	001-26
	沥青混合料拌合机
	1台
	国产

	001-27
	真空干燥器(沥青压力加热老化试验PAV法)
	1台
	国产

	001-28
	自动车辙试验仪
	1台
	国产

	001-29
	色谱仪(沥青四组分实验TLC/FID法)
	1台
	国产

	001-30
	搅拌仪(乳化沥青破乳性能试验)
	1台
	国产

	001-31
	全自动游离氧化钙测定仪
	1台
	国产

	001-32
	微机控制压力试验机
	1台
	国产

	001-33
	胶砂试件养护箱
	2台
	国产

	001-34
	电子恒温蒸汽水浴锅
	1台
	国产

	001-35
	石墨电热板
	1台
	国产


本项目共分1包。

合同履行期限：合同签订后14日历日内将货物送到需方指定地点。

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）\残疾人福利性单位

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2026年1月12日13时00分至2026年1月20日00 时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网
方式：在线下载
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年2月3日09点00分（北京时间）

地点：供应商须在辽宁政府采购网上提交电子响应文件，开标至沈阳市皇姑区塔湾街11号信悦汇A1座7楼702。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜：

1.本项目采用全流程电子招投标，投标人应办理CA后登陆辽宁政府采购网进行投标报名，详情请参考辽宁政府采购网“办事指南”。

2.本项目投标人可以自带电子设备进行现场解密报价，也可以在投标单位自行操作解密报价。

3.本项目须在投标截止时间前在辽宁政府采购网，上传投标文件及填写投标报价。 

4.本项目报价解密时限为30分钟（由于投标人原因导致未在规定时限内完成报价解密，按无效标处理。）

5.★本项目不需要提供纸质版投标文件。

6.★本项目须提供存储的可加密备份文件1份（U盘），并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用，投标人仅提交备份文件的，响应无效。

备注：具体详见辽财采[2021]363号文件

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省交通高等专科学校
地址：沈阳市沈北新区沈北路102号
联系方式：024-89708437
2.采购代理机构信息

名称：辽宁天茂项目管理有限公司

地址：沈阳市皇姑区塔湾街11号信悦汇A1座7楼702

联系方式：024-81231233转805

邮箱地址：lntmzb@126.com

开户行： 光大银行沈阳北站支行

账户名称：辽宁天茂项目管理有限公司

账号：75830188000209929

3.项目联系方式

项目联系人：董磊 李蕴红 丁梦瑚 陈晨 王伟男   

电　话：024-81231233转805

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：辽宁省交通高等专科学校
地  址：沈阳市沈北新区沈北路102号
联系人：项老师

电  话：024-89708437

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁天茂项目管理有限公司

地  址：沈阳市皇姑区塔湾街11号信悦汇A1座7楼702

联系人：董磊 李蕴红 丁梦瑚 陈晨 王伟男

电  话：024-81231233-805

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	 (是  (否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是 

(否 本项目非专门面向中小企业采购的项目，适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	本项目不适用

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：人民币1,660,000.00元

最高限价：人民币1,660,000.00元

分项最高限价：

序号

设备名称

分项最高限价（元）

001-01
傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)
268000.00
001-02
离子电荷试验仪
5000.00
001-03
真空干燥箱(沥青四组分实验DS法)
5000.00
001-04
铂金电阻传感器
10000.00
001-05
沥青标准黏度计
12000.00
001-06
纺锤转子(旋转粘度计法)
12000.00
001-07
湿轮磨耗仪
12000.00
001-08
低温恒温水浴
13000.00
001-09
鼓风干燥箱(沥青薄膜加热老化试验(TFOT法))
14000.00
001-10
克利夫兰开口杯试验仪
15000.00
001-11
旋转薄膜烘箱
20000.00
001-12
半自动路面渗水仪
22000.00
001-13
沥青密度试验装置
25000.00
001-14
旋转瓶磨耗仪
26000.00
001-15
软化点试验仪
28000.00
001-16
试验仪(乳化沥青标准黏度赛波特重质油粘度计法)
30000.00
001-17
高速搅拌机
35000.00
001-18
标准马歇尔电动击实仪
35000.00
001-19
带盖铂金坩埚(含铂金包头坩埚钳)
40000.00
001-20
沥青试样制备装置(沥青红外光谱实验)
38000.00
001-21
大型马歇尔电动击实仪
38000.00
001-22
试管清洗器沥青动力黏度试验(真空毛细管法)
48000.00
001-23
马歇尔稳定度试验仪
52000.00
001-24
自动电子滴定系统
53000.00
001-25
自动车辙成型仪
58000.00
001-26
沥青混合料拌合机
58000.00
001-27
真空干燥器(沥青压力加热老化试验PAV法)
75000.00
001-28
自动车辙试验仪
158000.00
001-29
色谱仪(沥青四组分实验TLC/FID法)
267000.00
001-30
搅拌仪(乳化沥青破乳性能试验)
3000.00
001-31
全自动游离氧化钙测定仪
75000.00
001-32
微机控制压力试验机
90000.00
001-33
胶砂试件养护箱
14000.00
001-34
电子恒温蒸汽水浴锅
2000.00
001-35
石墨电热板
4000.00
注：超过最高限价、分项单价、分项总价的投标文件均为无效投标文件。

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)

（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

  1、演示时间：                          
     演示地点：                          
   演示顺序：                          
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按   人民币   货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：  /  元
2、投标保证金到账时间：  /  

3、投标保证金缴纳方式：(保函   □支票  (电汇  □其他
      保证金收款人银行信息：

      开 户 名：辽宁天茂项目管理有限公司 

开 户 行：光大银行沈阳北站支行

账    号：75830188000209929

4、保证金退还方式：根据财政部87号令第三章第三十八条规定“采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。”

5、保证金退还咨询电话：024-81231233-801

6、其它：无

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	★1.本项目不需要提供纸质版投标文件。

★2.本项目须提供存储的可加密备份文件1份（U盘）（如投多个包组，备份电子文件储存再一个U盘里即可），并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用，投标人仅提交备份文件的，投标无效。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1人，评审专家 4人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：本项目不适用
2、样品评审标准：本项目不适用

(演示：

1、演示评审方法：本项目不适用
2、演示评审标准：本项目不适用

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3 家

	31
	确定中标人的方式
	每包中标人数量： 1家 
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：按合同总金额的10%提交履约保证金
履约保证金递交时间：成交供应商应在与采购人签订政府采购合同的同时，按合同总金额的10%提交履约保证金
履约保证金递交方式：(保函   □支票  (电汇

账户信息：

开 户 名：辽宁省交通高等专科学校 

开 户 行：建行沈阳虎石台支行
账    号：21001493601052500928

履约保证金退还时间及规定：验收合格后满12个月货物履约无问题时退还，不计利息。

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由  中标供应商  向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照国家标准(计价格[2002]1980号)文件的规定下浮10%收取，由中标人支付。报价人应将代理服务费考虑并包含在投标报价中，但不需要单独列项。

支付形式：电汇

账户信息：

开 户 名：辽宁天茂项目管理有限公司 

开户银行：中国工商银行沈阳市皇姑支行

账    号：3301009009248393759

支付时间：领取成交通知书前一次性支付。

备注：采购代理服务费，开具增值税普通发票。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函或辽宁政府采购网线上质疑函。

联系单位：辽宁天茂项目管理有限公司
联 系 人：董磊 李蕴红 丁梦瑚 王伟男 陈晨
联系电话：024-81231233-805 

通讯地址：沈阳市皇姑区塔湾街11号信悦汇A1座7楼702。

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

质疑过程可按照关于印发《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知（辽财采规〔2021〕8 号）执行


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

★8.3政府采购中涉及多媒体教学设备、计算机、工作站、智慧教室等采购的，要在采购文件和采购合同中加入相关正版化条款。把正版操作系统和正版办公系统作为招标必备产品，保证购买到具有合法授权的计算机正版软件并获得服务商完善的售后服务。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件电子文档。

★16.2投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，投标人应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件电子档，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交投标文件电子档以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件电子档的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件电子档的组成部分。否则，修改后的投标文件电子档或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件电子档做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件电子档概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	9

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	12
	《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》
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三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	开标一览表
	11

	3
	分项报价表
	12

	4
	技术规格偏离表
	13

	5
	商务条款偏离表
	14

	6
	投标人关联单位说明
	15

	7
	承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致性承诺函（格式自拟）
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）

（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	电子文档
所投包号：第    包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第   包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式9
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式10

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件：提交下述文件：辽宁政府采购网上传   份、备份文件   份，并以  /  形式出具的金额为   /   人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式11

开标一览表

包号：001                                                   报价单位：元

	项目名称
	投标总价
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式12

分项报价表

包号：001                                                       报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	实际生产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	001-01
	傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-02
	离子电荷试验仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-03
	真空干燥箱(沥青四组分实验DS法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-04
	铂金电阻传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-05
	沥青标准黏度计
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-06
	纺锤转子(旋转粘度计法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-07
	湿轮磨耗仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-08
	低温恒温水浴
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-09
	鼓风干燥箱(沥青薄膜加热老化试验(TFOT法))
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-10
	克利夫兰开口杯试验仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-11
	旋转薄膜烘箱
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-12
	半自动路面渗水仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-13
	沥青密度试验装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-14
	旋转瓶磨耗仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-15
	软化点试验仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-16
	试验仪(乳化沥青标准黏度赛波特重质油粘度计法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-17
	高速搅拌机
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-18
	标准马歇尔电动击实仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-19
	带盖铂金坩埚(含铂金包头坩埚钳)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-20
	沥青试样制备装置(沥青红外光谱实验)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-21
	大型马歇尔电动击实仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-22
	试管清洗器沥青动力黏度试验(真空毛细管法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-23
	马歇尔稳定度试验仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-24
	自动电子滴定系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-25
	自动车辙成型仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-26
	沥青混合料拌合机
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-27
	真空干燥器(沥青压力加热老化试验PAV法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-28
	自动车辙试验仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-29
	色谱仪(沥青四组分实验TLC/FID法)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-30
	搅拌仪(乳化沥青破乳性能试验)
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-31
	全自动游离氧化钙测定仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-32
	微机控制压力试验机
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-33
	胶砂试件养护箱
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-34
	电子恒温蒸汽水浴锅
	
	
	
	
	
	
	
	

	001-35
	石墨电热板
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式13
技术规格偏离表

	包号/序号：001-01

产品名称（标的名称）：傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、适用于测定聚合物改性乳化沥青残留物的红外光谱；计算聚合物改性剂含量；测定两个沥青样品的红外光谱；计算沥青样品之间的相似度（品牌鉴别能力）；测定加热老化前后的沥青；或回收沥青的红外光谱；评价沥青抗老化性能或老化程度；

★2、软件工作站：采用化学计量学算法建立红外光谱信息与样品类别之间的关系模型，实现对未知样品类别的预测。使用分层模式识别算法，确保模型的预测精度。预测模型得到的参数评价以直观的图示形式提供，能区分高达 9 种不同类型的样本；

3、光源：采用外置隔离光源模块及大空间散热腔设计的高强度风冷陶瓷红外光源，适用范围：9600～50波数，使用寿命≥5000小时；

4、仪器具备自动、智能操作功能，自动检索样品；

★5、信噪比：≥50000:1 (P-P值，4cm-1,1分钟背景及样品扫描，2100cm-1处） RMS值≥250000:1；

★6、光学系统：主机采用高稳定性模块化分仓设计，即光路干涉仪、样品仓，接收器，主电路板模块各自独立分仓，易于日常维护，而非整体粘结密封；

7、采用自补偿型设计，光学一体化铝制基座，定位准确，仪器稳定性和可靠性更好，具备自动校正功能；

★8、探测器：温度稳定型高灵敏度探测器，采用防潮膜KBr晶体封装使得透过率高达92%以上，高透过率晶体确保核心光路的传输效率和检测精准度；

★9、EMC电磁防辐射模块：仪器自带EMC电磁防辐射干扰功能模块，满足EMC电磁兼容设计规范要求；

★10、干涉仪系统：采用新型定镜组件三维精密调节机构的角镜型迈克尔逊干涉仪，多重密封防潮，实时监测干涉仪内部温湿度，确保仪器长期稳定使用的耐用性；

★11、智能化温湿度监控模块视觉+声音双重警示提醒，实现防潮双重防护预警机制，确保仪器长期处于最佳状态；

★12、兼容多种红外附件，单次/多次ATR、以及常规透射附件如固体粉末测试以及液体涂抹测试附件，漫反射附件和可变角度附件等；

13、光谱范围：7800～350cm-¹，分辨率：优于1.0cm-¹；

14、操作系统/数据传输接口：Win10，兼容Win7/Win11 ; 高速USB 3.0（兼容2.0）； 

★15、配有专为检测沥青设计的专用涂抹工具，确保涂抹的均匀性，厚度一致；

★16、配有纯金刚石晶体衰减全反射ATR附件；

光谱范围：4000—30cm-¹，晶体表面直径：≥1.8mm；压夹：旋转方式，连续可变压力；最大压力：≥10000英镑/平方英寸；

★17、配有多次反射ATR附件，适用于液体、粉末、涂层或胶状样品的测定，如沥青、油漆、涂料等样品；

★18、配有红外反射附件，可变角度（带有镀铝标准片），适用于表面比较光滑平整的样品测定，用于玻璃幕墙半球辐射率检测；

★19、配有粉末压片机，手动液压，0-15吨，不漏油，不掉压；

★20、配有压片模具，直径≥13mm，厚0.1—0.5mm，不脱模；

★21、配有玛瑙研钵，直径≥60mm含研磨棒，玛瑙材质；

★22、配有光谱纯溴化钾晶体，KBr光谱纯碎晶，透过率大于90%，无杂峰，不少于100克；

★23、配有液体附件，可拆液体池，镀膜KBr窗片，波长7800—400cm-1, 适用于液体样品的定性分析；

★24、配有电子温控防潮箱，仪器整体的干燥箱，内部可放干燥剂。外形尺寸≤610mm×540mm×330mm，带电子自动防潮除湿功能，主要用于红外主机和附件的长期存放，起到防潮作用；

★25、配有数据处理及输出系统，win10专业版，I5，不小于500GB硬盘，不小于8GB内存，不小于24英寸液晶显示屏，USB接口等其他必备接口，输出设备一台（A4激光)；

★26、质保期：整机质保3年，软硬件提供终身维护服务；

27、配置清单：傅里叶变换红外光谱仪主机一套、主机操作软件一套、粉末压片机一台、压片模具一套、玛瑙研钵一套、溴化钾光谱纯晶体一瓶、液体附件一套、专用涂抹工具一套、沥青行业专用系统一套、单次反射金刚石ATR附件一套、多次反射ATR附件一套、红外反射附件一套、电子温控防潮箱一套、数据处理及输出系统一套
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-02

产品名称（标的名称）：离子电荷试验仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、用于测定乳化沥青微粒离子极性；

★2、定时精度：0～60分钟，计时分辨率0.1秒；

★3、电极；2块，不锈钢制，每块电极长100mm±1mm，宽25mm±1mm，厚约1mm；

★4、支架：带自动夹紧装置，高度可调；

★5、烧杯容积：250mL；

★6、试验电压：DC(6V±0.3V)；

★7、秒表或电子计时器，最小分度值0.1s；

采用液晶触摸屏方式显示和操控，可查询试验数据；

8、支架带自动夹紧装置，可以上下移动升降架，高度可调；

9、试验结束具备提示音。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-03

产品名称（标的名称）：真空干燥箱(沥青四组分实验DS法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、箱门为双层钢化玻璃结构，需有良好的隔热效果，能清晰观察箱内加热样品；

2、温度控制系统需具备工业级别自整定和窗口指示功能；

★3、真空度＜133Pa；

★4、控温范围50～200℃；

★5、温度波动±1℃；

★6、工作室尺寸(长×宽×高mm)：不小于320×320×300；

★7、配搁板数：不少于2个。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-04

产品名称（标的名称）：铂金电阻传感器

标的所属行业：工业

数量：1个

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、测量准确度±0.05%，读数值±0.05℃；

★2、测量范围低至-200℃，高至850℃；

★3、温度偏移≤0.0025℃/℃；

4、使用5号或者7号电池供电；

★5、设有USB端口，支持数据上传至PC机；

6、具备数据存储功能；

7、产品带自校准功能并可以恢复出厂设置；

8、具备自动关机功能；

9、使用环境：温度-10～+50℃，湿度≤85%RH；

10、设备体积不大于150mm×75mm×35mm；

★11、采用棒状铂电阻传感器(长度24cm、长度10cm各一支)，可在850℃温度下持续工作不少于一小时。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-05

产品名称（标的名称）：沥青标准黏度计

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、可测定稀释沥青、乳化沥青的粘度；

★2、仪器采用半导体制冷技术，可满足 25℃、50℃、60℃的试验温度环境；

★3、配有计时按钮，计时分辨值0.1s，最大计时值不少于999s；

★4、盛样管：一套5个，流孔大小分别为Φ10mm±0.05mm、Φ5mm±0.05mm、

Φ4mm±0.05mm、Φ3mm±0.025mm、Φ2mm±0.025mm；

★5、球塞规格：A：球部直径12.7mm±0.05mm，标记高92mm±0.25mm；

B：球部直径6.35mm±0.05mm，标记高90.3mm±0.25mm；

C：球部直径3.5mm±0.05mm，标记高90.0mm±0.5mm；

★6、控温精度：±0.1℃；

★7、加热形式：PTC管状电加热管加热。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-06

产品名称（标的名称）：纺锤转子(旋转粘度计法)

标的所属行业：工业

数量：1套

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	用于旋转粘度计法的转子，包含转子SC4-21和转子SC4-29各一个；

一、转子SC4-21技术要求：

★1、粘度范围：25～500000mPa.s；

★2、剪切率：≥0.93N；

★3、样品量：≥7.1mL；

★4、可搭配内径为19.05mm、总高度为83.97mm的不锈钢盛样筒使用，可以在指定剪切率下测量样品粘度；

5、转子下部圆锥体部分高度为8.22mm、中部圆柱体部分高度为31.24mm；

二、转子SC4-29技术要求：

★6、粘度范围：500～10000000mPa.s；

★7、剪切率：≥0.25N；

★8、样品量：≥13.5mL；

★9、可搭配内径为19.05mm、总高度为83.97mm的不锈钢盛样筒使用，可以在指定剪切率下测量样品粘度；

10、转子下部圆锥体部分高度为7.62mm、中部圆柱体部分高度为27.18mm。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-07

产品名称（标的名称）：湿轮磨耗仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、磨耗仪行星齿轮系统，行星齿轮半径：50m±1mm；

★2、磨耗头质量(包括配重、托梁、耗管支座和螺钉等固定装置的质量，但不包括磨耗管)为2270±20g，其固定装置可在轴套内12.7±1.0mm范围内上下自由移动。磨耗头转速，自转为140n±2r/min，公转为61±1r/min；

★3、磨耗管：双帘线表面加固橡胶软管，管内径(19±1mm)x壁厚(5~6.5mm)x长度(127±1mm)；23+2℃的邵氏硬度为80±5A；

★4、试件托盘：平底金属圆盘，内径≥320mm，深度50±5mm，厚度约3.2mm。可方便撤卸、可依靠夹具与升降平台固定；

5、试件夹具：三个或四个滚花头螺钉夹，等间距布置在试件托盘外围，能将试件固定在试件托盘内；

★6、定时性能：300±2s；

★7、试模：边长或直径≥300mm的塑料板或金属板，中间有一直径280±1mm开口，厚度/质量(分别为：厚6.4±0.2mm/质量≥800g、厚10±0.2mm/质量≥1250g、厚13±0.2mm/质量≥1750g、厚16±0.2mm/质量≥2000g)。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-08

产品名称（标的名称）：低温恒温水浴

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、设备须有不锈钢水槽、不锈钢工作台面、喷塑箱体，透明玻璃浴盖或者不锈钢浴盖；

★2、采用液晶显示温度控制器，循环泵对水浴浴液进行循环；

★3、加热装置：电加热器，功率不小于1300W；

★4、制冷方式：压缩机制冷；

★5、温控范围：5℃～80℃；

★6、控温精度：±0.1℃；

★7、水浴容量：≥370mm×300mm×300mm（长×宽×深）；

★8、水浴盖尺寸：不小于365mm×300mm（长×宽）。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-09

产品名称（标的名称）：鼓风干燥箱(沥青薄膜加热老化试验(TFOT法))

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、内部结构尺寸不小于长450mm×宽550mm×高550mm；

★2、温度范围：室温+10℃～+250℃；

★3、恒温波动度：≤±0.5℃；

★4、温度分辨率：0.1℃；

5、定时范围：0～9999分钟；

★6、鼓风机和加热均可独立控制。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-10

产品名称（标的名称）：克利夫兰开口杯试验仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、可测定道路石油沥青、聚合物改性沥青的闪点和燃点；

★2、加热装置：电炉无明火加热，功率0～500W连续可调；

★3、配置灭火盖用于燃点的测试，保障实验安全性；

★4、点火装置：

(1)气源：丁烷；

(2)点火器：尖嘴端部外径1.6mm±0.5mm，内径0.8mm±0.05mm，尖嘴保持在开口杯上方2mm以内，火焰通过试样杯时间为1.0s±0.1s；

5、划扫装置：按键控制；

6、温度计：(0～400)℃，分度1℃；

★7、试样杯：内壁环状标线距杯口距离为9.4mm±0.1mm；

★8、防风屏：尺寸约为长460mm×宽460mm×高610mm。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-11

产品名称（标的名称）：旋转薄膜烘箱

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、用于测定沥青旋转薄膜加热前后的质量变化；

★2、满足163℃±0.5℃和175℃±0.5℃的试验温度，且试样装好后烘箱温度在10分钟内可恢复到目标温度；

★3、烘箱内置空气泵，供应试验所需空气，空气通过面板上流量计计量控制后，进入烘箱通风道内的铜管预热，然后由喷嘴喷入转盘上的试样瓶中，喷嘴孔径为1.0mm±0.1mm；

★4、风扇转速满足1725r/min±100r/min；

★5、配备冷却架(用于试样瓶置于空气中冷却用)；

★6、转盘转速(15±0.2)r/min；

★7、带有计时装置，试验时间结束时带有蜂鸣器提醒功能，保证样品不过分老化。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-12

产品名称（标的名称）：半自动路面渗水仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、上部为透明有机玻璃筒，容积600mL，上有刻度，在lOOmL及500mL处有粗标线，lOmm高度为20mL；下部为透明有机玻璃筒，通过铝或不锈钢材质的连接座与上部相接，通过固定座固定在底座上；底座为铝或不锈钢材质，下方开口内径150～151mm、外径300mm，上方中部有一个出水孔，直径为25±2mm；渗水仪内部设置一个活塞，底部为橡胶塞，外径稍大于出水孔孔径；渗水仪内部设置一个液位传感器，其与外部显示器连接，试验时显示器实时显示液面高度和渗水系数；

★2、套环：变厚度金属圆环，底部为刀口，外径为149～150mm，宽度5mm，上壁厚约5mm；

★3、塑料圈：内径150mm、外径300mm；

★4、配重：铸铁或不锈钢，两块1/2圆或四块1/4圆，总质量约l0kg；

★5、水量测试分辨率：±0.5mL，水量测试精度：±1mL；

★6、时间测试范围：0～180s，时间测试分辨率：0.01s，时间测试精度：0.1s；

7、供电电源：内置锂电池，无线控制；

8、可自动计算路面渗水系数，能够显示、打印测试路段内的统计、评估结果。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-13

产品名称（标的名称）：沥青密度试验装置

标的所属行业：工业

数量：1套

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、可测定各种沥青材料的密度与相对密度；

★2、配置低温恒温水浴，有加热及制冷两套温度调节系统，温度范围-10℃～95℃，恒温精度±0.1℃，循环水量≥4L/min；

★3、玻璃比重瓶容积(20～30)mL，四个；

★4、配置液体密度试验器，控温范围：室温+5℃～100℃±0.1℃，含液体密度计一套密度范围800～1100kg/m2(分度值0.5kg/m2)，密度量筒500mL，两个；

★5、金属比重瓶：不锈钢制，盖上瓶塞后的容积为100mL，两个；

★6、容量瓶：500mL，两个；

★7、机壳表面喷塑处理，不锈钢箱盖。箱盖上有控温系统，有排水阀。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-14

产品名称（标的名称）：旋转瓶磨耗仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、磨耗仪至少能够容纳2对旋转瓶绕旋转轴首尾旋转，转速为20±0.5r/min；

1.1、驱动装置：由电动机、齿轮减速器、链条传动和旋转轴组成，带动旋转瓶旋转；

1.2、旋转瓶：丙烯酸材料，2个为一对，通过旋紧螺栓以垂直于旋转轴的方向固定在旋转轴两侧，瓶中心轴与旋转轴轴心水平距离70±1mm，旋转瓶内径60±0.2mm，内部长度400±1mm。两端密封金属盖，其中一端易于拆卸；

★2、磨耗瓶旋转速度：20±0.5r/min；

★3、试模：不锈钢制。

底座下部：φ56±2mm，厚7±2mm；

底座上部：φ30.8mm、加工直径公差-0.1mm，厚10±2mm。

套筒：内径下部φ31±1mm，上部φ30±1mm，外径φ57±2mm，总长度70±1mm，下部至47mm为等截面φ30,47mm至70mm为变截面，从φ30mm逐渐加宽至φ31，且变截面外壁中部有刻槽，标注试模方向。

压头：下部φ29±1mm，上部φ35±2mm，总高度75±2mm，下部在40±1mm处变径尺寸同上部直径φ35mm。

★4、试件脱模器；

5、旋转次数的计数装置应计数准确可靠，掉电自动记忆功能，旋转次数可累计、也可重置后从零开始重新计数；

★6、旋转计时功能：180±3min。

★7、吊篮：4个；镀锌金属吊篮，网孔6mm，直径50mm、高50mm。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-15

产品名称（标的名称）：软化点试验仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、可测定道路石油沥青、聚合物改性沥青，或稀释沥青、乳化沥青残留物的软化点；

2、系统配备操作系统触摸屏，激光自动检测软化点；

★3、温度测量范围：当试样软化点≤80℃：5℃～80℃，当试样软化点＞80℃：

32℃～160℃；

★4、升温速率：试样软化点≤80℃时，3min内达到并稳定在5℃/min±0.5

℃/min；试样软化点＞80℃时，使6min时达到60℃±1℃，在6min后升温速率稳定在5℃/min±0.5℃/min，温度分辨率：0.1℃；

★5、可选择(20～90)℃的水浴实验，也可以执行(70～160)℃的甘油实验；

★6、每次试验可同时测试两个试样。全自动完成整个软化点试验过程，自动生成平均值，自动打印测试结果；

★7、带有低温养护装置，磁力搅拌装置及转速调整旋钮，实现试样养护、加热、升温功能，实时调整搅拌速度，保证温度均匀性；

★8、烧杯采用圆形耐高温玻璃制成，烧杯有效容积约800mL至1000mL；

★9、钢球直径9.5mm，质量3.5g±0.05g，定位环由黄铜或不锈钢制成，使钢球正好定位于试样中央，可搭配试样环使用，试样环由黄铜或不锈钢制成，总高度为6.4mm±0.1mm，上部分内径为19.8mm±0.1mm，上部分外径为22.0mm至23.0mm，下部分内径为15.9mm±0.1mm，下部分外径为19mm±0.1mm；

★10、设有温度修正功能，并配有高精度水银温度计，保证升温过程中温度显示与温度计测温保持一致；

★11、金属支架：由两个立杆和三层平行的金属板组成，上层板为尺寸略大于烧杯尺寸的一圆形盖板或矩形盖板，厚度2mm±0.2mm；中间有一直径为15mm±1mm的圆孔，用以插放温度计。中层板厚度为2mm±0.2mm；板上有两个孔，各放置金属环，中间有一小孔可支持温度计的测温端部；金属环顶部与立杆水高标记距离为51mm±1mm。下层底板可与中层板形状一致,厚度为1.5mm±0.5mm；除了安装立杆处钻孔外，不设其他孔；下层板与金属环净距为25mm±0.2mm，下层板与烧杯底净距为13-19mm。三层金属板和两个立杆由螺母固定在一起；

★12、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-16

产品名称（标的名称）：试验仪(乳化沥青标准黏度赛波特重质油粘度计法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、测定乳化沥青、稀释沥青的条件粘度；

★2、双路同时检测的功能，具备同时检测的功能，可同时对不少于两个样品进行平行测试，测定参数数字化显示，并可自动计算出其算术平均值；

3、所测得的赛波特粘度，可即时自动换算成恩格拉粘度或运动粘度，做一次试验即可获得三种粘度数据；

★4、配置不少于2个盛样管，采用304不锈钢制作，可同时进行平行试验；

★5、试样接受瓶规格：60mL±0.05mL；

★6﹑浴槽工作温度：室温～240.0℃。浴槽控温精度：±0.1℃；

★7、配有计时装置。测试计时范围：0.0s～999.9s，测试计时精度±0.1s。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-17

产品名称（标的名称）：高速搅拌机

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、电机额定扭矩：≥1.6N.m；

★2、调速范围：100rpm～20000rpm；

★3、升降速度：0～30mm/s；

★4、电动最大升降行程：300mm；

★5、搅拌杆的长度：220mm；

★6、外形尺寸高度920～940mm电机最低时至最高时；

★7、分散盘直径：重型Φ50mm、Φ60mm；

★8、超高转速电机，最高速可达20000转/分钟，且扭矩大；

★9、高清显示屏触摸控制，设备主界面需包含转速、线速度、高度、负荷率、运行计时主要信息，以方便操作；

★10、最大升降行程可达300mm，伺服精确定位，实时反馈高度信息；

★11、配置：主机、分散罐(10L，带手柄，不锈钢夹层)、全套分散盘(直径

35mm，50mm，60mm，80mm，100mm，120mm，150mm，200mm，合计8个)。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-18

产品名称（标的名称）：标准马歇尔电动击实仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、击实台：由硬木墩、钢板和底座组成，硬木墩长×宽×高：200±5mm×200±5mm×455±5mm，采用密度0.67～0.77g/cm3的干燥层压硬木。硬木墩顶部为低碳钢板，长×宽×高：305±5mm×305±5mm×25m±2mm；硬木墩底部为底座，通过4根螺栓(每根螺杆的张紧扭矩相当于lO±lN·m(MLO螺纹上))将钢板、硬木墩固定在≥长×宽×高：450mm×450mm×200mm±5mm的实心水泥混凝土底座(密度≥2.2t/m3)，或厚度≥200mm的实心混凝土板；

★2、击实锤导杆为直径16mm的圆杆；击实次数：50、75、112次；

★3、击实锤：压实头底面直径98.5±0.5mm，厚度≥12.5mm；滑块质量为4536g±90g，击实锤总重量：7850±50g，自由落高为457.2mm±2.5mm，击实频率为55～68次/min；

★4、配件：标准试模：≥10个；垫块：金属块直径比试模直径小2mm，厚度约20mm，个数同试模数；金属块：直径略大于压实头，高度约50mm，1个。

5、安全：压圈固定试模套的机构，使试模不易移动，设有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-19

产品名称（标的名称）：带盖铂金坩埚(铂金包头坩埚钳1个)

标的所属行业：工业

数量：3套

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、容积：30mL铂金坩埚，带铂金盖子；

★2、总质量：铂金坩埚加盖子，不少于30g/套；

★3、规格尺寸：上口径37mm±2mm、底径23mm±2mm、高39mm±2mm；

★4、铂金含量：≥99.95%(铂金纯度≥999.5‰)；

★5、熔点：不低于1770℃；比重：21.45g/cm3；

★6、满足1000℃灼烧一小时不融化、不变形；

★7、配套工具：铂金包头坩埚钳1个；

★8、铂金包头坩埚钳尺寸：长度≥50cm(相当于20寸)；

★9、铂金包头坩埚钳铂金质量：≥2g(铂金纯度≥999.5‰)；

★10、铂金包头坩埚钳钳体材质：304不锈钢；

★11、铂金包头坩埚钳，耐1000℃高温，耐腐蚀。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-20

产品名称（标的名称）：沥青试样制备装置(沥青红外光谱实验)

标的所属行业：工业

数量：1套

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、配有电动升降系统，确保升降方便，无卡顿，升降到位；

2、数字控制技术，显示器直接显示主轴转速；

3、通过变频控制器，对电机实行无级调速；

★4、采用高速电机，在室温环境下均匀剪切，剪切制备出的样品均匀；

★5、调速可调，调节范围100～11000rpm；

★6、升降行程不小于270mm。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-21

产品名称（标的名称）：大型马歇尔电动击实仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、击实台：由硬木墩、钢板和底座组成，硬木墩长×宽×高：300±5mm×300±5mm×455±5mm，采用密度0.67～0.77g/cm3的干燥层压硬木。硬木墩顶部为低碳钢板，尺寸：450±5mm×450±5mm×25m±2mm；硬木墩底部为底座，通过4根螺栓(每根螺杆的张紧扭矩相当于lO±lN·m(MLO螺纹上))将钢板、硬木墩固定在≥长×宽×高：450mm×450mm×200mm±5mm的实心水泥混凝土底座(密度≥2.2t/m3)，或厚度≥200mm的实心混凝土板；

★2、击实锤导杆为直径30mm的圆杆；击实次数：50、75、112次；

★3、击实锤：压实头底面直径149.4±0.2mm，厚度≥12.5mm；滑块质量为10210g±10g，击实锤总重量：24950±100g，自由落高为457.2mm±2.5mm，击实频率为55～68次/min；

★4、配件：标准试模：≥10个；垫块：金属块直径比试模直径小2mm，厚度约20mm，个数同试模数；金属块：直径略大于压实头，高度约50mm，1个；

5、安全：压圈固定试模套的机构，使试模不易移动，设有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-22

产品名称（标的名称）：试管清洗器沥青动力黏度试验(真空毛细管法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、适用于清洗如下器皿：坎芬式逆流毛细管黏度计或类似的毛细管黏度计、真空减压毛细管黏度计或类似的毛细管黏度计、表面粘有沥青及聚合物的沥青试样盛样瓶或类似的玻璃器皿；

★2、每次可清理不小于3个RTFOT试样盛样瓶或不小于6个坎芬式逆流毛细管黏度计或不小于6个真空减压毛细管黏度计；

★3、清洗效率：一小时内即可清洗完毕，内置不小于6个支架托，便于清洗；

4、采用程序控制的方式，实现了试验器皿的自动清洗，采用隔热材料；

5、温度采用触摸屏控制，操作简单；

6、冷凝方式：循环水；

★7、工作室尺寸：直径不小于250mm。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-23

产品名称（标的名称）：马歇尔稳定度试验仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、同时满足标准马歇尔稳定度和大型马歇尔稳定度试验仪的要求，标准：载量程≥25kN，荷载传感器量程≥25kN，分辨率≤lON，精度为lOON；大型：载量程≥50kN，荷载传感器量程≥50kN，分辨率≤lON，精度为±2OON；

★2、位移传感器量程：0～10mm，精度：±0.1mm，加载速率：50±5mm/min，试验仪与上压头之间可设置钢球连接，钢球直径16±0.05mm，也可设球头等连接方式；

★3、自动测定荷载和变形量，数据采集频率≥50Hz，记录荷载-变形量曲线，进行原点修正，并具备显示、存储和打印试验结果功能；

4、试验时，破坏荷载不超过量程的80%，从空载到加载过程中速率降低≤5%；

★5、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-24

产品名称（标的名称）：自动电子滴定系统

标的所属行业：工业

数量：1套

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、设备配置：

包括：主机、触摸屏、瓶口转换接头(至少包含A45、A45-A32、A45-A38和A45-S40规格)、自动电子滴定器（活塞最大量程50mL）、滴定鼠标、常规滴定排液管、PFA进液管、PFA洄液管、磁力搅拌器、升降台、棕色挡光罩、蓝盖试剂瓶（容量1000mL）、试剂瓶固定盘(适合瓶底直径175mm-120mm)、安装扳手、搅拌子5个，有出厂检定报告；

★2、各部件技术指标：

电子滴定器

2.1、该设备为液晶触摸屏控制模块控制，以马达驱动的实验室通用型电子滴定器，配合滴定鼠标进行滴定控制，实现滴定鼠标和触摸屏的双重控制；

2.2、含多个转换接头(至少包含A45、A45-A32、A45-A38和A45-S40规格)，可以直接置于试剂瓶上；

★3、可通过预滴定进行定量加液，可以通过滴定鼠标或液晶触摸屏实现快速和微量滴定；

★4、所有与液体接触的部件均由抗化学腐蚀的材料构成；

★5、具备清晰液晶触摸屏，具有消泡，吸液排液速度，快速滴定，微量滴定，自动校准各种功能；

★6、同时还可以后续选配连网软件，经双向计算机接口，采集滴定程序数据并控制电子滴定器；

★7、带有透明视窗，可选配棕色套筒，滴定光敏液体；

★8、规格要求：50mL(滴定范围：1.00-500.00mL)一套；

★9、精度(A%)≤±0.2%，误差(CV%)＜0.1%；

★10、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-25

产品名称（标的名称）：自动车辙成型仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、加载方式：气压式；工作气源：压力0.7MPa；

★2、碾压轮：宽度297～299mm，曲面长度500～600mm，曲面半径450～550mm，牵引装置带动试模往返运动，行程等于试件长度，带加热装置进行碾压轮表面钢板加热，钢板厚度≥12mm，可加热控温为100±1℃，标准压实线荷载300N/cm；

★3、配件：小型击实锤：钢制端部断面80mm×80mm，厚lOmm，带手柄，总质量约0.5kg；

★4、配套试模：300mm×300mm×50mm 6个；300mm×300mm×75mm 6个；300mm×300mm×100mm 6个；300mm×400mm×75mm 3个；

5、显示碾轮温度、碾轮压力、碾压次数各项参数，自诊断功能，自动判断各项故障，自动显示故障码；

★6、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-26

产品名称（标的名称）：沥青混合料拌合机

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、容量：≥30L；

★2、搅拌叶：自转速度55-65r/min，公转速度20-30r/min；

★3、控温：精度：±5℃，上限≥260℃；控时：精度：±1s，范围0～999s；

★4、可自动控制调拌和温度、速度、时间；

5、安全：具备相序保护功能，可避免因相序错误造成的仪器损坏。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-27

产品名称（标的名称）：真空干燥器(沥青压力加热老化试验PAV法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、配备温度传感器和压力计；

2、设备主机采用PC控制系统，温度与时间联动控制，全套系统设备的外壳和主要结构坚固，安全，隔热；

3、工作介质：空气；

★4、工作温度：180℃±5℃；

★5、工作压力：绝对压力15kPa±2.5kPa；

★6、压力控制方式：数字真空压力表，压力计精度±0.5kPa

★7、温度控制精度：±0.1℃；

8、配置(1)时间温度控制表(2)真空压力控制表(3)真空压力释放阀(4)真空泵启动开关(5)加热开关；

★9、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-28

产品名称（标的名称）：自动车辙试验仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、三轮结构轮动方式，由试件台、试验轮、驱动装置、加载装置、变形测量装置和温度测量装置组成；

★2、试件台：可牢固地安装300mm或150mm两种宽度的试模。在车辙试验过程中，试件台保持静止不动，试件台上钢板厚度≥8mm，具备浸水与非浸水工作模式；

★3、试验轮：橡胶制的实心轮胎，外径200～205mm，轮宽50±1mm，橡胶层厚15±1mm试验轮硬度，23℃时为80D±5IRHD，试验轮应有检验报告，同时应标注生产日期；

★4、驱动装置：由试验轮驱动电机、行走导向机构等组成，使试验轮在试件表面中央往返运行，试验轮在试件中央行走轮迹中线与试件中线(平行于碾压方向)偏差不超过±2mm，验轮行走行程为230±1Omm，速率为42±0.5次/min(即21次往返/min)；

★5、加载装置：由配重、传力杆、升降导向机构等组成，总荷780±20N，加载装置垂直间隙≤0.25mm；

★6、测量装置：能自动连续采集车辙变形量和温度并记录车辙变形量-加载次数曲线、温度-加载次数曲线，变形采用LVDT位移传感器；位移测量范围0～30mm，分度值为0.01mm；试验轮一次往返过程中，变形测量装置应在试验轮前进(或返回)行程中采集试件中部、中部±7.5mm、中部±22.5mm和中部±37.5mm七个位置的变形量，取算术平均作为一次往返试件的变形量；采集前进或返回行程，一个系统应固定；温度传感器采用热电偶温度传感器，量程0～100℃，精度±0.5℃；

★7、恒温室：恒温室能同时容纳不少于3块试件保温，试件保温、车辙测试过程中控温精度为±1℃，车辙测试过程中温度波动≤1℃；

8、试模：长×宽×厚：300mm×150mm×150mm，数量：3个；

★9、测试过程自动控制，标配输出设备一台（A4激光），测试结果自动打印。具备供电自保、故障自检、异常报警功能，且处理和解决方案的屏显提示；

10、试轮存储试验箱：含平衡调温控制系统，可容纳3个试验轮同时恒温，温度控制范围0～70℃，升温速率3℃/min，降温速率2℃/min；

★11、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-29

产品名称（标的名称）：色谱仪(沥青四组分实验TLC/FID法)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	一、硬件部分

★1、氢火焰离子化检测器（FID）稳定时间：＜1min，检出极限＜1×10-11g/s，检测范围：0.001%～100.0%；

★2、氢气流速：0-500mL/min可调，空气流速：0-3000mL/min可调；

★3、极化电压：265V；意外熄火自动点火；

★4、扫描速度：可选择不少于30秒、40秒两个固定档位，自定义速度从15-70秒任设；

★5、活化速度：可选择不少于30秒、45秒，60秒三个固定档位；

★6、点样量：0.1ug～40ug；

7、RS232/USB通讯方式与电脑连接，可自动对指定的薄层色谱棒进行数据采集，自动对齐谱图时间线并输出，也可用键盘快捷键或鼠标手动控制谱图采集；

8、拥有局部分区扫描薄层色谱棒功能；

9、配备标准化I/O端口模块；

10、拥有配套的“薄层色谱自动组分展开台”，展开台可将其中薄层色谱展开步骤需要人工观测、展开、恒湿、晾干、转移的步骤，通过机械臂自动完成，展开流程全程无人值守；每次可分离1-10个样品；每次分析时间：可根据不同实验，实验时长可为10min～200min；展开室温度可控范围：10～40℃(制冷/加热)；分析室湿度：恒定湿度30%～60%；补液排液方式：通过耐腐蚀液位传感器检测，自动补液，自动换液。紫外查看灯：≥365nm，彩色高清触摸屏；

★11、薄层色谱棒：针对不同实验要求，可兼容使用(直径0.9mm；长度153mm；涂层长度130mm)以及(直径1mm；长度163mm；涂层长度140mm)两种规格的薄层棒，吸附剂为硅胶/氧化铝；可重复使用80～100次；

12、操作方式：可一次性装入1～10根色谱棒，可按需求自由选择色谱棒的数量，计算机自动采集存储数据；

★13、信号输出：0mv，1000mv；可适应不同浓度的样品，拥有不少于10-8、10-9、10-10、10-114个档位的信号强度可调节。

二、软件部分

★14、可自动识别谱图中的拖尾峰，前后肩峰，锯齿峰，溶剂峰；

★15、具备温度漂移自动校零功能；

★16、具备数据误差自动校准功能；

★17、分析过程中可自动调整峰宽和斜率的参数；

★18、基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型以及峰的起落点；

可自由灵活的编辑谱图，拥有手动积分功能，手动编辑谱图中的峰，手动调整峰基线，手动调整切割峰的时间线；

★19、积分灵敏度1微伏·秒，最小分辨率0.1微伏，最小峰宽0.1秒；

20、拥有实验数据再分析功能，实验的历史记录可自动保存归档；

21、可指定定量计算方法：归一法，校正归一法，内标法，分组法，外标法，指数法；

22、实验数据报告可自动输出报告打印；

★23、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-30

产品名称（标的名称）：搅拌仪(乳化沥青破乳性能试验)

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、用于乳化沥青破乳性能试验；

★2、输出功率：不小于25W；

★3、转速：260r/min±60r/min无级调速；

★4、搅拌罐：不少于2个，不锈钢杯，容量约500mL，高约95mm，直径约90mm；

★5、具备持续供料系统，供料速率：0.35g/s±0.10g/s速率可调。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-31

产品名称（标的名称）：全自动游离氧化钙测定仪

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、全自动化试验，无需人工值守。配备摄像头，全自动高清相机自动识别颜色的判定，整个实验过程自动滴定、自动搅拌、自动识别颜色、自动生成报告，并可联网数据上传；

★2、可测定水泥和粉煤灰的游离氧化钙含量；

★3、测量范围：（0～10）%(f-CaO含量)；

★4、测量精度：不低于±3%；

★5、测量重复性：不低于±1%；

★6、温度测量范围：（0～100）℃；

★7、温度分辨率：≤0.1℃；

★8、滴定显示精度：≤0.001mL；

★9、试样重量：0.5g；

★10、试样组数：试样组数:不低于2组，可同时测不低于2个样品，也可以一个样品一个样品的测定；

★11、控制方式：电脑全自动控制；

★12、软件提供终身免费升级服务。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-32

产品名称（标的名称）：微机控制压力试验机

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、试验力：抗折10kN、抗压300kN；

★2、整机精度等级：≥0.5级；

★3、试验力测量范围：4%～100%F·SkN；

★4、试验力分辨力：大于等于500000码；

★5、试验力示值准确度：大于等于±1%；

★6、位移测量范围：大于等于100mm；

★7、位移分辨力：大于等于0.001mm；

★8、位移示值准确度：大于等于±0.5%；

★9、力加载速率调节范围：0.005～5%F•S/s；

★10、力速率控制精度：优于设定值的±8%；

★11、加载头升降速度：大于等于0～60mm/min；

★12、压缩面最大间距：大于等于250mm；

13、上压板尺寸：Φ108mm；

14、下压板尺寸：Φ108mm；

★15、弯曲支辊间最大距离：100mm/450mm；

16、行程：大于等于100mm；

17、两立柱间有效宽度：大于等于250mm；

18、水泥胶砂抗压夹具40×40mm一套、水泥胶砂抗折夹具40×40×160mm一套、混凝土四点抗折夹具150×150×450mm一套；

★19、配备输出设备一台（A4激光）、操作系统（cpu不低于i5，内存不小于512G固态）一台；

20、适用于水泥、胶砂、砼芯样、耐火砖、石油支撑剂、金属制品及其它材料的力学性能试验；

21、电子式试验机；

22、控制系统能自动检测到一般故障，给出故障码，并跟随保护；

23、数据信息传送功能，设备具备输出接口及接口软件；

★24、软件提供终身免费升级服务。 
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-33

产品名称（标的名称）：胶砂试件养护箱

标的所属行业：工业

数量：2台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	1、内胆采用不锈钢板制作，喷雾采用超声波加湿，大功率压缩机、双层真空玻璃门，温湿度数显智能仪表；

★2、控温精度：±0.1℃；

★3、箱内温差：≤±2℃；

★4、相对湿度控制：≥95%；

★5、可放胶砂试件：不小于40组。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-34

产品名称（标的名称）：电子恒温蒸汽水浴锅

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、电子恒温水浴锅内水平放置不锈钢管状加热器，水槽的内部放有带孔的搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈，可适应不同口径的烧瓶。水浴锅配备放水管；

★2、外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；

★3、规格型式：双列八孔；

★4、控温范围：RT+5-100℃；

★5、温度分辨率：≤1℃；

★6、加热功率：≥1500W；

★7、控温方式：PID控制（比例-积分-微分控制）；

★8、水槽容积：≥20L
；

★9、内胆尺寸：≥600mm×290mm×120mm；

★10、电源电压/频率：220V/50Hz；

★11、缺水断电保护功能：有。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号/序号：001-35

产品名称（标的名称）：石墨电热板

标的所属行业：工业

数量：1台

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料（如有）

	★1、加热板尺寸：≥450×350mm(长×宽)；

★2、最高使用温度：500℃；温度分辨率：1℃；控温精度：±1℃；

★3、板面材质：在石墨表面进行特氟龙涂层或浸渍处理，耐强酸、强碱和各种有机溶剂，石墨板厚度：≥12mm ；

★4、加热功率：不小于2.5kW。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14

商务条款偏离表

包号：001

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：合同签订后14日历日内将货物送到需方指定地点。
	
	
	

	★2
	交货地点：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：合同签订货物送到指定的地点，安装、调试完毕并经验收合格交付使用后支付合同金额的100%，但中标单位需在签订合同前给采购人合同金额的10%作为履约保证金，验收合格后满12个月货物履约无问题时退还，不计利息。
	
	
	

	★4
	验收标准：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)标准执行,满足设备使用要求及施工图设计要求，满足采购人要求及符合国家验收标准。

验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）由采购人委托招标代理机构执行，同时签订“履约验收书”。

验收报告：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)标准执行。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人委托招标代理机构依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：

1.质保期2年。

2.货物技术要求中对质量保证期有特殊要求的，以货物技术要求中内容为准：001-01傅里叶红外光谱仪(沥青红外光谱法)质保期要求整机质保3年，软硬件提供终身维护服务。
	
	
	

	★6
	售后服务：

质保期内产品本身所发生的质量问题（人为使用不当或管理不善造成的损坏除外），供应商应负责免费修理，免费提供售后服务。

2.如果仪器出现故障，在接到采购人通知后供应商应2小时内予以响应，24小时内到达现场，48小时内给予解决方案。

3.产品安装完成后，在现场进行操作使用培训1次，免费不限次数远程指导。质保期内每年要至少4次现场回访，派工作人员到现场对产品进行巡检，检查产品是否存在工作隐患、各项参数是否正常，对产品进行必要的维护，进行使用培训，确保产品可靠工作。

4.承诺常备关键配件和耗材及时供应，价格不高于电商平台价格，并可以先发货后付款。
	
	
	

	★7
	供货时，供应商须向采购人提供有效的所供货物的检定证书或校准证书。相关检定费、校准费、送检运输费等全部相关费用由供应商承担；其中“001-19

带盖铂金坩埚(铂金包头坩埚钳1个)”供货时还须同时提供甲方认可的第三方鉴定机构开具的鉴定证书，鉴定内容包括：产品名称、铂金含量、总质量等。
	
	
	

	★8
	本项目全部货物的运输、安装调试、安全等及与运输、安装调试、安全等相关的费用均由中标供应商自行承担，含在投标报价中，中标供应商需将货物运输至采购人指定的地点（将指定数量运输到指定的建筑、楼层、房间）。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式15
投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件
	关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

	关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

 

中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

详见“技术规格偏离表”和“商务条款偏离表”

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.25小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%(10-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除2%（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的1 %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价6%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予/（6-8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证（三证合一的不需提供）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证（三证合一的不需提供）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	12
	需提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》
	1.按要求提供

2.合法有效

3.内容真实准确
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	8
	承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致性承诺函（格式自拟）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期：

第五章 政府采购合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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