
采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

    2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）任一核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。
11、投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但关键部分应附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	详见投标供应商须知前附表 

	2
	供货及安装期限
	详见投标供应商须知前附表 

	3
	免费保修期
	详见投标供应商须知前附表 

	4
	本项目采购标的及所属行业
	采购标的：▲多尺度原位表征系统

所属行业：工业


货物需求

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	实质性参数
	★
	属于实质性参数，如出现负偏离或未响应，符合性审查不通过

	关键性参数
	●
	评分项，每满足一项得3分

	无标识项
	
	普通参数，最多允许偏离3项，负偏离或未响应＞3条的符合性审查不通过

	注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。


（二）货物指标要求（具体技术规格，对应评分项）

设备技术要求： 

1、成像分析能力

1.1 ★分析精度：≤0.7nm @15kV,1.2nm @1kV,1.9nm @200V；

1.2 ●放大倍率：1倍～250万倍；

1.3 ●加速电压范围：20 V～35 kV；

1.4 ●束流大小：1pA～20 nA；

1.5 光阑≥6孔可调，可实现电偏转切换；

2、真空系统：

2.1 ●采用无油真空系统，镜筒真空度≤9×10-8 Pa；

2.2 真空控制：全自动，具有真空互锁功能；

2.3 ●仓室真空度≤5×10-4 Pa；

3、样品台系统

3.1 扩展接口≥24个，便于原位装置安装；

3.2 配备摄像头，可拍摄高清样品台照片，快速定位样品。

3.3 ●样品仓容积：宽≥380 mm，高≥290 mm，深≥330 mm;

3.4 ●最大样品尺寸：直径≥300 mm，高≥70 mm；

3.5 ●预留液态镓离子枪升级接口，可在原有设备上升级离子束刻蚀与分析模块；（提供产品彩页或产品说明书或第三方检测报告或官网截图）；

3.6 ●预留低温样品台扩展接口；

3.7 ●预留纳米机械手升级接口，扩展后可在原有设备上实现透射薄片制备功能；（提供纳米机械手图片及透射电镜制样全流程视频，视频格式为MP4格式，在电子交易系统中随投标文件一并上传递交）；

3.8 ★样品台行程：X≥110 mm，Y≥110 mm，Z≥65 mm，倾斜范围：-10°～+70°，旋转范围：360°连续可调；

4、成像模式

4.1 ●具备扫描透射电子明场、暗场、高角暗场多种成像模式；

4.2 具备镜筒内高角度二次电子探测成像模式；

4.3 具备样品仓二次电子成像模式。

5、软件和图像显示

5.1 图像显示：≥768x512像素；

5.2 图像保存：最大48000x32000像素；

5.3 ●可进行四通道同时成像，分屏上可同时进行不同信号成像； 

5.4 可集成第三方探测器信号输入，并在软件上进行成像；

5.5 具备混合成像功能，根据不同通道的信号进行二次电子和背散射电子混合成像；

5.5 标配彩色CCD相机的光学导航功能；

5.6 测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等，测量标识可编辑和修改位置；

5.7 自动调整功能：自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等；

5.8 配套计算机配置不低于：专用工作站；内存≥16G；硬盘 ≥500G；

5.9 显示器：24寸≥（分辨率≥1920×1200，显示比例16:10）；

6.工作环境要求

6.1 工作温度：20℃～25℃，每小时温度变化率≤1 ℃；

6.2 工作湿度：≤65%；

（三）其他要求

安装、包装和运输： 

1.安装：投标人负责场地改造，实现温湿度、震动、磁场等条件满足设备达成指标
2.包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。零件要固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。

3.运输：陆运(公路或铁路) 或空运。

售后服务要求： 

1.免费保修期：供应商提供1年免费保修服务，包含人工、维修及零件等费用。在合同期内，供货商需要及时提供维修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等。保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间从保修期中扣除。保修期满前1个月厂家负责一次免费全面检查，出具正式报告，并负责排除潜在问题。

2.厂家在仪器设备故障报修申请24小时内做出响应；常规问题在48小时内解决；较大问题应在3天内解决或提出明确的解决方案，经用户认可后，在预定期限内解决问题。否则，厂家应赔偿由此造成的损失。

3.厂家常年提供技术支持，以及所需零部件的供应。

4

