中国科学院上海有机化学研究所

防静电自动称量固体加样天平采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240300908

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年9月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电自动称量固体加样天平 | 3台 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 防静电自动称量固体加样天平

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

自动称量固体加样天平，分析天平协作平台（内置物料托盘、固定器、侧开门特殊设计等）及组合式适配软件，可以实现精细、片状、带静电、压实、粒状或异质粉末物质进行加样；辅以组合式适配软件，可以实现远程主控中心指令接收及自动执行。是多种类自动化试验站中进行固体试剂称量与固体称量数据记录反馈。

- 技术规格：

*3.1. 兼容性：仪器能够接入各种系统通讯，通讯后可以接受系统下发的进样指令，并完成操作。进样结束后，需要反馈实际进样量等信息至服务器

#3.2. 精度：仪器可读位数0.01mg（十万分位）整体误差小于0.5mg

#3.3. 加样头：设备可搭载10种及以上规格粉末加样头，可针对不同样品选取不同规格加样头完成加样，并且本设备可和外围设备通讯（机械手等），从而完成更换加样头，每个加样头都有一个内置RFID芯片，可存储物质ID、数量等数据

#3.4. 防风门：仪器具备全自动防风门，

#3.5. 目标容器高度：加样装置带有红外感应功能，可自动识别称量使用的容器，并调整进样头高度，实现全自动粉末称量，最大支持容器高度需大于15cm。

*3.6. 通讯接口：仪器支持USB、以太网接口。

#3.7. 通讯协议：支持TCP和webserver通讯协议。

*3.8. 设备量程：仪器量程≥220g。

#3.9. 静电检测：静电检测技术可检测样品和/或容器上的静电荷，，可避免粉尘团聚

#3.10. 重读性：≤0.008 mg

#3.11. 智能校正：内置校正砝码，自动执行校正程序，减少称量误差

#3.12. 用户管理功能：设备具有用户管理功能，密码保护，用户管理，可设置无限个用户设置不同天平菜单的进入权限

- 产品配置要求

  - 防静电自动称量固体加样天平 3台

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

*1.	质保承诺函：整机保修期为一年。

*2.	安装调试要求：本地专业工程师在用户指定地点，安装调试设备，并且需要对后续连接的系统提供相关支持。

*3.	质保期内售后服务要求：保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在2个工作日内到达现场。

硬件制造商承诺所有硬件过1年免费保修期后按不高于原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）。响应速度同保修期响应速度，24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在2个工作日内到达现场，质保期后备件费用由用户承担。

（三） 订货数量：

3台

（四） 交货地：

上海市徐汇区零陵路345号（用户指定地点/实验室）

- 交货日期：

所有产品交货日期为合同签订之日起45个工作日内。

- 执行的相关标准：

产品应满足相关国家标准及行业标准。