第六章 技术要求

第1包  高分辨率激光共聚焦显微镜

1. ★主要用途和要求：

医学部泰州创新中心高分辨率激光共聚焦显微镜采购项目。本设备是泰州创新平台急需仪器之一，该系统主要应用于固定样本和活细胞中荧光的观察，主要用于观察和分析药物的靶位结合情况、药物的进入细胞和细胞内分布、药物代谢等，从而揭示药物的作用机制和效应，对药物研发和药物筛选提供有力支持。活细胞的形态、结构和功能。通过标记细胞的一些结构或分子，可以观察细胞器官的形态与位置、蛋白质的表达和分布、细胞的生理活动等。同时，LSCM还可以进行细胞动力学研究，包括细胞迁移、分裂和凋亡等生物学过程。神经科学研究:LSCM可以帮助神经科学家观察和研究神经元的形态和连接。通过标记神经元的轴突和树突，可以实现对神经网络的全面观察和分析，从而揭示神经系统的组织构建和功能运作机制，并对神经退行性疾病和神经变性疾病的发生、发展和治疗提供重要参考。组织学研究:激光共聚焦显微镜提供了对组织样木的高分辨率成像，在组织学研究中具有重要的应用前景。可以观察和分析组织的细胞组织结构、器官形态、局部代谢情况等，进而探究组织发育、器官功能和疾病发展等问题。

2.工作条件：

2.1．电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度5℃-40℃，环境相对湿度15-80%

2.2．其它：防尘，除湿，抗震动

2.3．电源插头符合中国制式，或提供转接插座

3.主要技术指标：

3.1. 多通道激光器，覆盖可见光波长范围的激光器:

3.1.1．紫色固体激光器，405nm，功率≥50mW，适合DAPI、Hochest等探针使用

3.1.2．蓝色固体激光器，488nm，功率≥20mW，适合EGFP、FITC、Fluo-4、Gcamp等绿色蛋白和染料

3.1.3．绿色固体激光器，561nm，功率≥20mW，适合RFP、Cy3、Rhodamine等红色蛋白和染料

3.1.4．红色固体激光器，640nm，功率≥40mW，适合Cy5等探针使用

3.1.5 具有激光强度自动监控系统，实时监视激发激光的强度变化，动态调节激光，维持激光输出稳定性，保证重复实验和长时间实验结果可精确定量并具备重复性。

3.2. 共聚焦扫描检测系统：

3.2.1．★配置≥4个全光谱型荧光检测通道进行荧光通道的信号采集，可以实现同步多色成像；

3.2.2．配置≥1个透射光DIC检测通道，所有通道可以独立设置不同激光。

#3.2.3. 配置≥4制冷型检测器，优先选择硅光电倍增管型荧光检测器。

#3.2.4. 光谱检测范围400-900nm

3.2.5. 光谱精度范围≤2nm，步进调节精度≤1nm。

3.2.6. 具有光子计数成像模式，可实现严格定量型共聚焦成像功能。

3.3. 快速扫描单元：

3.3.1. ★配置≥2套扫描振镜，扫描视场数≥20。

3.3.2. 常规扫描振镜512X512≥16帧/秒，256X256≥62帧/秒；

3.3.3. 共振扫描振镜 1024X1024≥15帧/秒（全视野），1024X32≥438帧/秒。

3.4. 全电动倒置荧光显微镜及多物镜系统：

3.4.1. 电动Z轴精度≤10nm，

#3.4.2.硬件Z轴防漂移系统，包含自动聚焦、自动锁焦和连续跟焦三种功能，并可兼容400-785nm激发波长成像；

3.4.3. 高精度负反馈电动载物台，可以实现多点实验和大视野拼图；

#3.4.4. 宏观成像物镜，成像倍率1X≤倍率≤2X，N.A. ≥ 0.04

3.4.5. 10X万能平场超级复消色差物镜，N.A.≥ 0.4

3.4.6. 20X万能平场超级复消色差物镜，N.A.≥ 0.8，WD≥ 0.6mm

#3.4.7. 30X万能平场复消色差低球差硅油物镜，N.A.≥1.05，WD≥0.8mm

3.4.8. 40X万能平场超级复消色差物镜，N.A.≥0.95

#3.4.9. 60X万能平场超级复消色差超高分辨率物镜，N.A.≥1.5

3.4.10. 100X万能平场超级复消色差物镜，N.A.≥1.45

3.5. 软件功能

3.5.1. 荧光强度分析、共定位分析、通道合成与叠加。

3.5.2. 三维重建与展示、反卷积、FRET分析模块、复杂实验编程模块等功能，超高分辨模块等，可提供内置三种AI降噪算法，可以极大程度地提升图像信噪比，有助于对弱荧光信号进行高信噪比图像采集。

3.6. 全电动倒置显微镜系统

3.6.1. 全电动倒置显微镜机身，双层光路，机身闭环结构设计，高刚性和稳定性。

#3.6.2. 电动Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm

3.6.3. 电动物镜转换器。

#3.6.4. 电动激发块转盘≥8孔位

3.6.5. 电动聚光镜转盘≥7孔位等。

3.7．活细胞工作站系统

活细胞培养系统：

3.7.1四层加热，温度设定精度0.1℃，带有物镜加温功能和温度反馈功能；

3.7.2带CO2气体流量；

3.7.3支持35mm培养皿等观察。

4.质保期与保修期

4.1质保期：36个月 整机质保，免上门服务费

4.2公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速（24小时）。

5.安装要求：

5.1电源：220V，50Hz；空气：配置空调，保持室温25℃左右，湿度25%-75%

6.数量：1套

7.到货地点：北大医学部（泰州）医药健康产业创新中心

8.到货日期：合同签订后90天.

9. ★所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页

10.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；

“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数。

（三）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标（以#号指标为重点验收指标）。

培训：

4. 安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行现场免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。

5. 投标人应向采购方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标人拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

（四）维修服务体系：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。