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第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队（以下简称：采购人）的委托，对第一次采购失败的重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队消防装备水力性能检测站消防装备水力性能测试系统采购项目进行第二次公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队消防装备水力性能检测站消防装备水力性能测试系统采购
	198.77
	3.96
	1
	工业


二、资金来源

预算内资金，预算金额为350万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网上下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年5月25日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2022年5月25日至2022年6月1日。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2022年6月16日北京时间10:00

（六）开标时间：2022年6月16日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司（第二次保证金汇款账户以本次公开账户为准）

	银行信息

	账号 1
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	账    号
	6228400477034899564

	账号 2
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000101）

	
	账    号
	150101040015061153495

	账号 3
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	账    号
	8301098926503


2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标。
（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队 

联系人：徐进
电  话：023-60352228  13896382829

传  真：023-60352238

地  址：重庆市江北区复盛镇盛华路45号
（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：唐玮 文杰

邮  编：400023

电  话：023-67523244 67707261
传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

	序号
	项目名称
	数量/单位
	备注

	1
	重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队消防装备水力性能检测站消防装备水力性能测试系统采购
	1批
	1.中控台桌子为核心产品；
2.投标产品必须为中国关境内生产。


“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
二、招标项目目的

本次采购的系统及设备是为满足重庆市消防救援总队消防车、消防泵、消防炮、消防枪等产品的消防水力系统性能测试，及要求各项试验符合国家标准要求；设备能对消防泵流量、压力、真空度、转速、和取力器输入轴及输出轴轴承温度等检测参数实现全程监测（及连续的数据记录），实时显示消防车泵的运行状况，监视和控制试验过程，定时采样记录。并能打印输出数据和曲线，检测状态和数据能够实时接入互联网或局域网，满足远程监控。
三、招标项目范围

本次采购的系统及设备要求适用于重庆市消防救援总队所有消防产品及产品发展需要的消防水力系统性能检测和防雨密封性能的试验。

四、招标项目主要参考标准

GB 7956.1-2014   消防车第1部分：通用技术条件

GB 7956.2-2014   消防车第2部分：水罐消防车

GB 7956.3-2014   消防车第3部分：泡沫消防车

GB 7956.5-2015   消防车第6部分：压缩空气泡沫消防车

GB 6245-2006     消防泵

GB 19156-2019    消防炮通用技术条件

GB 8181-2005     消防水枪

GB 25202-2010    泡沫枪

五、消防水力测试项目及要求

（一）测试项目

1.消防泵工况试验；

2.消防泵引水时间及可靠性试验；

3.消防泵最大真空度及密封性试验；

4.消防车泵连续运转试验；

5.消防车超负荷运转性能试验；

6.消防车压缩空气泡沫系统试验；

7.消防枪炮（压力、流量、射程）试验；

（二）消防水力测试测试要求

1.测试管路流量范围应满足消防车大流量、高（中）低压联用等情况下的水力性能测试要求，中低压工况（0～2.0MPa）下流量测试范围覆盖0～360 L/s，高压工况下（0～6.0MPa）流量测试范围覆盖0～50L/s；涵盖消防泵、消防枪炮需用的管路：

DN100管路：压力6.4 MPa、流量范围0～44L/s；

DN200管路：压力2.5 MPa、流量范围25～167L/s；

DN300管路：压力2.5 MPa、流量范围40～360L/s；

2.设置二个停车位，同时满足二车一泵做性能试验，要求与正、负压泡沫比例混合系统的混合比标定及测试；

3.建立压缩空气泡沫系统检测装置；

4.建立消防泵（电机轴输出功率≥400KW）试验台架；

5.建立消防炮枪试验装置。
六、招标项目技术需求

（一）检测站基本情况

1.总体构成

整个水力性能测试检测站由消防车试验区、消防泵试验区、控制室、3m 吸深水池、7m 吸深水井、消防水力流量检测系统（包括流量计、调节阀、控制阀、回水管路等）、压力检测装置、中控台、控制软件、电源、供水排污、通风排烟、照明、空调、吊装等配套设施及功能预留区域组成。

2.水力装置试验系统组成

2.1水池：水池的具体布置方案应根据消防装备水力性能检测站水池位置图（详见采购公告附件1或招标文件第三篇项目商务要求的八、项目实施图纸参考）来布置；为满足大流量消防泵、浮艇泵的试验要求，水池距离室内地板平面深度设计为4.5 m，水的有效容量＞150m³，防渗漏；安装排污泵对水池进行清理及对水位的调节。

2.2深井：深井深度距离室内地板平面设计为10 m深、水井截面积不得小于3 m²，防渗漏；安装排污泵对深井进行清理及对水位的调节；

2.3测试装置：详见测试装置一览表和技术规格要求。

3.仪器仪表线路要求
所有固定式仪器仪表的线路应桥架走线，安装接线盒，连接插头插座，要求分色、分区、标注编码且方便检修。
4.消防车停车区域要求
配置2只500×700mm(厚度≥5mm)钢板，带四只脚（高度100mm）,便于移动，用于防止消防车排气管的高温尾气与地面直接喷射而导致地面损坏。
5.消防泵试验台架
消防泵轴吸收功率≥280KW消防泵试验台架一套。
试验台固定在坚固基础上，并有减震功能；变频电机固定在试验台上，水泵固定在升降台架上，变频电机与水泵用万向节传动轴联接。
（二）测试装置一览表

	序号
	采购设备名称
	数量
	单位

	1
	中控台（不锈钢台架）

含工控机、二次仪表、传感器、可显示核心参数（流量、压力、水池及水井的水位）的液晶显示装置、数据传输及转换装置。
	1
	套

	2
	2.1流量检测系统

含测试管路（管路材质：304不锈钢）、 电动调节阀、手动截止阀、电磁流量计（阀门及流量计材质：304不锈钢）、接口（黄铜）。

DN100 管路2套，含水池回水管路，其中1套含水井回水管路；

DN200 管路2套，含水池回水管路，其中1套含水井回水管路；

DN300 管路1套，含水池回水管路。

2.2压力检测装置

含传感器、稳压罐（真空罐2台，压力罐4台）、压力变送器、压力表、移动小车、软管及接头等。
	
	

	3
	消防泵试验台架

试验台1 套，电动机功率≥400kw。
	1
	套

	4
	消防炮枪试验装置
	1
	套

	5
	消防车压缩空气泡沫及正负压泡沫的泡沫流量检测装置
	1
	套

	6
	易损易耗件
	2
	套

	7
	水力接口安全防护装置
	41
	套

	8
	可显示核心参数（流量、压力、转速、轴温、水池及水井的水位和水温、大气压力）的LED显示装置
	1
	套


（三）技术规格要求

1.消防水力测试中控台

消防车水力实验中控台是消防车水力性能测试系统的重要组成部分，主要由控制区（控制整个系统供电；测量阀门开度调节，阀门的开度每按一次，开度按1%的进度增大或减小调节；电机调速）、工控机显示区（显示阀门开度，对应管道的流量及压力，轴承的输入/输出温度，消防泵泵转速）、布线区、测试人员工作台和储物柜组成。是所有二次仪表、数据采集卡及上位机的承载平台；是所有数据的交流中枢；是各路传感器及电动调节阀的供电中心；测试人员的工作平台。

1.1工控机系统配置不低于下述性能

1.1.1显示器：

3块液晶显示屏，可同时显示所有传感器数据

1.1.2工控机：

不少于4个串口连接头DB9 RS-232；

内存不小于8G；

硬盘容量不小于1000G；

HDMI高清接口不少于4个（连接现场3个液晶显示器）；

CPU不少于双核、运行频率2.6GHz以上；

图像处理设备，支持不少于四个HDMI接口，不小于4G 的GDDR4显存；

操作系统：windows7以上。

1.2传感器的显示要求

1.2.1大气压力传感器、管道流量计，水泵进口压力传感器、水泵出口压力传感器、转速传感器，电动调节阀门开度、扭矩仪都要有现场显示，便于现场观察。

1.2.2检测时的核心数据显示在高亮度LED显示屏上，便于现场操作人员和中控室之间的沟通。

1.2.3采集卡采集数据：大气压力、管道流量计，水泵进口压力、水泵出口压力、消防泵转速、取力器轴承温度（输入口，输出口），电控阀门控制仪等。

1.2.4与中控台上位机通信设备：采集卡、扭矩仪等。

1.3传感器等仪器

▲1.3.1流量计

	监测对象
	DN100、DN200、DN300管路流量

	信号输入
	4～20mA电流信号

	变送输出
	4～20mA电流信号

	精度
	误差小于0.5%F•S


▲1.3.2压力、真空、温度二次仪表

	监测对象
	进口真空度、低压出口压力、高压出口压力、消防泵转速、取力器轴承温度（输入口，输出口）

	信号输入
	4～20mA电流信号

	变送输出
	4～20mA电流信号

	精度
	误差小于0.2%F•S


▲1.3.3转速仪表

	信号输入
	电压脉冲

	变送输出
	4～20mA电流信号

	精度
	误差小于0.2%F•S


▲1.3.4电控阀门控制仪

	控制对象
	DN100、DN200、DN300管路阀门开度

	信号输入
	4～20mA电流信号

	输出
	变送输出：4～20mA电流信号，至采集卡；

控制输出：4～20mA电流信号，至电控阀门

	精度
	误差小于0.2%F•S


1.3.5各类传感器、压力、温度、水位等仪器选用优质品牌、精度最低要求如下表：

	序号
	测量仪器仪表名称
	精度等级

	1
	电磁流量计
	 0.5

	2
	取力器轴承座温度变送器
	0.3（B级）

	3
	转速传感器
	±1脉冲

	4
	大气压力变送器
	0.5

	5
	精密压力表
	0.4

	6
	压力变送器
	0.25

	7
	水位变送器
	0.2

	8
	水温变送器
	0.5


1.4控制系统

※1.4.1软件系统应采用数据列表、动画模拟、趋势曲线等多种表现形式，能够完成消防水力系统试验的在线监测、工况提示、自动报警、试验趋势分析、报表生成、报表打印（A4幅面）、数据查询等功能，操作应简单、界面友好生动，满足消防水力性能的检测需求。

※1.4.2软件系统应根据消防车泵国家标准的要求，对各种类型消防车泵的运行工况进行测试和记录；软件具有升级功能，可通过软件交互界面修改工况时间，满足未来消防车泵国家标准升级的需要。消防车泵国家标准运行工况见下表。
	水泵类型
	工况1
	工况2
	工况3
	超负荷工况
	半流量工况

	低压泵
	吸深3m，额定流量和额定压力，连续运转3小时
	吸深3m，0.7倍额定流量和1.3倍额定压力，连续运转3小时
	无
	吸深3m，额定流量和1.1倍额定压力，连续运转10分钟
	吸深7m，0.5倍额定流量和额定压力

	中压泵及高压泵
	吸深3m，额定流量和额定压力，连续运转6小时
	无
	无
	无
	吸深7m，0.5倍额定流量和额定压力

	中低压联用泵
	吸深3m，低压工况的额定流量和额定压力，连续运转3小时
	吸深3m，中压工况额定流量和额定压力，连续运转3小时
	无
	吸深3m，低压工况额定流量和1.1倍额定压力，连续运转10分钟
	吸深7m，低压工况0.5倍额定流量和额定压力

	高低压联用泵
	吸深3m，低压工况的额定流量和额定压力，连续运转3小时
	吸深3m，高压工况额定流量和额定压力，连续运转3小时
	无
	吸深3m，低压工况额定流量和1.1倍额定压力，连续运转10分钟
	吸深7m，低压工况0.5倍额定流量和额定压力

	供水车载消防泵
	吸深3m，低压工况的额定流量和额定压力，连续运转6小时
	无
	无
	无
	无

	举高喷射消防车用消防泵
	吸深3m，低压工况的额定流量和额定压力，连续运转6小时
	无
	无
	无
	无

	远程供水消防车消防泵
	吸深3m，低压工况的额定流量和额定压力，连续运转12小时
	无
	无
	无
	无


2.流量测试系统

2.1依据消防车的大流量、高（中）低压联用等情况下的水力测试要求，中低压工况（0～2.5MPa）下流量测试范围应覆盖0.84～16.8L/s、3.36～67.2L/s、15.12～302.4L/s、15.12～302.4L/s、33.6～672L/s；、高压工况下（0～6.0MPa）流量测试范围将覆盖0.84～16.8L/s、3.36～67.2L/s。
2.2流量测试系统包括水力管路、阀门（电动）、传感器（含流量、压力、转速、温度、水位水温、大气压力等传感器）。

2.3测试管路设置要求见下表。

	序号
	管路规格
	设计压力(MPa)
	流量计测试范围(L/s)
	管道最小壁厚（mm）
	数量

（套）
	备注

	1
	DN100
	6.4
	3.36～67.2
	Φ114×7.0
	1
	4个DN80黄铜水带接口/根

	2
	DN200
	2.5
	15.12～302.4
	Φ219×9.5
	2
	8个DN80黄铜水带接口/根

	3
	DN300
	2.5
	33.6～672
	Φ325×12.5
	1
	12个DN80 黄铜水带接口

	4
	水池回水管路：DN100各1套、DN200各2套，DN300各 1套；

水井回水管路：DN100、DN200，各1套。


注：

①管道采用304不锈钢管焊接，表面喷塑处理，壁厚不低于表中数值、满足强度性能要求；

②管道清晰标识压力、流量范围及水流方向指示；

③高低压管道采用不同颜色识别，2.5 MPa管道：绿色，6.4MPa管道红色。

3.易损易耗件

3.1取力器温度传感器备件，5套（含温度传感器5个）；

3.2管路测试压力表，3套（含真空表 1个，0～4.0MPa压力表 1个，0～6.0MPa压力表1个）；

3.3测量转速的定向反光纸若干（标准尺寸定向反光纸 10张）。

4.水力接口安全防护装置

防止试验过程中水带接口脱开及爆裂，导致的试验人员的人身伤害，中标人提供对应接口安全防护装置DN80水带接口安全防护装置 41 套。

5.可显示核心参数的LED显示装置

5.1显示消防车车位及消防泵各管道的流量、压力、转速、取力器轴温等参数的高亮度LED显示屏三个；显示屏选用LED点阵显示，位置默认在各车位前方，调试人员能清晰可见（可按现场实际需要选择安放位置）；规格：1050mm（±5mm）×1050mm（±5mm）。

5.2显示水池、水井的水位、水温，大气压力时间等参数的高亮度LED显示屏1个；显示屏选用LED点阵显示，位置默认在车位前方，调试人员能清晰可见（可按现场实际需要选择安放位置）；规格：2950mm（±5mm）×650mm（±5mm）。

6.消防泵试验台

6.1 400kw变频电机试验台架1台。

6.2组成：由变频电机、变频控制柜、弹性联轴器、扭矩及转速仪、电动升降台架（带燕尾槽可前后调节安装泵的安装）、传动轴、消防泵、吸水管路、吸水软管等组成。

6.3平台尺寸不小于：1200mm（±5mm）×1200mm（±5mm）, 升降行程≥500mm；

6.4电机动力装置通过万向联轴器（万向联轴器由中标人自行选型安装）输出动力，扭矩仪输出转速和扭矩的通信信号到中控台。

6.5升降平台用于固定测试泵及调整待测试泵的中心高。

7.消防炮枪试验装置

7.1消防炮枪测试装置（共用一体式），用于消防炮枪测试压力、流量、射程时的安装、固定，安装于室外。

7.2管道采用304不锈钢管，表面喷丸处理，壁厚满足强度性能要求。

8.压缩空气泡沫系统检测装置

8.1采用移动式单独测试单元，用于测试压缩空气泡沫系统实际工作状态下水的压力与流量，泡沫液的压力与流量、压缩空气的流量以及混合液的各方面性能。可兼顾正、负压泡沫系统的泡沫流量测定。

8.2满足目前消防车高低压连用（4.0Mpa）的水流量测试及压缩空气泡沫车辆测试要求，正负压泡沫工况（-100KPa～2.0MPa）下流量测试范围应覆盖0～20 L/s，空气流量（0～1.5MPa）测试范围将覆盖0～120L/s，满足目前消防车的压缩空气泡沫系统及B类泡沫的流量范围。

8.3系统由流体工作部件、管路（不锈钢抛光）、流量测试装置和控制阀门、控制系统、检测电脑（含软件）等组成。

8.4功能要求：

8.4.1检测系统综合考虑水、泡沫液、压缩空气的物理性能，同时具有温度补偿功能；

8.4.2系统软件具有参数输入、实时监控、自动报警、自动生成报表，相关文件可以存储和输出。

（四）对测试装置主要设备的技术要求及服务要求

1.测试装置主要设备的技术要求

1.1测试装置主要设备的技术要求见下表。
	序号
	测试装置
	设备名称
	规格
	数量

	1
	中控台
	中控台桌子
	304不锈钢
	1台

	
	
	工控机
	/
	1台

	
	
	二次仪表

（转速仪表）
	/
	3套

	
	
	传感仪器
	/
	/

	
	
	1）取力器轴承温度传感器
	
	6个

	
	
	2）转速传感器带支架
	
	3个

	
	
	3）大气压力传感器
	
	1个

	
	
	4）压力变送器
	
	9个

	
	
	5）水位变送器
	
	2个

	
	
	6）水温变送器
	
	2个

	
	
	数据转换装置
	/
	6个

	
	
	控制系统主要电气元件
	/
	1套

	
	
	液晶拼接屏
	显示2个车位或1车1泵试验
	1套

	
	
	高亮度LED显示屏
	2车位或1车1泵试验
	3块

	
	
	
	水池及水井的水位和水温、大气压力时间等公共数据
	1块

	2
	管路系统
	DN100管路
	Φ114×7.0, 不锈钢，4黄铜水带接头
	2套

	
	
	DN200管路
	Φ219×9.5, 不锈钢，6黄铜水带接头
	2套

	
	
	DN300管路
	Φ325×12.5, 不锈钢，12黄铜水带接头
	1套

	
	
	电磁流量计
	DN100，承压6.4MPa
	2个

	
	
	
	DN200，承压2.5MPa
	2个

	
	
	
	DN300，承压2.5MPa
	1个

	
	
	电动调节阀

(带手动应急调节功能)
	DN100，承压6.4MPa
	2个

	
	
	
	DN200，承压2.5MPa
	2个

	
	
	
	DN300，承压2.5MPa
	1个

	
	
	手动截止阀
	DN100，承压6.4MPa
	2个

	
	
	
	DN200，承压2.5MPa
	2个

	
	
	不锈钢缓冲罐
	材料：304
	9个

	
	
	精密压力表
	0-4.0MPa,0.4级
	3个

	
	
	
	0-6.0MPa,0.4级
	3个

	
	
	
	-0.1-0.5MPa,1.6级
	3个

	
	
	压力变送器
	-0.1-0MPa ,0.1级
	3个

	
	
	
	0-4 MPa ,0.1级
	3个

	
	
	
	0-6 MPa ,0.1级
	3个

	
	
	移动式检测推车
	集成水泵压力测试装置
	2套

	
	
	高柔性专用数据电缆
	/
	3套

	3
	泵试验台架
	电动升降台架
	/
	1个

	
	
	变频电机
	400Kw
	1台

	
	
	变频控制柜
	400Kw电机变频器
	1台

	
	
	动态转速扭矩仪
	扭矩0-3000Nm,精度0.1%-0.5%F.S
	1个

	4
	压缩空气泡沫系统检测装置
	流量计
	水流量/空气流量
	5个

	
	
	移动工作站
	/
	1个

	
	
	温度传感器
	Pt100
	1个

	
	
	压力传感器
	0～2.5MPa
	1个

	
	
	移动式检测推车
	集成水流量检测/空气流量检测/泡沫流量检测
	1套

	5
	消防炮枪试验装置
	炮枪试验支架
	/
	1套

	
	
	管路
	/
	1套

	
	
	黄铜水带接口
	/
	9个


1.2投标人提供易损易耗件清单。

	序号
	易损易耗件名称
	规格要求
	数量
	备注

	1
	吸附式温度传感器
	PT100
	5只
	

	2
	精密压力表
	0-4.0MPa,0.4级
	5只
	

	3
	精密压力表
	0-6.0MPa,0.4级
	5只
	

	4
	精密真空表
	-0.1-0.5MPa,1.6级
	5只
	

	5
	定向反光纸
	100*80
	100张
	


2.服务要求

2.1投标人依据采购人消防水力系统检测站的设备及土建施工要求、项目实施图纸及设备安装基础方案，在投标文件递交时，随投标文件一起提供消防装备水力性能测试系统布置图一份，电气原理图一份（图纸随投标文件一起密封递交）。
2.2投标人在投标文件中需提供设备总装图（在采购公告附件1.水力性能检测站平面图和水池位置图.dxf中完善并填写设备总装情况，图纸随投标文件一起密封递交）。

2.3消防装备水力性能测试系统交付时，投标人应提供《操作使用手册》、《日常维护保养检修手册》等技术文本。

第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市江北区复盛镇盛华路45号。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全，主要测量仪器仪表需提供合格证、检定证书及标定方法和标定周期。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺每月提供产品上门维护服务，并在当月提供维护报告。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

2.3质量保证期过后，中标人为设备终身提供广泛优惠的技术支持及备件供应。

四、付款方式

（一）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的作为预付款。
（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；中标人向采购人开具发票，采购人以向中标人支付合同金额的65%。
（三）中标人按采购合同交货并安装调试完成，采购人出具项目验收合格报告一年（12个月）后，向中标人支付剩余5%合同金额。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。培训要求如下：

1.设备安装、调试期间，中标人对采购人管理、操作、维保等人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。

2.培训内容包括但不限于：

2.1设备的基本理论、基本操作方法。

2.2设备的各种技术性能、常见故障分析及处理。

2.3设备的控制系统和控制程序应用。

2.4控制程序备份和恢复操作、人机交互界面备份和恢复操作。

2.5设备的危害源辨识清单、评价和安全控制措施，安全操作规程，应急处置措施等。

3.确保管理、操作、维保等人员能够熟练掌握设备的操作技能，掌握设备的日常保养和一般故障的修理排除；了解生产注意事项等内容，达到独立操作、保养和维护的水平。
七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、项目实施图纸参考
（一）消防装备水力性能检测站平面图

[image: image1.png]



（二）消防装备水力性能检测站水池位置图
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第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.投标人提供2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。

2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注 eq \o\ac(○,1)）。

2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,1)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,2)）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件）。

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
 eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（40%）
	40
	1.起评分：

有效投标人的起评分为40分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带▲号标注的部分），从起评分中扣除5分，扣完为止。

2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中▲或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除3分，扣完为止。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分

（20%）
	14%
	1.售后服务团队
根据售后服务团队配置人员情况、从人员专业是否对口以及人员的技术专业能力等方面进行评审，人员配置合理、人员专业对口技术能力强得3分，人员配置较合理，人员专业较对口，技术能力较强得2分，人员配置一般合理，人员专业一般对口，技术能力一般得1分，人员配置不恰当不合理无技术能力或未提供人员配置情况介绍的得0分。
	1.提供售后人员团队名单及配置情况介绍，格式自定；

2.提供投标人或产品制造商为其人员缴纳社保证明材料复印件。

	
	
	
	2.售后服务装备配置
根据投标人为满足售后服务所配备的装备情况进行评审，装备配置合理、具有科学性和先进性得5分，装备配置较合理，较具有科学性和先进性得3分，装备配置一般齐全，科学性和先进性一般得1分，装备配置不合理无科学性和先进性或未提供装备配置情况介绍的得0分。
	提供售后装备配置情况介绍，格式自拟。

	
	
	
	3.备品备件及易损件
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备情况及合理性进行评审，备品备件配置合理、质量品质好、价格适当得3分，备品备件配置较合理、质量品质较好、价格较适当得2分，备品备件配置一般、质量品质一般、价格一般适当得1分，备品备件配置不齐全、质量品质不佳、价格畸高或未提供备品备件配置清单的得0分。
	提供备品备件清单，格式自定。

	
	
	
	4.质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加3分，本项最多加3分。
	

	
	
	履约能力

（6%）
	2019年1月1日至今，投标人有所投流量检测系统和压力检测装置的销售业绩，提供一个业绩（一个业绩同时包含流量检测系统和压力检测装置）得2分，本项最多得6分，不满足或未提供的得0分。
	提供销售合同复印件。

	4
	政策性加分

（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予 6 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行

账  号：3100023419200023047

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

（四）提供第四篇评分标准中技术部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	项目名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处应盖投标人印章。
注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明
招标项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）


- 2 -

