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第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 
	1套
	是

	2
	多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V，三相五线电，气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 
（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条

2.设备用途：

多维气质联用仪是有机化学合成分析中的常用仪器。其多维的搭配使其对天然提取产物的成分、中间体化合物能进行快速分离、纯化及纯度分析，进而进行定性、定量，从而揭示样品的完整化学组成、发现痕量关键组分、区分结构相似物以及理解复杂体系的化学本质，为后续深入研究提供重要依据。

3.技术规格：

3.1 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪
3.1.1 气相色谱仪（第一维和第二维）

3.1.1.1 柱温箱

   3.1.1.1.1柱箱温度：室温上8˚C- 425 ˚C或更宽范围 

   3.1.1.1.2最大升温速率：≥ 75˚C/min

   3.1.1.1.3降温速率：从300˚C降至50˚C，用时< 350s 

   3.1.1.1.4控温准确性：≤ 0.01℃

   3.1.1.1.5温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

3.1.1.2 进样口

  # 3.1.1.2.1分流比：≥12500:1

   3.1.1.2.2温度：≥ 400℃

   3.1.1.2.3配备有电子隔垫吹扫流量控制

   3.1.1.2.4扳转式进样口密封系统 

3.1.1.3 自动进样器

  #3.1.1.3.1进样速度：3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调， 且无需触摸屏，软件可直接进行参数设置（非主机或进样器处触摸屏，需截图证明）

   3.1.1.3.2液体进样器样品位数：≥150位

3.1.1.4 控制面板

   3.1.1.4.1 浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问

等功能（远程浏览器用户界面截屏证明文件）

   3.1.1.4.2早期维护反馈 (EMF)：不少于 30 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况

3.1.2 四极杆质谱仪（第三维）

3.1.2.1离子源：
   3.1.2.1.1配置EI源，独立控温，温度 ≥ 350˚C

 ★3.1.2.1.2离子化能量：≥ 230 eV

 ★3.1.2.1.3灯丝电流：0-310 uA或更宽范围

3.1.2.2 四极杆质量分析器
   3.1.2.2.1 结构：石英镀金共轭双曲面

   #3.1.2.2.2 独立温控 ≥190˚C，非预四极杆加热模式 

3.1.2.3 质量数范围：2-1000 m/z或更宽范围
3.1.2.4 扫描速率：≥ 20000 u/s；
#3.1.2.5 扫描功能：轮廓图扫描（Profile）、全扫描（Full Scan)、选择离子扫描模式（SIM）、全扫描和选择离子同时扫（SIM/SCAN）、

★3.1.2.6 数据处理支持全扫描数据自动生成SIM方法，并实现时间分组。（提供软件截图证明，并作为验收指标）

3.1.3 四极杆质谱仪（第四维）

3.1.3.1离子源： 

   3.1.3.1.1 配备独立的ESI源，非复合源。

   3.1.3.1.2 喷雾针垂直构造

   3.1.3.1.3 采用两路以上干燥气

3.1.3.2 清洗及更换离子传输单元，无需卸载真空

3.1.3.3 四极杆质量分析器

   3.1.3.3.1 结构：金属共轭双曲面

  ★3.1.3.3.2 温度（独立温控，而非仪器内部温度升高导致的四极杆被动温度变化）：≥60˚C

3.1.3.4 质量范围：可设置上限m/z ≥ 1,400

3.1.3.5 最大扫描速率：≥10,000 amu/s

3.1.3.6 灵敏度：柱上进样1pg 标品 (m/z:609)，S/N>40

★3.1.3.7 动态范围：≥ 5×106 

#3.1.3.8 可拓展性：离子源接口可连接同品牌厂商的超临界流体色谱仪（需提供官方产品彩页），便于手性化合物检测
4.产品配置要求

4.1  多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 一套
4.1.1 第一维气相色谱仪    一台

4.1.2 第二维气相色谱仪    一台

4.1.3 第三维四极杆质谱仪  一台

4.1.4 第四维四极杆质谱仪  一台

4.2 数据控制软件

4.2.1上述配置所有仪器，均可单机软件控制独立运行，
#4.2.2也可直接连入实验室现有的网络版软件体系中，实现有机合成全自动化流程，根据实际使用情景确认

4.3  配套设施

4.3.1 氢空一体机           一台

4.3.2 数据处理工作站       一台

5. 选购附件、备件及消耗品

仪器耗材若干，具体型号数量以用户实验需求为准

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，  并在安装前予以确认。

2提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

3仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

4仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

5设备整机质保期为壹年。

6质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

7保证供应仪器质保期后5年内所需的备品、备件。

8仪器制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在2小时内作出响应，3个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复；履行所承诺的其他服务条款。

9仪器制造商（或代理商）提供应用咨询及技术帮助。

（三） 订货数量：

多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期： 90天

 2. 交货地点：中国科学院上海有机化学所指定现场。
（五）付款方式：                                         
   对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

   对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

   90%凭发货单据支付；

   10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。

第2包 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪
（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

2.设备用途：

多维气质联用仪是有机化学合成分析中的常用仪器。其多维的搭配使其对天然提取产物的成分、中间体化合物能进行快速分离、纯化及纯度分析，进而进行定性、定量，从而揭示样品的完整化学组成、发现痕量关键组分、区分结构相似物以及理解复杂体系的化学本质，为后续深入研究提供重要依据。

3.技术规格：

3.2 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪
3.2.1 气相色谱仪

3.2.1.1 柱温箱

   3.2.1.1.1柱箱温度：室温上8˚C-425 ˚C或更宽范围 

   3.2.1.1.2最大升温速率：≥ 75˚C/min

   3.2.1.1.3降温速率：从300˚C降至50˚C，用时<350s 

   3.2.1.1.4控温准确性：≤0.01℃

   3.2.1.1.5温度稳定性：＜0.01˚C /1˚C环境变化

3.2.1.2 进样口

   #3.2.1.2.1分流比：≥12500:1

   3.2.1.2.2温度：≥ 400℃

   3.2.1.2.3 配备有电子隔垫吹扫流量控制，可消除鬼峰

   3.2.1.2.4 扳转式进样口密封系统

3.2.1.3 自动进样器

  # 3.2.1.3.1 进样速度：3种模式： 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调
   3.2.1.3.2 液体进样器样品位数：≥150位
#3.2.1.3.3  无需触摸屏，软件可直接进行参数设置（非主机或进样器处触摸屏，需截图证明）

3.2.1.4 控制面板

   3.2.1.4.1 浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（远程浏览器用户界面截屏证明文件）

   3.2.1.4.2 早期维护反馈 (EMF)：不少于 30 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况

3.2.1.5 具备可扩展多维功能，可根据研究需求扩展至多维气相色谱仪

3.2.2 低沸点四极杆质谱仪

3.2.2.1离子源：

   3.2.2.1.1配置EI源，独立控温，最高温度≥350˚C

  ★3.2.2.1.2 离子化能量：≥230 eV

  ★3.2.2.1.3灯丝电流：0-310 uA 或更宽范围

3.2.2.2 四极杆质量分析器

   3.2.2.2.1 结构：石英镀金共轭双曲面

   #3.2.2.2.2 独立温控 温度 ≥190˚C，非预四极杆加热模式 

3.2.2.3 质量数范围：2-1000 m/z或更宽范围

3.2.2.4 扫描速率：≥ 20000 u/s；

#3.2.2.5 扫描功能：轮廓图扫描（Profile）、全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫（SIM/SCAN）

★3.2.2.6 数据处理支持 全扫描数据自动生成SIM方法，并实现时间分组。（提供软件截图证明，并作为验收指标）

3.2.3 通用型质谱仪 

3.2.3.1 独立离子源

3.2.3.2 质量数范围：2-1000 m/z或更宽范围

#3.2.3.3 离子传输部分无需卸真空，即可进行清洁维护

3.2.3.4 四极杆

   3.2.3.4.1：结构：共轭双曲面

 ★3.2.3.4.2：独立温控，四极杆加热温度≥ 50 ˚C，非预四极杆加热模式

3.2.3.5 具有自动断电保护功能

4.产品配置要求

4.1 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 一套
4.1.1 气相色谱仪           一台

4.1.2 低沸点四极杆质谱仪   一台

4.1.3 通用型四极杆质谱仪   一台

4.2 数据控制软件

4.2.1上述配置所有仪器，均可单机软件控制独立运行，
#4.2.2也可直接连入实验室现有的网络版软件体系中，实现有机合成全自动化流程，根据实际使用情景确认

4.3  配套设施

4.3.1 氢空一体机           一台

4.3.2 数据处理工作站       一台

5. 选购附件、备件及消耗品

仪器耗材若干，具体型号数量以用户实验需求为准

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，  

   并在安装前予以确认。

2提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

3仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

4仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

5设备整机质保期为壹年。

6质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

7保证供应仪器质保期后5年内所需的备品、备件。

8仪器制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在2小时内作出响应，3个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复；履行所承诺的其他服务条款。

9仪器制造商（或代理商）提供应用咨询及技术帮助。

（三） 订货数量：

 多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期： 90天

 2. 交货地点：中国科学院上海有机化学所指定现场。
（五）付款方式：                                         
   对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

   对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

   90%凭发货单据支付；

   10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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