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第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	离子色谱测试系统
	1套
	详见具体技术规格





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。













二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 离子色谱测试系统


（1） 技术要求：

1.工作条件：
1.1 环境温度为 20℃±5℃； 
1.2 相对湿度为 30%～80%； 
1.3 电源电压为 220 V×（1±10%）； 
1.4 电源频率为 50 Hz±1 Hz； 
1.5 电源容量不低于整机额定功率的 2 倍； 
1.6 接地电阻不大于 4 Ω； 

2.设备用途：
离子色谱仪是利用离子交换、色谱分离和离子检测技术，对带电离子进行分离、检测和定量的仪器。

3.技术规格：
3.1电极装置
（1） 转速:50-10000rpm，电机功率 0.02马力,采用银碳刷接触连接。
（2） #精度：转速精度误差±1%。
（3） *最大连续扭矩：28.3 mN m。
（4） 高性能加速系统：15W 永磁直流电机，配合双极电源技术，具备优异的动力学性能，平滑加速。
（5） #控制:分体控制，可拆式结构。具备独立的控制系统，旋转电机系统与旋转控制转速系统分开，防止各种易挥发气体进入腐蚀电机。
（6） *单独的控制系统具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号(来自电化学工作站)控制转速，同时单独控制系统可将转速信号输出至测试设备(示波器)或用来控制其它设备。
（7） 防爆:最新防爆设计，保证人身与设备安全
（8） 旋转杆:长度 170mm 外径:15mm，适用于各种电解池，方便与其它仪器联用,还有不同型号旋转杆供不同研究使用。
（9） *陶瓷密封插件：内径为15mm,与外径为15mm的旋转杆配合使用，材质为PEEK
（10） 盘电极:外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。盘电极直径:5.0mm，电极外径:15mm工作温度:室温，另有高温可选。
（11） 盘环电极：最高转速为3000RPM，铂环收集率为37%。
（12） 环盘间距：320um 工作温度：10-25℃。
（13） 盘面积：0.2475CM2，环面积：0.1866CM2，玻碳盘电极外径：5.61mm，铂环外径：7.92mm，铂环内径：6.25mm。
（14） 盘材料：玻碳 
（15） 环材料：铂。
（16） 铂对电极：14/20的口径，原装置铂对电极，配合旋转电极电解池标准口径。 
（17） 99.99%纯度的铂丝，铂丝纯度99.99%；电极长度29cm
（18） 银/氯化银双接点参比电极：外层溶液为10%KNO3（质量百分比），内层溶液为凝胶饱和KCL
（19） 带夹套五口电解池：150ml，旋转电极口24/25，四侧小口14/20。采用优质玻璃，开模加工而成。具有优良的化学特性。配备全套的封口件。尤其是一个F型双进气口，以及L型出气口，可以有效保证电解池的气密性。双层设计，夹套可以通冷却液，保证电解池中的温度环境。
（20） 实验功能:氢燃料电池催化剂研究及评价;锂空气电池研究;电化学动力学研究;氧还原反应(ORR)、氧析出反应(OER)研究;缓蚀剂评价及研究;金属材料腐蚀电位研究，C02 电催化。
3.2电池测试装置	
（1）体积 830mm长*705mm宽*730mm高，总体积＜0.5m3
（2）加湿方式：气泡式加湿
（3）*加湿温度范围：室温~90℃
（4）加湿湿度范围：100%RH@最大流量（5L)
（5）*阳极气体流量控制：最大需达2 SLPM
（6）*阴极气体流量控制：最大需达5 SLPM
（7）温度控制感测形式：T型热电偶
（8）#安全保护机动作 卸除负载，停止加热，氮气清扫，停止燃料供应
（9）*自动干湿切换；阳极与阴极两组切换频道
（10）最大功率：100W
（11）电流范围：0~24A/0~240A 支持定制
（12）电流设定分辨率：0.4~4mA
（13）电压范围：0.2V~2V/0.2V~10V
（14）电压设定分辨率：0.05/0.25mV
（15）具有保护功能：过电流保护，低电压保护，沟通失效保护，温度保护，补水异常保护；加湿瓶液位警示保护，进气压力不足警示保护，手动紧急停止开关
3.3恒电流仪
（1）*恒电流仪恒电流范围： 0.3 nA – 250 mA所加电流分辨率：电流范围的0.03%
（2）#测量电位范围： ±0.025V, ±0.1V, ±0.25V, ±1V, ±2.5V,   ±10V
（3）测量电位分辨率：测量范围的0.0015%
（4）所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%，其他范围为1%
3.4电位计
（1）*参比电极输入阻抗：1e12 欧姆
（2）*参比电极输入带宽： 10 MHz
（3）参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C
3.5波形发生和数据获得系统
（1）快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨
（2）快速数据采集系统：16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率2.5M赫兹
（3）*外部信号记录通道最高采样速率2.5M Hz
3.6色谱系统	
（1）组成：惰性输液泵，自动进样器，脱气机，柱温箱，电导检测器，抑制器，色谱柱，色谱工作站。
（2）泵类型：串联双柱塞泵；
（3）*流量精密度：0.062%RSD
（4）最大排液压力：35MPa；
（5）脱气单元: 膜式在线脱气，3流路
（6）淋洗液发生器生产方式：通过在离子膜的两侧施加一定电压，在线电解产生生成淋洗液。“双膜”型构造，无需额外脱气装置。
（7）#用于高灵敏度糖类分析，可以适用于易发生氧化还原反应的化合物，针对不同的分析需求，提供了多种电极选择。
（8）#自动进样器进样方式：全量进样
（9）进样量设定范围：0.1-100μL
（10）样品容量: 1.5mL样品瓶*108位；4.0mL样品瓶*48位；96孔板：最多2块（样品数192个）除上述外, 10mL瓶3个
（11）*进样重现性：0.28%RSD以下(5μL进样时）
（12）柱温箱控温方式: 半导体模块加热方式
（13）*温度控制范围: 室温+5℃～80°C （1℃步）
（14）*交叉污染：0.003% 
（15）电导检测器测定范围：0.01~56,000 μS/cm FS
（16）抑制器类型：自动再生电致膜式抑制器，抑制过程采用电解方式

4.产品配置要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.1 离子色谱测试系统 1套
4.2 要求的附件、专用工具和消耗品：电极旋转杆陶瓷密封插件、旋转玻碳盘铂环电极、旋转玻盘电极、铂对电极
4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

（二）质保及售后服务：
1.1 负责产品运输、安装、调试及操作人员现场培训； 
1.2 整机质量保证期为壹年，免收所有费用，终身负责仪器的维修；
1.3 维修响应时间：仪器运行时用户需要服务时，自得到通知后2个小时内拿出处理意见，用户自己不能处理时，48小时内派人到现场处理，保证仪器正常运行；
1.4 每年至少免费提供一次控制软件和应用软件升级

（三） 订货数量：
   1套

（四） 交货地：
中国石油大学(北京)。

（5） 交货日期：
 签订合同后60日内交货
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