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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	15
	飞行时间-二次离子质谱
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
飞行时间-二次离子质谱


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 电源：三相五线制，3×380V，N，PE（火线和地线间电压220V）；±5%，50–60Hz，20 A，8.5 kW peak
1.2 环境温度：18℃～25℃；温度变化＜1℃/h
1.3 环境湿度：＜65%
1.4 交变磁场强度：＜1μT （peak to peak）；静态磁场：＜80μT
1.5 加速度：＜5×10-4 m/s2

2. 设备用途：
飞行时间-二次离子质谱（TOF-SIMS）可实现在2-3个原子层对样品进行检测并给出二维和三维图像信息；可在5-10 nm分辨率下实现有机/无机物的表面表征与面分布分析，同时实现样品的成分分析和分子式结构信息解析；其分析区域面积小，可以实现微区成分分析，最小区域直径小于100 nm；深度分辨率约为0.1-1 nm，可实现组分的3D重构；此外，通过与微流控装置结合，TOF-SIMS还可以实现涉水环境微界面相关的多种过程的原位表征。

3. 技术规格：
3.1 分析用Bi离子源（不仅能提供分析离子脉冲，而且可以作为超高真空中对微流体实验装置打孔功能）：
3.1.1 Bi液态金属团簇离子枪，可以提供BiMn分析离子束
3.1.2 加速电压：30 keV
# 3.1.3 离子束流：≥40nA
3.1.4 最大重复速率：50 kHz（对于所有操作模式）
3.1.5 脉冲宽度：≤0.7ns（FWHM）
# 3.1.6 脉冲离子束流：≥40 pA   
# 3.1.7 最小脉冲束流直径：≤50 nm（高分辨成像模式）
3.1.8 可以提供快速成像模式，最小束斑直径：≤90nm @ 350pA DC
3.1.9 可以提供Delayed Extraction模式，最小束斑直径：≤90nm @ 350pA DC，质量分辨率（m＞50amu）：＞ 9000（FWHM）
3.2 G-SIMS分析：
3.2.1 软硬件上支持G-SIMS分析，可以对有机大分子进行G-SIMS分析，可以实时改变G参数，改变分子离子峰和碎片峰比值，有助于有机大分子判定。
3.3 剥离用EI离子源：
3.3.1 气体电离离子源（EI源），可以对O2或Ar气体电离的离子源
3.3.2 离子束能量范围：最小≤100eV；最大≥2.0keV，可覆盖100eV~2.0keV
# 3.3.3 在2KV束流电压下束流密度：≥48mA/cm2
# 3.3.4 最小束斑直径：＜10 m
3.4 剥离用Cs离子源：
3.4.1 溅射剥离用Cs离子源
3.4.2 离子束能量范围：最小≤100eV；最大≥2.0keV
3.4.3 在2KV束流电压下束流密度：≥12mA/cm2
# 3.4.4 最小束斑直径：＜5 m
3.5 质量分析器：
3.5.1 质量分析器类型：非线性反射式质量分析器，具有3米飞行路径
★3.5.2 低质量时质量分辨率（SiH+：29amu）：≥17000（半峰宽）
★3.5.3 高质量时质量分辨率（＞200amu）：≥26000（半峰宽）
★3.5.4 分析绝缘体时质量分辨（on PET：104amu）：≥18000（半峰宽）
3.5.5 质量范围：1～12000amu以上
3.5.6 质量精度：＜1 mamu for m< 100 amu；＜ 10 ppm for m ＞100 amu
#3.5.7 灵敏度：＞8.0×108 Al+/nC @ 7000（FWHM）
# 3.5.8线性响应范围内最大计数率＞1×107 次/秒
3.6 电中和系统：
3.6.1 包括电中和枪，可用于分析绝缘材料
3.6.2分析绝缘体时质量分辨（on PET：104amu）：≥18000 （半峰宽；100%传输率）
3.7 真空系统：
3.7.1 配备涡轮分子泵，无油机械泵，主分子泵的抽速≥340 L/s。
3.7.2 主分析室烘烤后系统极限真空5.0×10-10Torr
3.7.3 具有主分析室和快速进样室内烘烤系统
3.8 样品台：
大面积开放式样品台设计，用于在样品托上进行微流体实验装置安装
# 3.8.1 自动五轴超高真空样品台，样品托允许安装最大样品尺寸达到70×80mm，厚度10mm。
3.8.2 标准样品台倾斜角度：-15º＜α＜+45º
3.8.3 样品移动范围：X：=90 mm；Y：=125 mm；Z：=25 mm
3.8.4 连续旋转 -180º~ 180º
3.8.5 样品电位接地，方便对生物样品等非导体进行电荷补偿
3.9 样品表面气体喷嘴：
3.9.1 在样品测试过程前和测试过程中，可以对样品表面通微量气体（O2或Ar），用于提高二次离子产额
3.9.2 通入气体选择和切换可以通过软件自动完成，管路中残余气体清洗也可以自动完成
3.10 样品自动测试导航：
3.10.1可以拍摄和导入样品托的高分辨数字照片，用于样品自动批量测试中的精确定位和导航
3.11数据采集及处理系统
3.11.1能够实现二次离子质谱硬件部分的计算机控制和状态显示，做到容易操作和在不同的分析模式间进行快速转换
3.11.2能够自动完成数据的采集、分析，完成不同成分空间分布成像，深度分析以及三维空间分布的表现与输出
3.11.3提供完整的质谱数据库并能对测试结果给出定性分析，有完善的数据处理软件

4. 产品配置要求
4.1耗材包（包括不少于2套Bi源，1套Cs离子源，1根EI离子源灯丝，1根Flood Gun灯丝， 一套垫圈等）
4.2 维修维护工具一套（需带详细清单）

（二）质保及售后服务：
1.安装调试的要求
1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。
1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。
2.技术培训
2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。
2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，卖方不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。
2.3厂家培训中心培训：提供4个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。
3.质保期 
质保期3年，从仪器验收合格，技术验收报告签字盖章后起质保期开始生效。在质保期内，卖方负责免费维修和更换配件，如1个月内不能完全修复，质保期顺延，按照完成修复时间重新计算；如果卖方无法满足全年runtime不低于90%的要求，质保期顺延，按照满足要求时间重新计算。质保期后，卖方提供终身维修，并保证零配件的供应。
4.售后服务 
4.1 卖方在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内设备出现故障，卖方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，卖方维修工程师应在48小时内到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。质保期到期前一个月厂商工程师对谱仪进行完善检修和维护，并形成报告，保证谱仪状态良好。质保期后，卖方承诺将为需方提供终身维修服务，对于买方的任何投诉和要求，卖方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，卖方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；卖方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复。
4.2 卖方提供终身免费的操作、应用、维护培训和技术咨询。并随设备提供基本结构和使用说明书、操作手册及维修保养说明书。主机和各功能部件的性能指标、基本结构和使用说明书，全套维修保养说明书。软件的操作手册和各类操作指令手册。
4.3 卖方应向买方提供全部软件与相应的数据库的使用许可，以及终身仪器软件免费升级服务；与之相关的硬件升级只收取成本。
4.4 质保期后更换配件及易耗品成本价，人工费不高于市场价的80%。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

（三） 订货数量：
 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同生效后18个月内。 
交货地点：中国科学院生态环境研究中心

（五）付款方式：                                         
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]对于进口产品：100%不可撤销信用证，其中80%凭货到现场用户签收单支付，20%凭盖章版技术验收报告支付。
对于国产产品：100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。

（7） 验收标准
*1. 设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2. 技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
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