第4章 [bookmark: _Toc22402][bookmark: _Toc32395][bookmark: _Toc520382020][bookmark: _Hlk89728960]货物需求一览表及技术规格
★一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
（1） 项目背景情况
水下爆炸现象是高含能材料在水介质中剧烈的能量释放过程及其产生的效应和现象，涉及多介质、多物理场耦合的复杂行为。目前，国内外对远场参量的研究已有较好的方法和手段，而对近场载荷特性的研究仍然存在诸多困难。具体体现在近场载荷能量高、作用时间更短、对目标多为耦合作用。本标的拟为近场爆炸冲击波、气泡及射流等载荷参量的定量化提供研究手段。
（二）采购标的实现的功能或者目标；
（1）水下近场爆炸冲击波载荷参量测试，具备近距冲击波超GPa载荷参量研究的能力；
（2）水下近场爆炸气泡载荷参量测试，具备近距气泡压力与脉动规律参量研究的能力；
（3）水下近场爆炸气泡射流载荷参量测试，具备近距气泡射流参量研究的能力。
（三）为落实政府采购政策需满足的要求
（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（科学研究和技术服务业 ）； 
（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（3）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
（4）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 
无 



三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（一）设备规格及性能参数
	序号
	设备名称
	质量、安全、技术规格、物理特性要求
	数量
	单位

	1
	水下近场爆炸载荷测试系统
	1. 系统功能：提供近距冲击波压力(GPa级)、水下气泡压力与脉动规律、气泡射流参数的测试。
2. 冲击波与气泡测试子系统 1套
★2.1支持逐个通道模拟采样
★2.2总通道数：≥ 40个，支持单端和差分信号输入；
★2.3具备瞬态采集、连续采集能力，最高通道采样率：≥100MS/s
2.4分辨率：≥ 14 位；
2.5数据文件导入/导出：支持Ascii码，wav等多格式导入和导出；
★2.6支持通道间数学运算（加，减，乘，除），FFT等基本信号处理算法操作；
2.7支持视频同步功能：集成高速相机视频与测试曲线同步显示；
★2.8供电方式：220V、50Hz， AC或DC ≤ 36V。
3.气泡射流测试子系统 1套
3.1通道数：≥ 4；
3.2采样率：≥ 500MS/s；
3.3记录长度：≥ 1 MB；
3.4供电方式：220V、50Hz AC或DC电源 ≤ 36V。
4.能简便部署测试系统，可方便扩展测试通道。
5.传感单元 1套
#5.1高压压力传感器，最大量程：≥ 1 GPa，数量：10个；
#5.2水下冲击波自由场传感器，最大压力：≥ 300 MPa，
上升时间：≤ 1.5 μs，非线性≤2%，谐振频率≥800kHz，集成密封缆长度：≥ 20 m。数量3个；
#5.3加速度传感器：最大量程：2000 g，防水线缆长度≥ 20 m。数量3个。
	1
	套


★四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	项目实施的时间
	项目实施的地点
	是否接受进口产品投标
	是否核心产品

	1
	水下近场爆炸载荷测试系统
	1
	套
	签订合同后60天内完成供货、安装、调试、验收
	北京理工大学中关村校区
	是
	是


★五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
1、 合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束之后
2、 投标人需提供投标产品制造厂家出具的针对本项目的授权书及质保承诺函，否则投标可能被拒绝（仅限进口产品）。
3、 本项目合同条款中的付款方式为实质性条款。
4、 售后服务要求：
（1） 设备自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为1年；质保期间，设备发生任何故障，均由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。在质保期间出现故障，须提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内到达现场开展维修，48小时不能修复的提供备机。提供软件免费升级。
（2） 定期维护，终身保修，只收取零部件成本费。
（3） 提供长期技术支持服务。
培训服务要求：货物到达学校后7天内由投标人负责免费安装、调试与技术培训，调试仪器所需耗材由投标人自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。培训人员必须为投标人公司专职技术人员，不得派出学生或投标人用户等非公司专职技术人员提供培训，否则用户方将拒绝接受。
★六、采购标的验收标准（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）
验收流程：
（1）货物清点：货物到校后，供应商与需方根据购物清单，就所购物品进行清点；
（2）证明文件：供方提供设备仪器合格证书等相关文件；
（3）现场安装调试：供方技术人员负责设备安装、调试；
（4）核心性能指标检测：供需双方共同测试采样通道数量、通道采样率、采样精度、传感器类型、量程及数量、供电方式等是否满足标的要求；
（5）使用说明：供方向需方介绍设备使用注意事项，约定培训时间和培训地点
（6）验收评定：根据验收结果，评定是否验收合格。
[bookmark: _GoBack]
验收方法：
（1）由供方技术人员开启设备，供需双方观察系统启动是否正常；
（2）针对标的逐项验收：供需双方共同确认满足标的要求。

验收评定：
根据设备试运行情况和满足标的情况，满足规定要求时，予以验收通过。
七、说明
1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件5（技术规格偏离表）、附件6（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。
2、带“★”条款为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
3、“#”条款为重点指标，需要按照要求提供证明材料。


