# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受 进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高压液相色谱仪 | 1台 | 否 | 是 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效日起算90天内交货并完成安装调试；

交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人于合同生效后30日内向成交供应商预付50%的货款，货物到货后经采购人初步验收合格后30日内支付成交供应商30%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余20%的货款。

3. 售后服务（质保期）

3.1质保期与保修期

质保期：制造商原厂质保自验收合格之日起计算不少于12个月。安装验收后1年内，全机免费保修；工作站软件终身免费升级。

3.2安装及服务要求：

3.2.1安装要求：中标人根据用户现有安装条件具体安装；

3.2.2到货后15天内进行免费安装调试，仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训；

3.2.3免费提供每周7*24小时电话故障服务；

3.2.4免费提供设备故障72小时内现场支持；

3.2.5提供设备安装后至少2人免费应用培训班服务。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足教学科研需要。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

2.1.环境要求

1）电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

2）环境温度：18-27℃

3）相对湿度：20-80%

2.2.色谱技术要求

2.2.1二元高压泵技术要求

1）操作原理：串联双柱塞

# 2）流量范围：至少包含0.001-7.5 mL/min，增量为1μL/min

★3）压力范围：至少包含2-101 MPa

4）压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关

5）流量准确度：±0.1%

6）流量精度：<0.05% RSD 或 <0.01 min SD，以较大者为准

7）比例准确度：满量程的 ±0.2%

2.2.2 自动进样器技术要求

1）操作原理：分流进样

2）压力范围：至少包含2-101 MPa

3）进样量范围：至少包含0.01-25μL，最小步骤= 0.01μL

# 4）样本位数：≥210位

5）进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

6）进样周期时间：<8 s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关

7）所需最小样品体积：进样体积为1μL 时需要2μL

8）残留（UV）：使用氯己定时<0.004%；使用咖啡因时<0.0004%（典型）

9）样品室温度范围：4-40℃（RH <80%，低于环境温度时 ≥ 23 K）

2.2.3柱温箱技术要求

1）操作原理：静止空气和强制空气

★2）温度范围：至少包含5-118℃，增量为 0.1℃

3）温度稳定性：±0.05 K

4）温度准确度：±0.5 K

5）耐压范围：2-101 MPa，

6）冷却性能≤ 15 min，50-20℃，± 1 k

2.2.4 紫外检测器技术要求

1）最大数据采集率：≥250 Hz

# 2）波长范围	190-800 nm

3）线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

4）光源：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息

5）频带宽度：≥6 nm at 254 nm

6）波长精度：± 0.1 nm

7）采集通道：≥2个

2.2.5联用功能

1）可与后续购置的静电场轨道阱高分辨质谱仪无缝联用

2）控制质谱软件可控制色谱

2.3、配置要求

包含：

二元高压泵1个；

自动进样器1个；

柱温箱1个；

多波长紫外检测器1个；

本地化色谱分析软件1套；

数据处理系统1套，含数据处理工作站（质谱分析软件、Windows 与 Office 软件）一台，提供 LC 和 MS/MS的全自动控制；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；支持Window 10 英文操作系统（64bit）

3. 验收标准

由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。