## 01包：电子支气管镜系统等

### 品目1-1：电子支气管内窥镜

一、技术要求：

（一）功能需求：

用于急危重症呼吸系统疾病诊断、治疗、抢救等操作，具备包含但不限于高清成像、活检、刷检、灌洗、异物取出、止血、气道介入等功能。

（二）通用技术参数：

医用内窥镜图像处理器：

▲1.主机光源显示器一体化集成图像处理器；

#2.主机自带≥15英寸触摸式高清液晶显示屏；

3.显示器分辨率≥1920*1080；

4.具有窄带成像功能等；

#5.具有同屏双显功能，支持双镜双画面；

6.视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080；

#7.具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥2h；同时可交流电供电，可通过适配器实现24小时连续工作；

8.可兼容支气管镜，鼻咽喉镜等；

9.使用年限≥8年。

电子支气管内窥镜（治疗）：

1.头端部最小尺寸≤5.5mm，主软管外径≤5.8mm，器械通道内径≥2.8mm；

2.插入部有效长度≥600mm；

▲3景深：2-100mm；

4.视场角≥120°；

5.向上弯曲≥180°，向下弯曲≥ 130°；

6.插入管具有被动弯曲功能；

7.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计：

8.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可用于浸泡清洗消毒；

9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

10.使用年限≥8年。

电子支气管内窥镜（超细）：

#1.头端部最小尺寸≤ 3.3mm，主软管外径≤3.9mm，器械通道内径≥2.0mm；

2.插入部有效长度≥600mm；

▲3.景深：2-100mm；

4. 视场角≥120°；

5.向上弯曲≥ 210°，向下弯曲≥ 130°；

6.插入管具有被动弯曲功能；

7.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计：具备 ；

8.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可浸泡清洗消毒；

9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

10.使用年限≥8年。

电子内窥镜图像处理器：

1.显示主机：≥10英寸显示屏，可触摸操控；

2.显示屏分辨率≥1280×800；

3.通过操作部功能按键即可实现图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能等；

#4.支持2路信号输入接口；

#5. 可兼容鼻咽喉镜，支气管镜，输尿管肾盂镜，膀胱镜等。

电子支气管镜：

1.插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；

2.插入管外加≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

3.景深：3-100mm；

4.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥120°，双向弯曲≥300 °；

5.操作手柄具备≥3个电子功能按键；

#6.吸引阀座一体式防脱设计。

视频气管插管镜：

#1.插入管外径≤5.5mm，无器械通道；

2.工作插入管有效长度≥410mm；

3.视场角≥120°，景深：3-200mm；

▲4.插入管前端弯曲角度调节：向上弯曲≥120°，向下弯曲≥120°，双向弯曲≥240°；

5.单独的给氧接口：具备 ，可在插管的同时给氧。

#二、设备配套耗材（封闭性耗材）请提供唯一性说明，如为可收费耗材请提供27位医保编码，提供北京市阳光采购平台挂网最低价证明，提供≥三家供货发票。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 医保编码 | 耗材类型 一次性/可复消 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、配置清单：（配置清单内容请分项报价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器 | 台 | 1 |
| 2 | 高清电子支气管内窥镜（治疗型） | 条 | 1 |
| 3 | 高清电子支气管内窥镜（超细型） | 条 | 1 |
| 4 | 电子内窥镜图像处理器（便携） | 套 | 2 |
| 5 | 电子支气管镜（床旁） | 条 | 3 |
| 6 | 视频气管插管镜 | 套 | 1 |
| 7 | 视频喉镜（非一次性） | 套 | 5 |
| 8 | 内窥镜储镜柜 | 台 | 1 |
| 9 | 内窥镜转运车 | 台 | 2 |
| 10 | 支气管镜模拟模型 | 个 | 1 |

### 品目1-2：电子支气管镜系统

一、技术要求：

（一）功能需求：

用于急危重症呼吸系统疾病诊断、治疗、抢救等操作，具备包含但不限于高清成像、活检、刷检、灌洗、异物取出、止血、气道介入等功能。

（二）通用技术参数：

医用内窥镜图像处理器：

▲1.主机光源显示器一体化集成图像处理器；

#2.主机自带≥15英寸触摸式高清液晶显示屏；

3.显示器分辨率≥1920*1080；

4.具有窄带成像功能等；

#5.具有同屏双显功能，支持双镜双画面；

6.视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080；

#7.具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥2h；同时可交流电供电，可通过适配器实现24小时连续工作；

- 8.可兼容支气管镜，鼻咽喉镜等；

- 9.使用年限≥8年。

高清电子支气管内窥镜（检查型）：

1.头端部最小尺寸≤4.7mm，主软管外径≤4.8mm，内径≥2.0mm；

2.插入部有效长度≥600mm；

3.视场角≥120°；

▲4.景深：2-100mm；

5.弯曲角度 向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°；

6.插入管具有被动弯曲功能；

7.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计：具备 ；

8.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可全浸泡清洗消毒；

9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

10.使用年限≥8年。

电子支气管内窥镜（治疗）：

1.头端部最小尺寸≤5.5mm，主软管外径≤5.8mm，器械通道内径≥2.8mm；

2.插入部有效长度≥600mm；

▲3景深：2-100mm；

4.视场角≥120°；

5.向上弯曲≥180°，向下弯曲≥ 130°；

6.插入管具有被动弯曲功能；

7.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计：

8.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可用于浸泡清洗消毒；

9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

10.使用年限≥8年。

电子支气管内窥镜（超细）：

#1.头端部最小尺寸≤ 3.3mm，主软管外径≤3.9mm，器械通道内径≥2.0mm；

2.插入部有效长度≥600mm；

▲3.景深：2-100mm；

4. 视场角≥120°；

5.向上弯曲≥ 210°，向下弯曲≥ 130°；

6.插入管具有被动弯曲功能；

7.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计：具备 ；

8.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可浸泡清洗消毒；

9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；

10.使用年限≥8年。

电子内窥镜图像处理器：

1.显示主机：≥10英寸显示屏，可触摸操控；

2.显示屏分辨率≥1280×800；

3.通过操作部功能按键即可实现图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能等；

#4.支持2路信号输入接口；

#5. 可兼容鼻咽喉镜，支气管镜，输尿管肾盂镜，膀胱镜等。

电子支气管镜：

1.插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；

2.插入管外加≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

3.景深：3-100mm；

4.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥120°，双向弯曲≥300 °；

5.操作手柄具备≥3个电子功能按键；

#6.吸引阀座一体式防脱设计。

视频气管插管镜：

#1.插入管外径≤5.5mm，无器械通道；

2.工作插入管有效长度≥410mm；

3.视场角≥120°，景深：3-200mm；

▲4.插入管前端弯曲角度调节：向上弯曲≥120°，向下弯曲≥120°，双向弯曲≥240°；

5.单独的给氧接口：具备 ，可在插管的同时给氧。

#二、设备配套耗材（封闭性耗材）请提供唯一性说明，如为可收费耗材请提供27位医保编码，提供北京市阳光采购平台挂网最低价证明，提供≥三家供货发票。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 医保编码 | 耗材类型 一次性/可复消 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、配置清单：（配置清单内容请分项报价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器 | 台 | 1 |
| 2 | 高清电子支气管内窥镜（治疗型） | 条 | 1 |
| 3 | 高清电子支气管内窥镜（检查型） | 条 | 2 |
| 4 | 高清电子支气管内窥镜（超细型） | 条 | 1 |
| 5 | 电子内窥镜图像处理器（便携） | 套 | 2 |
| 6 | 电子支气管镜（床旁） | 条 | 3 |
| 7 | 视频气管插管镜 | 套 | 1 |
| 8 | 可视喉镜（复用） | 套 | 2 |
| 9 | 视频喉镜（一次性） | 套 | 2 |
| 10 | 内窥镜储镜柜 | 台 | 1 |
| 11 | 内窥镜转运车 | 台 | 2 |
| 12 | 支气管镜模拟模型 | 个 | 1 |

## 02包：电阻抗成像仪

### 品目2-1：电阻抗成像仪

一、技术要求：

（一）功能需求：

应用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气，灌注影像，可生成肺功能成像图，可持续提供通气，灌注和呼气末肺容量变化的图形信息。

（二）通用技术参数：

1 采用电阻抗断层成像显示技术，通过对胸腔电阻抗变化进行测量，显示被测区域内通气或灌注引起的区域电阻抗变化信息。

2测量最小潮气量≤1mL。

▲3 主机与液晶触摸屏一体化设计，可脱离台车单机使用。

4 显示屏≥15英寸，图像显示分辨率≥1920x1080像素，对比度≥1000:1。

5 提供原装重复性使用电极带，电极带≥15个等距电极，，适用于胸围35.5cm-150cm的患者。

6可提供原装一次性使用电极带，电极带含≥15个等距电极，适用于胸围18.5cm-150cm的患者。

#7 无需介质，即可连续、同屏、实时监测患者肺部通气和血流灌注引起的阻抗变化，滤波器的设置范围是10-300/min。

#8 阻抗图像帧速率≥20帧/秒，时间分辨率≤1秒，空间分辨率≥120x80，图像重心离散度≤20像素。

9 肺通气和肺灌注阻抗数据连续记录和回放显示的时间≥120min，记录功能可以连续记录≥1200小时的阻抗数据。硬盘存储空间≥250GB，内存≥4GB。

▲10 可同屏显示肺通气和灌注引发胸阻抗变化的状态图像、动态图像、肺通气引发胸阻抗变化的全局和区域阻抗曲线，以及区域可设置层、象限、自由三种排列方式。

▲11 可同屏显示全局和ROI的肺通气和肺灌注引发的胸阻抗变化数值或百分比，同时还可实时显示肺通气和灌注引发的胸阻抗变化数值的全局比值，以及每个ROI的比值。

12 可显示潮气频率，通气中心（CoV）的监测参数值。

13 具备大图播放功能，可切换动态图像或状态图像的显示状态。

14 具备图像参考功能。

15 具备自动增强显示功能，调整范围≥15个级别。

16 具备信号质量评估系统。

17 可回放电极平面内吸气末时胸阻抗的变化，可显示最近≥120分钟内的变化趋势。

18可选择进行电阻抗比较分析。

#19 具备PEEP滴定分析功能，可以选择PCV和VCV模式，添加≥20个区间的不同PEEP水平下肺顺应性变化、以图像、数值和曲线的型式显示区域通气延迟（RVD）、全肺不均匀指数(GI)、肺过度膨胀与肺塌陷指数、血流灌注与通气的匹配指数。

20 支持信息互联，可手动输入呼吸机相关参数， USB接口≥2个,具备RS232接口,具备RJ45网络接口,具备HDMI接口。

21 电缆分为设备电缆和患者电缆，患者电缆分体设计。

#22 主机配有内置电池，支持设备工作时间≥6小时。

23 具备错误信息提示功能，包括：设备电缆脱落。

#24 设备配套耗材（封闭性耗材）请提供唯一性说明，如为可收费耗材请提供27位医保编码，提供北京市阳光采购平台挂网最低价证明，提供≥三家供货发票。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 医保编码 | 耗材类型 一次性/可复消 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、附加配置要求：（配置清单内容请分项报价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸阻抗断层成像仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 设备电缆 | 根 | 1 |
| 3 | 患者电缆 | 套 | 1 |
| 4 | 患者电极带 | 套 | 1 |

## 03包：心脏脉冲电场消融仪等

### 品目3-1：心脏脉冲电场消融仪

一、技术要求：

（一）功能需求：

在心脏电生理手术中发出电刺激信号和记录心电信号，进行心脏的电生理标测、三维建模，并显示导管位置，同时还可测量心腔和血管内压力；心脏脉冲电场消融仪和心脏电生理三维标测系统为同品牌。

（二） 适用范围：

心脏电生理介入治疗药物难治性复发性症状性房颤等的心律失常手术和相关心脏电生理研究的需求。

（三）技术参数：

▲1、心脏脉冲电场消融仪的脉冲幅度包含但不限于1800V等，最大脉冲输出电压≥2400Vp，脉冲上升时间≤400ns

#2、心脏脉冲电场消融仪单个脉冲能量≤0.2J

3、心脏脉冲电场消融仪的脉冲宽度至少应该包含2μs和3μs

4、心脏脉冲电场消融仪单个脉冲输出电流≤70A

5、心脏脉冲电场消融仪安全性能为I类设备，CF型应用部分。具备防除颤功能，除颤恢复时间＜5s

6 、心脏脉冲电场消融仪脉冲组数范围≥5组

7 、心脏脉冲电场消融仪的输出脉冲波形由正脉冲和负脉冲组合而成

8 、心脏脉冲电场消融仪可以通过操作显示面板、主机按键或脚踏开关，可以实现脉冲输出

#9、心脏脉冲电场消融仪脉冲启动方式包含≥3种，包括但不限于实时启动方式，直接输出脉冲能力；触发启动方式等

10、心脏脉冲电场消融仪使用年限≥8年。

#11 心脏脉冲电场消融仪可采用局部麻醉进行手术

*12、配置心脏射频消融仪壹套

#13、设备配套耗材（封闭性耗材）请提供唯一性说明，如为可收费耗材请提供27位医保编码，提供北京市阳光采购平台挂网最低价证明，提供≥三家供货发票。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 医保编码 | 耗材类型 一次性/可复消 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、附加配置要求（需逐项报价）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 输出盒 | 个 | 1 |
| 3 | 电缆 | 根 | 6 |
| 4 | 脚踏开关 | 只 | 1 |
| 5 | 心脏射频消融仪 | 套 | 1 |
| 6 | 灌注泵 | 台 | 1 |

### 品目3-2：心脏电生理三维标测系统

一、技术要求：

（一）功能需求：

在心脏电生理手术中满足进行心脏电生理标测、三维建模，并显示导管位置的功能，心脏脉冲电场消融仪和心脏电生理三维标测系统为同品牌。

（二） 适用范围：

主要用于各种心律失常的临床诊断。

（三）技术参数：

1.计算机系统： CPU≥4核,内存≥8G，双硬盘≥1T，正版操作系统

2.配备4台显示器，显示器尺寸≥20 英寸

3.采用磁场和电场混合定位原理, 可视化，定位精度≤1mm。

4.具有磁定位通道≥50个

5.具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型。

6.具备丢失信息可恢复功能

7.具备呼吸补偿和门控等技术。

8.能提供三维电激动图。

9.能提供三维电解剖图

10.能提供三维电压图

11.具有模型裁剪、模型切口、模型复制重构等功能。

12.模型测量工具：具备

13.具备CT图像三维融合功能

#14.具备有创血压通道，有创血压测量范围包含0～300 mmHg

15.具有内置刺激功能

▲16.内置刺激仪模式≥2种，具有电压刺激和电流刺激等。

17.内置刺激仪电压刺激：1V～8V，采用步进可调。

▲18.内置刺激仪电压刺激的触发模式≥3种

19.消融控制：具备

#20.可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。

21.≥2路模拟信号输出

22.具有回溯记录功能

▲23.要配置电生理刺激仪1套，≥2通道，刺激仪和心脏电生理三维标测系统可以兼容

24.设备配套耗材（封闭性耗材）请提供唯一性说明，如为可收费耗材请提供27位医保编码，提供北京市阳光采购平台挂网最低价证明，提供≥三家供货发票。

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 医保编码 | 耗材类型 一次性/可复消 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、附加配置要求（需逐项报价）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放大器 | 套 | 1 |
| 2 | 计算机 | 套 | 1 |
| 3 | 隔离电源 | 套 | 2 |
| 4 | 输入盒 | 个 | 1 |
| 5 | 定位盒 | 个 | 1 |
| 6 | 体表导联线 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 台 | 4 |
| 8 | 打印机 | 台 | 1 |
| 9 | 定位板 | 个 | 1 |
| 10 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 11 | 电生理刺激仪 | 台 | 1 |