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[bookmark: _GoBack]
第1节 [bookmark: _Toc199][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc10744]采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	数量
	单位
	是否为强制节能产品
	是否接受进口设备
	售后服务承诺书
	是否为核心产品
	总价最高限价（元）

	1
	物性测试仪
	物性测试仪
	1
	台
	否
	是
	要求提供
	是
	758000.00

	2
	野外地物光谱仪
	野外地物光谱仪
	1
	台
	否
	是
	要求提供
	是
	810000.00



[bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc15279]注：
1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）；
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效；
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数；
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效；
5、投标报价不得超过预算（含分包预算）和总价最高限价（含分包最高限价），投标人的进口设备（如有）总报价不能超过接受进口设备总价的最高限价，否则投标无效。
6、强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
7、原装进口：上表“是否接受进口设备”栏中标注“是”的设备已经通过主管部门审核同意，接受进口产品参与投标，提供产品制造商针对本产品的授权函原件扫描件，并加盖投标人公章。标注“否”的拒绝进口产品参与投标。
8、售后服务承诺书：上表“售后服务承诺书”栏标注“要求提供”的允许购买进口产品的，投标人须在投标文件中提供由产品制造商针对本项目的售后服务承诺书原件扫描件（内容要求注明项目名称、政府采购编号、货物名称及提供设备维保年限、范围及保修条件、软件升级情况等）；上表“售后服务承诺书栏”标注“要求提供”的其他产品，投标人须在投标文件中承诺，中标后7天内提供制造商或国内总代理盖章的售后服务承诺书原件（内容要求注明项目名称、政府采购编号、货物名称及提供设备维保年限、范围及保修条件、软件升级情况等），否则其投标无效。
9、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。
[bookmark: _Toc22916][bookmark: _Toc15276][bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc26043][bookmark: _Toc26952][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc21425]
第二节 技术要求
[bookmark: _Toc29410]一、技术、功能要求
[bookmark: _Toc4711][bookmark: _Toc19319][bookmark: _Toc1842][bookmark: _Toc256000040]包一：物性测试仪
	序号
	货物或服务名称
	技术、功能要求
	数量

	1
	物性测试仪
	一、物性测试仪
1.硬件
▲1.1力量精确度：符合中华人民共和国计量法实施细则，力量感应元不确定度≤0.3% (K=2)、示值误差≤0.3% (投标时需技术白皮书或产品彩页或产品说明书等证明资料)。
1.2力量感应元具有0.5kg、5kg、10kg、30kg、50kg五种模式选择，分辨率≤0.1g。
★1.3运行方向性：上下移动的纵向垂直测试分析不同层面的质地结构，左右移动的水平方向测试摩擦力或涂抹性等样品表面质地，量程≥285mm，分辨率≤0.001mm(投标时需技术白皮书或产品彩页或产品说明书等证明资料)。
▲1.4测试速度：0.01~40 mm/s，分辨率≤0.01mm/s，实验测试过程可以定速或变速进行测试(投标时需提供软件进行变速测试曲线截图）。
1.5自动安全装置：自动侦测探头最大承载力，超载仪器自动停止。
1.6操作方式：具备≥3种操作方式，包含但不限于脱机下主机自带的触控屏、计算机及手机上远程控制。
1.7 PID控制器（比例-积分-微分控制器）：可设定使动态力值不随时间变化，以达到保持目标力稳定的需求。
1.8扩充功能：主机带有1个EXP端口、2个PT100端口，可直接连接音频、视频、动态天平、吹泡仪、旋转式粉体流变仪，测试数据可以直接同步到软件中显示。
2.软件
▲2.1弹性的编辑程序：自带≥9种测试模式，包含但不限于单循环压缩/拉伸测试、多次循环压缩/拉伸测试、TPA测试、蠕变测试、松弛测试、粘性测试、变速测试、多段应变量测试及TDT两次形变测试程序。(投标时需提供曲线截图证明程序）。
2.2数据截取率：每秒≥2000点。
2.3三轴座标：曲线可三轴(X、Y1及Y2)显示。
2.4曲线分析：曲线可进行n次微分计算反曲点，与原始曲线同步显示。
2.5创建平均图功能：创建多重复分析的平均曲线图，便于操作者观察批量差异。（投标时需提供平均曲线截图）
2.6自动批量测试：可自动批量进行测试，无需每次手动开始实验。
2.7实时电压查看：不需拆机即可从软件中查看仪器电压实时值与稳定性。
2.8错误讯息记录：自动记录仪器操作错误讯息。
2.9实验方案与结果报告:软件自带标准方法、参考文献索引及教学视频，可将测试方法一键设好，测定结束可得数据结果、曲线图及测试报告。
2.10测试数据溯原功能：测试日志中自动记录每笔测试数据，包含测试配套探头、设置的批次名称、时间、操作人员、文件存盘路径等，以利后续数据追踪。
2.11控制主机：CPU≥8核、主频≥3.6GHz，DDR4内存≥16GB,固态硬盘≥512G,显示器≥24英寸。
2.12配置清单：
2.12.1主机1台；
2.12.2专用软件一套；
2.12.3力量感应元：30kg；
2.12.4直径2mm不锈钢柱形探头一套；
2.12.5直径5mm不锈钢柱形探头一套；
2.12.6直径36mm周边修圆弧铝合金柱型探头一套；
2.12.7控制主机1台。
2、 辅助设备
3.光照培养箱
3.1.温控范围：-10℃～50℃
3.2.容积：≥1000升
3.3.光源：顶置LED光照板式。
3.4.光照度：0～30000LX
3.5.光照层数：≥3层
3.6.温度波动度：±0.5℃～1.0℃
3.7.控湿范围：50%RH～95%RH
3.8.湿度波动度：±5～7%RH
3.9.升温时间:10℃升至40℃, ≦60分钟
3.10.降温时间:40℃降至10℃, ≦60分钟
3.11.光照度调节范围：0～100%无级调光
3.12.工作仓内风向及风速：近水平0.1m/s～0.3m/s
3.13.LED光照板使用寿命：≥50000h。
4.冷冻研磨仪
4.1 带适用24位和48位的低温冷冻适配器，15秒内同时处理样品：≥64个
4.2 可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5mL) /24*2mL /12*(5-15)mL /4*15mL/2*25mL/2*50mL
4.3 可存储实验数据：≥10组
4.4 模式循环：可在设置的多个参数间不断循环
4.5 最终出料粒度：≤5µm。
4.6 采用双层减震结构技术
4.7 加速：在2秒内达到70Hz；减速：在2秒内达到最小0Hz，噪音等级：≤55dB（A）
4.8 在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作。
4.9 配备5mL适配器1套，2mL制冷标配24位适配器1套；5号进口不锈钢研磨球1瓶，3mm进口不锈钢研磨球1瓶；2mL离心管1包、5mL离心管1包。
5.冷冻离心机
5.1最高转速：≥18500r/min.
5.2最大相对离心力：≥23797×g。
5.3最大容量：≥1000mL。
5.4转速精度：±10r/min。
5.5温控精度：±1℃。
5.6定时范围：1-99min59s。
5.7电机:变频电机。
5.8整机噪声：≤60dB(A)。
5.9温控范围：冷冻离心机-20℃～+40℃。
5.10配备8×50mL水平转子1个、配备24×1.5/2.2mL角转子1个。
6.紫外-可见分光光度计
6.1光路结构：双光束
6.2波长范围：190nm～900nm 
6.3光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、4nm可选
6.4波长准确度：±0.1nm
6.5波长重现性误差：≤0.05nm
6.6透射比准确度: ±0.2%T（0-100%T）±0.002Abs(0～0.5Abs)±0.003Abs(0.5Abs～1Abs)
6.7透射比重复性：0.1%T（0-100%T）±0.001Abs(0～0.5Abs)±0.0015Abs(0.5Abs～1Abs)
6.8杂散光：≤0.008%T(220nm NaI，340nm NaNO2)
6.9稳定性：≤0.0005Abs/h（500nm预热后）
6.10噪声：±0.00015Abs(500nm预热后)
6.11基线平直度：±0.001Abs
6.12测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量
6.13波长调节：自动调节
6.14光度范围：-4Abs～4Abs
6.15检测器：光电倍增管
6.16光源：氘灯，钨灯
7.火焰光度计
7.1显示方式:≥7英寸彩色电容触控液晶屏
7.2显示结果:浓度值/光强度
7.3读数范围:0.000～999.9
7.4测试元素:钾、钠、锂、钙、钡
7.5通道数:≥5
7.6检测限mmol/L:钾≤0.004  钠≤0.008 锂≤0.015  钙0.050 钡≤0.044
7.7线性误差mmol/L：钾≤0.005  钠≤0.03  锂≤0.021  钙≤0.075  钡≤0.066
7.8响应时间：≤8s
7.9小吸喷量：≤6mL/min
7.10稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对大变化量≤3%每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的大变化量≤15%
7.11重复性：≤3%
8.样品成像分析系统
8.1.双层PC/ABS材质暗箱，电脑全自动控制。
8.2.导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01cm～10cm
8.3.拍摄面积：≥20cm×20cm
8.4.外围尺寸：≥45cm×76cm×40cm
8.5.电源：220V/50Hz
★8.6.CCD相机制冷温度：相对制冷温度-65℃，绝对制冷温度-30℃（需提供第三方检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书等证明资料）
8.7.制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷
8.8.像元尺寸：≥4.54μm×4.54μm
8.9.CCD阵列：≥2688×2200
▲8.10.图像分辨率：300/600/1200DPI；（需提供软件截图）
8.11.像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）
8.12.感光效率：≥75% @600nm
8.13.暗电流：≤0.00015e-/p/s @-30℃
8.14.读出噪声：4e-RMS@650kHz
8.15.线性范围：16 bit（0-65535灰阶）
8.16.数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线
8.17.紫外透射光源302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外，防止紫外线泄露
▲8.18.实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作,具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析。（需提供软件截图）
8.19.分析数据能输出至Excel及TXT文件
8.20. 控制主机：CPU≥8核、主频≥3.6GHz，DDR4内存≥16GB,固态硬盘≥512G,显示器≥24英寸。
8.21.配置清单：
8.21.1 制冷CCD相机；
8.21.2 专业级原装进口电动变焦镜头（高分辨率10.0MP和光圈值F/0.8）；
8.21.3 暗箱装置；
8.21.4 LED白光灯（冷灯）；
8.21.5 紫外透射仪：波长302nm、紫外透射面积20cm×20cm；
8.21.6 紫外/白光转换板：冷光；
8.21.7 白光透射面积21cm×22cm；
8.21.8 图像拍摄软件、图像分析软件；
8.21.9 安装U盘、加密锁；
8.21.10控制主机1台。
	1台



[bookmark: _Toc27241][bookmark: _Toc12139][bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc13684]包二：野外地物光谱仪
	序号
	货物或服务名称
	技术、功能要求
	数量

	1
	野外地物光谱仪
	1、技术参数
1.1、光谱范围至少包含：350nm~2500nm；
★1.2、光谱分辨率：≤2.8nm@700nm，≤5.5nm@1500nm，≤5.8nm@2100nm；（需提供佐证材料，包括第三方检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书或产品功能截图等证明资料）
1.3、全固定式光栅，无运动光学部件；三组阵列式检测器：≥1024单元Si阵列UV增强型探测器 (350nm~1000nm)，≥512单元拓展型InGaAs阵列TE制冷型探测器 (1000nm~1630nm)，≥512单元拓展型InGaAs阵列TE制冷型探测器 (1630nm~2500nm)；
▲1.4、等效噪声辐射@1.5m光纤：≤0.3x10-9 W/cm2/nm/sr @400nm，≤0.1x10-9 W/cm2/nm/sr @1500nm；（需提供佐证材料，包括第三方检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书或产品功能截图等证明资料） 
1.5、光谱通道数：≥2100，输出间隔≤1nm；波长精度≤±0.5nm，重复性误差≤0.1nm；
1.6、便携式控制主机：户外高亮屏，防护等级≥IP67，性能不低于四核CPU、高解析度显卡、固态存储；超大容量电池续航≥8小时；
1.7、移动端软件：可在移动终端运行，软件需具有拍照功能，图像与光谱数据文件同名对应，每个光谱数据可同步写入地理定位信息参数；
1.8、PC端软件：可计算包含但不限于NDVI、GRVI、SR、SAVI、EVI、PRI、WBI等十余种植被指数，可与多种卫星数据比对，还具备计算光合有效辐射PAR、太阳能模拟器、CIE颜色分析、能量统计等功能；具有定时测量功能，可以进行无人值守自动化监测；
1.9、光纤为长度≥1.5米铠装光纤，石英纤芯≥60根，SMA905连接器及3排纤芯耦合接口，光纤含出厂标定文件；
1.10、接触式探头：至少为超硬蓝宝石窗口，内置5W卤素光源，Lemo航空接口，需内置触发器，具有一键式光纤快拆连接器，重量≤300g；
1.11、主机：至少采用利于散热的全金属机身，重量≤6kg；
1.12、参考板：≥10*10cm，95%反射率，带有1nm间隔标定文件，软件可直接调用；
1.13、机载套件：可快速安装于适配无人机进行航测，光谱仪与无人机进行深度一体化集成，可实现手动或全自动机载测量，等距离自动触发及同步测量地理定位信息参数；
▲1.14、BRDF测量功能：需配备专用BRDF观测地面站航线规划软件，可以实现云台、飞控、航线航点相互联动，可调整任意角度对目标区域进行BRDF自动连续观测；（需提供佐证材料，包括第三方检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书或产品功能截图等证明资料） 
2、配置
2.1、高性能光谱仪主机（含移动端和PC端软件）x1
2.2、1.5米长光纤x1
2.3、5°视场角镜头（SMA905接口）x1
2.4、便携式控制主机x1
2.5、接触式探头x1
2.6、叶片夹x1
2.7、光纤手柄x1
2.8、95%反射率漫反射参考板x1
2.9、光谱仪电池x2
2.10、三防箱及背包x1
2.11、BRDF观测软件x1
2.12、机载安装套件x1
	1台



[bookmark: _Toc6204][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc17807][bookmark: _Toc2543][bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc2888]
第三节 商务要求（适用于本项目包一、包二）
	采购人名称、地址
	名称：湖南农业大学
地址：长沙市芙蓉区农大路1号

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订之日起60个日历日内交货（进口产品90个日历日内交货），并安装调试完毕。如招标文件第五章中有特殊要求的，以特殊要求为准。
交货地点：采购人指定地点
交货方式：货到采购人指定校内安装位置，包括货物安装、调试、培训及验收合格（交钥匙项目）

	服务质量保证期
	整体质保期：整体质保期指每包货物要求的质保最低年限。
包一：验收合格后整体质保期1年。若招标文件第五章第二节中对保修期或服务期有明确要求的，以明确要求为准。如投标人承诺的质保期优于招标文件规定的，按投标人的质保承诺提供质保服务；如生产厂家的质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。
包二：验收合格后整体质保期1年。若招标文件第五章第二节中对保修期或服务期有明确要求的，以明确要求为准。如投标人承诺的质保期优于招标文件规定的，按投标人的质保承诺提供质保服务；如生产厂家的质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。

	服务响应时间
	1、中标人提供7×24小时故障服务受理。对一般故障提供5×8小时的现场支援，在接到用户报修通知后电话不能解决的，必须4小时内到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后8小时内排除并交付使用。对重大故障提供7×24小时的现场支援，在5个日历日内排除解决故障，若5个日历日内不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。
2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责（包含全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维修供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
3、中标人须配备专业的技术人员负责其售后服务工作。
注：如招标文件第五章第二节中有特殊要求的，以特殊要求为准。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：本项目没有预付款。
支付条件：货到安装调试并验收合格后，由湖南农业大学向中标人支付95%的合同款；待中标人所提供的货物全部安装调试完毕，验收合格运行一年后，一年后无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等一次性无息付清余下的5%。(尾款不计利息)

	中标人提供的其他服务
	一、质量保证
1、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。
2、中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的现场维修服务承诺。
二、产品安装、调试及项目实施
1、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。
2、安装：本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。
3、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。
4、验收：中标人在完成合同规定的内容后（安装调试合格），可向采购人申请验收；验收依据招标文件、投标文件、采购合同及其它有效的补充文件。
5、具有有专门负责的维修工程师和专业的产品应用支持工程师。
三、技术培训
1、中标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。
2、中标人提供对用户的技术培训和相关的技术资料，并提供2个厂家培训中心培训名额，厂家培训的差旅费用由中标人承担。
注：如招标文件第五章第二节中有特殊要求的，以特殊要求为准。

	解决争议的方式
	☑诉讼
□仲裁

	合同未尽事项
	协商解决




对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。★条款为废标条款，其他条款未按要求提供证明材料视为负偏离。

