一、眼科裂隙灯显微镜检查仪

1、光学设计类型:平行夹角式(伽利略型)

2、★改变倍率形式:转鼓式五档变倍

3、目镜:12.5X

4、放大总倍数:6.3X、10X、16X、25X、40X

5、屈光度补偿调节:≥-7D~+7D

6、瞳距调节范围:≥55mm~75mm

7、视场公称直径:6.3X:33mm;10X:22mm;16X:14mm;25X:8.5mm; 40X:5.5mm

8、照明方式:上光源照明

9、裂隙高度:≥1mm~14mm连续可调

10、裂隙宽度:≥0mm ~14mm连续可调

11、裂隙角度:水平旋转0°~180°

12、裂隙倾角:5°、10°、15°、20°

13,光斑直径:0.2、1、3、5、10、14(mm)

14、滤色片:无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

15、照明光源:暖色LED

16、★调光方式:底座无极调光

二、眼科AB型超声诊断仪

B超

2、探头频率≥10MHz

3、★扫描方式闭环磁力驱动扇形扫描

4、灰度等级256级灰阶

5、增益范围≥0-105db

6、★后增益调节0-105db(防漏诊误诊必要功能)

7、测量深度40mm，60mm

8、扫描范围≥53°

9、冻结方式双脚踏冻结

10、图像冻结20张

11、分辨率轴向分辨力:≤0.2mm，侧向分辨力:≤0.4mm

12、显示模式B，B+A

13、报告打印视频打印

14、回放150帧及回放截图

A超

16、探头频率≥10MHz

17、测量范围≥0-40mm

18、测量精度≤0.05mm

19、眼睛模式内置七种不同测量模式，自定义两种测量模式。

20、测量方式浸润式、接触式

21、★I0L公式八种计算公式，同屏显示四组不同A常数计算公式，内置不同厂家晶体参数供选择。

22、统计计算标准差，平均值

23、★计算机参数专用嵌入式系统，12.1英寸大屏显示，触摸式操作

三、眼科超声乳化仪

1、一键式预灌注和手柄微调测试。

2、★全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行系统设置，能量值、真空度、抽吸速率、玻切速率可通过触摸屏进行调整并且实时显示当前工作的参数值。显示彩色触摸液晶屏≥12.1英寸:支持中文语言及多国语言，有音频提示功能

3、可以存储≥24位不同医生参数配置。

4.★具备单独一键式抛光功能，可通过屏幕界面参数调节。

5.工作状态下具有负压声音提示。

6.具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状况，异常情况下工作停止，触摸屏提示故障信息并发出故障提示音。

7.通过脚踏进行能量和抽吸速率的控制。

8.主机根据负压的变化动态调整蠕动泵抽吸速率，确保流体的平稳运行。

9.用于白内障的超声乳化手术中进行晶状体的乳化及灌注抽吸、眼前节玻璃体切割。

10.手柄尖端超声振动的速率≥15m/s。

11.具备可重复使用导管盒，及一键导管盒消毒和复位功能。

12.灌注压:灌注模式:重力灌注。IV升降杆可调节重力灌注的高度。

13.灌注开始/停止:由灌注阀控制。

14.抽吸泵:蠕动泵。负压范围:20-500mmHg。负压控制:固定模式/线性模式(由脚踏板压下量控制)。前房平衡:灌注平衡。抽吸流量:2-50cc/min。回流:储液腔回吐;具有前房稳定控制系统。

15.★手柄频率:38kHz-42kHz。功率输出范围:0-100%(增量为1%）。

16.纵向超声乳化模式。能量输出模式:连续模式、脉冲模式、爆破模式。能量输出控制:固定模式/线性模式。

17.设备具备脉冲模式、爆破模式、灌注模式、玻切模式。

18.玻璃体切割，动力源:气动驱动系统，内置空气压缩机，切割速率:连续，60-700cpm。

19.超声乳化针头:拥有不同型号的针头供医生进行选择。具有19G、20GA的针头，可支持不同切口。

20.脚踏:具有线性/定性控制两种方式:操作程序脚踏控制。脚踏≥3个档位，脚踏档位行程可调，≥2个功能控制按键，医生可根据需求进行选择相应功能

四、眼底照相机

1.视场角:≥50°，允差±7%

2.工作距离:≥16mm±2mm

3.瞳孔要求:免散瞳

4.对焦模式:自动/手动

5.曝光模式:自动/手动

6.操作模式:自动/手动

7.数码采集形式:专业高清摄像头

8.成像像素:≥2400万

9.固视灯:内固视任意可调

10.对位:双摄像头对位

11.DICOM 3.0:支持

12.客制化AI接口:支持

13.尺寸:≥280mm(长)X559mm(宽)X460mm(高)

14.重量:小于等于21kg

15.电源:100~240V  50/60Hz

五、手术显微镜

镜体

1.1光学系统:全部复消色差光学系统(含物镜、变倍和放大系统)，T*镀膜。

1.2变倍系统:电动5档复消色差变倍器

1.3变倍系数:0.4/0.6/1.0/1.6/2.5

放大倍数:4.3/6.4/10.6/17.0/26.6 (目镜12.5X)

视场直径:8.3-51.8mm(目镜12.5X)

1.4双目镜筒:45°倾斜镜筒，f=170mm

1.5 目镜:12.5x

1.6★目镜屈光补偿:-8D到+5D

1.7物镜:F=200mmm,复消色差光学

1.8调焦:电动调焦，范围50mm

1.9★独立调焦变倍:助手镜系统3档变倍调节，独立调焦助手镜系统

XY水平移动

2.1★平移范围:60mmX60mm，并具有自动复位功能

2.2智能待机位置设计:智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利三、照明系统

3.1★光源:带热传感器的LED照明光源

超长寿命:50，000小时后剩余约70%亮度

色温约4500K(±500K)

3.2照明方式:BrightFlexTM照明技术

2度照明:提供高明亮、高对比的红光反射

6度照明:提供更具立体感的视野照明

3.3备用光源:4组LED光源，无需额外备用光源

滤光片

★4.1滤光片

视网膜保护滤光片(蓝光滤波片)

卤素灯-模式滤光片

CRI滤光片

脚踏

5.1脚踏:12功能防水脚踏

- 非接触眼压仪

- 1.眼压测量范围:7 mmHg-30 mHg/20 mmfg-50 mmHg (0.1mmHg精度)

2.测量系统:光和压力双传感系统

3.工作距离:≥11mm

4.R/L(左/右眼):自动检测和显示

5.测量结果:可测量每眼十次数据并打印出来

6.记录:内置打印机

7.测量模式:自动测量/手动测量

8.对焦:对焦光点在对焦框中时

自动模式:自动进行眼压测量进行眼压测量

手动模式:良好对焦时，对焦框由绿色变成红色点击开始

- 错误指示:如果测量信号较弱，眼压值会被( )括起来或者显示“ERR”

10.安全限位钮:可以设置测量头与患者的最近距离

11.安全功能:喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内(如11mm)，当喷气头离角膜太近时停止向前移动

12.移动范围:≥30mm(前后)/90mm(左右)/30mm(垂直)

13.颌托垂直移:≥40mn±4mm，配下颌托

14.显示方式:≥10.1寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏

15.输出端口:USB 2.0

16.工作台:电动升降台

17.尺寸:≥370mm(长)X430mm(宽)X510mm(高)

18.重量:≤23.2kg

19.电源:220V/50Hz