# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱三重四级杆质谱联用 | 1套 | 45个工作日 | / | 中国科学院昆明植物研究所指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

一、项目描述和内容概要：

液相色谱三重四级杆质谱联用主要用于对菌种代谢产物进行定量分析，提供具体的化合物浓度数据及全面的代谢产物谱信息。通过识别菌种退化相关的代谢标记物，揭示理化环境、营养状态与生理阶段对细胞代谢活动的影响机制，为制定科学的菌种复壮措施提供数据支撑。

二、项目技术规格

1.液相色谱部分

1.1 系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；

1.2 二元高压梯度系统

*1.2.1流速范围：0.0001-10.000mL/min，可实现0.1μL/min步进，最高耐压：≥18000psi

1.2.2流速准确度：≤1%

1.2.3流速精密度：≤0.062%

1.2.4梯度变化步进：0.1%

1.2.5泵头清洗：自动标配

1.2.6组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统

*1.2.7 自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态，防止样品损失，保护珍贵样品。

#2.2.8 智能启动开机及智能关机：仪器可在设定的时间自行启动及关闭。

#2.2.9智能流量控制功能：无需人员看守仪器，自动平衡色谱柱，流速可缓慢上升至设定值的一半，保持该流速至柱温箱到达“就绪”状态后，流速再缓慢上升至设定值，防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命；智能运行样品分析及序列分析，色谱柱达到平衡状态后，可自动执行样品分析功能。

#2.2.10流动相精灵：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测流动相余量并可推送提醒信息至智能终端；

1.3在线脱气机

1.3.1真空脱气流路数：≥3路

1.4  可降温型自动进样器

1.4.1样品盘容量：1.5ml样品瓶大于110位

1.4.2进样范围：0.1~50μL

1.4.3进样准确度：≤±1%

#1.4.4进样针清洗：自动（标配），可选清洗液3种以上。最大耐压：18000psi。交叉污染：咖啡因0.0015%以下（5µL进样,无清洗）。

1.4.5温度控制：4~40度

1.4.6进样精度：0.25% RSD以下

1.4.7 进样速度：11秒完成10μL进样

1.5柱温箱

1.5.1温度控制范围: (室温+10)℃~80℃

1.5.2控温准确度 ±0.5℃

1.5.3柱容量：可放置5根4.6*300mm的色谱柱

2：质谱部分

2.1 产地：中国

2.2 质量范围m/z：5-2000

2.3 灵敏度：

*2.3.1 ESI源正离子方式：1pg利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N>500000:1（RMS）

#2.3.2 ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<2fg

2.3.3 APCI源正离子方式：50fg利血平MRM（609->195）,信噪比>30000(RMS)

#2.3.4 ESI源负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>500000:1 (RMS)

ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321->152），仪器检出限IDL<2fg

#2.4重复性：氯霉素，进样量50fg，6次重复进样，RSD≤2%。质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z 609处FWHM≤0.4u。

2.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u。

2.6定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD＜2%；

*2.7质谱扫描速度:最小步径为0.1u，大于30000 u/sec。正负离子切换速度：不超过5ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集。

*2.8交叉污染cross talk（串扰）：<0.0005%。质谱最小延迟时间：≤1msec。质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec。质量稳定性:＜0.05u/24hr。

2.9 MS到MS/MS切换时间：<1msec

2.10 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。

#2.11 MRM通道速度：>500MRM/s（提供相应的证明文件）

2.12 MRM同步扫描：同步调查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件。

2.13离子源：

#2.13.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。可选配同一品牌的原位分析电离源，进一步扩展质谱应用。一针进样同时分析多组分化合物时，可以针对不同化合物设置不同的ESI离子源接口电压，以保证同时高灵敏度检测各个化合物。

2.13.2离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min；

2.13.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。

#2.14质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。

2.14.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

#2.14.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。

2.15 检测器

2.15.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

2.15.2检测器：电子倍增器。

2.16质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

2.17操作软件：全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

2.18质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。

2.19提供中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及500种以上兽药质谱数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。

2.20质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

#2.21 质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为错误(提供官方彩页或软件截图证明)。

2.22扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、同步调查扫描（Synchronized Survey Scan）、正/负离子快速切换扫描。

2.23自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

2.24台式计算机，配置为正版Windows操作系统，CPU: i9；内存：64G；硬盘：1T固态硬盘+5T机械硬盘；显卡：5070独立显卡；显示器：32寸以上宽屏液晶；A4彩色激光打印机。

三、配置要求

1. 主机配置要求

1.1 18000psi高压泵*2套

1.2五路在线脱气机1套

1.3自动进样器降温型*1套

1.4柱温箱*1套

1.5色谱柱C18柱，(2.0 mm I.D. ×50 mm, 小于2.2 um)一根

1.6 低延迟体积超高效混合器一套

1.7 超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）

1.8串接四极杆液质主机一台；

1.9液质接口离子源ESI源和APCI源一套；

1.10计算机和打印机各一台；

1.11质谱控制软件一套；

1.12包含两年消耗品包

1.13液质配套用氮气发生器1台

1.14原厂质谱中文工作站软件一套

1.15中文串联质谱农残兽残数据库(包含中国农业部注册登记的500种农药以上)一套

1.16 2小时不间断电源（10Kva）1台

1.17 氩气钢瓶和减压阀各1个

三、售后及服务

1. 质保期2年，自验收合格签字之日起计算。质保期内公司负责工作站软件终身免费升级。

2. 到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。并免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握基本操作及日常维护与保养。

3. 维修人员接到报修通知后须在2小时内响应，8小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理。必要时，在24个工作日内到达现场。

4. 提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

*5须提供承诺书，否则投标文件视为无效响应文件。

1）供应商交付的产品不符合技术参数要求的，须在收到验收通知后7日内免费修复或更换；

2）经两次以上维修仍不合格的或技术应用不符合招标技术参数要求的，采购方有权解除合同并要求返还全部款项；

3）若经鉴定存在虚假技术响应（包括但不限于伪造检测报告、冒用认证证书），供应商除退还全部货款外，须按合同金额的30%支付违约金，并承担采购方因此遭受的全部损失；

4）上述情形构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。