中国海洋大学薄层色谱质谱联用仪、多角度激光散射仪等
设备采购项目采购需求
[bookmark: _Toc88807247][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _GoBack]一、商务条件
1.交货期及交货地点
1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。
1.2采购人指定地点。
2.质量保证期
2.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。
2.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任。
3.付款方式
内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。
外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。
4.安装调试验收
4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
4.3中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具。
5.售后服务
5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。
6.培训要求
中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容
第一包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	薄层色谱-质谱联用仪
	1.工作条件：工作温度：20±5°C；湿度：20-80%；电源：100-240V；频率：47-60Hz；功率：≤1000瓦；
2.仪器组成：质谱主机，大气压直接进样离子源，薄层进样接口，真空系统，操作软件等；
3.大气压直接进样APCI离子源：兼具APCI、ASAP两种离子源功能，可实现固体，液体样品的直接进样分析，无需前处理，30s内得到质谱信息；
4.四极杆质量分析器：质量范围（m/z）：10-2000amu；扫描速度：≥10000Da/s；质量准确度（m/z）：±0.1amu；质量稳定性（温度为18-24°C）：±0.1/24hr；分辨率（m/z）：0.5-0.7amu；灵敏度：SIM模式，10pg利血平，信噪比≥100：1；
5.薄层进样接口：与质谱为同一品牌，方便使用和维护。密封力：50-420N，萃取时间：1-999秒，洗脱溶剂流速：0.1-0.3mL/min；薄层板采样到获得质谱信息时间≤1分钟。每次分析后洗脱头会通过高压氮气气流自动清理；
6.真空系统：机械真空泵＋分子涡轮泵，确保从开机到运行所需时间不超过35min；
7.操作软件：中英文可选，具有数据采集和数据处理功能，实时动态显示，具有自动图谱检索功能；
8.配置仪器操作平台：不低于i7处理器，内存不低于32G，硬盘不低于512G，显示器不低于21英寸；
9.配套UPS一台：输出电压220V，功率不低于3000W，内置电池组不低于6个；
10.保修期：不低于三年，维修响应时间：2小时内电话响应，3个工作日内上门。
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第二包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	液相色谱质谱联用仪
	1.液相色谱部分：
（1）系统要求：超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器、网络化系统控制器；
（2）两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统（标配自动清洗）：
①流速范围：0.0001-10.000mL/min，需精确到小数点后4位；
②流速精密度：≤0.062%；
③最高耐压：≥10000psi；
④具有自我诊断/自我恢复功能：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行清除，快速恢复至正常分析状态；
⑤智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命；
（3）脱气机：不低于3路；
（4）自动进样器：样品盘容量≥160位（1.5mL/2mL样品瓶）：
①进样周期：≦6.7s，进样速度：≤4s；
②耐压：11000psi；
③交叉污染：＜0.0003%（不清洗时）；
④支持功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等；
⑤可进行针外润洗和进样口冲洗，针外壁送液清洗：标配2路清洗液，针内壁清洗：标配3路清洗液；
⑥双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析，提高质谱效率；
（5）柱温箱：要求为强制空气循环型，控温更均匀：
①温度控制范围：室温-10°C~100°C；
②双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器；
③色谱柱容量：单个柱温箱内可放置色谱柱250mm不少于6根；或300mm不少于3根；
④支持内置混合器；
（6）二极管阵列检测器：
①波长范围：190~800nm或更宽；
②二极管单元数：≥1024；
③波长准确度：≤1nm；
④漂移：≤0.5×10-3AU/h；
⑤测量范围：＞2.4AU；
⑥控温单元：光源，光路系统，流通池；
⑦流通池温控：19~50°C、1°C步进；
⑧实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现。
2.质谱部分：
（1）质量范围：2-2000m/z；
（2）灵敏度：
①ESI源正离子方式：1pg利血平SIM m/z609，信噪比S/N＞1000：1（RMS）（提供中国计量院计量证书），ESI源正离子方式：100pg磺胺二甲氧嘧啶SIM m/z311，信噪比S/N＞2500：1（RMS），ESI源负离子方式：20pg对硝基苯酚SIM m/z138，信噪比S/N＞600：1；
②APCI正离子方式：10ng苯乙酮SIM m/z121，信噪比S/N＞2500：1；
（3）重复性：利血平，SIM m/z609，1μg/L，进样1μL，6次重复进样，RSD≤2%，重复性：磺胺二甲氧嘧啶，SIM m/z311，10μg/L，进样10μL，6次重复进样，RSD≤2%；
（4）质谱分辨率（FWHM）：样品（利血平），结果m/z609处FWHM≤0.4μ；
（5）质谱扫描速度：不低于13000u/sec；
（6）正负离子切换速度：不超过10ms（不损失灵敏度的情况下），实现正、负离子同时采集；
（7）质量稳定性：≤0.1μ/24hr；
（8）MS数据采集模式：全扫描，轮廓扫描，选择离子监测。SCAN通道数量：不少于1000个事件，SIM通道数量：不少于1000个事件，每个事件32个通道；
（9）离子源：
①标配加热复合离子源，同时具备ESI和APCI功能，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统；
②离子源流速范围：1μL/min～2500μL/min；
③离子源温度：最高500°C；
（10）质量分析器：单四极杆型质量分析器，全金属四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性；
（11）高灵敏度检测器：具有离轴转换打拿极的电子倍增器，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值；
（12）全自动调谐液输送系统：配有独立的副离子源和全自动调谐液输送系统，无需手动连接调谐液输送管路，只需通过软件即可操作；
（13）快速启动能力：从电源关闭状态到启动真空泵后不超过10min即可开始质谱数据采集；
（14）质谱操作软件：提供液相和质谱联用的全自动控制；可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；具有自动校正和全自动分析功能。支持色谱质谱数据合并显示功能：在液相紫外色谱图上同时显示质谱的质量数信息，一目了然，准确判断无紫外吸收化合物的位置；
（15）氮气发生器规格要求：流量高达24L/min；输出压力高达116 psi；内置压缩机，即插即用；颗粒物＜0.01μm，噪音＜60dB（A）。
3.配置要求：
[bookmark: _Hlk210118656][bookmark: _Hlk210118718]（1）配5umC18分析型色谱柱三根及预柱；
（2）数据处理操作平台：不低于i7处理器，内存不低于16G，硬盘不低于512G，显示器不低于21英寸；
（3）UPS电源一套：输出电压220V，功率不低于6KVA，内置电池组不低于6个；
（4）承诺中标后提供原厂5年质保及售后服务。
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第三包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	●高效液相色谱仪1
	1.参数要求：
（1）工作电压：220V±10%，50Hz；
（2）温度：4°C-40°C；
（3）湿度：＜90%相对湿度。
2.四元溶剂管理系统：
（1）色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，提供结构图；
（2）泵压力传感器反馈回路：2路；
（3）梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合；
（4）流量范围：0.001~5.000mL/min，增量为0.001mL；
（5）操作压力：≥9000psi；
（6）流速准确度：±1.0%；
（7）混合准确度：±0.5%，不随反压变化；
（8）混合精度：±0.15% RSD；
（9）梯度变化模式：原厂配置10种以上梯度曲线，含线性、步进、凹线、凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制（提供截图证明）；
*（10）内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化。
3.自动进样器管理系统：
（1）样品容量：≥90个；
（2）进样精度：＜0.25% RSD；
（3）进样准确度：±0.2μL；
（4）样品交叉污染/样品残留：＜0.002%；
（5）进样体积：0.1~50μL，增量：0.1μL；
（6）准确度（吸取）：±0.2μL；
（7）样品室温度范围：4°C~40°C，增量：0.1°C；
（8）温度准确度：传感器处为±0.5°C；
（9）稳定性：传感器处为±1.0°C。
4.色谱柱管理器：
（1）温度范围：室温以上5°C~65.0°C；
（2）温度准确度：+/-0.5°C；
（3）温度稳定度：+/-0.3°C。
5.二极管阵列检测器：
（1）波长范围：190~800nm；
（2）波长准确度：±1nm；
（3）基线噪音：≤10.0×10-6AU；
（4）漂移：≤1.0×10-3AU/hr；
（5）线性范围：≤5%（2.5AU）；
（6）吸收范围：0.0001~4.0000AU；
（7）单一光源：氘灯；
（8）内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；
（9）可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；
（10）具备建立标准物质光谱库功能。
6.示差折光检测器：
（1）检测波长：658nm±5nm，保持与光散射波长一致；
（2）折光指数差范围：-0.0047至+0.0047；
（3）绝对折光指数范围：1.2~1.75RIU；
（4）检测池体积：≤10μL；
（5）温度控制范围：4~65°C；
（6）温度稳定性：±0.005°C；
（7）DN/DC值测定：NaCl标准值0.174测定，相对误差小于5%。
7.控制软件：
（1）软件版本：在最新的操作系统下编写的，鼠标左右键功能均有，最新中/英文操作系统；
（2）软件结构：内置甲骨文图文数据库，除了完成对仪器所有参数控制设定，收集数据，处理结果外，还可以对实验室信息，操作人员，项目数据进行全面管理；
（3）软件帮助：软件功能在线使用帮助，原厂源代码级全中文版设计；
（4）实验结果评估：可以将数个样品的结果在同一图表中进行绘制，进行数据分析和比较；
（5）实验报告：可根据用户需要，自定义、编辑各种报告格式，数据库中内置多种报告模板供选择；
（6）用户自定义功能：用户可根据需要自定义样品信息和编辑计算各类公式实现特殊的计算；
（7）提供全套完整的仪器操作和维修说明书及软件光盘。
8.产品配置要求：
产品主体部分说明：液相色谱仪1套（含四元梯度泵系统，自动进样器，柱温箱）二极管阵列检测器1套，示差检测器，工作软件一套。
9.选购附件、备件及消耗品：
（1）C18色谱柱1根；
（2）溶剂瓶1套；
（3）样品瓶100个；
（4）工作站一套：64位专业版，12G以上内存，1T硬盘。
10.售后服务与培训：
（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；
（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。
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	2
	高效液相色谱仪2
	1.参数要求：
（1）工作电压：220V±10%，50Hz；
（2）温度：4°C-40°C；
（3）湿度：＜90%相对湿度。
2.四元溶剂管理系统：
（1）色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，提供结构图；
（2）泵压力传感器反馈回路：2路；
（3）梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合；
（4）流量范围：0.001~5.000mL/min，增量为0.001mL；
（5）操作压力：≥9000psi；
（6）流速准确度：±1.0%；
（7）混合准确度：±0.5%，不随反压变化；
（8）混合精度：±0.15% RSD；
（9）梯度变化模式：原厂配置10种以上梯度曲线，含线性、步进、凹线、凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制，提供软件设置截图证明；
*（10）内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化（提供截图证明）。
3.自动进样器管理系统：
（1）样品容量：≥90个；
（2）进样精度：＜0.25% RSD；
（3）进样准确度：±0.2μL；
（4）样品交叉污染/样品残留：＜0.002%；
（5）进样体积：0.1~50μL，增量：0.1μL；
（6）准确度（吸取）：±0.2μL；
（7）样品室温度范围：4°C~40°C，增量：0.1°C；
（8）温度准确度：传感器处为±0.5°C；
（9）稳定稳定性：传感器处为±1.0°C。
4.色谱柱管理器：
（1）温度范围：室温以上5°C~65.0°C；
（2）温度准确度：+/-0.5°C；
（3）温度稳定度：+/-0.3°C。
5.二极管阵列检测器：
（1）波长范围：190~800nm；
（2）波长准确度：±1nm；
（3）基线噪音：≤10.0×10-6 AU；
（4）漂移：≤1.0×10-3AU/hr；
（5）线性范围：≤5%（2.5AU）；
（6）吸收范围：0.0001~4.0000AU；
（7）单一光源：氘灯；
（8）内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；
（9）可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；
（10）具备建立标准物质光谱库功能。
6.控制软件：
（1）软件版本：在最新的操作系统下编写的，鼠标左右键功能均有，最新中/英文操作系统；
（2）软件结构：内置甲骨文图文数据库，除了完成对仪器所有参数控制设定，收集数据，处理结果外，还可以对实验室信息，操作人员，项目数据进行全面管理；
（3）软件帮助：软件功能在线使用帮助，原厂源代码级全中文版设计；
（4）实验结果评估：可以将数个样品的结果在同一图表中进行绘制，进行数据分析和比较；
（5）实验报告：可根据用户需要，自定义、编辑各种报告格式，数据库中已内置多种报告模板供选择，例如单个报告、校正曲线报告、综合报告等；
（6）用户自定义功能：用户可根据需要自定义样品信息和编辑计算各类公式实现特殊的计算；
（7）提供全套完整的仪器操作和维修说明书及软件光盘。
7.产品配置要求：
产品主体部分说明：液相色谱仪1套（含四元梯度泵系统，自动进样器，柱温箱）二极管阵列检测器1套，工作软件一套。
8.选购附件、备件及消耗品：
（1）C18色谱柱4根；
（2）溶剂瓶1套；
（3）样品瓶100个；
（4）工作站一套：64位专业版，12G以上内存，1T硬盘。
9.售后服务与培训：
（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购人现场并且实验室条件合格后，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；
（2）技术培训要求：安装验收期间，在采购人所在地对采购人操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。
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	3
	多角度激光散射仪
	1.检测器类型：超静式光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器；
*2.检测角度：18个或更多（需配备大于等于18个检测角度的光电二极管）；
3.激光光源：658nm±5nm线性偏振激光；
4.激光功率：≥120mW；
5.散射角范围：15～160°；
6.散射体积：≤0.02μL；
7.检测信号线性量程范围（V）：±10V；
8.基线噪音：≤2.5×10-5Volts/THF体系；
*9.（检测池）在线（超声）清洗功能；
10.检测分子量范围：200～109g/mole（Daltons）；
11.分子尺寸测定rg范围：10～500nm；最大到1000nm；
12.灵敏度（BSA/PBS体系）：≤200ng；
*13. 20mL或是其他规格的光散射瓶Zimm Plot方法单机测定Mw、rg、A2；
14.通讯连接：以太网；
*15.仪器校正无需任何标准品/对照品；
*16.可扩展在线动态激光光散射功能；
17.仪器校正无需任何标准品/对照品；
18. SEC/HPLC/MALS联机分析：THF体系3万和20万PS标样，或是水溶性体系BSA标样，相对误差小于5%；
19.适配凝胶色谱柱4根。
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第四包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	快速制备色谱仪
	1.双独立HPFC柱塞泵；二元线性梯度。整套系统有4个溶剂通道；
*2.流速范围1-150mL/min；实际操作压力15bar，用于mg/g级样品制备，色谱柱粒径范围10-100μm；
3.流速精度≤±1%；
4.具有自动柱平衡功能；
5.洗脱单位可采用运行时间、流动相体积或者柱体积三种模式；
6.操作系统：Linux。电容屏≥15英寸，必须支持多点触控，且耐溶剂腐蚀；
7.色谱柱填料量范围≥5-2000g；
8.DAD检测器，波长范围：200-400nm；具有实时在线的全波长（λ-all）检测、实时在线DAD扫描、梯度预测、溶剂背景扣除，基线修正等功能。同时显示3个样品吸收曲线：两个单一波长，以及一个全波长的曲线：
*（1）两个单一的UV波长吸收值显示范围不小于0–6000mAU，最小检测限1 mAU；
*（2）全波长的峰曲线，吸收值显示无限高，不出现平头峰；
9.整套系统，要求具有无限循环制备的功能；要求能达到高效制备液相的分离效果；
10.试管架识别系统：系统会自动识别试管架类型，自动改变收集模式和收集量。有RFID自动识别试管架类型的功能。整套系统的收集支架可同时放置试管架≥6个；
11.收集器收集馏份，无样品损失。当收集阀移动时，样品既不会滴到试管架，也不会排到废液瓶；
12.系统支持手机或者电脑远程监控，随时查看系统数据、使用效率、故障情况、运行时间、运行次数、方法统计、谱图详情等；
[bookmark: _Hlk172292921]13.可自动吹干管路和色谱柱；为了实验安全，要求仪器自带气泵单元，无需另外配置气源；
14.远程监管以及数据收集，可以通过单位内部的局域网监控每一台系统的使用情况，使用效率，氘灯衰减，是否有故障报错等；
15.软件功能：
（1）输入TLC点板信息，自动生成样品梯度纯化方法，根据上样量选择色谱柱类型；
（2）自动计算纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量；
（3）馏分收集包括全部、UV阈值、UV斜率、时间、体积、手动等方式；
（4）支持实时在线编辑；
16.整套系统上方，至少同时放置8个5L试剂瓶。
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第五包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	蛋白液相分析系统
	1.泵：
（1）流速：0.01-25mL/min：二元柱塞泵，泵头PEEK材质，每个泵头配有独立的排气阀；
（2）流速精度：±1.2%（0.25至25mL/min，0.7至3CP）；
（3）粘度范围：0.7-10CP，压力范围：0-5MPa（50bar，725psi）。
2.紫外检测器：
（1）使用LED灯，280nm固定检测波长；
（2）检测范围：-6到+6AU，线性：0至2AU，±5%以内；
（3）光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响；
（4）光径长度：标配2mm。
3.电导检测器：
（1）检测范围：0.01mS/cm－999.99mM/cm；
（2）检测精度：±0.01mS/cm或±2%，以较高者为准，条件：0.3至300mS/cm以内。
4.温度检测器：
（1）读值范围0-70˚C；
（2）精度：±1.5˚C在如下条件：4˚C~35˚C。
5.压力传感器：标配系统泵压力传感器，检测范围：0~5MPa。
6.示差检测器：
（1）测定方法：偏转式；
（2）折射率范围：1-1.75RIU；
（3）范围：A模式0.01-500μRIU；P、L模式1-5000μRIU；
（4）线性：A模式500μRID；P、L模式5000μRID；
（5）噪音级别：0.0026μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25°C，A模式）；
（6）漂移：0.11μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25°C，A模式）；
（7）工作模式：兼容分析型和制备型；
（8）最大使用流量：A模式20mL/min，P、L模式50mL/min；
*（9）控温方式：双重温度控制光学系统，平衡时间短，消除环境温度波动影响；
（10）独立控制面板：可脱离工作站独立操作。
7.DAD检测器：
（1）波长范围：200~800nm；
（2）光源：氙灯；
（3）光谱带宽：20nm；
（4）波长准确性：2nm；
（5）波长精度：±0.2nm。
8.阀门：
（1）入口阀：1个，样品和3个缓冲液入口；
（2）出口阀：1个，一个出口接废液，1个出口与收集器相连，另外配有1个出口进行大体积收集，收集大体积样品。
9.其它部件：
（1）大、小柱夹：固定层析柱；
（2）限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。
10.组分收集器：
（1）可根据时间、体积和峰自动收集：试管容量最多可达175管，收集范围从0.1mL-50mL；
（2）兼容1.5mL，2mL，3mL，8mL，15mL和50mL的收集管；
（3）具有滴感应器，防滴漏功能；
（4）流路为PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；
（5）耐受有机溶剂。
11.控制软件：
（1）系统管理模块：多级用户管理模式和支持电子签名，可以选择远程控制许可；
（2）系统控制模块：流路实时在线，实时监控和控制。交互式的流路控制，方便了解液体流向，并且直接可在流路图上进行控制，具有节电模式；
（3）方法编辑模块：方法建立可直接调用模板，删除添加步骤，自行修改每一步的参数，同时支持TEXT指令进行个性化命令；
（4）结果评价：具有计算柱效、曲线比较、自动积分、曲线处理、结果报告导出等功能，手动运行的结果也能自动保存；
（5）内置层析柱和凝胶的信息，直接选择层析柱、智能编程，随时下载升级层析柱信息并支持添加层析柱；
（6）远程监测：可利用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器查看一至多台设备的使用情况，可同时显示5条实时曲线和不少于50个运行数据；可查看仪器报警信息，及时发现运行异常的设备，可分类或分组筛选查看仪器，了解仪器在特定时间内的使用频率；
（7）远程控制：可实现使用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器控制设备，可进行手动命令操作，对设备进行远程控制，支持浏览查看结果中任意三个月时间段的结果数据，支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。
12.管理软件：
1）配有软件设备使用预约管理模块（提供软件功能截图并加盖公章）；
2）配有试剂耗材管理和使用信息记录等功能（提供软件功能截图并加盖公章）。
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第六包
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	倒置荧光显微镜
	1.电动显微镜主机：
*（1）电动显微镜主机，可通过软件一键切换；
*（2）主机带磷光阻挡片，采用国际标准物镜齐焦距离≥45mm，具备明场，暗场，相差，荧光，偏振光等观察方式；
*（3）三目观察筒，含目镜罩，标配能够进行上下30°至45°角度调节，瞳间距55mm-75mm调节，都带有屈光度调节；
*（4）标配10×目镜，100%：0%分光，目镜视野FOV≥25mm；
*（5）长寿命LED透射冷光源，带TTL光闸，LED电动快门切换时间小于10µs，切换频率大于5-10KHz；
*（6）显微镜标配触摸屏控制器，可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；当前光强、光源类型（透射光、荧光、混合）；当前的市场光阑及孔径光阑；荧光强度等；
*（7）聚光镜数值孔径NA≥0.55的情况下，工作距离≥28mm。
2.物镜：
（1）≥7位编码物镜转盘，物镜转换后自动调节照明亮度；
（2）具有物镜防水装置；
（3）物镜：高反差高透过率明场物镜，所有物镜无相差镀膜，保证荧光透过率，所有物镜均支持明场，荧光，相差，霍夫曼干涉，DIC，偏振光等观察：
①4×或5×长工作距离平场物镜，数值孔径≥0.12，WD≥14mm；
②10×长工作距离平场物镜，数值孔径≥0.25，WD≥17.7mm；
③20×长工作距离平场半复消色差荧光物镜，数值孔径≥0.40，WD：6.2-7.5mm；
④40×长工作距离平场半复消色差荧光物镜，数值孔径≥0.60，WD：1.9-3.3mm；
⑤60×或63×长工作距离平场超级复消色差油浸荧光物镜，数值孔径≥1.40，WD：0.14mm。
3.荧光部分：
（1）≥6位内置编码滤块转轮，荧光滤块标配具有射频自动识别技术（RFID），支持在线（不关机、不关软件）更换；
（2）荧光光源：
①长寿命LED荧光光源，波长涵盖350-680nm，能量≥3W；
②光源即开即用，无需预热，寿命≥25000小时；
（3）荧光滤块，具有荧光零漂移技术，可用于共定位分析，无需软件校正漂移，适用于DAPI、CFP、FITC、GFP、RHOD、Hoechst系列、RFP、mCherry、CY3、CY5等荧光染料及荧光蛋白：
①荧光滤块1，激发波长350/50nm，发射波长460/50，适用于DAPI；
②荧光滤块2，激发波长480/40，发射波长527/30，适用于GFP；
③荧光滤块3，激发波长560/40nm，发射波长630/75，适用于RFP；
④荧光滤块4，激发波长620/60nm，发射波长700/75，适用于Cy5。
4.载物台及自动对焦：
（1）高精度手动扫描载物台，行程：≥127×83mm，防滑耐磨材质；
（2）配置常用样品夹，支持玻片、培养皿、多孔板等器皿的观察；
（3）调焦行程≥10mm，应对各种细胞培养器皿，调焦速度最大5mm/s；
（4）标配基于硬件的闭环定焦系统（Closed Loop），3.8nm调焦步进下，确保焦平面重复定位精度达20nm。
5.分析组件：
（1）≥4TB SSD固态硬盘；内存≥64GB RAM；显示器为4K高清，≥27英寸；
（2）16核处理器；≥8GB独立显卡；
（3）可读写DVD光驱；内置无线网卡；5合1读卡器。
6.摄像头成像部分：
（1）同品牌成像系统；
（2）配置科研级sCMOS单色荧光摄像头，1英寸大芯片：
①显微镜下真实物理像素≥420万，最高可达2000万像素，2048×2048；
②像素尺寸≥5.8µm×5.8µm；
③芯片面积≥13.3mm×13.3mm（对角线18.8mm）；
④量子效率：80%；
⑤位深：≥12bit；
⑥采图速度＞40fps @2048×2048；
⑦动态范围：21400：1；
（3）配置彩色sCMOS摄像头：
①显微镜下真实物理像素≥630万，最高可达2000万像素，3072×2048；
②传感器尺寸≥1/2英寸；
③像素尺寸≥2.4μm×2.4μm；
④实时图像速度≥15fps@3072×2048；
⑤曝光时间：1ms至1s；
⑥最大位深≥12位单色；
⑦满井电子≥14.000e-；
⑧动态范围≥72dB。
7.超高分辨率部分：
（1）结合光学硬件与数字处理，自动判读物镜参数，全自动控制相机及软件设置到最佳拍摄参数，同步化数字处理，去除样品非焦点平面的杂散光信号，实现荧光高分辨率成像；
（2）全面优化系统电动外设控制时序，高分辨出图快速，拍摄后直接得到高分辨率图像，无需另外点击软件后处理；
（3）保留真实样品信号，无需增加荧光照明的强度，对标本不增加额外的光毒性；
（4）包含细胞高分辨成像、极弱荧光动态成像、组织胚胎成像等多种高分辨模式。适用于2维、3维或多维成像；
（5）完全集成到成像流程及LIF数据中，能输出TIFF，JPEG等多种格式，无需增加额外操作。
8.软件部分：
原厂同品牌成像软件分析系统：
（1）设置显微镜硬件及用户界面；
（2）控制摄像头进行采图；
（3）调节摄像头曝光、增益、GAMMA、感兴趣区域等图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印；
（4）可浏览、保存、输出图像；
（5）可添加注释、图像叠加、画廊、图像比较；
（6）可调节对比度、亮度、GAMMA值；
（7）可实现图像合并、剪切、运算；
（8）可实现荧光强度、长度、面积的测量；
（9）采图时可实时测量；
（10）可多通道图像叠加；
（11）自动细胞计数、能一键化分别计算每个细胞的面积、周长、直径、荧光亮度、圆度分析等多个参数：
①向导化流程，内含多种应用滤镜和阈值，二元效果处理等；
②测量结果能输出Excel测量报告，能对测量结果进行Classfile自动分类统计，能输出直方统计图，能作2D全自动柱状图拟合曲线分析；
③可与ImageJ Macros结合使用；
④可全自动批量化分析多组图片、分析时间序列图片或者3D系列图片等；
（12）支持TIFF、JPG等各种图像格式的输出保存；
（13）可同时进行两幅图像的同屏对比等；
（14）具有荧光多通道成像，荧光与明场多通道成像。一键拍摄多通道并自动叠加彩色图像。
9.提供中标后可提供原厂3年质保及售后服务的承诺书。
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注：
1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。
2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。
3.设备分项报价不可超过预算单价，否则视为投标无效。


