# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光剥蚀-激光电离飞行时间质谱分析装置 | 1 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

激光剥蚀-激光电离飞行时间质谱分析装置

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

该仪器为激光剥蚀-激光电离飞行时间质谱一体机（非简单联用型），分析对象为固体样品中的矿物和矿物中的流体包裹体。该仪器通过激光剥蚀提取样品再电离两步，使样品电离，生成的离子进入飞行时间质谱仪中，进行分离、定性和定量分析。核心部件包括：两个激光器（或一个激光器实现两种功能）、真空状态下带离子源的样品室和一个飞行时间质谱仪。

仪器可以准确测定矿物和单个流体包裹体中全谱元素（Li-U）含量和U-Pb同位素，包括传统LA-ICP-MS不能准确测定的矿化剂（挥发份）元素C、O、N、F、Cl、S、I以及金属元素Si、K、Ca、Mg、Cr、Fe等。

- 技术规格：

3.1 激光剥蚀部分

3.1.1 激光波长：短脉冲皮秒或飞秒，波长≤343nm，脉宽≤350fs。

3.1.2 能量范围：1～100%连续可调，能量稳定性≤2% RMS。

3.1.3 重复频率：≥100 Hz。

3.1.4束斑尺寸：1-150 μm 连续可调；

3.1.5束斑形状：方形或方、圆形可通过软件选择更改，剥蚀坑形状规则，平底剥蚀坑。

3.1.6 剥蚀深度：聚焦到样品表面后，60 μm束斑条件下，单孔持续剥蚀深度≥40 μm。

3.1.7 高能量激光器，最大束斑条件下（≥150 μm），聚焦到样品表面的能量，不低于3 J/cm2，能正常剥动NIST系列硅酸盐玻璃；

3.1.8 ≥44μm束斑条件下，能有效剥蚀石英和萤石；

#3.1.9飞秒激光剥蚀单元可独立运行，支持与主流 ICP-MS、MC-ICP-MS 等质谱设备联用，实现连续做样无人值守。

3.2 激光电离部分

3.2.1 电离方式和路径：激光多光子电离。

3.2.2 激光波长：≤343nm，

3.2.3 高能量激光器，电离效率高，功率密度不低于5*1010 W/cm2；

3.3 飞行时间质谱部分

3.3.1 分析类型：无机物和有机物。

★3.3.2 分析元素范围：Li ~ U，包括C、N、O、F、Cl、S 等元素。

★3.3.3 质量范围：1~20000Th。

3.3.4 质谱仪真空度：1*10-7 mbar。

★3.3.5 整机分辨率：标准模式：700 – 1100 Th/Th；高分辨率模式：3000 – 7000 Th/Th。

★3.3.6 精度：可实现包括C、N、O、F、Cl、S 等在内的全谱元素分析，以NIST硅酸盐玻璃为例，微区分析误差≤10%；可测量U-Pb同位素，以锆石为例，微区分析年龄误差≤3%。

3.3.7 检出限：100s of ppb。（对Li、Cs 等元素检出限＜10ppb；对Be、Co 等元素检出限＜100 ppb，测试条件为NIST 玻璃样品、5 秒积分时间）。

★3.3.8 干扰控制：氧化物离子比例CeO⁺/Ce⁺＜2.6%，双电荷离子比例Ba²⁺/Ba⁺ <1.2%

3.4 样品仓部分

3.4.1 可分析样品类型：支持固体样品和粉末样品。

3.4.2 样品夹具类型：能兼容常规光薄片和靶的尺寸，支持大块样品、压片样品、异形样品、冷/热镶嵌样品、空气敏感样品。

3.4.3 样品台尺寸：不小于80mm x 80 mm x 29 mm，支持多个光薄片、或光薄片+靶组合。

3.4.4 样品台：移动分辨率≤1 μm，三轴联动系统重复定位精度≤1 μm。

3.4.5 样品室真空度：0.2 mbar（20pa）。

3.5 观察系统

#3.5.1能实现10μm左右大小流体包裹体的清晰观察和成像，分辨率接近1μm（提供10微米流体包裹体照片）；

#3.5.2 相机具备红外功能，能实现不透明矿物黑钨矿、辉锑矿中包裹体的清晰观察和分析（提供红外辉锑矿中包裹体镜下照片）；

3.5.3 相机和软件反应速度快，能实现动态实时捕捉，更换视域，显示系统延迟不超过一秒；

3.6 工作站、软件和数据处理系统

通过高集成度软件对仪器实现一体化管理和控制，实现对各级硬件系统的控制和交互。

3.6.1配置高性能工作站（配置高性能主流CPU处理器，内存≥32G，≥16G独立显卡，≥512G NVME固态硬盘+1T SSD固态硬盘）；

3.6.2基于Windows 11 系统，采用模块化设计，涵盖仪器控制、方法编辑、样品分析、数据处理和结果输出等模块。支持通过工作站对剥蚀激光和电离激光参数、质量分析器等的状态、参数进行监控和全面控制，可自动优化激光参数、自动调谐质量分析器，且优化模式可自定义。

3.6.3软件可以对质谱谱图数据进行采集，并且实现采集方法的编辑，包括采样次数、采样时间、保存路径等，保存的数据信息包括样本信息、TOF质谱数据、采集方法等。

3.6.4 数据校正与处理：具备外标校准、同位素稀释校准功能，可自动完成内标校正和干扰校正。能进行同位素比值测量，同位素比值精密度如107Ag/108Ag 的RSD ≤ 1%；支持谱库查询，可快速辨认元素及干扰峰，便于未知样品分析。

3.6.5 质量控制与报告：内置全面质量控制程序，包含样品检查、回收检查、校准失效检查等。可无限制运行样品分析，生成标准化报表，支持数据密码保护；部分高端软件具备远程诊断和远程数据处理能力，方便设备维护与数据共享。

3.6.6 软件支持全谱多元素平面和深度三维分布效果图。

- 产品配置要求（以实现仪器的正常功能和指标参数为准）

  - 产品主体部分说明

4.1.1一台剥蚀激光器（皮秒或飞秒）；

4.1.2一台电离激光器；

4.1.3真空系统：采用四级真空设计，含机械泵和多个涡轮分子泵，泵的启停由软件自动控制，配备过载保护和故障安全连锁体系，防止真空异常损坏设备。

4.1.4主机一套，含飞行时间质谱检测器、激光电离真空样品仓等。

4.1.5 分析软件一套。

4.1.6 样品移动台一套（激光剥蚀单元独立使用应配置两套），可选夹具或支架不少于3套。

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1安调工具包，1套；

4.2.2操作手册，1份；

4.2.3维修手册，1份；

4.2.4安装手册，1份；

4.2.5气路软管，1套；

4.2.6信号平滑器，1个；

4.2.7快速样品引入附件，1套；

4.2.8常规机械泵，泵油三个月至半年需更换：

若1L/次，需配机械泵泵油 10L；

若≤0.5L/次，需配机械泵泵油 5L；

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试

1.1供应商提供仪器的现场安装调试，并达到投标书指标要求的技术性能。如果由于仪器本身原因，而在三十天内调试没有通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失，或要求供应商更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

1.2 安装调试应在现场具备安装条件后两周内完成。

2  技术培训

2.1 到货安装调试完成，由专业工程师于现场，免费提供一次系统的使用培训服务。经过培训，仪器管理人员（不少于2人）应能熟练掌握仪器使用的方法，独立完成日常维护工作，并能及时排除大部分日常故障。

2.2 安装半年内，采购人根据需求，可要求供货商另外提供一次现场培训。培训内容包括仪器原理、基本操作、日常仪器维护等。

3 质保期

3.1质保期：仪器安装调试合格，验收后三年。

3.2质保期内，一切服务费用（包括零配件的费用及运费）由投标方承担。

3.3质保期内及质保期之后，投标方负责设备的所有相关软件，在最新版本发布后免费升级。

3.4在质保期过后，卖方继续向买方提供及时有效的售后服务和零备件供应，卖方应承诺保证零备件供应期不少于15年。

4 维修响应时间

卖方接到故障报告后，应在8小时内电话响应，如无法通过电话解决故障，需在48小时内派工程师到现场解决问题。

5 要求卖方提供的其它技术服务内容

供应商应具备本项目设备安装调试、运行维护及技术支持能力。应配备不少于3名经过设备制造商或相关技术培训的售后服务工程师，并提供相关培训证明或能够证明其技术服务能力的材料。

（三） 订货数量：

1 台。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

1. 交货日期：合同签订后6个月内。

2. 交货地点：中国科学院地球化学研究所 D1栋二楼。

（五）付款方式：

本合同履约保证金为合同总价款 5%，乙方须于合同生效后 5 日内足额缴至甲方账户，未完成履约担保提交前，甲方有权不予支付任何款项。履约保证金于设备最终验收合格、乙方全部履行供货调试义务后 30 日内无息退还。

1. 合同签订30天内，预付40%合同款；

2. 到货后，支付合同总价款的40%；

3. 仪器合格、技术验收后，支付尾款。

（六）执行的相关标准

设备的设计、制造、检验试验等符合相关的国际/国家最新版本标准。当标准条款发生冲突时，以严格的为准。