
[bookmark: _Toc183523104]第五章   采购需求

1、 采购标的
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否接受进口

	1
	紫外-可见-近红外全自动分光光度计主机
	1
	台
	否

	2
	大样品室（内置积分球）
	1
	个
	否

	3
	配套微小样品支架
	1
	个
	否

	4
	配套粉末样品支架
	1
	个
	否

	5
	绝对镜面反射测定装置
	1
	个
	否

	6
	III 型偏光器
	1
	个
	否

	7
	其他配套设备
	1
	项
	否

	8
	原装配套软件
	1
	套
	否




2、 商务要求
1、交付时间：
合同签订后25天内
2、交付、服务地点：
用户指定地点
[bookmark: _Toc13842755]3、售后及相关要求

	序号
	内容
	实施标准

	1
	售后及相关要求
	[bookmark: OLE_LINK5]1、制造商原厂免费质保期不低于3年，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与投标人签订产品维护协议，确保仪器的正常运转。保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，投标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场，如两个工作日内不能解决，需提供同款设备免费给甲方使用。
2、提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用投标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。



4、付款条件：详见合同
三、技术要求
注：本项“★”和“#”条款需提供第三方机构出具的检测报告或产品宣传彩页，并加盖投标人公章。
1 工作环境
△1.1使用温度范围：15°C to 35°C
△1.2 使用湿度范围：30% to 80%
2 技术规格
2.1 分光系统
△2.1.1 光学系统: 双光束
△2.1.2 分光器: 双光栅分光双单色器。
预置单色器：凹面衍射光栅分光器
主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器
△2.1.3 测定波长范围:可满足 185~3300nm
△2.1.4 波长准确性: 紫外、可见区：±0.2nm    近红外区：±0.8nm
△2.1.5 波长重复精度: 紫外、可见区：±0.08nm以内  近红外区：±0.32nm以内
#2.1.6 波长扫描速度: 
-波长移动速度：可满足紫外可见区18000nm/min；近红外区70000nm/min；
-波长扫描速度: 可满足 紫外可见区4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区9000nm/min；近红外PbS区4000nm/min                                                                                                                           
△2.1.7 波长采样间隔: 0.01nm
△2.1.8 光源切换波长: 和波长同步自动切换282.0 nm~393.0 nm（0.1nm步进）
△2.1.9 谱带宽度: 紫外可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换
	           近红外区： 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换
△2.1.10 分辨率: 可达到0.1nm
★2.1.11 杂散光:    0.00008% 以下  (220nm,Nal ) 
0.00005% 以下 (340nm, NaNO2) 
0.0005%  以下   (1420nm, H2O) 
0.005% 以下       (2365nm, CHCl3) "
△2.1.12 测光方式: 双光束测光方式 
△2.1.13 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率（%），能量（E）
△2.1.14 测光范围: 吸光度：-6~6 Abs
△2.1.15 光度准确性：±0.003Abs(1Abs)   ±0.002Abs(0.5Abs)
以上由NIST930D标准滤光镜测试"
△2.1.16 光度重复精度：±0.0008Abs(0.5Abs)，±0.0016Abs(1.0Abs) 
#2.1.17 噪音	0.00005Abs以下 (500nm)
 0.00008Abs 以下 (900nm) 
0.00003Abs 以下  (1500nm) 
★2.1.18基线平直度	±0.004Abs（185-200nm）
±0.001Abs（200-3000nm）
±0.005Abs（3000-3300nm）	
△2.1.19 漂移：小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm) 
△2.1.20 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）
△2.1.21光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）
#2.2检测器	标配三个检测器，紫外、可见区：光电倍增管R928
近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器
△2.3 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。包含色彩测定软件、薄膜厚度测定软件、平板玻璃透射、反射、热辐射的测试方法及太阳能增益系数的评估软件。
2.4 大样品室
△2.4.1内置积分球波长范围：可满足220-2600nm 
#2.4.2检测器：PMT/InGaAs/PbS三检测器
△2.4.3最大样品尺寸：透射 ≥直径305mm×50mm厚度 或直径204mm×300mm厚度 
反射 ≥直径305mm×50mm厚度 
△2.4.4S/R束转换功能允许使用入射角0度进行测定反射率，8度测定漫反射而不需要倾斜样品进行反射测定。 
△2.4.5内置V台。样品可以自由的上下左右调整。
2.5绝对镜面反射测定装置
△2.5.1入射角30°
△2.5.2波长范围 可满足220-1400nm
2.6 III 型偏光器 
△2.6.1 波长范围：260-2500nm
△2.6.2直径：≥11mm 
△2.7微小样品支架:放置5-10mm方形或者圆形样品
★3.配置清单
3.1紫外-可见-近红外全自动分光光度计主机：一台
3.2大样品室（内置积分球）：一个
3.3 配套微小样品支架：一个
3.4配套粉末样品支架：一个
3.5绝对镜面反射测定装置：一个
3.6 III 型偏光器：一个
3.7其他：10mm 方形石英比色皿，两个；10m方形NIR石英比色皿, 两个；卤素灯，两个；氘灯，两个。
3.8配套原装软件：一个。

