# 第五章   采购需求

- 采购标的

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外-可见-近红外全自动分光光度计主机 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 大样品室（内置积分球） | 1 | 个 | 否 |
| 3 | 配套微小样品支架 | 1 | 个 | 否 |
| 4 | 配套粉末样品支架 | 1 | 个 | 否 |
| 5 | 绝对镜面反射测定装置 | 1 | 个 | 否 |
| 6 | III 型偏光器 | 1 | 个 | 否 |
| 7 | 其他配套设备 | 1 | 项 | 否 |
| 8 | 原装配套软件 | 1 | 套 | 否 |

- 商务要求

1、交付时间：

合同签订后25天内

2、交付、服务地点：

用户指定地点

3、售后及相关要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后及相关要求 | 1、制造商原厂免费质保期不低于3年，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与投标人签订产品维护协议，确保仪器的正常运转。保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，投标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场，如两个工作日内不能解决，需提供同款设备免费给甲方使用。 2、提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用投标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。 |

4、付款条件：详见合同

三、技术要求

注：本项“★”和“#”条款需提供第三方机构出具的检测报告或产品宣传彩页，并加盖投标人公章。

1 工作环境

△1.1使用温度范围：15°C to 35°C

△1.2 使用湿度范围：30% to 80%

2 技术规格

2.1 分光系统

△2.1.1 光学系统: 双光束

△2.1.2 分光器: 双光栅分光双单色器。

预置单色器：凹面衍射光栅分光器

主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器

△2.1.3 测定波长范围:可满足 185~3300nm

△2.1.4 波长准确性: 紫外、可见区：±0.2nm    近红外区：±0.8nm

△2.1.5 波长重复精度: 紫外、可见区：±0.08nm以内  近红外区：±0.32nm以内

#2.1.6 波长扫描速度:

-波长移动速度：可满足紫外可见区18000nm/min；近红外区70000nm/min；

-波长扫描速度: 可满足 紫外可见区4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区9000nm/min；近红外PbS区4000nm/min

△2.1.7 波长采样间隔: 0.01nm

△2.1.8 光源切换波长: 和波长同步自动切换282.0 nm~393.0 nm（0.1nm步进）

△2.1.9 谱带宽度: 紫外可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换

近红外区： 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换

△2.1.10 分辨率: 可达到0.1nm

★2.1.11 杂散光:    0.00008% 以下  (220nm,Nal )

0.00005% 以下 (340nm, NaNO2)

0.0005%  以下   (1420nm, H2O)

0.005% 以下       (2365nm, CHCl3) "

△2.1.12 测光方式: 双光束测光方式

△2.1.13 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率（%），能量（E）

△2.1.14 测光范围: 吸光度：-6~6 Abs

△2.1.15 光度准确性：±0.003Abs(1Abs)   ±0.002Abs(0.5Abs)

以上由NIST930D标准滤光镜测试"

△2.1.16 光度重复精度：±0.0008Abs(0.5Abs)，±0.0016Abs(1.0Abs)

#2.1.17 噪音	0.00005Abs以下 (500nm)

0.00008Abs 以下 (900nm)

0.00003Abs 以下  (1500nm)

★2.1.18基线平直度	±0.004Abs（185-200nm）

±0.001Abs（200-3000nm）

±0.005Abs（3000-3300nm）

△2.1.19 漂移：小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm)

△2.1.20 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

△2.1.21光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

#2.2检测器	标配三个检测器，紫外、可见区：光电倍增管R928

近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器

△2.3 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。包含色彩测定软件、薄膜厚度测定软件、平板玻璃透射、反射、热辐射的测试方法及太阳能增益系数的评估软件。

2.4 大样品室

△2.4.1内置积分球波长范围：可满足220-2600nm

#2.4.2检测器：PMT/InGaAs/PbS三检测器

△2.4.3最大样品尺寸：透射 ≥直径305mm×50mm厚度 或直径204mm×300mm厚度

反射 ≥直径305mm×50mm厚度

△2.4.4S/R束转换功能允许使用入射角0度进行测定反射率，8度测定漫反射而不需要倾斜样品进行反射测定。

△2.4.5内置V台。样品可以自由的上下左右调整。

2.5绝对镜面反射测定装置

△2.5.1入射角30°

△2.5.2波长范围 可满足220-1400nm

2.6 III 型偏光器

△2.6.1 波长范围：260-2500nm

△2.6.2直径：≥11mm

△2.7微小样品支架:放置5-10mm方形或者圆形样品

★3.配置清单

3.1紫外-可见-近红外全自动分光光度计主机：一台

3.2大样品室（内置积分球）：一个

3.3 配套微小样品支架：一个

3.4配套粉末样品支架：一个

3.5绝对镜面反射测定装置：一个

3.6 III 型偏光器：一个

3.7其他：10mm 方形石英比色皿，两个；10m方形NIR石英比色皿, 两个；卤素灯，两个；氘灯，两个。

3.8配套原装软件：一个。