
第八部分 采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	大尺寸脉冲压缩光栅
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度≤90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

1、 产品名称：大尺寸脉冲压缩光栅
2、 功能用途：大尺寸脉冲压缩光栅是先进阿秒激光设施（西安部分）高能超短脉冲激光系统中脉冲压缩器的核心色散光学元件。光栅利用不同波长分量在衍射角和传播光程上的差异，引入可控的群时延色散及相应高阶色散，用于补偿激光脉冲在展宽、放大和传输过程中累积的正啁啾与色散，使放大后的宽带高能激光脉冲压缩至设计脉宽。光栅应在规定的中心波长、光谱带宽、入射角、偏振状态和工作级次条件下，实现高衍射效率、低效率起伏、低波前畸变及足够的超短脉冲激光损伤阈值，减少压缩过程中的能量损失、光谱调制和空间相位畸变，保证压缩后脉冲的能量、脉宽、时空质量及运行稳定性。其有效口径应满足大口径、高能量激光光束的安全传输要求，并具备良好的真空兼容性、洁净适应性、环境稳定性及长期可靠性，以满足高能超短脉冲激光系统的装调、性能测试和长期运行需求。

三、配置及组成
大尺寸脉冲压缩光栅采购包含2种光栅类型，分别为介质膜光栅1与介质膜光栅2。介质膜光栅1的采购数量为2块，介质膜光栅2的采购数量为4块。每块光栅均需要配置专用光栅安装架。供应商应配合完成光栅安装架与光栅调节结构的接口确认。

四、技术指标

1）介质膜光栅1技术指标： 

★1、刻线密度：1760±0.5lines/mm；

★2、-1级衍射效率：≥96%@ 1030nm（入射角60°），带宽~20nm，镀1020-1040nm的介质高反射膜；

★3、衍射波前：PV＜0.4λ（λ=1030nm）；

#4、损伤阈值（设计保证）：≥1.8J/cm2（10ps）；

#5、偏振特性：s-pol (Transverse Electric，TE)；

★6、光栅有效口径：≥610mm×180mm（长×宽）；

#7、基底尺寸：630mm×200mm×90mm（长×宽×厚，尺寸公差：±1mm）；

#8、刻线垂直于长度方向，即630mm方向，垂直度≤5角分；

#9、基底材料：熔石英；
#10、光束面疵病等级优于或等于40-20（划痕-麻点），有效区域不得存在影响光束质量的崩边、针孔、污染和膜层缺陷；
11、基底材料、膜系及胶合/封装材料应满足常压与真空兼容要求，正常使用条件下不得出现脱膜、开裂、明显变色或性能不可逆衰减。
2）介质膜光栅2技术指标：

★1、刻线密度：1760±0.5lines/mm；

★2、-1级衍射效率：≥96%@ 1030nm（入射角60°），带宽~20nm镀1020-1040nm的介质高反射膜；

★3、衍射波前：PV＜0.33λ（λ=1030nm）；

#4、损伤阈值（设计保证）：≥1.8J/cm2（10ps）；

#5、偏振特性：s-pol (Transverse Electric，TE)；

★6、光栅有效口径：≥180mm×180mm（长×宽）；

#7、基底尺寸：200mm×200mm×25mm（长×宽×厚，尺寸公差：±1mm）；

#8、刻线垂直于长度方向，即180mm方向，垂直度≤5角分；

#9、基底材料：熔石英；
#10、光束面疵病等级优于或等于40-20（划痕-麻点），有效区域不得存在影响光束质量的崩边、针孔、污染和膜层缺陷；
11、基底材料、膜系及胶合/封装材料应满足常压与真空兼容要求，正常使用条件下不得出现脱膜、开裂、明显变色或性能不可逆衰减。
五、环境要求

在洁净实验室使用。
六、质量要求 

（1）质量控制：供应商应建立覆盖基底加工、镀膜/刻蚀、清洗、检测、包装和运输的质量控制流程；关键工序和检测设备应具备可追溯记录。产品应符合现行国家、行业及双方确认的企业标准。供应商应具有大口径精密光学元件或高功率激光光栅研制经验，并提供近三年同类产品业绩或能力证明。

（2）质量保证：质保期自最终验收合格之日起不少于3年。质保期内因设计、材料或制造质量导致的性能不合格，由供应商负责修复或更换并承担相关费用；供应商应在接到通知后3个工作日内响应。

七、文件要求

装箱单、出厂检测报告（按技术指标要求双方共同检测并签字确认）、使用与维护手册。

8、 服务要求

供应商应承担设计联络、接口确认、出厂前评审、运输指导、到货开箱、安装技术指导及验收配合。运输采用洁净密封内包装与具备防震、防潮、防尘、防倾倒和冲击记录功能的专用箱体，外部设置“精密光学元件”“防潮”“禁止倒置”等标识。未经甲方书面同意，不得以现场抛光、补膜或其他方式改变交付状态。

9、 交货期、交货地点

交货期： 6个月。

交货地点：甲方指定地点，运输、保险、专用包装及卸货技术指导由供应商负责。

10、 验收

验收分为出厂验收和最终验收。出厂验收按技术指标进行逐项检测，重点核查尺寸、外观、刻线密度、衍射效率及均匀性、面形/波前、表面疵病和损伤阈值等指标；最终验收在甲方指定现场进行，开箱后清点货物数量及文件无误，检查货物外观完整无损坏且试用正常，双方代表签署验收文件。
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