第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1 包 | 高分辨场发射扫描电镜 | 1 | 主要用于观察、分析和记录材料的微观形貌，在太阳能光电转换与利用领域，对光伏材料进行精细结构表征，帮助研究人员深入了解光伏材料的物理机制和性能特点，为提升太阳能光电转换效率提供重要技术支撑。 | 合同生效后3个月内 | 青岛 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、具体技术规格

第一包

高分辨场发射扫描电镜

数量：1套

1 工作条件

1.1电源：独立供电，单相交流 220 V；

1.2环境温度：室温：17-25 ℃

1.3相对湿度：65%以下

2、技术要求

2.1 电子光学系统

2.1.1 电子枪：肖特基场发射电子枪；

★2.1.2 分辨率：≤0.6 nm @ 15 kV，SE；≤1.0 nm @ 1 kV，SE；

# 2.1.3 加速电压范围：20 V～30 kV ；

2.1.4 束流大小：1pA～20 nA；

2.1.5 放大倍数范围：1x～2,500,000x（1～16x为光学放大）；

2.1.6 电磁复合透镜：高压管末端减速电场与极靴磁场复合，降低物镜像差系数，提升分辨能力；

2.1.7 水冷恒温物镜：有效的电镜散热技术，保证扫描图像的稳定性，降低图像温漂现象；

2.1.8 高压加速管：镜筒中由高压管保持正电势，使电子在镜筒内保持高速运动，提升低电压分辨能力；

2.1.9 物镜光阑：6孔可调，可实现电偏转切换，无需手动调节；

2.2 真空系统

2.2.1 涡轮分子泵1台，≥240 L/s；

2.2.2 机械泵1台，≥240 L/min(50 Hz)或≥14.4 m3/h(50 Hz)；

2.2.3 离子泵2台，≥25 L/s；

2.2.4 真空控制：全自动，具有真空互锁功能，有效避免误操作；

2.2.5 真空度：电子枪真空度≤9×10-8 Pa ；样品仓真空度≤5×10-4 Pa；

2.3 样品仓及样品台

2.3.1 扩展接口≥16个，可安装多种附件；

# 2.3.2 样品台：5轴全自动样品台，内置全真空电机驱动；

2.3.3 样品台类型：五轴机械优中心样品台；

# 2.3.4 样品台行程：X≥110 mm，Y≥110 mm，Z≥65 mm，T：-10°~ +70°，R：360°连续可调；

2.3.5 样品仓容积：宽≥360 mm，高≥310 mm，深≥310 mm;

# 2.3.6 最大样品尺寸：直径≥260 mm，高≥70 mm；

2.3.7 硬件防碰撞模块；

2.4 附件

2.4.1 旁侧二次电子探测器,支持SE和BSE两种成像模式；

2.4.2 镜筒内电子探测器；

★2.4.3 能谱仪：探测器：硅漂移（SDD）电制冷探测器，芯片面积≥80mm2，有效面积≥60mm2，元素分析范围: Be4～Cf98；能量分辨率：在130,000CPS条件下Mn-Ka保证优于129eV；

2.4.4 旋钮控制版&轨迹球

# 2.4.5 快速样品交换仓：仓内尺寸≥4寸

2.5 软件和图像显示

2.5.1 图像显示：768x512或1536x1024；

# 2.5.2 图像保存：最大48kx32k；

2.5.3 可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像；

2.5.4 MIX模式，各个探测器分别接收纯净的 SE 或 BSE 信号，如根据需求将ETD和BSED两种探测器的信号进行自动混合，比例可调；

2.5.5 标配光学导航功能；

2.5.6 显示方式：全屏显示、分屏显示 ；

2.5.7 图像存储格式：TIFF、JPG、PNG、BMP格式；

2.5.8 扫描速度：预设四种扫描模式（快扫、中扫、慢扫、选区扫描），扫描速度可自由配置，同时也支持感兴趣区域扫描模式；

2.5.9 测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等；

2.5.10 图像注释与数据区：提供标准数据区，可在图片上显示各种电镜参数；

2.5.11 状态菜单：显示各种工作参数；

2.5.12 操作设备：键盘、鼠标；

2.5.13 自动调整功能：自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等；

2.5.14 配套数据处理系统配置不低于：windows 10专业版；专用工作站；CPU不低于I5；内存≥16G；硬盘 ≥500G；

2.5.15 显示设备：24寸（专业图像显示器，分辨率1920×1200）；

★3.配置要求（本条不用提供彩页证明资料）

3.1具备以上技术规格与要求的高分辨场发射扫描电镜主机一套及零备件消耗品包一套（12.5 mm样品钉台1盒；钉型样品台存储盒，1盒（5个）；导电碳胶带5卷；）

3.2 配套数据处理系统配置不低于：windows 10专业版；专用工作站；CPU不低于I5；内存≥16G；硬盘 ≥500G； 显示设备：24寸；

3.3 UPS主机≥6KW ；

3.4能谱仪：芯片面积≥80mm2，有效面积≥60mm2

3.5快速样品交换仓：仓内尺寸≥4寸

4.技术文件：

4.1 使用说明书、维修手册

4.2 系统软件及备份光盘

5．服务要求

5.1 安装、调试、维修

5.1.1供货商在接到用户安装通知后，须在10工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在30个日历天内安装、调试完毕；

5.1.2安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

5.1.3 人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于5工作日的本地培训(可以和安装调试同时进行)。

★5.1.4仪器维修：仪器自验收签字之日起，主机三年质保（不含能谱，能谱仪一年质保）。（本条不用提供彩页证明资料）

5.1.5卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生升级。供货商在接到用户维修申请后72小时内派维修工程师到现场维修。

5.1.6厂商须随机提供至少一套产品详细完备资料原件。所有资料应清晰易读，且购买方合法拥有。

★5.1.7厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册，软件十年内提供免费升级与更新。（本条不用提供彩页证明资料）