第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTA精制加氢连续流动固定床反应装置 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行（部分配件应许适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行）。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  工具设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的工具品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4.4  乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 PTA精制加氢连续流动固定床反应装置

- 技术要求：

- 工作条件：

  - 见总则第3条。

- 设备用途：

该设备的功能是采用在线电解水制备氢气，提供高压氢气源，实现在连续流动情况下对室温下难以溶解的粗对苯二甲酸高温、高压条件下的连续选择性加氢。设备包括反应原料生产模块、反应原料调配模块，PTA加氢反应反应器以及系统控制模块。

- 技术规格：

3.1  反应原料生产模块

3.1.1 反应系统用到粗对苯二甲酸及溶剂（去离子水）和氢气。粗对苯二甲酸采用固体定量控制进料，为反应原料1。

3.1.2 自来水经纯化的设备单元成为纯水（电阻：18.4 兆欧，净化自来水处理量6-20 升/分钟），为原料2。

*3.1.3 氢气由纯水经过电解生成高纯氢气（纯度>99.9%）原料3。

*3.1.4 要求电解水的设备单元的功率为10 kW，适应波动电源（能与绿电直接适配），能耗<4.5 kW h/N m3氢气，氢气额定流量为2 Nm3/h，氢气压力0.5-1.6 MPa。

3.2  反应原料调配模块

3.2.1 自来水经纯化的设备单元成为纯水后与定量的粗对苯二甲酸在混合罐于一定温度充分溶解后形成含粗对苯二甲酸浓度为18%-30%的料液1。

3.2.2 料液1经过流量泵（流速范围10.0 mL/h ～160 mL/h，误差<0.1mL/h）精准控制进入PTA加氢反应器。

3.2.3 纯电解水产生的高压氢气为料液2。

3.2.4 料液2通过流量精准控制（流速范围20 -100 mL/min，控制精度≯0.1%FS）进入PTA加氢反应器。

3.3  PTA加氢反应反应器

3.3.1 反应器：不锈钢管式反应器，温度：200-400度，精度：0.1 oC，反应压力为1.2-10 MPa，精度：0.01 MPa。

3.3.2 粗对苯二甲酸进料量：10.0 mL/h ～160 mL/h，控制精度≯0.1%FS。

3.3.3 氢气流量是20 mL/min ～100 mL/min，控制精度≯0.1%FS。

3.4系统控制模块

3.4.1 具备温度、压力、流量等参数的控制、采集、记录功能。

3.4.2 可实现自动故障报警和连锁停车，设备可无人值守自动操作。

- 产品配置要求

4.1 产品主体部分说明

4.1.1 反应辅料生产模块

主要由原料储箱、辅料反应器、循环泵、分离器、热交换器、压力控制装置、安全阀、电源模块、系统框架等组成。

4.1.2 反应原料调配模块

主要由流量计、比例调节器、调节阀、电磁阀、温度传感器、压力传感器等组成。

4.1.3 PTA反应器

主要由反应器、加压装置、压力传感器、温度传感器、流量控制器、安全阀、等组成。

4.1.4 系统控制模块

主要由PLC控制模块、模拟量采集模块、数字量采集模块、通讯模块、触摸屏、电气转换器、电源、温度控制模块，控制柜等。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1  要求卖方在最终用户处现场安装、调试，调试后验收时要达到设备额定运行参数。

1.1.2  设备安装调试时间：设备到货后不超过15天完成安装调试。

1.2  技术培训

要求卖方在用户所在地进行培训，经培训后用户的操作人员能独立操作设备，解决简单的设备故障。

专业技术团队现场培训，培训人数4人。培训频率：一季度一次。

1.3 保修期：设备验收后，整机质保1年。

1.4 维修响应时间：有专门售后服务电话，一般故障可通过售后服务电话在半天内解决问题，如需到现场维修，专业技术人员48h内可赶到现场进行维修。

- 订货数量：

1套

- 交货地：

中国石油大学（北京）

- 交货日期：

合同签订后60天内交付。

（六）执行的相关标准：

GB4830-2015	    《工业自动化仪表气源压力范围和质量》

GB7251.1-2013     《低压成套开关设备和控制设备》

GB50646-2011	    《特种气体系统工程技术规范》

GBT12241-2005    《安全阀 一般要求》

GBT8163-2018	    《输送流体用无缝钢管》

GB50251-2015	    《输气管道工程设计规范》

GB19517-2009	    《国家电气设备安全技术规范》

GB50168-2006	    《电缆施工及验收规范》

GB50055-2011	    《通用用电设备配电设计规范》

GB50052-2009	    《供配电系统设计规范》

GB50062-2008     《电力装置的继电器保护和自动装置设计规范》