中国科学院昆明植物研究所流式细胞分析仪采购项目招标文件
1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	流式细胞分析仪
	1套
	30天
	昆明机场
	中国科学院昆明植物研究所指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














2、 总则
一、总则
1、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格
1、用途： 
用于植物倍性鉴定，用于遗传进化、开展倍性育种和杂交育种等相关工作。
2、主机配置： 
2.1、激光器及检测通道：配置3根激光器，波长分别为485nm±3nm、 630nm±3nm、400nm±5nm；8个荧光检测通道，包含FSC、SSC等10个检测参数。
2.2、光激发及收集系统：固定的光激发系统和光收集系统、无需操作人员调整；光纤信号导入检测系统，散射光和荧光信号通过连续反射信号收集系统。
#2.3、检测系统：仪器能检测前向散射光、侧向散射光、8色荧光，配置≥8个检测器；检测器采用独立（非共线）主流的高灵敏度全数字化光电倍增管（PMT）。
#2.4、荧光检测灵敏度：荧光灵敏度: FITC≤ 3MESF，PE≤ 5 MESF(需提供国内权威机构检测报告)。
2.5、荧光补偿：数字化矩阵补偿，可实现实时补偿、脱机补偿和自动补偿。
#2.6、液流系统：采用不间断正压压力泵（非注射泵或蠕动泵）上样方式。
2.7、分析速度：细胞获取速度需≥10000细胞/秒。
#2.8、最小样本量：≤30ul，适合微量样本和稀有样本的检测,以便节省珍贵样本及后续染色抗体的使用量，节约实验成本。
2.9、脉冲处理信号：≥3参数（同时分析脉冲高度、宽度、面积）。
2.10、有动态反馈的压力控制系统，可以控制压力变化在±0.005 psi范围内。
2.11、交叉污染率：≤0.1％
2.12、CV值：≤2%（全峰宽）。 
2.13、仪器性能质控：能够提供质控软件和质控品在内全套的质控体系，自动检测仪器性能，以保证检测结果的可靠性。
2.14. 具有国内NMPA认证及SFDA认证，符合国际标准；
2.15 生产厂家需获得ISO13485质量管理体系认证。
3、配置要求：
3.1软件配置：操作系统、数据获取分析软件、临床自动报告软件；
3.2硬件配置：流式细胞分析仪主机一套、显示器一套、打印机一套、3KVA稳压电源一套、鞘液清洗液一套、计算机工作站一套。
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