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	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	大气CO2和CH4浓度高精度监测系统
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包：大气CO2和CH4浓度高精度监测系统


（一）技术要求：

1. 工作条件：
1.1设备用于高精度CO2和CH4浓度数据的野外长期定点获取，必须适用于野外工作环境。
1.2 环境温度范围：-20℃～35℃。
1.3 空气相对湿度：0～100％。
1.4 电源条件：220V（10％）/50Hz和直流12-14 V条件下运行并连续正常工作，配备电池并能够在断电情况下维持设备正常工作不低于1周。

2. 设备用途：
2.1主要用于开展区域和生态系统CO2和CH4背景浓度变化过程观测，与大气反演技术结合，为高塔通量反演或碳同化系统提供高精度CO2和CH4浓度数据。也可同步开展土壤-植被-大气连续体浓度变化过程观测，与通量梯度技术结合，计算储量或通量。

   

3. 技术规格：
★3.1 主机可同时测量CO2、CH4及H2O浓度值。
★3.2 设备应采用光腔衰荡光谱技术（CRDS），利用三面高反射率镜面对红外激光连续反射，通过比较空腔与目标气体条件下的衰荡时间差监测气体浓度。光腔长度≤25 cm，容积≤30 ml（提供证明材料：检测报告、官网截图或产品彩页）。
#3.3 设备主机内置彩色触控操作显示屏，方便日常维护操作。
3.4 设备正常工作时，进气样品温度需适应-10～45℃范围。
3.5样品湿度<99%相对湿度（在40℃无冷凝条件下），无需干燥。
3.6 设备采样通道不低于8条，需具备自动校准功能。
#3.7 CO2测量范围：0-1000 ppm；CH4测量范围：0-20 ppm。
#3.8 测量精度（5 min，1σ)：CO2：≤25 ppb；CH4：≤0.2 ppb。
#3.9 CO2测量值在标准温度和压强（STF）下小时平均值（24 小时）最大漂移＜80 ppb。
3.10 CH4测量值在标准温度和压强（STF）下小时平均值（24小时）最大漂移＜0.2 ppb。
#3.11 H2O测量范围：0-7%，精度：小于25 ppm（1σ，5 min）。
3.12 H2O测量值在标准温度和压强（STF）下小时平均值（24小时）最大漂移小于100 ppm±5%读数。
3.13 设备进气流量小于0.4 slm（标准大气压下）。
3.14 温度控制误差不大于±0.005℃，气压控制误差不大于±0.0002标准大气压。
3.15 设备数据采集器支持远程连接查看下载数据、数据本地存储、供电中断恢复后自动重启等功能。
3.16 支持有线网络、4G等多种通讯方式。
3.17 机箱及设备整体具有防雷保护。
  

4. 产品配置要求
 4.1 产品主体部分说明
4.1.1 高精度温室气体（CO2、CH4、H2O）分析仪主机 1 台。
4.2 要求的附件、专用工具和消耗品
4.2.1 用于切换采样通道和校准通道的阀箱1台。
4.2.2 多级除湿模块：一级气体除湿模块2套，二级气体除湿模块1套，三级气体除湿模块1套。
4.2.3 具备数据采集和数据预处理功能的数据采集器/工控机1台。
4.2.4 气体采样泵不少于5台，用于气体初级过滤的采样头不少于10个以及配套气体采样传输管路。
4.2.5 用于标定设备的高、中、低三个浓度梯度的高精度标气各1瓶；高纯度CO2标气1瓶。
4.2.6 具备气体浓度数据采集、设备运行状况采集等功能的系统软件1套。
4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品（由投标人提供）。        
   
5．选购附件、备件及消耗品
5.1 查询项目
5.1.1 投标人根据设备长期运行经验，在此部分逐项列出本系统未来运行1-3年内可能需要更换的备品、备件等的名称、技术性能指标及单价。
5.2 投标人推荐的其它选件 
5.3 在设备保修期之外延长保修期1年、2年、3年的价格。

（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：
1.1投标人需负责将所有设备及用户要求和选购的附件、备件及消耗品运送至用户指定地点，并负责在用户指定的铁塔上完成全部硬件的现场安装与线路铺设。
1.2 鉴于设备需在野外高塔部署，投标人派出的设备安装人员须具备高空作业资质，并在安装期间严格遵守相关安全生产管理规定与高空作业安全规范，接受用户的监督管理。
1.3 设备硬件安装完毕后，投标人需在现场完成系统的整体联调。系统需在现场连续无故障试运行不少于72小时。
1.4 试运行结束后，各项测量指标（CO2、CH4、H2O的测量范围、精度等）需达到本文件“技术要求”中规定的性能指标。
1.5 投标人应在合同签订且设备到货后的30个工作日内（或视野外气象条件协商确定）完成全部现场安装、调试工作。
2. 技术培训：
2.1 培训地点：用户指定的地点。
2.2 培训时间：集中培训时间不少于1个工作日。
2.3 培训内容：
2.3.1 仪器的基本原理、系统硬件架构及各模块的日常操作规范。
2.3.2 气路维护、过滤件更换、多级除湿模块的例行保养及常见硬件故障排查。
2.3.3 标定及溯源模块的操作，包括自动/手动标定程序的设置与标气更换注意事项。
2.3.4 详细讲解设备数据采集器的数据存储格式、网络传输方式，指导用户实现设备数据与本地网络的对接。
3. 质保期：
3.1 自设备最终验收合格并由双方代表签字之日起，投标人须提供不少于2年的系统整体免费质保服务（包含分析仪主机、采样与控制模块、所有泵阀部件及数据采集器等全套软、硬件）。
3.2质保期内，设备运行中出现的所有软、硬件故障，投标人须免费负责维修并承担所需零部件的更换。
4. 维修响应时间：
4.1 技术支持：提供7×24小时的电话及邮件技术支持，在接到报修通知后，技术工程师须在4小时内做出响应，并优先通过网络进行远程故障诊断。
4.2 现场维修：若远程无法解决问题，投标人维修工程师须在收到确认维修通知后的 3天内抵达现场进行处理。
4.3 备件替换保障：若设备故障在投标人维修工程师抵达现场后3个工作日内仍无法修复，投标人需免费提供同规格型号的备用仪器或核心部件供用户过渡使用，直至原设备修复完好。
5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：
5.1 投标人须为本系统配套的所有控制软件、数据采集与处理软件提供不少于3年的免费升级服务。
5.2 投标人需无条件开放设备的数据接口协议（如串口通信协议、TCP/IP网络传输协议等）。在系统生命周期内，如用户需使用开发自动化数据采集软件对接分析仪数据，投标人需提供必要的技术咨询与对接支持。
5.3 质保期内，投标人须提供至少1次免费的现场系统深度巡检与气密性、光学腔体预防性维护服务。

（三） 订货数量：
 1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
（1）交货日期：合同签订后的30个工作日内。
（2）交货地点：湖北省宜昌市兴山县南阳镇龙门河村2组54号。

  

（五）付款方式：                                         
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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