# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 120kV透射电镜 | 1 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

第22包 120kV透射电镜

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 电源：电压 220V±10 ％，50Hz

1.2 环境温度：15 ～ 25 ℃

1.3环境湿度：小于60％

1.4安装要求：独立地线，接地电阻＜100Ω

2. 设备用途：

主要用于常规的超薄切片及大分子等负染的观察，同时满足冷冻电镜样品制备和筛选的需求

3. 技术规格：

3.1透射电镜主机

★3.1.1透射模式线分辨率：≤0.20 nm

★3.1.2加速电压：20~120 kV

3.1.3提供60/80/100/120kV 四个合轴

3.1.4 环境隔绝外罩：有效避免外界气流、气压、电离辐射对电镜主机及操作人员的干扰

3.2电子光学系统

★3.2.1电子枪（光源）：LaB6灯丝和钨灯丝

#3.2.2 放大倍率: ≥×50~×1,000,000，连续调整无需切换

#3.2.3 冰污染速率：≤0.5 nm/hr

3.2.4具有选区光阑，可实现电子衍射信息采集

#3.2.5全自动光阑系统

3.2.6远程操作人机分离

3.2.7配备高衬度极靴, 连续调整无需切换

3.2.8 灯丝更换：无需抬升镜筒，用户可通过更换卡具自行更换灯丝

3.2.9欠焦量预设功能：为切片样品提供三档预设欠焦量

3.2.10电子束平移范围：≥10 µm，可实现快速拼图以及高通量蛋白筛选

3.3样品台

#3.3.1 五轴马达设计

3.2.2 退样时一键自动关闭枪阀和归中样品台

#3.3.3换样不需要关闭电子束和高压

3.4样品杆

3.4.1 单倾常温样品杆：

3.4.1.1 单倾样品杆倾转角度≥±30°

3.4.1.2 样品漂移≤1 nm/min

#3.4.2 多样品杆：单次承载样品数≥3

3.4.3 冷冻样品杆：

3.4.3.1 原位功能：该样品杆同时具备真空传输、液氮低温功能，且能保持低温状态，完成样品观测；

3.4.3.2 最低温度：≤-160℃；保温时长：≥4h

3.4.3.3 样品漂移速率（使用冷冻样品杆）：≤1.5nm/min

3.4.4三维重构样品杆：

3.4.4.1 三维重构倾转角度≥±80°

3.5真空系统

★3.5.1完全无油真空系统：一级泵采用隔膜泵或者干泵

3.5.2 不间断电源：环境断电后还可保持使用不低于1小时

3.6成像系统

3.6.1荧光屏CMOS相机：无需暗室，实现电镜远程操作

#3.6.2荧光屏相机像素数：≥350w（万）

3.6.3全像素读出速率：≥30fps

3.6.4 观察相机支持动态傅立叶变换，并具有防过曝模式，寻找样品时强光照射无影响

3.6.5 配有底插相机适配器，兼容主流底插相机

3.7亲水性处理仪

3.7.1等离子体电流：0-30 mA

3.7.2功率：≥30W

3.8.冷冻样品制备系统

3.8.1.单侧吸附制样仪部分

3.8.1.1功能特性:包括紧急制动功能，可旋转式吸附与可伸缩式吸附

3.8.2. 快速冷冻制样机部分

3.8.2.1温度控制: 4 – 60 °C，湿度控制: 20 – 100 %RH

3.9样品杆存储泵站

3.9.1.极限压力：极限压力优于5 × 10–4 Pa

3.9.2.常温样品杆安装数量≥5

3.10操作系统和软件：

3.10.1仅需键盘、鼠标就可以完成电镜的所有操作，包括样品移动、光束移动、放大倍数、图像倾转、聚焦、合轴操作等。同时操作可以实现自动化和程序化，可自动实现亮度对比度、自动电子束对中、自动聚焦、自动像散矫正的调节，搜寻观察区域然后完成图像观察和记录

3.10.2操作软件：具有辅助模式，通过自动化和引导式工作流程，为不同经验水平的用户提供支持。

#3.10.3可以通过编程实现电镜自动控制功能，包括电子束开关、探测器进出、自动聚焦/明暗对比度、放大倍率改变、样品移动以及自动图像获取、存储等。

3.10.4 具备远程诊断系统：原厂工程师可远程快速诊断和修复透射电镜软件故障，减少上门等待时间，并指导用户操作电镜（需提供原厂家的技术支持承诺函）。

3.10.5 配有三维重构和单颗粒数据采集的电镜软件，并且拥有低剂量模式、自动对焦、自动对齐以及自动调整强度等高级功能用于辅助数据收集。结合地图导航功能，可以实现高通量数据采集, 以及可视化。硬件支持条件下软件免费升级。

4.产品配置要求

4.1透射电镜主机构成

4.1.1透射电镜（包括低剂量模式）基本单元

4.1.2高衬度极靴及冷冻散热器×1

4.1.3 全自动光阑×1

4.1.4 环境隔绝外壳×1

4.1.5 无油真空系统×1

4.1.6 高性能相机×1

4.1.7样品杆：单头和多头常温杆，三维重构杆，冷冻传输杆各1支

4.1.8自动脚本支持包 ×1

4.1.9 三维重构和单颗粒数据采集及可视化软件×1

4.1.10 远程诊断系统×1

4.1.11冷冻样品制备系统×1

4.1.12亲水处理仪×1

4.1.13 样品杆存储泵站×1

4.1.14 自动稳压电源及变压器×1

4.1.15 冷却循环水机×1

4.1.16 空气压缩机×1

4.1.17 不间断电源×1

4.1.18备件包(六硼化镧灯丝 5支;真空脂1支;密封圈1套;钨灯丝：2盒)	1套

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 镊子：数量在制样过程中满足充足备份

4.2.2 液氮罐 ：容量≥35L，数量 ≥3个

5.  技术文件：

5.1 随机配有电子版安装光盘及维修手册1套。

5.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户。

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试：

1.1 到货前3个月，厂家配合完成实验室环境改造。

免费提供符合透射电镜实验室电、磁等标准且环保的环境配套改造工作，照明光源中满足植物样本的特殊需求，具备新风系统和氧气安全警报装置，以及净化和除湿功能。

1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

2. 技术培训：

设备安装后，在用户现场对用户进行为期5天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、调试，数据处理、基本仪器维护，故障排除等，使用户达到独立操作水平。

3. 质保期：

卖方对电镜主机系统提供1年质保服务。质保期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。质保期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用均由卖方承担。保证设备停产后，零配件供应时间仍不少于7年。

4. 维修响应时间：

卖方承诺在24小时内对用户的服务要求做出响应。需要在现场解决问题的，在3个工作日内到达仪器现场。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案。

5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：

硬件支持的条件下，软件免费升级。

（三） 订货数量：

120kV透射电镜 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货地点：中国科学院植物研究所。

交货期：合同签订后180日内交货并安装完毕。

（五）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准