    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子体积排阻色谱仪系统参数 | 1套 | 签订合同后6个月内 | 兰州机场 | 用户指定使用现场 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在交货前60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后15天内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

- 工作条件：

电源：220V，50Hz ；

操作环境 15˚C-28˚C；

湿度：20-80%

2.技术参数

#2.1色谱泵：通过高速比例阀控制形成低压四元梯度混合双马达驱动的数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路

#2.1.1数控马达数量：≥2个

#2.1.2压力传感器数量：≥2个

2.1.3四元梯度，1-4路溶剂任意混合

*2.1.4流量范围：0.000 -10.000mL/min，以0.001mL/min为增量

#2.1.5流量精度：+/-0.02min SD，全流量范围，并且不随反压变化

#2.1.6最大操作压力：5,000psi

2.1.7延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

#2.1.8柱塞清洗：自动，可编程

2.1.9混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

*2.1.10流速准确度：±1.0%

2.1.11梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.1.12梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化

2.1.13控制器：内置程序控制器，液晶显示，支持仪器面板操作

2.1.14压缩补偿：自动，连续

2.1.15混合方式：低压混合

#2.1.16梯度模式：预编11种梯度曲线，分线性、步进、凹线、凸线四种类

型。

2.1.17延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

2.1.18仪器无需更换附件的前提下，可完成正向、反向溶剂的实时切换。

2.1.19干灌注/湿灌注：前面板自动控制，提供用于自动溶剂灌注的SystemPREP功能

2.2自动进样器管理系统

#2.2.1样品瓶数：≥120位

2.2.2进样次数：每个样品1～99次进样

*2.2.3进样精度：≤0.3%RSD

#2.2.4进样准确度：±1µL

#2.2.5进样范围：0.1—100µL；

2.2.6进样线性度：>0.999

2.2.7交叉污染：≤0.005%

2.2.8进样次数：每个样品1～99次进样

2.3柱温箱

#2.3.1温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃

#2.3.1温控精度0.1℃

2.4示差折光检测器

*2.4.1折光率范围：1.00—1.75 RIU

2.4.2噪音：±1.5 x 10-9RIU

2.4.3漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

2.4.4测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU

2.4.5线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU

2.4.6内部温度控制：30-55°C ±0.5°C，1C增量

#2.4.7外部控制柱温箱：150°C， 1.0C，1C增量

2.4.8流通池：池体积8 uL 或10uL

2.4.9最大耐压5bar

2.5多角度激光光散射检测器

*2.5.1检测角度：≥ 18个（需配备大于等于18个检测角度的光电二极管）

2.5.2散射角范围：13 – 160°，最低检测角度不高于15°

#2.5.3检测器类型：超静式混合光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器

#2.5.4激光功率：≥ 100 mW

2.5.5激光光源：650 nm砷化镓线性偏振激光或是其他规格激光光源

2.5.6检测信号线性量程范围（V）：±10V

#2.5.7分子量检测范围：200 – 10+e9 g/mole （Daltons）

#2.5.8分子尺寸测定范围：10nm － 500nm，最大至1000nm

2.5.9通讯连接：以太网

2.5.10基线噪音：≤ 2.5×10-5 Volts/THF 体系

2.5.11检测灵敏度：≤15 ng 聚苯乙烯100 kD /THF体系

2.5.12散射体积：0.02ul

2.5.13检测池材质：熔融石英

2.5.14检测池在线超声清洗装置

2.5.15流动相选择：兼容水溶性和脂溶性流动相

2.5.16仪器校正无需任何标准品/对照品

*2.5.17 20mL或是其他规格光散射瓶Zimm plot方法单机测定Mw、rg、A2

#2.5.18 GPC/HPLC/MALS联机分析：THF体系 3万和20万PS标样,相对误差小于5%

2.5.19MALS单机：20万PS 标样单机激光光散射测定相对误差小于5%

2.6毛细管粘度检测器

2.6.1四毛细管惠斯通桥式设计

2.6.2最大流速：不低于 1.5ml/min (取决于溶剂)

2.6.3延迟体积设定：16.2，10.8，5.4ml至少三种模式选择

2.6.4样品剪切速率：≥ 5000HZ

*2.6.5噪音：< 0.1 pa

2.6.6漂移：< 2.5 Pa/hr

2.6.7灵敏度：0.1µg 聚苯乙烯（10万）/THF

2.6.8操作温度：4 - 70℃

2.6.9温度稳定性：< 0.01℃

2.6.10粘度检测器，联机测定30kDa聚苯乙烯（THF体系）特性粘度测量值满足19.2±10%；

2.7 软件：

2.7.1 ASTRA 8 大分子和纳米颗粒表征计算的专用软件。

2.7.2通过GPC/SEC或FFF与MALS联用，探索开发三重、四重甚至五重检测器联用技术

2.7.3软件可控制整套SEC-MALS系统以及市场主流品牌液相部分：配有HPLC CONNECT的ASTRA：配有HPLC CONNECT的ASTRA

2.7.4 ASTRA的可选模块HPLC CONNECT可保证液相泵、自动进样器、UV检测器、MALS以及启动检测器的全数字同步控制，便捷和存储–集控制、采集和分析一体式软件，人为误差最小化，统一的界面

#2.7.5全中文软件并配置数据处理插件和配置ORACLE图文数据库。（可外购）

3 分子体积排阻色谱仪系统配置

3.1 高效液相色谱泵

3.2 在线脱气机

3.3 自动进样器

3.4 柱温箱

3.5 检测器

3.5.1示差折光检测器

3.5.2多角度激光光散射检测器

3.5.3粘度检测器

3.6 色谱柱： Styrage GPC THF 2根

3.7 ASTRA 8 大分子和纳米颗粒表征计算的专用软件；原厂色谱软件

3.8品牌电脑：酷睿i5-7400处理器，8G内存，1T硬盘，2G独显，DVD,WIFI，win10专业版系统、22英寸高清液晶显示器或以上配置；激光打印机

3.9 1L溶剂瓶4个；

3.10 PEEK接头5个

3.11 2ml样品瓶200个

4.技术资料

仪器操作手册（中、英文） ；维护手册(中、英文)等资料。

5.售后服务

正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.1 质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。

5.2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。

5.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

5.4 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。